[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Nr sprawy: NSSU.DFP.271.19.2019.KK 




    Kraków, dnia 10.05.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komór laminarnych przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację. 

Pytanie 1
Dotyczy: Komora laminarna typ 1 - 2 szt. (Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną o maksymalnej szerokości zewnętrznej 1353 mm (wymiar o 3 mm większy od wymaganego) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 2 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna typ 1 – 2 szt. załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 2
Dotyczy: Komora laminarna typ 1 - 2 szt. (Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną o głębokości komory roboczej wynoszącej 600 mm i szerokości komory wynoszącej 1257 mm, co de facto daje większy obszar pracy od wymaganego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 3 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna typ 1 – 2 szt. załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 3
Dotyczy: Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. (Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną o maksymalnej szerokości zewnętrznej 1353 mm (wymiar o 3 mm większy od wymaganego) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 2 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. -załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 4
Dotyczy: Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. (Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną o głębokości komory roboczej wynoszącej 600 mm i szerokości komory wynoszącej 1257 mm, co de facto daje większy obszar pracy od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 3 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. -załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 5
Dotyczy: Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. (Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną o maksymalnej szerokości zewnętrznej 1353 mm (wymiar o 3 mm większy od wymaganego) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 2 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. -załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 6
Dotyczy: Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. (Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną o głębokości komory roboczej wynoszącej 600 mm i szerokości komory wynoszącej 1257 mm, co de facto daje większy obszar pracy od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 3 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. -załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 7
Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 

(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne) 

Czy zamawiający dopuści komory o głębokości zewnętrznej 855 mm z możliwością demontażu tylnej części obudowy i zmniejszenia głębokości do 800 mm w celu wniesienia urządzenia przez drzwi? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8
Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 

(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne) 
Czy zamawiający dopuści komory o wymiarach wewnętrznych : 1192x580 mm (szer. x głęb.)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 9
Komora laminarna typ 1 – 2 szt. 

(Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne) 
Czy zamawiający dopuści komory z przednią szybą nachyloną pod kątem 7 stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 10
Komora laminarna typ 2 – 6 szt. 

(Apteka szpitalna - Boks jałowy/Cytostatyki/Pracownia żywienia pozajelitowego) 

Czy komory z tej części mają chronić tylko produkt wewnątrz komory czy też operatora? W nazwie tej części jest zapis o cytostatykach, co może wprowadzać w błąd wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje o dokonanej w dniu 29.04.2019 r. modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia po przez wykreślenie z zakresu przedmiotu zamówienia:

Pozycji 2: „Komory laminarnej typ 2 - 6 szt. (w tym: 2 szt.- wersja „żywieniowa”, 4 szt. – wersja „standardowa”) instalowanych w pomieszczeniach Apteki (Apteka szpitalna - Boks jałowy/Cytostatyki/ Pracownia żywienia pozajelitowego). 

Pytanie 11
Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. 

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy zamawiający dopuści komory o głębokości zewnętrznej 855 mm z możliwością demontażu tylnej części obudowy i zmniejszenia głębokości do 800 mm w celu wniesienia urządzenia przez drzwi? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 12
Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. 

(Laboratorium mikrobiologiczne) 
Czy zamawiający dopuści komory o wymiarach wewnętrznych : 1192x580 mm (szer. x głęb.)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13
Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. 

(Laboratorium mikrobiologiczne) 

Czy zamawiający dopuści komory z przednią szybą nachyloną pod kątem 7 stopni? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 14
Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 

(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy zamawiający dopuści komory o głębokości zewnętrznej 855 mm z możliwością demontażu tylnej części obudowy i zmniejszenia głębokości do 800 mm w celu wniesienia urządzenia przez drzwi? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 15
Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 

(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy zamawiający dopuści komory o wymiarach wewnętrznych : 1192x580 mm (szer. x głęb.)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 16
Komora laminarna jednostanowiskowa – 2 szt. 

(Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/Pracownia diagnostyki molekularnej) 

Czy zamawiający dopuści komory z przednią szybą nachyloną pod kątem 7 stopni? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 17
komora laminarna typ 1 – 2 szt. (Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne) 

L.p. 10 – Gniazdko elektryczne 230 V / 50 Hz na tylnej ścianie komory. 

Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z gniazdami elektrycznymi umieszczonymi na ścianie bocznej komory w pobliżu ściany tylnej co ułatwia dostęp oraz prowadzenie zasilania do eksploatowanych w komorze urządzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 10 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna typ 1 – 2 szt. załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 18
komora laminarna typ 1 – 2 szt. (Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne) 

L.p. 12 – Wlot powietrza w kształcie litery V umożliwiający pracę bez konieczności stosowania podpórek na przedramiona. 

Stosowanie podpórek przedramion w komorach laminarnych jest wartością dodaną, wpływającą na znaczne zwiększenie komfortu pracy poprzez redukcję obciążenia mięśni osoby pracującej przy komorze. Jest ono zgodne z zalecaniami dotyczących ergonomii stanowiska pracy siedzącej w przepisach BHP. Rozwiązanie takie jest bardziej ergonomiczne, ponieważ podpórki (demontowalne) mogą ale nie muszą być stosowane, a przy stosowaniu podpórek odległość dłoni od blatu roboczego ulega zwiększeniu co ułatwia operacje przeprowadzane w komorze np. pipetowanie. 

Wnosimy o zmianę kryterium ocen punktowych parametrów technicznych i eksploatacyjnych w następujący sposób: 

Wlot powietrza w kształcie litery V lub indywidualne podpórki przedramion – 8 pkt. 

Brak tego typu rozwiązań - 0 pkt. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 19
komora laminarna typ 1 – 2 szt. (Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne) 
L.p. 14 – Mikroprocesorowy system regulacji i kontroli z alarmem akustycznym i optycznym, dotykowy panel kontrolno-sterowniczy. 

Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważnik panelu dotykowego sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego zmniejszającego w istotny sposób zagrożenie przeniesienia skażenie do lub z komory roboczej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 14 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna typ 1 – 2 szt. - załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 20
Komora laminarna typ 2 - 6 szt. (w tym: 2 szt.- wersja „żywieniowa”, 4 szt. - wersja „standardowa”)
L.p. 4 – Możliwość regulowania prędkości przepływu przez użytkownika. 

Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną bez możliwości manualnej regulacji prędkości przepływu? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10. 
Pytanie 21
Komora laminarna typ 2 - 6 szt. (w tym: 2 szt.- wersja „żywieniowa”, 4 szt. - wersja „standardowa”)
Lp. 11 – wymiary zewnętrzne 

Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną (wersja „standardowa”) o wysokości maksymalnej 2270 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10.
Pytanie 22
Komora laminarna typ 2 - 6 szt. (w tym: 2 szt.- wersja „żywieniowa”, 4 szt. - wersja „standardowa”)
Lp. 12 – Wymiary przestrzeni roboczej 

Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną (wersja „żywieniowa”) o wysokości komory roboczej 780 mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10.
Pytanie 23
Komora laminarna typ 2 - 6 szt. (w tym: 2 szt.- wersja „żywieniowa”, 4 szt. - wersja „standardowa”)
Lp. 13 - Ściany boczne i ściana tylna: przezroczysty poliwęglan lub szkło bezpieczne 

Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną ze sianą tylna wykonaną ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10.
Pytanie 24
Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. (Laboratorium mikrobiologiczne) 

L.p. 10 – Gniazdko elektryczne 230 V / 50 Hz na tylnej ścianie komory. 

Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z gniazdami elektrycznymi umieszczonymi na ścianie bocznej komory w pobliżu ściany tylnej co ułatwia dostęp oraz prowadzenie zasilania do eksploatowanych w komorze urządzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 10 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. - załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 25
Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. (Laboratorium mikrobiologiczne) 

L.p. 12 – Wlot powietrza w kształcie litery V umożliwiający pracę bez konieczności stosowania podpórek na przedramiona. 

Stosowanie podpórek przedramion w komorach laminarnych jest wartością dodaną, wpływającą na znaczne zwiększenie komfortu pracy poprzez redukcję obciążenia mięśni osoby pracującej przy komorze. Jest ono zgodne z zalecaniami dotyczących ergonomii stanowiska pracy siedzącej w przepisach BHP. Rozwiązanie takie jest bardziej ergonomiczne, ponieważ podpórki (demontowalne) mogą ale nie muszą być stosowane, a przy stosowaniu podpórek odległość dłoni od blatu roboczego ulega zwiększeniu co ułatwia operacje przeprowadzane w komorze np. pipetowanie. 

Wnosimy o zmianę kryterium ocen punktowych parametrów technicznych i eksploatacyjnych w następujący sposób: 

Wlot powietrza w kształcie litery V lub indywidualne podpórki przedramion – 8 pkt. 

Brak tego typu rozwiązań - 0 pkt. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 26
Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. (Laboratorium mikrobiologiczne) 

L.p. 14 – Mikroprocesorowy system regulacji i kontroli z alarmem akustycznym i optycznym, dotykowy panel kontrolno-sterowniczy. 

Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważnik panelu dotykowego sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego zmniejszającego w istotny sposób zagrożenie przeniesienia skażenie do lub z komory roboczej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 14 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. - załącznika nr 1a do specyfikacji dodając jednocześnie punktację w tym punkcie.
Pytanie 27
Czy ze względu na fakt, że komory "Komora laminarna typ 2 - 6 szt. (w tym: 2 szt.- wersja „żywieniowa”, 4 szt. - wersja „standardowa”)" charakteryzują się zupełnie inną specyfiką i nie wymagają ani certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN12469 ani nawet zgodności z normą EN12469, Zamawiający wydzieli je jako osobną część zamówienia? Większość producentów urządzeń laboratoryjnych zajmuje się produkcją komór służących do konkretnego przeznaczenia tj. np. dla ochrony próbki i operatora lub tylko dla ochrony próbki. Wydzielenie tej części jako osobnego zadania z całą pewnością pozwoliłoby zwiększyć potencjalną liczbę oferentów mogących wziąć udział w tym postępowaniu także z tego powodu, że niektóre opcje w komorach (np. konkretne wymiary) nie objętych certyfikatem mogą być praktycznie dowolnie modyfikowane. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10.
Pytanie 28
komora laminarna typ 1 – 2 szt. (Laboratorium Hematologiczne/Genetyczne) 
L.p. 9 - W obu szybach bocznych po dwa otwory o średnicy 22 mm (+/-10%) zaślepione elastycznymi zatyczkami do ewentualnej instalacji zaworów 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt. 9 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - komora laminarna typ 1 – 2 szt - załącznika nr 1a do specyfikacji jest nieobligatoryjny, jedynie punktowany.
Pytanie 29
Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. (Laboratorium mikrobiologiczne) 

L.p. 9 - W obu szybach bocznych po dwa otwory o średnicy 22 mm (+/-10%) zaślepione elastycznymi zatyczkami do ewentualnej instalacji zaworów 

oraz 

3. Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. (Laboratorium mikrobiologiczne) 

L.p. 9 - W obu szybach bocznych po dwa otwory o średnicy 22 mm (+/-10%) zaślepione elastycznymi zatyczkami do ewentualnej instalacji zaworów
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym otwory o średnicy 22 mm +/- 10 % umieszczone są w panelu wykonanym ze stali nierdzewnej wbudowanym w ścianę boczną. 

Pod względem technicznym rozwiązanie to jest korzystniejsze ponieważ: 
a) przepusty umieszczone bezpośrednio w szkle ściany bocznej mogą skutkować powstaniem naprężeń w szkle, 
b) umiejscowienie otworu w panelu w ścianie bocznej jest bezpieczniejsze, ponieważ port dostępu znajduje się w obszarze gdzie powietrze jest w podciśnieniu dzięki temu nie ma ryzyka niekontrolowanego przedostania się zanieczyszczonego powietrza z/na zewnątrz komory. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje o modyfikacji polegającej na wykreśleniu pkt. 9. tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa – 2 szt. - załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Działając na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje o konieczności:

a) zaoferowania blatów jednolitych w pkt. 6 dla: Komora laminarna klasy II bezpieczeństwa (Laboratorium mikrobiologiczne) – 2 szt., Komora laminarna jednostanowiskowa (Laboratorium mikrobiologiczne - Pomieszczenie badań środowiskowych/ Pracownia diagnostyki molekularnej) – 2 szt.;
b) zaoferowania 4 szt. gniazd elektrycznych w pkt. 10 dla wszystkich komór;

c) zaoferowania szyby przedniej przesuwanej elektrycznie bez obramowania ograniczającego widoczność pochylonej pod optymalnym kątem min. 8 stopni odchylenia do pionu w pkt 7 dla wszystkich komór.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.
[image: image1.jpg]


1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



 [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]




[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]