[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Nr sprawy: DFP.271.38.2019.AB
Kraków, dnia 14.05.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do sterylizacji
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
1. Pytanie: 

Pytanie – do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 3) Czy Zamawiający wymaga  by zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych (art. 11 pkt.8) oraz Wytycznymi SBA (Sterille Barier Association) oznakowanie CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego użytku umieszczone było wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2. Pytanie: 

Pytanie – do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 3) Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, co zwiększa jego czytelność, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3. Pytanie: 

Pytanie – do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 3, poz. 3) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodny z SIWZ o rozmiarze 200 x 420 mm.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
4. Pytanie: 

Pytanie – do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 3, poz. 4) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodny z SIWZ o rozmiarze 200 x 400 x 55 mm.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
5. Pytanie: 

Pytanie – do zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek z dowolnie wybranego przez Wykonawcę rozmiaru zawartego w opisie przedmiotu zamówienia? W przeciwnym razie może spowodować to konieczność otwarcia opakowania handlowego, co przełoży się na zwiększenie wartości oferty. 

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia próbek. Pkt. 6.5.2.2 specyfikacji zostaje wykreślony.
6. Pytanie: 

Pytanie – do zapisów SIWZ W związku z faktem, iż Zamawiający nie wybrał kryterium jakościowego w przedmiotowym postępowaniu (jedyne kryterium stanowi cena – 100%), zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu składania próbek.
Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia próbek. Pkt. 6.5.2.2 specyfikacji zostaje wykreślony.
7. Pytanie: 

Pytanie – do zapisów SIWZ Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na ograniczenie ilości składanych próbek do 2 sztuk. 

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia próbek. Pkt. 6.5.2.2 specyfikacji zostaje wykreślony.
8. Pytanie: 

Pytanie – do arkusza cenowego – Załącznik nr 1a (Część 2, poz. 1) Prosimy o dopuszczenie włókniny zgodnej z SIWZ w rozmiarze  600 x 600 mm.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
9. Pytanie: 

Część 1 poz. 1-6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania włókniny do sterylizacji zgodną z normami o zawartości chlorków 0,03% oraz siarczanów 0,12%?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Pytanie: 

Część 3 poz. 1-4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torebek o gramaturze papieru 60g/m2 i wytrzymałości na przedarcie w kierunku walcowania 600 mN i w kierunku poprzecznym 650 mN? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Pytanie: 

Część 4 poz. 1-4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania papieru do sterylizacji zgodnego z normami o zawartości siarczanów 0,034%?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
12. Pytanie: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
W załączeniu przekazuję załączniki nr 1, 1a do specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]