[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




     

Kraków, dnia 29.04.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.13.2019.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  digestoriów, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedź na pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie nr  1

Dotyczy: wizja lokalna. 

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu 16.04.2019r., w pomieszczeniach w których mają być zamontowane dygestoria, dodatkowo stwierdzamy 

1.Pracownia Cytogenetyczna 2.14 - brak drugiego wyprowadzenia wyciągu dla dygestorium, brak niezależnej wentylacji szafek podblatowych. 

2.Pracownia Molekularna -1.26 - dygestorium 1800mm - wysokość wnęki uniemożliwiająca wsunięcie dygestorium, brak doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej w światło dygestorium, brak niezależnej wentylacji szafek podblatowych. 

3.Pracownia Cytologiczna -1.16 -wykonano krócieć wyciągowy wentylacji dla dygestorium o średnicy 315 mm, standardowo wymagany jest 250 mm, brak dostępu do rewizji, zasłonięcie czujka alarmu, brak niezależnej wentylacji szafek podblatowych. 

4.Kabina -1.04A wykonano krócieć wyciągowy wentylacji dla dygestorium o średnicy 315 mm, standardowo wymagany jest 250 mm, króciec nie jest zlokalizowany nad dygestorium, brak niezależnej wentylacji szafek podblatowych. 

5.Laboratorium Galenowe Ciecze -G. AP 1.21- nawiewnik nad dygestorium, dygestorium będzie zasłaniać rewizję wody/kanalizacji brak niezależnej wentylacji szafek podblatowych. 

Pytanie 

Czy w świetle powyższego Zamawiający wykona konieczne poprawki, w celu umożliwienia przeprowadzenia poprawnego montażu urządzeń?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykona konieczne poprawki, w celu umożliwienia przeprowadzenia poprawnego montażu urządzeń. 
Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji - opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1a do specyfikacji) poprzez wykreślenie z zakresu przedmiotu zamówienia w Pozycji 1: pkt. 3 typ 1 - 2 szt. digestoriów instalowanych w pomieszczeniach Apteki (Apteka - Receptura i Laboratorium galenowe).
W związku z powyższym w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 
Pozycja 1. Digestorium – razem 10 szt. (w tym: typ 1. - 4 szt.; typ 2. - 5 szt.; typ 3. – 1 szt.);

Pozycja 2. Digestorium wzmocnione (Laboratorium diagnostyczne, Pracownia analityczna – mocze) – razem 2 szt.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

[image: image1.jpg]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]