[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Nr sprawy: NSSU.DFP.271.11.2019.KK 




    Kraków, dnia 18.04.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kompleksowego wyposażenia zakładu endoskopii dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację. 

Pytanie 1
Pozycja 2: stół zabiegowy przezierny 4 szt. 

Punkt 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu z blatem wykonanym w całości z włókna węglowego zamiast segmentów z płyty HPL? Proponowane rozwiązanie zapewnia w większej mierze niezakłóconą możliwość monitorowania za pomocą promieni RTG w stosunku do płyt z HPL.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał stołu z blatem wykonanym w całości z włókna węglowego. Zamawiający modyfikuje punkt 4 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 2
Pozycja 175: stół zabiegowy do endoskopii standardowy (szt. 5) 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu posiadającego czterosegmentowy blat, przy czym segment nóg jest dodatkowo dzielony wzdłużnie (dwa podnóżki)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że stół posiadający blat czterosegmentowy jest już dopuszczony w pkt. 181 załącznika nr 1a do specyfikacji. Rozwiązanie dotyczące segmentu nóg nie jest ujęte w opisie przedmiot zamówienia wiec należy je traktować również za dopuszczone do zaoferowania.
Pytanie 3
Pozycja 299 stół zabiegowy (szt. 2) 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu o maksymalnym obciążeniu 180 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie oceniał pierwotne wymagania i wprowadza w tym celu punktację w pkt. 304 załącznika nr 1a do specyfikacji gdzie opisano ten parametr.
Pytanie 4
Dotyczy: stół zabiegowy - przezierny – 4 szt. 

Prosimy o dopuszczenie stołu zabiegowego – przeziernego o całkowitej szerokości blatu wynoszącej 540mm, o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 180 kg, o regulacji pilotem przewodowym wysokości blatu w zakresie od 800 do 1200mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie oceniał pierwotne wymagania i wprowadza w tym celu punktację w pkt. 10 załącznika nr 1a do specyfikacji gdzie opisano parametr dotyczący obciążenia. Zamawiający dopuszcza także proponowany zakres poprzez modyfikację punktu 11 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 5
Dotyczy: System endoskopowy/ Monitor – 8 szt. 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Monitor medyczny HD 1080P o przekątnej min 26 cali, z funkcjami ulepszenia obrazu. Pozwoli to zaoferować monitor o większej przekątnej. 
Odpowiedź:. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje opis przez dopisek: „min.” 26 cali w pkt. 15 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 6
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 8 szt 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: włączanie trybu PIP (udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu archiwizacji) 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną możliwość, ale wprowadza punktację wyżej oceniającą pierwotne rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje w tym celu pkt. 24 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 7
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 8 szt

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: min. balans bieli, zdjęcie, zatrzymanie obrazu, włączenie lampy, przesłona (udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu archiwizacji) 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną możliwość ale wprowadza punktację wyżej oceniającą pierwotne rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje w tym celu pkt. 32 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 8
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 8 szt 
Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: włączanie trybu Zoom (udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu archiwizacji) 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną możliwość ale wprowadza punktację wyżej oceniającą pierwotne rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje w tym celu pkt. 34 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 9
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 8 szt

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Możliwość podłączenia endoskopów urologicznych, laryngologicznych, pulmonologicznych, gastroenterologicznych. 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza to jako rozwiązanie równoważne w pkt. 26 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 10
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 8 szt

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Możliwość podłączenia głowic kamery SD oraz HD do endoskopów 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza to jako rozwiązanie równoważne w pkt. 25 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 11
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 8 szt

Prosimy o wykreślenie zapisu: Import zleceń na badania endoskopowe z systemu HIS poprzez posiadany system do archiwizacji badań – Endobase. 

Powyższy opis nie opisuje w żaden sposób Wideoprocesora a zupełnie inną funkcję komunikacji pomiędzy posiadanymi systemami – jest to parametr zupełnie niezależny i nie związany z powyższym urządzeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 33 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 12
Dotyczy: Szafa do bronchoskopów – 2 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: drzwi w całości szklane / szklane z ramą konstrukcyjną do zamontowania zamka oraz zawiasów (1) lub przeszklone (2) pozwalające na łatwe sprawdzenie dostępnych endoskopów 

rozwiązanie (1) – 2 pkt. 

rozwiązanie (2) – 0 pkt. 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje w tym celu opis w pkt. 45 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 13
Dotyczy: duodenoskop typ 1 – 5 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Duodenoskop wideo wyposażony w elewator z funkcją pozycjonowania/blokowania prowadnic (1) lub system bez funkcji pozycjonowania/blokowania prowadnic (2) 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 53 załącznika nr 1a do specyfikacji, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązania.

Pytanie 14
Dotyczy: endoskop EUS radialny – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem USG serii EU-ME2 lub oferowanym procesorem USG 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poprzez modyfikację punktacji w poz. 90 załącznika nr 1a do specyfikacji, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązania.
Pytanie 15
Dotyczy: endoskop EUS sektorowy – 3 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Demontowany lub zamontowany na stałe przewód ultradźwiękowy, ułatwiający przenoszenie, dekontaminację i przechowywanie, a także zapewniający zgodność z wieloma urządzeniami do echoendoskopii (1) lub brak wyposażenia w przewód ultradźwiękowy (2) 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poprzez modyfikację punktacji w poz. 96 załącznika nr 1a do specyfikacji, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązania.

Pytanie 16
Dotyczy: endoskop EUS sektorowy – 3 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego procesorem USG serii EU-ME2 lub oferowanym procesorem USG 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poprzez modyfikację punktacji w poz. 97 załącznika nr 1a do specyfikacji, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązania.

Pytanie 17
Dotyczy: endoskop EUS sektorowy – 3 szt. 

Prosimy o dopuszczenie aparatu o częstotliwości skanowania w 5-10 MHz. Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam oferty przetargowej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 98 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 18
Dotyczy: Cienki Kolonoskop diagnostyczno-zabiegowy – 2 szt., Cienki Kolonoskop zabiegowo-diagnostyczny – 1 szt. oraz Kolonoskop diagnostyczno-zabiegowy – 8 szt. 

Prosimy o dopuszczenie parametru: Długość robocza endoskopu min. 1500 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje zapisy w pkt. 109, 120, 123 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 19
Dotyczy: Gastroskop ultracienki diagnostyczno-zabiegowy – 3 szt. 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Kanał roboczy o średnicy min. 2,0 mm, umożliwiający skuteczne odsysanie i używanie narzędzi. 

Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam oferty przetargowej.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje zapis w pkt. 154 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 20
Dotyczy: Wózek endoskopowy – 8 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Półka do insuflatora dwutlenku węgla 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 142 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 21
Dotyczy: procesor ultrasonograficzny (EUS)– 2 szt. 

Prosimy o wykreślenie zapisu: Współpraca z mini-sondami ultrasonograficznymi, umożliwiający endosoniczną diagnostykę zmian w przewodach żółciowych. 

Jest on charakterystyczny dla jednego producenta - Olympus 

Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam oferty przetargowej. Procesor do obsługi mini sond jest elementem innego punktu wyposażenia.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje parametr w pkt. 170 załącznika nr 1a do specyfikacji z granicznego na punktowany. 
Pytanie 22
Dotyczy: procesor ultrasonograficzny (EUS)– 2 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Współpraca z posiadanym aparatem typ: GF-UCT180 lub wszystkimi oferowanymi endoskopami ultrasonograficznymi 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i pozwala uzyskać większą ilość punktów firmie Olympus 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obowiązujący sposób punktacji. Jest to parametr punktowany, nie graniczny, więc nawet jego ewentualny brak nie uniemożliwia złożenia oferty.
Pytanie 23
Dotyczy: procesor ultrasonograficzny (EUS)– 2 szt. 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: Możliwość zatrzymania obrazu ultrasonograficznego z przycisku na rękojeści endoskopu, panelu LCD lub klawiatury, co pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji głowicy ultrasonograficznej endoskopu i wykonywanie dokładnych pomiarów ocenianej zmiany. 

Obecny zapis jest charakterystyczny dla jednego producenta - Olympus 

Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam oferty przetargowej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie w pkt. 174 załącznika nr 1a do specyfikacji, ale wyżej będzie oceniał pierwotne rozwiązanie.
Pytanie 24
Dotyczy: System do endoskopii kapsułkowej – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Kompatybilność z posiadanym systemem dokumentacji serii Endobase lub Udostępnienie kodów serwisowych do podłączenia systemu Endobase 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie w pkt. 197 załącznika nr 1a do specyfikacji, ale wyżej będzie oceniał pierwotne rozwiązanie.
Pytanie 25
Dotyczy: Insuflator CO2 – 9 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: min. Włącz/wyłącz lub udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu integracji. 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wprowadza taki zapis jako równoważny do pkt. 204 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 26
Dotyczy: Insuflator CO2 – 9 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania insuflatorem przez wideoprocesor/źródło światła lub przycisk nożny. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wprowadza taki zapis jako równoważny do pkt. 209 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 27
Dotyczy: Pompa płucząca – 8 szt. 

Prosimy o wykreślenie zapisu: Przewód do sterowania pompą przez wideoprocesor. 

Zapis jest charakterystyczny i uniemożliwia złożenie nam oferty. Pompa jest zewnętrznym urządzeniem sterownym przyciskiem endoskopu lub przyciskiem nożnym 

Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam oferty przetargowej 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 219 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 28
Zakład endoskopii – bronchoskopia 

Dotyczy: System endoskopowy / Monitor – 2 szt. 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Monitor medyczny HD 1080P o przekątnej min 26 cali, z funkcjami ulepszenia obrazu. 

Pozwoli to zaoferować monitor o większej przekątnej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje opis przez dopisek: „min.” 26 cali w pkt. 226 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 29
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 2 szt 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: min. balans bieli, zdjęcie, zatrzymanie obrazu, włączenie lampy, przesłona (udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu archiwizacji) 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną możliwość ale wprowadza punktację wyżej oceniającą pierwotne rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje w tym celu pkt. 243 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 30
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 2 szt 
Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: min. balans bieli, zdjęcie, zatrzymanie obrazu, włączenie lampy, przesłona (udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu archiwizacji) 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną możliwość ale wprowadza punktację wyżej oceniającą pierwotne rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje w tym celu pkt. 243 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 31

Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 2 szt 
Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: włączanie trybu Zoom (udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu archiwizacji) 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną możliwość, ale wprowadza punktację wyżej oceniającą pierwotne rozwiązanie. Zamawiający modyfikuje w tym celu pkt. 245 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 32
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 2 szt 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Możliwość podłączenia endoskopów urologicznych, laryngologicznych, pulmonologicznych, gastroenterologicznych 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wprowadza taki zapis jako równoważny do pkt. 237 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 33
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 2 szt 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Możliwość podłączenia głowic kamery SD oraz HD do endoskopów 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wprowadza taki zapis jako równoważny do pkt. 236 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 34
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 2 szt 
Prosimy o wykreślenie zapisu: Import zleceń na badania endoskopowe z systemu HIS poprzez posiadany system do archiwizacji badań – Endobase. 

Powyższy opis nie opisuje w żaden sposób Wideoprocesora a zupełnie inną funkcję komunikacji pomiędzy posiadanymi systemami – jest to parametr zupełnie niezależny i nie związany z powyższym urządzeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 244 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 35
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 2 szt 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Pełna kompatybilność z posiadanymi przez pracownię wideoendoskopami typu: BF-1TH190, BF-1T180 lub oferowanymi endoskopami 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obowiązujący sposób punktacji. Jest to parametr punktowany, nie graniczny, więc nawet jego ewentualny brak nie uniemożliwia złożenia oferty. 
Pytanie 36
Dotyczy: Bronchoskop ultracienki – 2 szt.  

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wewnętrzna średnica kanału roboczego: min. 1, 2 m 

Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam oferty przetargowej 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 257 załącznika nr 1a do specyfikacji, ale wyżej będzie oceniał pierwotne rozwiązanie. 
Pytanie 37
Dotyczy: Bronchoskop ultrasonograficzny – 4 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem lub oferowanym USG typu: EU-ME1 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obowiązujący sposób punktacji. Jest to parametr punktowany, nie graniczny, więc nawet jego ewentualny brak nie uniemożliwia złożenia oferty. 
Pytanie 38
Dotyczy: Zestaw do minisond USG – 2 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego lub oferowanym aparatem USG typu: EU-ME1, EU-ME2 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obowiązujący sposób punktacji. Jest to parametr punktowany, nie graniczny, więc nawet jego ewentualny brak nie uniemożliwia złożenia oferty.
Pytanie 39
Dotyczy: Procesor ultrasonograficzny EBUS – 2 szt. 

Prosimy o wykreślenie zapisu: Współpraca z mini-sondami ultrasonograficznymi, umożliwiający endosoniczną diagnostykę zmian obwodowych płuc. 

Jest on charakterystyczny dla jednego producenta - Olympus 

Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam oferty przetargowej. Procesor do obsługi mini sond jest elementem innego punktu wyposażenia zakładu bronchoskopii co zapewnia możliwość w/w diagnostykę. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje warunek w pkt. 294 załącznika nr 1a do specyfikacji z granicznego na punktowany.
Pytanie 40
Dotyczy: Procesor ultrasonograficzny EBUS – 2 szt.
Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Współpraca z posiadanym aparatem typ: GF-UCT180 lub wszystkimi oferowanymi endoskopami ultrasonograficznymi 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i pozwala uzyskać większą ilość punktów firmie Olympus 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obowiązujący sposób punktacji. Jest to parametr punktowany, nie graniczny, więc nawet jego ewentualny brak nie uniemożliwia złożenia oferty. 
Pytanie 41
Dotyczy: Procesor ultrasonograficzny EBUS – 2 szt.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: Możliwość zatrzymania obrazu ultrasonograficznego z przycisku na rękojeści endoskopu, panelu LCD lub klawiatury, co pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji głowicy ultrasonograficznej endoskopu i wykonywanie dokładnych pomiarów ocenianej zmiany. 

Obecny zapis jest charakterystyczny dla jednego producenta - Olympus 

Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam oferty przetargowej 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 298 załącznika nr 1a do specyfikacji, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie. 
Pytanie 42
Dotyczy: Wózek endoskopowy – 2 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Półka do insuflatora dwutlenku węgla SOR – pracownia endoskopii 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 316 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 43
Dotyczy: System endoskopowy / Monitor – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Monitor medyczny HD 1080P o przekątnej min 26 cali, z funkcjami ulepszenia obrazu. 

Pozwoli to zaoferować monitor o większej przekątnej. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 323 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 44
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 1 szt.
Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: włączanie trybu PIP (udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu archiwizacji) 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 332 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 45
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: min. balans bieli, zdjęcie, zatrzymanie obrazu, włączenie lampy, przesłona (udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu archiwizacji) 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 340 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 46
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: włączanie trybu Zoom (udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu archiwizacji) 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 342 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 47
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Możliwość podłączenia endoskopów urologicznych, laryngologicznych, pulmonologicznych, gastroenterologicznych 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 334 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 48
Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Możliwość podłączenia głowic kamery SD oraz HD do endoskopów 

Obecny zapisz jest charakterystyczny i preferuje firmę Olympus 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 333 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 49

Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 1 szt. 
Prosimy o wykreślenie zapisu: Import zleceń na badania endoskopowe z systemu HIS poprzez posiadany system do archiwizacji badań – Endobase. 

Powyższy opis nie opisuje w żaden sposób Wideoprocesora a zupełnie inną funkcję komunikacji pomiędzy posiadanymi systemami – jest to parametr zupełnie niezależny i nie związany z powyższym urządzeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 341 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 50

Dotyczy: System endoskopowy / Wideoprocesor – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu Pełna kompatybilność z posiadanymi przez pracownię wideoendoskopami typu: BF-1TH190, lub oferowanymi endoskopami
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obowiązujący sposób punktacji. Jest to parametr punktowany, nie graniczny, więc nawet jego ewentualny brak nie uniemożliwia złożenia oferty. 
Pytanie 51
Dotyczy: Kolonoskop typ 2 – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Kolonoskop wideo długi min. 1500 mm o wysokiej jakości obrazu HDTV 1080 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 363 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 52
Dotyczy: Bronchoskop – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie aparatu z zamontowanym na stałe przyłączu ssaka, ułatwiającym skuteczną dekontaminację. 

Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 389 załącznika nr 1a do specyfikacji ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie. 
Pytanie 53
Dotyczy: Wózek endoskopowy – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Półka do insuflatora dwutlenku węgla.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmodyfikuje pkt. 394 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 54
Dotyczy: Insuflator CO2 – 1 szt. 

Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji tzn.: min. Włącz/wyłącz lub udostępnienie kodów serwisowych dla posiadanego systemu integracji. 

Dostawca urządzeń nie może być odpowiedzialny za funkcjonalności oraz możliwości posiadanego systemy komputerowego w placówce szpitalnej. Takie funkcje leżą o stronie dostawcy w/w systemu komputerowego. Oferent sprzętu może natomiast udostępnić kody serwisowe dla prac konfiguracyjnych po stronie dostawcy systemu. Ponadto podczas zakupu wymienionego tutaj systemu szpitalnego w 2018, zapisy SIWZ wymagały aby ówcześnie oferowany system mógł obsługiwać urządzenia różnych producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 396 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 55

Dotyczy: Insuflator CO2 – 1 szt. 
Prosimy o dopuszczenie do oceny punktowej zapisu: Funkcja sterowania insuflatorem przez wideoprocesor/źródło światła lub przycisk nożny. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 401 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 56
Dotyczy: Pompa płucząca – 1 szt. 

Prosimy o wykreślenie zapisu: Przewód do sterowania pompą przez wideoprocesor. 

Zapis jest charakterystyczny i uniemożliwia złożenie nam oferty. Pompa jest zewnętrznym urządzeniem sterownym przyciskiem endoskopu lub przyciskiem nożnym 

Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam oferty przetargowej 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 405 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 57

STÓŁ ZABIEGOWY PRZEZIERNY 
Pkt. 4 i 6 

Czy Zamawiający dopuści trzysegmentowe leże wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni TRG? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje, że będzie to blat w całości z włókna węglowego.
Pytanie 58

STÓŁ ZABIEGOWY PRZEZIERNY

Pkt. 7 

Czy Zamawiający dopuści aluminową listwę wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz możliwość montażu kroplówki w czterech narożnikach wózka? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 7 załącznika nr 1a do specyfikacji. Zamawiający wyjaśnia, że stół powinien być wyposażony w szynowe barierki/uchwyty/prowadnice pozwalające na zamontowanie parawanów ochronnych przed promieniowaniem jonizującym. 
Pytanie 59

STÓŁ ZABIEGOWY PRZEZIERNY

Pkt. 11 

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej; zakres regulacji wysokości leża ok. 450-800 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 11 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 60

SYSTEM ENDOSKOPOWY/MONITOR 
Pkt. 14 

Czy Zamawiający dopuści sygnał wejścia: 

2xDVI-D, 1xVGA, 1xSD/HD/3G-SDI, 1xC-Video, 2xS-Video, 1xComponent? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 14 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 61
SYSTEM ENDOSKOPOWY/MONITOR

Pkt. 15 

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny o przekątnej 27 cali lub większy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 15 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 62
SYSTEM ENDOSKOPOWY/MONITOR

Pkt. 17 

Czy Zamawiający dopuści możliwość czyszczenia wyświetlacza rozcieńczoną mieszaniną łagodnego detergentu i wody – detergenty dopuszczone do czyszczenia monitorów zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego? Niektóre detergenty mogą powodować niszczenie etykiet i plastikowych elementów produktu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 17 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 63
SYSTEM ENDOSKOPOWY/MONITOR

Pkt. 18 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 18? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 18 załącznika nr 1a do specyfikacji i zmienia ten parametr z granicznego na punktowany.
Pytanie 64

SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR 
Pkt. 24 

Czy Zamawiający dopuści zmianę punktacji? 

Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji lub procesor oferowany włączenie trybu PIP na: 

System integracji -1 pkt., procesor – 5 pkt.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający modyfikuje sposób punktacji w pkt. 24 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 65

SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR 
Pkt. 25 

Czy Zamawiający zmieni zapis na: 

Możliwość podłączenia endoskopów z kamera SD oraz HD? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 25 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 66

SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 26 

Czy Zamawiający zmieni zapis na: 

Możliwość podłączenia endoskopoów laryngologicznych i bronchoskopowych? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany. Opisane rozwiązanie jest możliwe do zaoferowania ale Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 67
SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR 
Pkt. 28 

Czy Zamawiający dopuści zapis menu funkcyjne procesora wyświetlane w języku polskim? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 28 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 68
SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR 

Pkt. 29-30 

Czy Zamawiający dopuści procesor z menu dla użytkownika w języku polskim, lecz bez możliwości używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż), znaki te są obsługiwane w systemie archiwizacji badań DICOM w obsłudze polskich nazwisk WORKLIST? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 29 i 30 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 69

SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 32 

Czy Zamawiający dopuści zapis: Funkcja sterowania poprzez procesor tzn.: min. zdjęcie, zatrzymanie obrazu, włączenie lampy, przesłona? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 32 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 70
SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 33 

Czy Zamawiający dopuści zapis: Import zleceń na badania endoskopowe do systemu HIS przez procesor? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 33 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 71
SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 34 

Czy Zamawiający zmieni zapis na: Funkcja sterowania poprzez procesor tzn.: włączanie trybu Zoom? TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany. Opisane rozwiązanie jest możliwe do zaoferowania ale Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 72
SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 35 

Czy Zamawiający zmieni punktacje: Przewód wideoendoskopu do podłączenie endoskopów starszych 

0 pkt. - przewód 

3 pkt. - bez potrzeby kabla/przewodu 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany. Opisane rozwiązanie jest możliwe do zaoferowania ale Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 73
TOR WIZYJNY/ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 
Pkt. 37 

Czy Zamawiający zmieni punktacje: 

światło LED - 10 pkt. 

xenon - 1 punkt ? 

Ponieważ światło LED jest bardziej nowoczesne 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia sposób punktacji bez zmian.

Pytanie 74
SZAFA DO BRONCHOSKOPÓW 
Pkt. 47 

Czy Zamawiający zmieni zapis na: Czytnik RFD lub kodów kreskowych do automatycznego wprowadzanych danych endoskopu oraz użytkownika? 
Odpowiedź: - Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 47 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 75
SZAFA DO BRONCHOSKOPÓW

Pkt. 51 

czy zamawiający zrezygnuje zapis oraz z punktacji ponieważ wskazuje to na jedna firme Olympus
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 76

SZAFA DO BRONCHOSKOPÓW

Pkt. 53 

Czy Zamawiający dopuści dodenoskop z funkcją blokowania prowadnic i szczotkowanym kanałem woda powietrze i zdejmowana osłona elewatora ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie oceniał pierwotne rozwiązanie.  Zamawiający modyfikuje pkt. 53 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 77
ZESTAW ENTEROSKOPOWY 

Pkt. 78 

Czy Zamawiający zmieni punktację na: 

10 pkt. - system dwu balonowy widoczny w obrazie RTG wraz z tubą 

5 pkt - system jednobalonowy raz z tubą widoczny w obrazie RTG ? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia sposób punktacji bez zmian.

Pytanie 78
ENDOSKOP EUS RADIALNY 
Pkt. 89 

Czy Zamawiający zmieni zapis na: Obsługa częstoliwości skanowania w min.: 

5 MHZ; 7.5 MHZ, 10 MHZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 89 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 79
ENDOSKOP EUS RADIALNY

Pkt. 90 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencję? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt. 90 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 80
ENDOSKOP EUS SEKTOROWY 
Pkt. 92 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencję i dopuści zapis: Możliwość współpracy z funkcją wąskiego pasma światła? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt. 92 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 81
ENDOSKOP EUS SEKTOROWY

Pkt. 97 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt. 97 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 82
99. CIENKI KOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 
Pkt. 106 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencję? 
Odpowiedź: Jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 83
Pkt. 110 CIENKI KOLONOSKOP ZABIEGOWO - DIAGNOSTYCZNY 
Pkt. 112 

Czy Zamawiający dopuści głębie ostrości w zakresie 3-100 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 112 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 84
Pkt. 110 CIENKI KOLONOSKOP ZABIEGOWO - DIAGNOSTYCZNY

Pkt. 115 

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację: 

Tak – 3 pkt. 

Nie – 1 pkt.? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr z granicznego na punktowany i wprowadza sposób punktacji w pkt. 115 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 85
Pkt. 110 CIENKI KOLONOSKOP ZABIEGOWO - DIAGNOSTYCZNY

Pkt. 118 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 118? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia ten parametr z granicznego na punktowany i wprowadza punktację, promującą pierwotne rozwiązanie.
Pytanie 86
Pkt. 110 CIENKI KOLONOSKOP ZABIEGOWO - DIAGNOSTYCZNY

Pkt. 119 

Czy Zamawiający dopuści min. 3 programowalne przyciski na głowicy sterującej endoskopu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 87
Pkt. 110 CIENKI KOLONOSKOP ZABIEGOWO - DIAGNOSTYCZNY

Pkt. 120 

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą endoskopu min. 1500 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 120 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 88
122. KOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY 
Pkt. 124 

Czy Zamawiający dopuści funkcje podwójnej głębi ostrości: 1,5-2,5 mm (56 stopni) i 3-100mm (140 stopni)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.  Zamawiający modyfikuje pkt. 124 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 89
122. KOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY

Pkt. 127 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 90
131. GASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 
Pkt. 133 

Czy Zamawiający dopuści funkcje podwójnej głębi ostrości: 1,5-2,5 mm i 3-100mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.  Zamawiający modyfikuje pkt. 133 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 91
158.CHOLEDOCHOSKOP 
Pkt. 159 

Czy Zamawiający dopuści choledochoskop fibero? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 159 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 92
158.CHOLEDOCHOSKOP

Pkt. 160 

Czy Zamawiajacy dopuści grubość sondy endoskopowej 2,5 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 160 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 93
158.CHOLEDOCHOSKOP

Pkt. 161 i 162 

Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy o średnicy 1,2 oraz pole widzenia 60 stopni? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  Zamawiający modyfikuje pkt. 161 i 162 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 94
164. PROCESOR ULTRASONOGRAFICZNY 
Pkt. 170 

Czy Zamawiający dopuści dodatkowy procesor USG do pracy z mini sondami umożliwiającymi endosoniczną diagnostykę zmian w przewodach żółciowych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 170 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 95
164. PROCESOR ULTRASONOGRAFICZNY

Pkt. 171 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 96
175. STÓŁ ZABIEGOWY DO ENDOSKOPII - STANDARDOWY 
Pkt. 179 

Czy Zamawiający dopuści aluminową listwę wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz możliwość montażu kroplówki w czterech narożnikach wózka? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 179 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 97
175. STÓŁ ZABIEGOWY DO ENDOSKOPII - STANDARDOWY

Pkt. 180 

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej; zakres regulacji wysokości leża ok. 450-800 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 180 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 98
175. STÓŁ ZABIEGOWY DO ENDOSKOPII - STANDARDOWY

Pkt. 181 

Czy Zamawiający dopuści trzysegmentowe leże wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 181 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 99
SYSTEM DO ENDOSKOPII KAPSUŁKOWEJ 
Czy zamawiający uzna swój wymóg kompatybilności systemu kapsułki z Endo bazą na zasadzie importu do bazy obrazów i opisów kapsułki endoskopowej z programu do odczytu zapisu badania kapsułką? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 197 załącznika nr 1a do specyfikacji i wprowadza punktację w tym zakresie.
Pytanie 100
SYSTEM DO ENDOSKOPII KAPSUŁKOWEJ

Pkt. 198-202 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie X-RAY typu mobilnego do lokalizacji endoskopu w czasie badania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 198 - 202 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 101
203. INSUFLATOR 
Pkt. 204 

Czy Zamawiający zamiast sterowania insuflatorem CO2, który tego nie wymaga bo działa w trybie automatycznym będzie wymagał natomiast funkcji podgrzewania CO2?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 102
203. INSUFLATOR

Pkt. 209 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 103
216. POMPA PŁUCZĄCA 
Pkt. 217 

Czy Zamawiający dopuści min. 0,5 litrowy pojemnik na wodę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 217 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 104
KOMPATYBILNOŚĆ Z POSIADANYM WYPOSAŻENIEM 
Pkt. 221-222 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w obu przypadkach jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 105
223. ZAKŁAD ENDOSKOPII - BRONCHOSKOPIA 

224. SYSTEM ENDOSKOPOWY/MONITOR 
Pkt. 225 

Czy Zamawiający dopuści sygnał wejścia: 

2xDVI-D, 1xVGA, 1xSD/HD/3G-SDI, 1xC-Video, 2xS-Video, 1xComponent? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 225 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 106
223. ZAKŁAD ENDOSKOPII - BRONCHOSKOPIA 

224. SYSTEM ENDOSKOPOWY/MONITOR

Pkt. 226 

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny o przekątnej 27 cali lub większy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 226 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 107
223. ZAKŁAD ENDOSKOPII - BRONCHOSKOPIA 

224. SYSTEM ENDOSKOPOWY/MONITOR

Pkt. 228 

Czy Zamawiający dopuści możliwość czyszczenia wyświetlacza rozcieńczoną mieszaniną łagodnego detergentu i wody – detergenty dopuszczone do czyszczenia monitorów zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego? Niektóre detergenty mogą powodować niszczenie etykiet i plastikowych elementów produktu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 228 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 108
223. ZAKŁAD ENDOSKOPII - BRONCHOSKOPIA 

224. SYSTEM ENDOSKOPOWY/MONITOR

Pkt. 229 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 18? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 109
230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR 
Pkt. 235 

Czy Zamawiający dopuści zmianę punktacji? 

Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji lub procesor oferowany włączenie trybu PIP na: 

System integracji -1 pkt., procesor – 5 pkt.? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje sposób punktacji w pkt. 235 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 110
230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 236 

Czy zamawiający zmieni zapis na: Możliwość podłączenia endoskopów z kamerą SD oraz HD? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 236 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 111
230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 237 

Czy zamawiający zmieni zapis na: możliwość podłączenia endoskopów laryngologicznych i bronchoskopowych?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 112
230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 239 

Czy Zamawiający dopuści zapis menu funkcyjne procesora wyświetlane w języku polskim? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 239 załącznika nr 1a do specyfikacji 
Pytanie 113
230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 239-241 

Czy Zamawiający dopuści procesor z menu dla użytkownika w języku polskim, lecz bez możliwości używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż), znaki te są obsługiwane w systemie archiwizacji badań DICOM w obsłudze polskich nazwisk WORKLIST?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 239 - 241 załącznika nr 1a do specyfikacji.  
Pytanie 114
230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 243 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 115
230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 244 

Czy Zamawiający dopuści zapis: Import zleceń na badania endoskopowe do systemu HIS? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 244 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 116
230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 245 

Czy Zamawiający zmieni zapis na: Funkcja sterowania poprzez procesor tzn.: włączanie trybu Zoom? TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 117

230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 246 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 118

230. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 247 

Czy Zamawiający zmieni punktacje: Przewód wideoendoskopu do podłączenie endoskopów starszych 

0 pkt. - przewód ; 3 pkt. - bez potrzeby kabla/przewodu 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 119
SYSTEM ENDOSKOPOWY / ŹRODLO ŚWIATŁA 
Pkt. 250 

Czy Zamawiający zmieni punktacje: 

światło LED - 10 pkt. ; xenon 1 punkt ? 

Światło Led jest bardziej nowoczesne.
Odpowiedź: Sposób punktacji pozostaje bez zmian. 
Pytanie 120
255. BRONCHOSKOP ULTRACIENKI 

Pkt. 256 

Czy Zamawiający dopuści bronchoskop o średnicy max 3,8mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 256 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 121
255. BRONCHOSKOP ULTRACIENKI

Pkt. 257 

Czy zamawiający dopuści wewnętrzną średnicę kanału 1,2 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 257 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 122
255. BRONCHOSKOP ULTRACIENKI

Pkt. 259 

Czy Zamawiający dopuści zagięcia w górę 180 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 259 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 123

255. BRONCHOSKOP ULTRACIENKI

Pkt. 260 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 124

263. BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY 
Pkt. 264 i 268 

Czy Zamawiający dopuści bronchoskop ultrasonograficzny z kanałem 2,0 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 264 i 268 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 125

263. BRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY 
Pkt. 269 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 126

270. BRONCHOSKOP ZABIEGOWY 
Pkt. 274 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 127

277. ZESTAW DO MINISOND 
Pkt. 278 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 128

281. MINISONDA USG 
Pkt. 282 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 129
288. PROCESOR ULTRASONOGRAFICZNY EBUS 
Pkt. 292 

Czy Zamawiający dopuści zapis Obsługa procesora USG klawiaturą? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 292 i jednocześnie pkt 168  załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 130
288. PROCESOR ULTRASONOGRAFICZNY EBUS

Pkt. 293 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 293( parametr ten nie dotyczy procesora ultrasonograficznego EBUS)? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr z granicznego na punktowany i wprowadza sposób punktacji w pkt. 293 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 131
288. PROCESOR ULTRASONOGRAFICZNY EBUS

Pkt. 295 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 132
299. STÓŁ ZABIEGOWY 

Pkt. 303 

Czy Zamawiający dopuści aluminową listwę wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz możliwość montażu kroplówki w czterech narożnikach wózka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 303 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 133
317. KOMPATYBILNOŚĆ Z POSIADANYM SPRZĘTEM 
Pkt. 318-319 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w obu przypadkach jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie 134
320. SOR – PRACOWNIA ENDOSKOPII 

321 .SYSTEM ENDOSKOPOWY/ MONITOR 

Pkt.322 

Czy Zamawiający dopuści sygnał wejścia: 

2xDVI-D, 1xVGA, 1xSD/HD/3G-SDI, 1xC-Video, 2xS-Video, 1xComponent? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 322 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 135
320. SOR – PRACOWNIA ENDOSKOPII 

321 .SYSTEM ENDOSKOPOWY/ MONITOR

Pkt. 323 

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny o przekątnej 27 cali lub większy? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 323 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 136
320. SOR – PRACOWNIA ENDOSKOPII 

321 .SYSTEM ENDOSKOPOWY/ MONITOR

Pkt. 325 

Czy Zamawiający dopuści możliwość czyszczenia wyświetlacza rozcieńczoną mieszaniną łagodnego detergentu i wody – detergenty dopuszczone do czyszczenia monitorów zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego? Niektóre detergenty mogą powodować niszczenie etykiet i plastikowych elementów produktu. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 325 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 137
320. SOR – PRACOWNIA ENDOSKOPII 

321 .SYSTEM ENDOSKOPOWY/ MONITOR

Pkt. 326 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 18? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 326 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 138
327. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR 

Pkt. 332 

Czy Zamawiający dopuści zmianę punktacji? 

Funkcja sterowania poprzez posiadany system integracji lub procesor oferowany włączenie trybu PIP na: 

System integracji -1 pkt., procesor – 5 pkt.? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 332 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 139
327. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR 

Pkt.333 

Czy Zamawiający zmieni zapis na: 

Możliwość podłączenia endoskopów z kamera SD oraz HD? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 333 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 140
327. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 334 

Czy Zamawiający zmieni zapis na: 

Możliwość podłączenia endoskopoów laryngologicznych i bronchoskopowych? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 334 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 141
327. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 336 

Czy Zamawiający dopuści zapis menu funkcyjne procesora wyświetlane w języku polskim? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 336 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 142

327. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 337-338 

Czy Zamawiający dopuści procesor z menu dla użytkownika w języku polskim, lecz bez możliwości używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż), znaki te są obsługiwane w systemie archiwizacji badań DICOM w obsłudze polskich nazwisk WORKLIST? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 337-338 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 143

327. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 340 

Czy Zamawiający dopuści zapis: Funkcja sterowania poprzez procesor tzn.: min. zdjęcie, zatrzymanie obrazu, włączenie lampy, przesłona? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 340 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 144
327. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 3341 

Czy Zamawiający dopuści zapis: Import zleceń na badania endoskopowe do systemu HIS przez procesor?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 341 załącznika nr 1a do specyfikacji
Pytanie 145
327. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 342 

Czy Zamawiający zmieni zapis na: Funkcja sterowania poprzez procesor tzn.: włączanie trybu Zoom? TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 342 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 146

327. SYSTEM ENDOSKOPOWY/ WIDEOPROCESOR

Pkt. 343 

Czy Zamawiający zmieni punktacje: Przewód wideoendoskopu do podłączenie endoskopów starszych 

0 pkt. - przewód 

3 pkt. - bez potrzeby kabla/przewodu 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 343 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 147

346.SYSTEM ENDOSKOPOWY/ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 

Pkt. 347 

Czy Zamawiający zmieni punktacje? 

światło LED - 10 pkt. 

xenon - 1 punkt ? 

Ponieważ światło LED jest bardziej nowoczesne 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 347 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 148

346.SYSTEM ENDOSKOPOWY/ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Pkt. 350 

Czy Zamawiający dopuści zapis obrazowanie wąskim paśmie światła aby umożliwić dokładniejsza obserwacje zmian nowotworowych? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 340 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 149
361.KOLONOSKOP typ 2 

Pkt. 367 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 150
383. BRONCHOSKOP 

Pkt.387 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr z granicznego na punktowany i wprowadza sposób punktacji w pkt. 387 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 151
395. INSUFLATOR 

Pkt. 396 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 152
402. POMPA PŁUCZĄCA 

Pkt. 403 

Czy Zamawiający dopuści min. 0,5 litrowy pojemnik na wodę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 403 załącznika nr 1a do specyfikacji.
Pytanie 153
406.KOMPATYBILNOŚĆ Z POSIADANYM SPRZĘTEM 

Pkt. 407-408 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ świadczy to tylko o dopuszczenia jednej firmy Olympus i uniemożliwia uczciwą konkurencje? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w obu przypadkach jest to parametr punktowany, a za jego brak Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 154
dotyczy załącznika nr 1a - opis parametrów technicznych poz. 203, 395 

Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający ma możliwość podłączenia insuflatora CO2 do centralnej instalacji gazów medycznych, czy oczekuje dostawy butli jako wyposażenie tego urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje systemu, który będzie mógł współpracować z butlą CO2, ale jej dostarczenie nie jest wymagane. 
Pytanie 155
dotyczy załącznika nr 1a - opis parametrów technicznych poz. 118 

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dla urządzenia „Cienki Kolonoskop diagnostyczno-zabiegowy” w punkcie 118, uzna jako rozwiązanie równoważne urządzenie o parametrach: „Endoskop o ulepszonej konstrukcji sondy, z funkcjami przekazania siły skrętnej 1 do 1 z rękojeści aż do końca endoskopu, co umożliwia precyzyjne prowadzenie aparatu nawet w wymagających ułożeniach kolonoskopu. Sonda wyposażona również w krótką sekcję zagięcia zapewniającą lepszą manewrowość. Możliwość ustawienia 4 różnych poziomów sztywności sondy w trakcie zabiegu, tak aby optymalnie ją dopasować do budowy anatomicznej pacjenta (1).”? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.  Zamawiający modyfikuje pkt. 118 załącznika nr 1a do specyfikacji. Opisane rozwiązanie otrzyma 0 pkt. 
Pytanie 156 

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a, zapisów umowy paragraf 3 ustęp 4 oraz wymogów SIWZ pkt. 3.4, pkt. 6.5.1.2 

Czy w związku z faktem, że przedmiotem zamówienia jest zestawienie sprzętu w ramach, którego jego część w postaci: szaf na endoskopy, wózków do transportu endoskopów, komputera do systemu kapsułki oraz butli na gazy medyczne (argon, CO2) nie są wyrobami medycznymi (stawka VAT 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu pkt. 3.4 SIWZ np. na następujący: „Jeśli oferowany sprzęt jest wyrobem medycznym musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych”? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 57 załącznika nr 1a do specyfikacji poprzez wyspecyfikowanie dostarczenia w cenie oferty 5 szt. modułów argonowych (w tym butla z argonem oraz reduktor). 
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść § 3 pkt. 4 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„Sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz posiada certyfikat lub deklarację zgodności CE, jeżeli dotyczy.”
Zmianie ulega treść podpunkt 3.4: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymując następujące brzmienie:
3.4. 
Oferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz posiadać certyfikat lub deklarację zgodności CE, jeżeli dotyczy.
Zmianie ulega treść punktu 5 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, otrzymując następujące brzmienie:

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz posiada certyfikat lub deklarację zgodności CE*. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski oraz certyfikat lub deklarację zgodności CE* (*jeżeli dotyczy).

Pytanie 157
dotyczy załącznika nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 410 i 411 

Prosimy o sprecyzowanie momentu, od którego Zamawiający będzie liczył okres 3 miesięcy zapewnienia akcesoriów do endoskopów i urządzeń peryferyjnych gwarantujących pracę tzn. czy od momentu instalacji sprzętu, podpisania protokołu rozpoczęcia pracy lub innego?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że okres 3 miesięcy zapewnienia akcesoriów do endoskopów i urządzeń peryferyjnych gwarantujących pracę liczony będzie od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego kompletu urządzeń objętych niniejszym postępowaniem.
Pytanie 158
dotyczy załącznika nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia (tabela cenowa) 

W związku z faktem, że niektóre elementy posiadają na wyposażeniu materiały z różną stawką VAT prosimy o możliwość modyfikacji kolumny „nazwa w projekcie”, a tym samym o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie 2 poprzez dodanie wierszy dla produktów ze stawką VAT 23% 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wskazania w formularzu cenowym stawki VAT na oferowane produkty. 
Pytanie 159
dotyczy zapisów SIWZ pkt. 6.5.1.1 

Czy Zamawiający poprzez zapis „Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja i/lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta” rozumie materiały potwierdzające spełnienie wymagań technicznych za pomocą materiałów pochodzących od producenta oferowanego sprzętu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materiały lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań technicznych pochodzące od producenta oraz autoryzowanych przez producenta przedstawicieli.
Zmianie ulega treść podpunkt 6.5.1.1: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymując następujące brzmienie:

6.5.1.1 Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja i/lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający dopuszcza materiały lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań technicznych pochodzące od producenta oraz autoryzowanych przez producenta przedstawicieli.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr. 
Pytanie 160
dotyczy załącznika nr 1a - Warunki gwarancji i serwisu pkt. 1 

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „pełna bezpłatna obsługa serwisowa obejmująca wszelkie naprawy sprzętu ( z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych” rozumie uwzględnienie wszystkich napraw sprzętu bez względu na przyczynę ich powstania (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych)? Odpowiedź: Zamawiający poprzez sformułowanie „pełna bezpłatna obsługa serwisowa obejmująca wszelkie naprawy sprzętu (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych)” rozumie uwzględnienie wszystkich napraw sprzętu bez względu na przyczynę ich powstania (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych) 
Pytanie 161
dotyczy załącznika nr 1a - Warunki gwarancji i serwisu pkt. 5 oraz projektu umowy paragraf 11 pkt. 6 

Z uwagi na czas transportu sprzętu do siedziby autoryzowanego serwisu prosimy Zamawiającego o wydłużenie okresu naprawy do 15 dni roboczych z zachowaniem pozostałych wymagań. 

Odpowiedź: Warunek pozostaje bez zmian. 
Pytanie 162
dotyczy załącznika nr 1a Warunki gwarancji i serwisu pkt. 16 i projektu umowy m.in. paragraf 5 pkt. 3a i paragraf 10 pkt 3 

Ze względu na złożoność oferowanych urządzeń oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości diagnostycznej, bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pacjentów, pełne czynności diagnostyczne i serwisowe muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu, szkolonych regularnie w ośrodkach szkoleniowych producenta w zakresie oferowanych urządzeń i są opisane w pełnej instrukcji serwisowej urządzenia. Regułą jest, że pełna dokumentacja serwisowa zawiera też dane zastrzeżone do wyłącznego użytku producenta aparatu czy też wykwalifikowanego personelu serwisowego i w związku z tym nie jest możliwa do udostępnienia osobom trzecim. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na dostarczenie dokumentacji serwisowej lub obsługowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w tej dokumentacji? 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt. 17 załącznika nr 1a do specyfikacji - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU oraz § 10 ust. 2 wzoru umowy. 
Pytanie 163
dotyczy załącznika nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 159 

Czy Zamawiający poprzez rozwiązanie video rozumie obrazowanie bez konieczności stosowania dodatkowej nakładki w postaci głowicy kamery endoskopowej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga. Zamawiający dopuszcza w pkt 159 załącznika nr 1a do specyfikacji, zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami zarówno choledochoskop wideo jak i  choledochoskop fibero. 
Pytanie 164

dotyczy załącznika nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 159 

Sprzęt opisany przez Zamawiającego wymaga podłączenia do procesora video oraz źródła światła. Czy zatem oferowany choledochoskop video ma być kompatybilny z oferowanymi procesorami video umieszczonymi w pozycji nr 19 oraz źródłami światła z pozycji 36? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oferowany choledochoskop video ma być kompatybilny z oferowanymi procesorami video umieszczonymi w pozycji nr 19 oraz źródłami światła z pozycji 36 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 165

dotyczy zapisów projektu umowy paragraf 10 pkt 2 oraz załącznik1a Warunki gwarancji i serwisu pkt 17 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zapisu: 

"Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie i/lub instrukcja obsługi na potrzeby Zamawiającego umożliwiające wykonanie diagnostyki urządzenia, drobnych napraw, regulacji, kalibracji zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi oferowanego produktu”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż  modyfikuje pkt. 17 załącznika nr 1a do specyfikacji -   WARUNKI GWARANCJI I SERWISU oraz § 10 ust. 2 wzoru umowy. 
Pytanie 166

dotyczy projektu umowy paragraf 11 pkt. 5 

Prosimy Zamawiającego o potraktowanie niedzieli jako dnia ustawowo wolnego od pracy, zgodnie z zapisami art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść § 11ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 „Wykonawca gwarantuje dostępność i realizację serwisu gwarancyjnego 24 godziny na dobę, w dni robocze.”
Pytanie 167
dotyczy projektu umowy paragraf 11 pkt. 9 

Prosimy zamawiającego o modyfikację zapisu na następujący ”(…) w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tej samej usterki sprzętu wykonawca (…)” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 
Pytanie 168
dotyczy zapisów umowy paragraf 12 ustęp 2 

Czy Zamawiający pod pojęciem „koszt ubezpieczenia” rozumie ubezpieczenie sprzętu na czas instalacji i transportu do/z serwisu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Sprzęt winien być ubezpieczony na czas transportu. Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia Sprzętu na czas transportu do/z serwisu.  
Pytanie 169
dotyczy projektu umowy paragraf 14 pkt. 1d 

Zgodnie z wymogiem dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych o min. identycznych parametrach lub lepszy (pkt. 5 warunków gwarancji i serwisu załącznika nr 1a i projektu umowy paragraf 11 pkt. 6), prosimy Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kar umownych? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 ust. 6 i §14 ust. 1 lit. d) wzoru umowy
Pytanie 170

dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 2 ust. 2 i 3: 

Czy na podstawie niniejszej umowy Zamawiający przewiduje przetwarzanie danych wrażliwych tj. danych pacjentów (stan zdrowia, wyniki badań itp.)? 

Jeżeli będą przekazywane dane pacjenta prosimy o doprecyzowanie tego faktu w załączniku nr 2 do umowy w pkt. 3. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych dotyczących pacjentów w związku z realizacją przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla uniknięcia wątpliwości zmianie ulegają § 2 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy), które otrzymują następujące brzmienie:

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane.

3. Administrator Danych, na podstawie art. 28 RODO powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Głównej oraz przez okres obowiązywania Umowy Głównej.

Pytanie 171
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 4 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu zgłoszenia naruszenia z 24 h do 36h ?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 4 ust. 5 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 36 godzin od jego wystąpienia, zawiadomić Administratora Danych o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, zgodnie z art. 33 RODO. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zgłosić drogą mailową pod adres: dane.osobowe@su.krakow.pl

Pytanie 172
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 4 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do zapisu zastrzeżenia, że udostępnienie informacji i dokumentów o których mowa w przedmiotowym ustępie nastąpi wyłącznie w zakresie w jakim dotyczą one powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie § 4 ust. 8 umowy powierzenia przetwarzania danych Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do dostarczania wyjaśnień, dokumentów i zapisów dotyczących wyłącznie przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego do przetwarzania na podstawie niniejszej umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla uniknięcia wątpliwości zmianie ulega § 4 ust. 8 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi Danych wszelkiej niezbędnej pomocy podczas kontroli organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności do udostępnienia dokumentów i zapisów, umożliwienia wglądu w informacje przechowywane na nośnikach danych i w systemach informatycznych oraz udzielania Administratorowi Danych stosownych do przedmiotu kontroli wyjaśnień - w zakresie dotyczącym danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy Powierzenia.

Pytanie 173
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 4 ust. 9 

Czy Zamawiający może określić maksymalny termin wykonania czynności, o których mowa w ustępie 8 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 174
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 5 ust. 1 pkt. b) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby audytor, o którym mowa w przedmiotowym pkt. podpisał oświadczenie o zachowaniu poufności ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 175
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 5 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez „… a także zostały wcześniej przekazane do zapoznania w postaci sprawozdania z przeprowadzonej kontroli z możliwością zgłaszania zastrzeżeń (wyrażenia własnego stanowiska) przez Podmiot przetwarzający.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 176
dotyczy zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy) - pytanie do § 7 ust. 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że przedmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wynikającą tylko i wyłącznie przetwarzania danych osobowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 7 ust. 1 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do wzoru umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osobę, której dane dotyczą lub Administratora Danych w wyniku przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z zapisami niniejszej Umowy Powierzenia, RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane, w tym w szczególności za niezgodne z treścią Umowy Powierzenia udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych.

Pytanie 177
DIATERMIA 

Punkt 59,66, 373,380 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatycznym rozpoznawaniem podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z automatycznym rozpoznawaniem podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu oraz z wielokolorowym ekranem TFT. Zamawiający modyfikuje pkt. 59, 63, 66, 373, 377 i 380 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 178
Punkt 60 374, 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością sterowania ustawieniami za pomocą włącznika nożnego, oddzielnie dla cięcia, koagulacji i plazmy argonowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością sterowania ustawieniami za pomocą włącznika nożnego, oddzielnie dla cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, a także urządzenie z przewodowym przyciskiem nożnym bez przełączania między ustawieniami. Zamawiający modyfikuje pkt. 60 i 374 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 179
Punkt 61 , 375 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z systemem kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej, ze stałą kontrolą aplikacji podczas trwania całego zabiegu i wyświetlaczem poprawnego podłączenia elektrody neutralnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 61 i 375 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 180
Punkt 62, 376 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z ergonomicznym wózkiem do umieszczenia diatermii z wewnętrznym modułem argonowym, z uchwytem, szafką na butlę argonową, koszykiem na akcesoria?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 62 i 376 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 181
Punkt 64,68, 378, 382 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z systemem automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody w celu zachowania wybranego efektu na tkance? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 64, 68, 378 i 382 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 182
Punkt 66, 380 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, które zgodnie z normą nie dopuszcza do powstawania prądów upływu większych niż dopuszczalne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje pkt. 66 i 380 załącznika nr 1a do specyfikacji. 
Pytanie 183
PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY 

Dotyczy załącznika nr 1a, l.p. 2 –Warunki gwarancji i serwisu w powiązaniu z zapisami umowy § 11 ust. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie gwarancji dostępu do części zamiennych z min. 10 do min. 8 lat? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 184
Dotyczy załącznika nr 1a, l.p. 4 –Warunki gwarancji i serwisu w powiązaniu z zapisami umowy § 11 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu przez dodanie klauzuli: 

„(…) o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji, o ile ten trwał powyżej 5 dni roboczych” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 185

Dotyczy załącznika nr 1a, l.p. 3–Warunki gwarancji i serwisu w powiązaniu z zapisami umowy § 11 ust. 8 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pod pojęciem przegląd Zamawiający rozumie czynność polegającą na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, konserwację (ta jest bezpłatna) a ew. konieczność wymiany części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych będzie odpłatna wyłącznie za część podlegającą wymianie (usługa pozostaje nieodpłatna). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie wyjaśnia, iż zapisy dotyczące gwarancji nie obejmują materiałów eksploatacyjnych, materiałów jednorazowego użytku których zużycie następuje na skutek ich eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający zastrzega,  że w/w zapisy będą miały zastosowanie do w/w elementów w szczególności w przypadku kiedy ich wymiana lub naprawa będzie konieczna ze względu na wadę, usterkę, która nie była wynikiem prawidłowej eksploatacji bądź była wynikiem wady Sprzętu.

Pytanie 186

Dotyczy załącznika nr 1a, l.p. 6 –Warunki gwarancji i serwisu w powiązaniu z zapisami umowy § 11 ust. 4 

Zwracamy się z prośbą o wymianę podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.
Pytanie 187
Dotyczy załącznika nr 1a, l.p. 1–Warunki gwarancji i serwisu 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie poniższego brzmienia: 

„Gwarancja na każdy wyrób i oferowane wyposażenie (miesiące) rozumiana jako pełna bezpłatna obsługa serwisowa obejmująca wszelkie naprawy gwarancyjne sprzętu (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych). 

Ponadto wnosimy zgodnie z obowiązującymi przepisami o skrócenie rękojmi do max. 24 miesięcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.  


 
Pytanie 188
Dotyczy załącznika nr 1a, l.p. 11 –Warunki gwarancji i serwisu w powiązaniu z zapisami umowy § 10 ust. 2 

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu szkolenia czynności naprawczych i przeglądowych dla dostarczonych urządzeń. Wszelkie czynności naprawcze, nawet drobnych awarii w okresie udzielonej gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez techników przeszkolonych u producenta urządzeń. Ponadto, co istotne do właściwej diagnostyki nawet drobnej usterki niezbędne są właściwe urządzenia (często stacjonarne), którymi dysponuje serwis Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Warunek i wzór umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, ze jego intencją nie jest samodzielne wykonywanie napraw podczas gwarancji, a jedynie zdobycie umiejętności podstawowej diagnostyki i konserwacji sprzętu. Powinny one umożliwiać wykonywanie drobnych napraw i czynności przeglądowych po upływie gwarancji. 
Pytanie 189
Dotyczy załącznika nr 1a, l.p. 17 –Warunki gwarancji i serwisu 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od obowiązku dostarczenia dokumentacji serwisowej, która zezwoli na wykonywanie drobnych napraw urządzenia. Powyższe stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Nawet drobne naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych serwisantów. Próby dokonywania napraw we własnym zakresie mogą skutkować utratą gwarancji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy oraz opis przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. 

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje aby była dostarczona dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie i/lub instrukcja obsługi na potrzeby Zamawiającego umożliwiające wykonanie podstawowej diagnostyki urządzenia, drobnych napraw, regulacji, kalibracji zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi oferowanego produktu. 
Pytanie 190
Dotyczy załącznika nr 1a, l.p. 12,13,14 –Warunki gwarancji i serwisu 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu o poniższą klauzulę: 

„(…) bądź krócej (w zależności od potrzeb użytkownika ) za obopólną zgodą stron” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 



Pytanie 191
Dotyczy załącznika nr 3- wzór umowy § 9 ust. 1 oraz 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dookreślenie/ potwierdzenie, że między podpisaniem Protokołu Dostarczenia Sprzętu a Protokołem Uruchomienia Zakładu (co stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę) nie wystąpi różnica dłuższa niż 21 dni kalendarzowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Warunek pozostaje bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, iż określa jedynie graniczny termin wykonania przedmiotu umowy tj. 31 października 2019 roku. To od czynności Wykonawcy zależy termin w jakim nastąpi uruchomienie zakładu. Wobec powyższego Zamawiający zwraca również uwagę na treść definicji Protokołu Uruchomienia Zakładu określonej w § 1 wzoru umowy.  
Pytanie 192
Dotyczy załącznika nr 3- wzór umowy § 11 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 

"Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Szpitalowi Uniwersyteckiemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji na wymienione części wynosi 6 miesięcy nie krócej jednak niż termin upływu gwarancji na cały sprzęt. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.), przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 193
Dotyczy załącznika nr 3- wzór umowy § 11 ust. 6 oraz 9 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu: 

„(…) Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia bądź dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy (przesyłką kurierską na jego koszt), o którym mowa w ust. 7 (…)” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 194

Dotyczy załącznika nr 3- wzór umowy § 11 ust. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

"W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu lub trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego podzespołu (elementu), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowy, wolny od wad w terminie 21 dni od momentu otrzymania potwierdzenia przez autoryzowany serwis o niemożliwości wykonania naprawy lub konieczności wykonania kolejnej naprawy tej samej usterki urządzenia. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawcę do realizacji jego obowiązków w terminie 7 dni. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia Szpital Uniwersytecki do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w zakresie danego urządzenia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Szpital Uniwersytecki uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 195

Dotyczy załącznika nr 3- wzór umowy § 12 ust. 2 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: 

„(…) zgodnie z jego przeznaczeniem, koszt ubezpieczenia, koszty naprawy gwarancyjnej i wymiany części sprzętu (podzespoły) w tym koszt tych części (…)” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 196

Dotyczy załącznika nr 3- wzór umowy § 14 ust. 1 a 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na doprecyzowanie zapisu: 

„w przypadku niewykonania Umowy- 10% wynagrodzenia za niedostarczoną część/ urządzenie zgodnie z kalkulacją/ jego wartością wskazaną w załączniku do umowy” 

Aktualnie wymagana kara jest rażąco wysoka i stanowi nadmierną dolegliwość względem Wykonawcy w przypadku uchybienia wykonania np. części umowy w terminie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 197

Dotyczy załącznika nr 3- wzór umowy § 14 ust. 1: 

b) z 10.000,00pln do 0,5% wartości nieterminowo wykonanej dostawy danego urządzenia/ systemu 

c) z 5.000,00pln do 2.000,00pln 

d) z 2.000,00pln do 0,5% wartości naprawianego urządzenia lub wymiany w nim części 

e) z 100,00pln do 50,00pln 

f) z 5 000,00 do 2.000,00pln 

g) z 20% do 10% 

h) z 1 000,00pln do 200,00pln 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
W wyniku udzielonych odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść załącznika nr 1a do specyfikacji poprzez wykreślenie pozycji 321-351 załącznika nr 1a do specyfikacji jako niezgodnych z konfiguracją zestawu umieszczoną na str. 1-4 opisu przedmiotu zamówienia (faktyczna liczba sztuk w tych pozycjach: monitor, wideoprocesor oraz źródło światła wynosi: 0 szt.) 
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany:

- opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji,

- formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,
- wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji.
Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]


38
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



 [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]




[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]