[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 01.04.2019 r.
Numer sprawy: DFP. 271.16.2019.SP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę odczynników do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatora do systemu badań POCT.

(DFP.271.16.2019.SP).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na pytanie wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
Pytanie nr 1
Dotyczy Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby analizator pracował na dwóch elementach zużywalnych tj. Kaseta Sensorowa oraz Pakiet Odczynników? Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko utraty pozostałych testów w przypadku awarii jednego z elementów.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Analizator przeznaczony ma być do pracy 
w trybie oddziałowym, wszystkie elementy wymienialne zawarte w jednej kasecie odczynnikowo-sensorowej.
Pytanie nr 2

Dotyczy Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby sonda aspiracyjna stanowiła oddzielny element analizatora? Nie ma konieczności wymiany sondy przez użytkownika. Płukanie sondy odbywa się automatycznie i nie wymaga dodatkowych czynności ze strony personelu medycznego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Sonda aspiracyjna musi być integralnym elementem kasety odczynnikowo-sensorowej (automatyczna wymiana wraz z kasetą).
Pytanie nr 3
Dotyczy Pkt. 8. Czy Zamawiając dopuszcza, aby termin ważności pakietu odczynników wynosił 30 dni, natomiast kasety sensorowej 2 tygodnie? Wymiana jest bardzo szybka i nie wymaga skomplikowanych czynności kalibracyjnych, a odczynniki są gotowe do użycia – nie ma konieczności ogrzewania.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Termin ważności kasety odczynnikowo-sensorowej nie może być krótszy niż 30 dni.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]