[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




     

Kraków, dnia 18.03.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.2.2019.KB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 72 szt. myjni – dezynfektorów do kaczek i basenów, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pytanie  1: 
Czy w związku z pkt. 6.5.1.3.SIWZ oraz pkt. 9 tabeli z opisem parametrów należy uznać iż Zamawiający wymaga ,przy zastosowaniu jednej pompy dozującej ,skutecznej redukcji sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji bez zastosowania środka sporobójczego - potwierdzonej wynikiem badania w niezależnym akredytowanym laboratorium? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga „Wynik z badania, przeprowadzonego w niezależnym od Producenta i Wykonawcy laboratorium, potwierdzający skuteczną redukcję sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji w oferowanych myjniach – dezynfektorach.”

Urządzenie powinno być zaoferowane, w takiej konfiguracji w jakiej zostało użyte, podczas badania. Zaoferowane urządzenie ma być tak skuteczne w redukcji sporów Clostridium Difficile jak w przeprowadzonym badaniu. 

Punkt 6.5.1.3 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
„Wynik z badania, przeprowadzonego w niezależnym od Producenta i Wykonawcy laboratorium, potwierdzający skuteczną redukcję sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji w oferowanych myjniach – dezynfektorach.”
Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie w związku z pkt. 3 tabeli z opisem parametrów Czy Zamawiajacy wymaga izolacji akustycznej na poziomie nie większym niż 50 dB ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie  3:

Odnośnie pkt.14 tabeli z opisem parametrów prosimy o doprecyzowanie o jakiej maksymalnej średnicy będą używane miski do mycia pacjentów oraz czy Zamawiający wymaga aby można było myć w myjniach miski o średnicy nie mniejszej niż 360 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje maksymalnej średnicy miski.. Zamawiający wprowadza zmianę w pkt 14 w zał. 1a do SIWZ „o min. średnicy 326 mm i wysokości min. 117 mm”
Pytanie 4:

Prosimy o doprecyzowanie jaki jest dopuszczalny pobór mocy z sieci elektroenergetycznej dla wymaganych w pkt .18 tabeli z opisem parametrów, podgrzewaczy wody? 

Odpowiedź: Według informacji przekazanych od przedstawiciela Generalnego Wykonawcy zakładane w technologii medycznej urządzenie (wraz z ewentualnym podgrzewaczem)  nie powinno przekraczać następujących wymagań:
Napięcie 3-fazowe (400V, 50Hz)

Wymagana moc 5,05 kW 8A

Zabezpieczenie 3 x 10A

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy ze względu na specjalizację Szpitala Uniwersyteckiego , Zamawiajacy wymaga aby myjnie dezynfektory były urządzeniami paroszczelnymi. to znaczy aby w pełnym cyklu pracy od mycia przez dezynfekcję termiczną i suszenie para nie była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia , a jej pozostałości odprowadzane były do kanalizacji ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6:
– do formularza cenowego – załącznik nr 1 – OPIS PARAMETRU – pkt. 2 

Czy Zamawiający dopuści myjnię, która nie posiada nóżek, natomiast w przestrzeni, w której umieszcza się płyny nie posiada dna, a więc jest dostęp i możliwość ewentualnego umycia podłogi pod urządzeniem? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7:

– do formularza cenowego – załącznik nr 1 – OPIS PARAMETRU – pkt. 7 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia, które umożliwia zapisywanie różnych, zmodyfikowanych programów w pamięci? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga „możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika”.
Pytanie 8:
 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 – OPIS PARAMETRU – pkt. 14 

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru i rodzaju naczyń sanitarnych, które będą miały być procesowane w urządzeniu lub o potwierdzenie, że to będą naczynia zgodne z opisanymi w pkt. 17, lub o odstąpienie od tego wymogu. Tak ogólnie opisany wymóg nie pozwala Oferentom na dokładną wycenę i złożenie prawidłowej Oferty ponieważ nie da się określić ilości oraz rodzajów uchwytów, jakich będzie potrzebował Zamawiający. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w pkt 14 i 17 w zał. 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Pytanie 9:
 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 – OPIS PARAMETRU – ogólne 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego potwierdzoną badaniami niezależnego laboratorium skuteczność procesu wobec Clostridium Difficile? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga „Wynik z badania, przeprowadzonego w niezależnym od Producenta i Wykonawcy laboratorium, potwierdzający skuteczną redukcję sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji w oferowanych myjniach – dezynfektorach.”

Urządzenie powinno być zaoferowane, w takiej konfiguracji w jakiej zostało użyte, podczas badania. Zaoferowane urządzenie ma być tak skuteczne w redukcji sporów Clostridium Difficile jak w przeprowadzonym badaniu. 

Punkt 6.5.1.3 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynik z badania, przeprowadzonego w niezależnym od Producenta i Wykonawcy laboratorium, potwierdzający skuteczną redukcję sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji w oferowanych myjniach – dezynfektorach.”
Pytanie 10:
 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 – OPIS PARAMETRU – ogólne 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia spełniającego wymagania europejskich norm PN-EN ISO 15883-1 oraz PN-EN ISO 15883-3, lub równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.
Pytanie 11:
 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 – OPIS PARAMETRU – ogólne 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało co najmniej dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone w najchłodniejszym miejscu w komorze tj. na jej spodzie, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 15883-3? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.
Pytanie 12:
 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 – OPIS PARAMETRU – ogólne 

Czy Zamawiający wymaga, by komora myjni była wykonana z jednego wytłoczonego kawałka stali, bez spoin i łączeń, w których po procesie mogą zalegać zanieczyszczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 13:

– do formularza cenowego – załącznik nr 1 – OPIS PARAMETRU – ogólne 

Czy Zamawiający wymaga , aby orurowanie myjni było wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów? Większość producentów zaleca stosowanie preparatów kwaśnych ponieważ te posiadają najlepsze właściwości w usuwaniu kamienia kotłowego, plam i osadów. Myjnie, które posiadają orurowanie np. z miedzi, wymagają stosowania unikatowych rozwiązań, które zwiększają późniejsze koszty eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 14:
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia 

Dot. pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 54,5 cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.
Pytanie 15:
Dot. pkt. 10 - Czy w związku z przyznaniem wyższej punktacji dla myjni z możliwością mycia 2 basenów jednocześnie, Zamawiający zgodzi się na szerokość urządzenia wynoszącą 60 cm? 

Uzasadnienie: prawidłowy proces mycia i dezynfekcji basenów sanitarnych wymaga, aby były one ustawne w komorze pionowo obok siebie, w związku z tym konieczne jest zastosowanie szerszej komory, niż w przypadku załadunku na 1 basen komory, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie gabarytu urządzenia. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.
Pytanie 16:
Dot. pkt. 18 - Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli myjnia jest dostosowana do pracy tylko przy użyciu zimnej wody bez konieczności instalowania bądź doposażania jej w podgrzewacz wody? 

Odpowiedź: Zamawiający uzna tylko wtedy jeżeli Wykonawca udostępni zgodnie z pkt SIWZ 6.5.1.3 „Wynik z badania w niezależnym od Producenta i Wykonawcy, laboratorium potwierdzający skuteczną redukcję sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji w oferowanych myjniach – dezynfektorach.” bez potrzeby użycia ciepłej wody.
Pytanie 17:

Dot. pkt. 22 - Czy Zamawiający w miejscach przeznaczonych do instalacji myjni posiada przyłącze elektryczne o mocy 5,05kW, przyłącze min. zimnej wody oraz odpływ Ø 100? Jeśli nie to prosimy o przedstawienie listy pomieszczeń wraz z istniejącymi przyłączeniami, w tym zasilanie elektryczne, zasilanie wodne i średnica odpływu, są to informacje niezbędne do prawidłowej kalkulacji ceny oferty.

Odpowiedź: Tak, według informacji przekazanych od przedstawiciela Generalnego Wykonawcy zakładane w technologii medycznej urządzenie (wraz z ewentualnym podgrzewaczem)  nie powinno przekraczać następujących wymagań:
Napięcie 3-fazowe (400V, 50Hz)

Wymagana moc 5,05 kW 8A

Zabezpieczenie 3 x 10A
przyłącze min. zimnej wody oraz odpływ ok. Ø 100
Pytanie 18:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szer. 545mm x gł. 474mm x wys. 1630mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.
Pytanie 19:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową wykonaną w całości ze stali nierdzewnej za wyjątkiem panelu sterowania? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.
Pytanie 20:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni, natomiast do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, po przekroczeniu tego terminu Wykonawca zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.

Pytanie 21:
Jaka jest przewidziana max. moc podłączeniowa w kW dla wszystkich myjni ujęta w projekcie elektrycznym? 

Odpowiedź: Według informacji przekazanych od przedstawiciela Generalnego Wykonawcy zakładane w technologii medycznej urządzenie (wraz z ewentualnym podgrzewaczem)  nie powinno przekraczać następujących wymagań:
Napięcie 3-fazowe (400V, 50Hz)

Wymagana moc 5,05 kW 8A

Zabezpieczenie 3 x 10A

Pytanie 22:
Czy w przypadku braków instalacyjnych lub konieczności przeróbki istniejącej instalacji Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania projektów zamiennych instalacji i jeżeli tak to czy projekty mogą być wykonane przez niezależną jednostkę zewnętrzną nie związaną z GW? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga aby wszystkie prace i projekty były wykonane, pod kontrolą, w porozumieniu i za zgodą Generalnego Wykonawcy. Zgodnie z pkt 19 zał. 1a do SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace i czynności nie wpłyną na gwarancję obiektu NSSU jako całości.”
Pytanie 23:
Czy wszystkie roboty związane z dostosowaniem instalacji mogą być wykonywane przez niezależną od GW firmę budowlaną? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga aby wszystkie prace i projekty były wykonane, pod kontrolą, w porozumieniu i za zgodą Generalnego Wykonawcy. Zgodnie z pkt 19 zał. 1a SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace i czynności nie wpłyną na gwarancję obiektu NSSU jako całości.”

Pytanie 24:
Czy Zamawiający udostępni projekty wykonawcze wskazujące w sposób jednoznaczny lokalizację urządzeń? 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia lokalizację urządzeń na przykładzie dwóch Oddziałów.
Lokalizacja taka jest wskazana w projektach technologii medycznej.

Urządzenia mają symbole Sf6.1 oraz Sf6.2

Pytanie 25:
dotyczy pkt. 6.5.1.3 SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu potwierdzenia skuteczność eliminacji Clostridium difficile dopuszczając rozwiązanie równoważne – urządzenie posiadające zdolność dezynfekcji na poziomie A0 3000 gwarantujące skuteczność eliminacji Clostridium difficile? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga „Wynik z badania, przeprowadzonego w niezależnym od Producenta i Wykonawcy laboratorium, potwierdzający skuteczną redukcję sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji w oferowanych myjniach – dezynfektorach.”

Urządzenie powinno być zaoferowane, w takiej konfiguracji w jakiej zostało użyte, podczas badania. Zaoferowane urządzenie ma być tak skuteczne w redukcji sporów Clostridium Difficile jak w przeprowadzonym badaniu. 

Punkt 6.5.1.3 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynik z badania, przeprowadzonego w niezależnym od Producenta i Wykonawcy laboratorium, potwierdzający skuteczną redukcję sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji w oferowanych myjniach – dezynfektorach.”
Pytanie 26:

 – umowa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 11, pkt. 9 „…..natomiast w przypadku trzeciej nieskutecznej próbie naprawy tej samej usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany całego uszkodzonego modułu/części/podzespołu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni (z zastrzeżeniem ust. 5) od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7… ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
Pytanie 27:

 – umowa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 14, pkt. 1d na następujący „za nieterminową naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,5% wartości naprawianego sprzętu za każdy dzień zwłoki,"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie  28:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 600mm szer. x 610mm gł. x 940mm wys.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w przyciski nożne do otwierania drzwi oraz uruchamiania wybranego programu, bez możliwości modyfikacji programów myjących przez użytkownika? Ingerencja w fabryczne parametry programów może doprowadzić do pogorszenia jakości mycia i dezynfekcji naczyń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym załadunek basenów jest przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania, natomiast opróżnianie kaczek / wiader odbywa się podczas umieszczania w koszu załadowczym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.
Pytanie 31:

Dotyczy wzoru umowy. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 1 poprzez zastąpienie słowa „ryzyka” słowem „winy” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 32:
 Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 11 ust. 4 poprzez zastąpienie słowa „pierwszej” słowem „drugiej” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 33:

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 11 ust. 6 poprzez zastąpienie użytego dwukrotnie słowa „wysłania” słowami „doręczenia Wykonawcy ” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 34:
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 11 ust. 9 poprzez zastąpienie użytego dwukrotnie słowa „wysłania” słowami „doręczenia Wykonawcy ” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 35:
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 14 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne: 

a) w przypadku niewykonania Umowy - 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, 

b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu – w wysokości 500 zł słownie: pięćset złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) za nieterminową naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 500 zł słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki, 

e) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 50 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

f) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy typ szkolenia, 

g) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 36:

 Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 14 ust. 3 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 37:
Czy Zamawiający wymaga myjni wyposażonej w komorę głęboko tłoczoną bez spoin? 

Wyjaśnienie: Wszelkie spoiny naruszają strukturę stali, co znacznie skraca żywotność urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 38:
Czy Zamawiający wymaga, aby elementy urządzenia takie jak: komora myjąca, drzwi komory od strony wewnętrznej, wytwornica pary, zbiornik wody, skraplacz wykonane były ze stali kwasoodpornej o podwyższonej odporności w środowiskach agresywnych – stali AISI 316? 

Wyjaśnienie: Elementy urządzenia bezpośrednio narażone na kontakt z agresywnym środowiskiem zachowają dłuższą żywotność jeśli będą wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 39:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające jednorazowo mycie dwóch kaczek lub jednego basenu z pokrywą? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zał. 1a SIWZ, mycia. „min. jednocześnie jeden basen i jedna kaczka szpitalna – na wyposażeniu odpowiedni kosz /uchwyt”

Pytanie 40:
Czy Zamawiający wymaga możliwość korzystania ze środków chemicznych różnych producentów zarówno w okresie gwarancji, jak i po jej zakończeniu?

Odpowiedź: Zamawiający przyznaje dodatkowe punkty, za możliwość korzystania ze środków różnych producentów. W Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1a do SIWZ) dodano pkt. 19. do Warunków gwarancji i serwisu.
Pytanie 41:
Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał lub punktował zainstalowanie drugiej pompy dozującej detergent myjący w celu osiągnięcia najwyższej skuteczności mycia i zapewnienia eliminacji clostridium difficile.? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga „Wynik z badania, przeprowadzonego w niezależnym od Producenta i Wykonawcy laboratorium, potwierdzający skuteczną redukcję sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji w oferowanych myjniach – dezynfektorach.”

Urządzenie powinno być zaoferowane, w takiej konfiguracji w jakiej zostało użyte, podczas badania. Zaoferowane urządzenie ma być tak skuteczne w redukcji sporów Clostridium Difficile jak w przeprowadzonym badaniu. 

Punkt 6.5.1.3 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynik z badania, przeprowadzonego w niezależnym od Producenta i Wykonawcy laboratorium, potwierdzający skuteczną redukcję sporów Clostridium Difficile w pełnym procesie mycia i dezynfekcji w oferowanych myjniach – dezynfektorach.”
Pytanie 42:
Czy Zamawiający dopuści możliwość mycia innego wyposażenia, m in. butli do ssaków, miski, słoi na mocz, o rozmiarach i kształtach wskazanych przez producenta? (przy wykorzystaniu koszy, półek, uchwytów będących na wyposażeniu myjni) 

Uzasadnienie: żaden producent nie jest wstanie sprawdzić wszystkich dostępnych akcesoriów i ich wymiarów, tym samym nie może zadeklarowować ich dopasowania do zaoferowanego rozwiązania. Być może posiadane przez Zamawiającego akcesoria będą pasować do zaoferowanego uchwytu jednak bez podania szczegółowych wymiarów nie jest możliwa całkowita deklaracja dopasowania. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją, zgodnie z ze zmienionymi pkt 14 i 17 zał. 1a do SIWZ.

Pytanie 43:
Czy wraz z dostawą jako wyposażenie Zamawiający dopuści kompatybilne z myjnią: dwa baseny, jedną kaczkę, bez słoja na mocz? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacja. Zamawiający wprowadził zmiany pkt 14 i 17 zał. 1a do SIWZ.

Pytanie 44:
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez słój na mocz? Prosimy o podanie przykładowych wymiarów, kształtu, pojemności, przykładowego zdjęcia produktu. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść pkt. 14 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych w zał. 1a do SIWZ.
Pytanie 45:
Czy Zamawiający dopuści odpowiednio dopasowany pogrzewacz wody schowany wewnątrz lub wyprowadzony i zainstalowany na zewnątrz myjki w celu łatwego dostępu i regulacji (np. zamontowany na ścianie nad myjką lub na bocznych ścianach tuż przy myjce)? 

Uzasadnienie: Ze względu na wymiary podgrzewacza, wymiary pomieszczenia oraz na różne rozmieszczenie przyłączy może nie być przestrzeni do bezpiecznego zaintalowania podgrzewacza wewnątrz myjki. Wyprowadzenie go na zewnątrz myjki ułatwi do niego dostęp oraz możliwi ewentualną regulacje temperatury wody. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienił treść pkt. 18 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych w zał. 1a do SIWZ.
Pytanie 46:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, że Wykonawca dostosuje istniejącą i wykona (w razie wystąpienia takiej potrzeby) nową niezbędną instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz inne niezbędne instalacje do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania urządzeń, jeśli nie będą one wymagały: przebudowy przyłączy wewnątrz ścian, przebudowy ścian pomieszczeń, drzwi itp.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją. To po stronie Wykonawcy, leży obowiązek sprawdzenia czy oferowane urządzenia, są kompatybilne z instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wymiarami miejsca, wskazanego przez Zamawiającego na instalację myjni - dezynfektora w NSSU. 

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace i projekty były wykonane, pod kontrolą, w porozumieniu i za zgodą Generalnego Wykonawcy. Zgodnie z pkt 19 zał. 1a SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace i czynności nie wpłyną na gwarancję obiektu NSSU jako całości.”
Pytanie  47:
Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 3 

Wnosimy o wprowadzenie w pkt. 3 oceny punktowej dla materiału z którego wykonana jest obudowa myjni i punktowanie rozwiązania lepszego jakościowo: 

Obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej – 5 pkt. 

Obudowa z elementami z tworzywa sztucznego – 0 pkt. 

Stal nierdzewna posiada znacznie lepsze właściwości użytkowo-eksploatacyjne niż tworzywo sztuczne, jest nieporównywalnie bardziej wytrzymała na uszkodzenia, środki myjące i dezynfekcyjne, ścieranie oraz działanie wysokich temperatur. Posiada także wysokie właściwości izolacyjne. Dodatkowo opanelowanie ze stali nierdzewnej, tworzy zupełnie gładkie powierzchnie dzięki czemu utrzymanie urządzeń w czystości jest znacznie ułatwione. 

Obudowa z elementami z tworzyw sztucznych jest rozwiązaniem znacznie pogarszającym trwałość urządzeń, a co za tym idzie parametrem niekorzystnym dla Zamawiającego. Prosimy zatem o wprowadzenie punktacji dla opisanego wyżej rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.

Pytanie 48:
Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wnosimy o wprowadzenie do tabeli opisu dotyczącego systemu suszenia wsadu, jaki realizowany będzie w myjniach dezynfektorach i podziału na dostępne na rynku 2 sposoby, oraz punktowanie rozwiązania lepszego jakościowo: 

1. suszenie konwekcyjne - 0 punktów 

2. Suszenie wymuszonym strumieniem powietrza - 5 punktów 

Norma PN EN ISO 15883-1 i 3 dopuszcza dwa rodzaje suszenia: 

1. Konwekcyjne, które polega na naturalnym odparowaniu naczyń 

oraz 

2. suszenie wymuszonym strumieniem powietrza. 

W praktyce metoda konwekcyjna jest bardzo mało skuteczna, ponieważ naczynia po procesie mycia są mokre i gorące, nie ma jakiegokolwiek systemu wspomagającego odparowanie naczyń, a ewentualne uchylenie lub otwarcie drzwi powoduje wydostanie się pary i aerozoli do pomieszczenia, co prowadzi do dyskomfortu pracy personelu. 

Natomiast suszenie wymuszonym strumieniem umożliwia jednoczesne schłodzenie naczyń, odprowadzenie pary i kondensatu do kanalizacji a także zapobiega wydostawaniu się szkodliwych aerozoli. Suszenie jest wówczas ostatnim elementem procesu i naczynia po zakończonym cyklu są gotowe do ponownego użycia. 

Różnica pomiędzy opisanymi rozwiązaniami jest ogromna i wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy urządzeń. W związku z powyższym prosimy o punktowanie rozwiązań znacząco wpływających na walory użytkowe myjni dezynfektorów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.
Pytanie 49:
Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wnosimy o dodanie do tabeli opisu dotyczącego konstrukcji komory, oraz punktowania rozwiązania lepszego jakościowo: 

1.Komora bez spoin - 5 pkt 

2. Komora spawana lub z połączeniami laserowymi - 0 pkt 

Komora, wykonana z jednego elementu bez spoin ułatwia utrzymanie jej w czystości i należytym stanie higienicznym. 

Komory spawane ulegać mogą rozszczelnieniu i nigdy nie gwarantują zachowania trwałości. Każde połączenie dwóch elementów metalowych za pomocą spawów obarczone jest ryzykiem rozszczelnienia i nigdy nie zastąpi jednego elementu stalowego wykonanego w całości metodą gięcia bądź tłoczenia. Ponadto każdy spaw narażony jest na ubytki, które są potencjalnym źródłem korozji, a tym samym nośnikiem bakterii, co w rezultacie może doprowadzić do kontaminacji wtórnej wsadu. 

W związku z powyższym prosimy o punktowanie rozwiązań znacząco wpływających na walory użytkowe myjni dezynfektorów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją.

Pytanie 50:
Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 9 

Wnosimy o wprowadzenie w pkt. 9 oceny punktowej dla ilości pomp dozujących w jakie wyposażone będzie urządzenie i punktowanie rozwiązania lepszego jakościowo: 

1 pompa dozująca - 0 pkt. 

2 pompy dozujące - 5 pkt. 

Ilość pomp dozujących płynne środki chemiczne ma bardzo duże znaczenie w procesach mycia, które zachodzą w urządzeniu. 

Przy zainstalowaniu 1 pompy dozowany jest płyn zmiękczająco-nabłyszczający, który ma za zadanie obniżanie twardości wody. 

Dopiero druga pompa, przez którą dozowany jest detergent myjący o dużej wydajności i skuteczności, poprzez zawartość substancji myjących, powoduje właściwe efekty oczyszczania naczyń sanitarnych. Jest to rozwiązanie niezbędne w przypadku zaschnięcia nieczystości w naczyniach sanitarnych, oraz przy kłopotliwych zabrudzeniach. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Specyfikacją.
Pytanie 51:
Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU pkt. 7 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki punktując wykonanie jednego przeglądu w okresie trwania gwarancji wyżej niż wykonania większej ilości bezpłatnych przeglądów technicznych urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść pkt. 7 i 8 Warunków gwarancji i serwisu w zał. 1a do SIWZ. 
Pytanie 52:
Czy Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia dopuści: materiały firmowe tj. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcje i/lub wyciąg z instrukcji, dokumentacje techniczną, świadectwa rejestracji, oświadczenia Wykonawcy/Dystrybutora? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacja.
Pytanie 53:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o następujących parametrach: 

Ad. 2 - głębokość 61 cm? 
Ad. 3 - ładowane od przodu, obudowa ze stali nierdzewnej, panele sterowania z tworzywa sztucznego, poziom hałasu do 62,5 dB? 
Ad. 6 - nazwie cyklu i błędach? 
Ad. 18 - posiadające wbudowane grzałki?
Odpowiedź: Ad. 2, 3, 6 - Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 18 – Zamawiający zmienił treść pkt. 18 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych w zał. 1a do SIWZ.
Pytanie 54:
Prosimy o dopuszczenie badań na skuteczność clostridium difficile wykonaną na polskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu lub w innym akredytowanym laboratorium. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 55:

Czy zamawiający wymaga aby skuteczność eliminacji clostridium difficile potwierdzona była badaniami przeprowadzonymi w warunkach pracy urządzenia bez stosowania dodatkowego środka dezynfekcyjnego. Rozwiązanie takie nie wymaga ponoszenia nadmiernych nakładów eksploatacyjnych na zakup dodatkowego środka. Badania potwierdzają ze przy zastosowaniu tylko środka zmiękczającego osiągana jest redukcja sporów, co realizuje cal postawiony przez zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 56:
Prosimy o dopuszczenie urządzenia które posiada zintegrowany system podgrzewania wody bez dodatkowego zewnętrznego podgrzewacza wody, takie rozwiązanie obniża koszty eksploatacji, serwisu i instalacji urządzenia. Rozwiązanie takie wydłuża cykl o około 2 minuty co nie ma znaczenia na długość cyklu zwłaszcza w izolatce. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść pkt. 18 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych w zał. 1a do SIWZ
Pytanie 57:
 Poprosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji na myjnie posiadającą wszystkie elementy w komorze ze stali nierdzewnej . Elementy plastikowe mają krótszą żywotność niż stal nierdzewna, ponieważ działa na nie wysoka temperatura co powoduje powstawanie mikropęknięć, które wpływają na obniżenie jakości mycia i dezynfekcji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowej punktacji. Zamawiający wymaga w pkt. 10 zał. 1 a do SIWZ „ komora ze stali nierdzewnej”.

Pytanie 58:
Czy zamawiający wymaga, aby komora myjni wraz z drzwiami posiadały system uniemożliwiający wyciek pary system uszczelki silikonowej tzw. Pełna paroszczelność? Rozwiązanie takie zapobiega poparzeniom personelu. Na rynku znajdują się rozwiązania typu komora z uszczelką labiryntową, która nie zapewnia paroszczelności i podczas cyklu gorąca para wydostaje się na zewnątrz. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 59:
Czy zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała trójstopniową kontrolę detergentu w pojemniku? Rozwiązanie takie informuje użytkownika, że jest środek w kanistrze, następnie informuje że jest bardzo mało środka, na końcu że środek się skończył. Rozwiązanie takie daje możliwość zamówienia środka z wyprzedzeniem nie powodując przestoju urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

            W załączeniu przekazuję zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji. 
W związku z wprowadzoną modyfikacją,  termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 03.04.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r. o godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.jpg]
12
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
                                                                [image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]