[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




     

Kraków, dnia 27.03.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.2.2019.KB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 72 szt. myjni – dezynfektorów do kaczek i basenów, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Informuję, że Zamawiający zmienił odpowiedź na pytanie nr 4, 17, 21 zawarte w piśmie z dnia 18.03.2019 r. Poniżej przedstawiam treść pytań oraz zmienioną, obowiązującą odpowiedź:

Pytanie 4:
Prosimy o doprecyzowanie jaki jest dopuszczalny pobór mocy z sieci elektroenergetycznej dla wymaganych w pkt .18 tabeli z opisem parametrów, podgrzewaczy wody? 

Odpowiedź: Według informacji przekazanych od przedstawiciela Generalnego Wykonawcy zakładane w technologii medycznej urządzenie (wraz z ewentualnym podgrzewaczem)  nie powinno przekraczać następujących wymagań:

Napięcie 3-fazowe (400V, 50Hz)

Możliwe obciążenie moc 9 kW

Zabezpieczenie 40A 30mA AC + S303 B16

Kabel zasilający min. YDYżo 5 x 2,5 mm2

Pytanie 17:

Dot. pkt. 22 - Czy Zamawiający w miejscach przeznaczonych do instalacji myjni posiada przyłącze elektryczne o mocy 5,05kW, przyłącze min. zimnej wody oraz odpływ &#216; 100? Jeśli nie to prosimy o przedstawienie listy pomieszczeń wraz z istniejącymi przyłączeniami, w tym zasilanie elektryczne, zasilanie wodne i średnica odpływu, są to informacje niezbędne do prawidłowej kalkulacji ceny oferty.

Odpowiedź: Według informacji przekazanych od przedstawiciela Generalnego Wykonawcy zakładane w technologii medycznej urządzenie (wraz z ewentualnym podgrzewaczem)  nie powinno przekraczać następujących wymagań:

Napięcie 3-fazowe (400V, 50Hz)

Możliwe obciążenie moc 9 kW

Zabezpieczenie 40A 30mA AC + S303 B16

Kabel zasilający min. YDYżo 5 x 2,5 mm2

Pytanie 21:

Jaka jest przewidziana max. moc podłączeniowa w kW dla wszystkich myjni ujęta w projekcie elektrycznym? 

Odpowiedź: Według informacji przekazanych od przedstawiciela Generalnego Wykonawcy zakładane w technologii medycznej urządzenie (wraz z ewentualnym podgrzewaczem)  nie powinno przekraczać następujących wymagań:

Napięcie 3-fazowe (400V, 50Hz)

Możliwe obciążenie moc 9 kW

Zabezpieczenie 40A 30mA AC + S303 B16

Kabel zasilający min. YDYżo 5 x 2,5 mm2

[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]