[image: image1.png]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

&\ MALOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





NSSU.DFP.271.34.2018.EP                                                                         cześć 2                                                                              Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy

Opis przedmiotu zamówienia 
Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki
Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są również warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w znakach oznacza wartość wymaganą.

· Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

· Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2018 2019 r.) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

	Nazwa i typ:
	………………………………………………

	Producent:
	………………………………………………

	Kraj produkcji:
	………………………………………………

	Rok produkcji:
	………………………………………………

	Klasa wyrobu medycznego
	………………………………………………


	Przedmiot
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł)
	A: Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł):

	Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i OIRT)
	2
	
	


	
	
	
	B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł):

	
	
	


	C: Cena brutto szkoleń w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł):

	


	A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł)
	


PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

	l.p.
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Ocena pkt.

	1. 
	PARAMETRY ogólne:

	2. 
	Aparat do znieczulania ogólnego, jezdny.
	Tak
	
	- - -

	3. 
	Wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x głębokość) [cm].
	Podać
	
	- - -

	4. 
	Masa (kg).
	Podać
	
	- - -

	5. 
	Zasilanie dostosowane do  230 [V], 50 [Hz].
	Tak
	
	- - -

	6. 
	Aparat wyposażony m. in. w wysuwany blat do pisania, szufladę na akcesoria – dostęp z obu stron aparatu, centralny hamulec 
lub 
aparat bez wysuwanego blatu do pisania, ale z dużym blatem niewysuwanym oraz składanym do boku aparatu dodatkowym stolikiem, hamulcem umieszczonym na każdym kole i z dostępem do szuflady od strony przedniej aparatu.
	Tak
	
	- - -

	7. 
	Centralny wyłącznik sieciowy do jednoczesnego uruchamiania wszystkich komponentów systemu, chroniony przed przypadkowymi czynnościami.
	Tak
	
	- - -

	8. 
	Indywidualne, automatyczne, bezpieczniki gniazd elektrycznych.
	Podać
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	9. 
	Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej z prezentacją na ekranie aktualnych wartości ciśnień gazów.
	Tak
	
	- - -

	10. 
	Możliwość awaryjnego zasilania gazowego z butli O2[L], min. 5L.
	Tak
	
	- - -

	11. 
	Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na min. 80 minut w warunkach standardowych.
	Tak
	
	- - -

	12. 
	Reduktory do butli O2 ze złączami, wyposażone w przyłącze do aparatu.
	Tak
	
	- - -

	13. 
	Zintegrowany ssak medyczny z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny (min. 25 sztuk jednorazowych wkładów/aparat).
	Tak
	
	- - -

	14. 
	Aktywne miejsca w układzie dla jednoczesnego podłączenia dwóch parowników elektronicznych.
	Tak
	
	- - -

	15. 
	Parowniki wyposażone w system szybkiego napełniania, specyficzny dla środka znieczulającego.
	Tak
	
	- - -

	16. 
	Rodzaj środka znieczulającego i jego stężenie ustawiane na ekranie wraz z analogowym i cyfrowym wyświetlaniem poziomu napełniania parownika.
	Tak
	
	- - -

	17. 
	Możliwość napełnienie parownika podczas znieczulenia – bez konieczności odłączania od aparatu.
	Tak
	
	- - -

	18. 
	System uniemożliwiający jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie.
	Tak
	
	- - -

	19. 
	Całkowicie automatyczny (bez ingerencji Użytkownika) pełny test systemu polegający na sprawdzeniu wszystkich modułów w jednej procedurze testowej (rozwiązanie 1) 
lub 
aparat z interaktywnym testem automatycznym wymagającym w kilku momentach interakcji z użytkownikiem kontrolującym taki test (rozwiązanie 2).
	Tak, podać
	
	- - -
Rozwiązanie 1 – 3 pkt.

Rozwiązanie 2 – 1  pkt.

	20. 
	Dodatkowy test szczelności do stosowania w przypadku wymiany rur, filtrów pomiędzy pacjentami.
	Tak
	
	- - -

	21. 
	SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW:

	22. 
	Precyzyjny, elektroniczny mieszalnik gazów.
	Tak
	
	- - -

	23. 
	Wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora.
	Tak
	
	- - -

	24. 
	Zintegrowany (lub wbudowany) zapasowy awaryjny mechaniczny przepływomierz  tlenowy z przepływem tlenu minimum 10 [l/min].
	Tak
	
	- - -

	25. 
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25 [%].
	Tak
	
	- - -

	26. 
	Dwa tryby podaży mieszaniny gazów:
- automatyczny - kontrola gwarantowanego wdechowego stężenia tlenu, gazu nośnego i anestetyku odbywa się w pętli zamkniętej (kompensacja przecieków i absorpcji pacjenta)

- ręczny -  kontrola dostawy świeżych gazów, standardowa, kontrolowana przez operatora.
	Tak
	
	- - -

	27. 
	Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami.
	Tak
	
	- - -

	28. 
	Najniższa wartość przepływu umożliwiająca podaż gazów w systemie anestezji z minimalnymi przepływami.
	Tak
	
	=< 0,25 l/min - 3 pkt

większe wartości – 1 pkt.

	29. 
	Zanik dopływu O2 - automatyczna zmiana gazu na Powietrze, odcięcie N2O i anestetyku, uruchomienie alarmu, kontynuowanie wentylacji.
	Tak
	
	- - -

	30. 
	Awaria sieci centralnej (zanik dopływu O2, N2O, Powietrze) i butle puste - wentylacja mechaniczna jest nadal możliwa powietrzem otoczenia.
	Tak
Podać
	
	- - -
Tak – 3 pkt.

Nie – 0 pkt.

	31. 
	UKŁAD ODDECHOWY:

	32. 
	Centralnie umieszczony systemem oddechowy umożliwiający używanie po obu stronach stołu operacyjnego (rozwiązanie 1) 
lub 
aparat z systemem oddechowym umieszczonym po lewej stronie aparatu (rozwiązanie 2)
	Tak, podać
	
	- - -
Rozwiązanie 1 – 3 pkt.

Rozwiązanie 2 – 1  pkt.

	33. 
	Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu.
	Tak
	
	- - -

	34. 
	Ilość elementów składających się na układ oddechowy przygotowanych do sterylizacji.
	Podać
	
	10 części i mniej -5 pkt., większa liczba – 1 pkt

	35. 
	Układ kompaktowy, wbudowany i nie wystający poza rzut podstawy aparatu.
	Tak
	
	- - -

	36. 
	Układ przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach zamkniętym i półzamkniętym.
	Tak
	
	- - -

	37. 
	Obejście tlenowe o dużej wydajności[l/min].
	Podać
	
	35 [l/min/] i więcej – 2 pkt.,

niższe wartości – 1 pkt.

	38. 
	Użycie obejścia tlenowego ma wpływ na ciśnienie w układzie oddechowym.
	Tak
	
	- - -

	39. 
	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 [l] (możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych).
	Tak
	
	- - -

	40. 
	Możliwość zmiany podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu 
lub 
rozwiązanie, gdzie można stosować zbiorniki wielorazowe oraz jednorazowe, które można wymieniać podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu.
	Tak
	
	- - -

	41. 
	Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną.
	Tak
	
	- - -

	42. 
	Wskaźnik potwierdzający działanie systemu eliminacji gazów poza salę operacyjną na panelu czołowym urządzenia.
	Tak
Podać
	
	- - -
Tak – 1 pkt. 
Nie – 0 pkt.

	43. 
	RESPIRATOR ANESTETYCZNY:

	44. 
	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej.
	Tak
	
	- - -

	45. 
	Tryb CPAP podczas wentylacji ręcznej.
	Tak
Podać
	
	- - -

Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

	46. 
	Tryby wentylacji kontrolowanej:
- ciśnieniowo 
- objętościowo
	Tak
	
	- - -

	47. 
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniowo.
	Tak
	
	- - -

	48. 
	SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona.
	Tak
	
	- - -

	49. 
	SIMV/PS – wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym.
	Tak
	
	- - -

	50. 
	Oddechy spontaniczne możliwe we wszystkich trybach wentylacji z prezentacją na ekranie.
	Tak
	
	- - -

	51. 
	Tryb wentylacji  APRV.
	Tak
Podać
	
	- - -

Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

	52. 
	Tryb wentylacji BIPAP.
	Tak
Podać
	
	- - -

Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

	53. 
	Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości.
	Tak
	
	- - -

	54. 
	Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu.
	Tak
	
	- - -

	55. 
	Automatyczne przełączenie na wentylację mechaniczną po wykryciu bezdechu.
	Tak
	
	- - -

	56. 
	Tryb wentylacji z docelową lub gwarantowaną objętością.
	Tak
	
	- - -

	57. 
	Awaryjny, mechaniczny tryb wentylacji po zaniku dopływu świeżych gazów z sieci centralnej i butli rezerwowych.
	Tak
Podać
	
	- - -
Tak – 3 pkt.

Nie – 0 pkt.

	58. 
	Automatycznie kontrolowany proces wentylacji zgodnie z określonym przez Użytkownika celem  - prowadzenie wentylacji kontrolowanej,  synchronizowanej, wspomaganie oddychania spontanicznego lub przygotowanie do ekstubacji. Automatyczna kontrola i utrzymanie  ustawionych docelowych wartości VT i etCO2, bieżąca analiza wartości mierzonych i dostosowywanie parametrów wentylacji (rozwiązanie 1)
lub 
aparat posiadający funkcję AGC, czyli automatyczne sterowanie gazem, które dostosowuje przepływ świeżych gazów i stężenia gazów w celu osiągnięcia wartości docelowych wdychanego O2 oraz końcowo-wydechowego stężenia środka anestetycznego (rozwiązanie 2)
	Tak, podać
	
	- - -

Rozwiązanie 1 – 3 pkt.

Rozwiązanie 2 – 1 pkt.

	59. 
	Automatyczna kalkulacja wartości ustawionych parametrów po zmianie trybu wentylacji.
	Tak
	
	- - -

	60. 
	Zakres PEEP - min. od 4 [cm H2O] do 30 [cm H2O].
	Tak, podać
	
	- - -

	61. 
	Zakres ciśnienia CPAP min. od 1 [cmH2O] do 10 [cmH2O].
	Tak, podać
	
	- - -

	62. 
	Zakres objętości oddechowej - min. od 20 [cm H2O] do 1500 [cm H2O].
	Tak, podać
	
	- - -

	63. 
	Zakres czułości wyzwalania oddechu pacjenta - min. od 0,3 [L/min] do 15 [L/min] (rozwiązanie 1) 
lub 
aparat z dwoma rodzajami czułości wyzwalania, z wyzwalaniem przepływowym regulowanym w zakresie skali 1 do 10 odzwierciedlającej od 10 do 100% aktualnego przepływu podstawowego oraz z wyzwalaniem ciśnieniowym regulowanym w zakresie od -20 do 0 cmH2O  (rozwiązanie 2)
	Tak, podać
	
	- - -

Rozwiązanie 1 – 2 pkt.

Rozwiązanie 2 – 1 pkt.

	64. 
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2 : 1 do 1 : 4.
	Tak, podać
	
	- - -

	65. 
	Regulacja częstości oddechu - minimum od 4 do 100 [odd/min] (wentylacja objętościowa i ciśnieniowa).
	Tak, podać
	
	- - -

	66. 
	Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV - minimum: od 5 do 60 [cm H2O].
	Tak, podać
	
	- - -

	67. 
	Regulacja czasu wdechu Tinsp, w zakresie min. od 0,2 [s] do 10 [s]. 5 [s]
	Tak, podać
	
	- - -

	68. 
	ALARMY:

	69. 
	Sygnalizacja optyczna i akustyczna, widoczny priorytet alarmu.
	Tak
	
	- - -

	70. 
	Centralny wyświetlacz LED, sygnalizacja alarmu widoczna niezależnie od położenia ekranu (kąt widzenia 360 °  
lub
aparat z sygnalizacją alarmu widoczną na ekranie aparatu, gdzie każdy alarm jest sygnalizowany odpowiednim dźwiękiem, co ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika niezależnie od kąta widzenia alarmu.
	Tak
	
	- - -

	71. 
	Komunikaty alarmowe zawierające informację o przyczynie wystąpienia oraz wskazówki o środkach zaradczych (rozwiązanie 1) 
lub 
aparat z komunikatami o przyczynie wystąpienia alarmu, ale bez wskazówek o środkach zaradczych (rozwiązanie 2)
	Tak, podać
	
	- - -
Rozwiązanie 1 – 3 pkt.

Rozwiązanie 2 – 1 pkt.

	72. 
	Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmów w odniesieniu do aktualnych wartości mierzonych.
	Tak
	
	- - -

	73. 
	Centralny przycisk „wyciszenia alarmów” do wyłączenia wszystkich akustycznych sygnałów alarmowych, z wyświetlanym czasem wyciszenia.
	Tak
	
	- - -

	74. 
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego 
lub 
aparat bez alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego, ale wyposażony w alarmy ostrzegające między innymi o niskim ciśnieniu wdechowym np. alarm niskiej wydechowej objętości minutowej pełniący również rolę alarmu odłączenia pacjenta lub alarm układ pacjenta odłączony lub alarm przecieku lub alarm niskiego ciśnienia PEEP, etc.
	Tak
	
	- - -

	75. 
	Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia gazów anestetycznych, O2, CO2.
	Tak
	
	- - -

	76. 
	Alarm minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej.
	Tak
Podać
	
	- - -

Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

	77. 
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną.
	Tak
	
	- - -

	78. 
	Alarm braku zasilania w gazy.
	Tak
	
	- - -

	79. 
	Alarm Apnea.
	Tak
	
	- - -

	80. 
	Inne wyżej nie wymienione.
	Podać
	
	Powyżej 3 alarmów – 3 pkt

mniejsze wartości – 0 pkt

	81. 
	POMIAR I OBRAZOWANIE:

	82. 
	Stężenie tlenu w gazach oddechowych. 
	Tak
	
	- - -

	83. 
	Pomiar objętości oddechowej TV.
	Tak
	
	- - -

	84. 
	Pomiar pojemności minutowej MV.
	Tak
	
	- - -

	85. 
	Pomiar częstotliwości oddechowej f.
	Tak
	
	- - -

	86. 
	Ciśnienia szczytowego.
	Tak
	
	- - -

	87. 
	Ciśnienia Plateau.
	Tak
	
	- - -

	88. 
	Ciśnienia średniego.
	Tak
	
	- - -

	89. 
	Ciśnienia PEEP.
	Tak
	
	- - -

	90. 
	Częstość oddychania.
	Tak
	
	- - -

	91. 
	Manometr pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie 
lub 
aparat bez opisanej w takiej formie funkcjonalności, ale z wyświetlaniem parametrów ciśnieniowych w postaci cyfrowej na ekranie aparatu 
lub 
aparat bez manometru wyświetlanego na ekranie: aparat posiadający przejrzysty system prezentacji wartości ciśnienia i przebiegu ciśnienia w funkcji czasu.
	Tak
	
	- - -

	92. 
	Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych.
	Tak
	
	- - -

	93. 
	Automatyczna kalibracja modułu gazowego bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów (w tym bez użycia gazu testowego).
	Tak
	
	- - -

	94. 
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania  z uwzględnieniem wieku pacjenta.
	Tak
	
	- - -

	95. 
	Automatyczne sterowanie znieczulenia końcowo- wydechowym stężeniem środka wziewnego AA i końcowo wydechowym stężeniem tlenu O2  w celu zwiększenia bezpieczeństwa znieczulenia 
i minimalizacji zużycia środków wziewnych 
lub 
aparat z opisaną funkcjonalnością, która pozwala na ustawienie docelowego wdechowego stężenia O2 dostarczanego bezpośrednio do pacjenta zamiast końcowo wydechowego stężenia O2.
	Tak
	
	- - -

	96. 
	Pomiar i obrazowanie spirometrii:

1. co najmniej: krzywa ciśnienia, krzywa objętości, pętla ciśnienie – objętość.

2. inne wyżej nie ujęte – podać
	Podać
	
	wymagane – 1 pkt.,

dodatkowe rozwiązania (opisane w ppkt. 2) – 3 pkt.

	97. 
	Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg oddechowych.
	Tak
	
	- - -

	98. 
	Kalkulacja idealnej masy ciała na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta 
lub 
aparat z  kalkulacją przewidywanej masy ciała na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta, płci i/lub faktycznej masy ciała.
	Tak
	
	- - -

	99. 
	PREZENTACJA GRAFICZNA:

	100. 
	Ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 19 [”] 15 cali oraz rozdzielczości minimum 1680x1050 [pikseli].  1024x768 [pikseli].
	Tak, podać
	
	- - -
19 cali i więcej – 5 pkt.

Mniejsze wartości – 1 pkt.

1440 x 900 [pikseli] i więcej – 3 pkt

Mniejsze wartości – 1 pkt.

	101. 
	Ekran wentylacji na ruchomym wysięgniku z możliwością regulacji wysokości oraz nachylenia.
	Tak
Podać
	
	- - -
Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

	102. 
	Dostosowanie jasności ekranu do warunków oświetlenia otoczenia, dostępne, co najmniej dwa tryby: dzień / noc 
lub
aparat z możliwością regulacji jasności ekranu w krokach 50%, 75%, 100% jasności 
	Tak, podać
	
	- - -

	103. 
	Sposób sterowania.
	Podać
	
	- - -

	104. 
	Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia.
	Tak
	
	- - -

	105. 
	Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia.
	Tak
	
	- - -

	106. 
	Prezentacja trendów parametrów mierzonych [godz.] min. 6.
	Tak
	
	- - -

	107. 
	Funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów.
	Tak
	
	- - -

	108. 
	INNE:

	109. 
	Parowniki do sevofluranu i desfluranu – po 1 szt. do każdego aparatu.
	Tak
	
	- - -

	110. 
	Komunikacja z aparatem w języku polskim.
	Tak
	
	- - -

	111. 
	Możliwość zdefiniowania konfiguracji Użytkownika z zabezpieczeniem hasłem .
	Tak
	
	- - -


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	l.p.
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Ocena pkt.

	112. 
	Gwarancja na aparat [miesiące].

Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.

Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. Jeżeli okres gwarancji wskazany przez wykonawcę będzie dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i wykonawca otrzyma maksymalną liczbę pkt – 10 pkt.
	>= 60 36
	
	najdłuższy okres – 10 pkt.,

inne  – proporcjonalnie mniej (względem najkorzystniejszej oferty)

	113. 
	Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez min. 12 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu
	Tak
	
	- - -

	114. 
	Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres.

UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów), o ile są one wymagane przez producenta.
	podać
	
	- - -

	115. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
	Tak
	
	- - -

	116. 
	Maksymalny czas naprawy  nie może przekroczyć 10 dni roboczych, w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych – aparat zastępczy o min. identycznych parametrach lub lepszy
	Tak
	
	- - -

	117. 
	Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy
	Tak
	
	- - -

	118. 
	Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok
	Tak
	
	- - -

	119. 
	Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze.

Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego  pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską)
	Tak
	
	- - -

	120. 
	Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 24 godzin (w dni robocze) – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności)
	Tak, podać
	
	- - -

	121. 
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp. również 8 osób) – potwierdzone certyfikatem.

uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego

uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
	Tak
	
	- - -

	122. 
	Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp., również 2 osoby) – potwierdzone certyfikatem

uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego

uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

uwaga (3): wymagany jest taki przebieg szkolenia (w miejscu instalacji) aby personel techniczny mógł wykonywać bieżące czynności diagnostyczno-konserwacyjne jakie przewiduje dla użytkownika sam producent (nie chodzi tu o zdobycie pełnych uprawnień serwisowych). W związku z powyższych nie jest konieczne zapewnienie szkoleń serwisowych u producenta, z użyciem aparatów szkoleniowych
	Tak
	
	- - -

	123. 
	Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) 
	Tak
	
	- - -

	124. 
	Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.)
	Tak
	
	- - -

	125. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej.
	Tak
	
	- - -


