
[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






NSSU.DFP.271.34.2018.EP

Kraków, dnia 19.02.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów do znieczulenia ogólnego, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 szt. 
Czy Zamawiający będzie wymagał sprzętu fabrycznie nowego, nie rekondycjonowanego, nie używanego, nie powystawowego wyprodukowano w 2019 roku? 
Ze względu na wyznaczony termin realizacji do 31.10.2019 roku aparaty wyprodukowane w 2018 roku w wyznaczonym terminie realizacji mogą mieć prawie 2 lata a utrzymanie tego zapisu będzie preferowało stare urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sprzętu wyprodukowanego w 2019 r. dla części 1 – 5. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść wzoru umowy oraz treść opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2:

Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 szt. pkt 105 
Czy Zamawiający ze względu na zakup monitorów w innym pakiecie zgodzi się na modyfikację drugiej części opisu pkt 105. i wykreślenie słów „ monitorowania i monitora, nadając mu brzmienie : 

„Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie aparatu do znieczulenia” 
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 105, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie aparatu do znieczulenia”.
Pytanie 3:

Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 szt. pkt 110 
Czy Zamawiający określi rodzaj wlewu do parowników sevofluranu?
Na rynku istnieją co najmniej trzy firmy zajmujące się sprzedażą sevofluranu posiadające różne wlewy do parownika. Nie jest możliwe zaoferowanie parownika z wlewem uniwersalnym. Alternatywnie Zamawiający może zrezygnować z zakupu parowników i otrzymać je na drodze użyczenia przy zakupie środków wziewnych. Pytanie nie dotyczy parowników do desfluranu posiadających jeden rodzaj wlewu. 
Odpowiedź:

Zamawiający określi rodzaj wlewu parownika na etapie dostawy aparatu po rozstrzygnięciu innego postepowania na dostawcę środków wziewnych i parowników.

Pytanie 4:
Cześć 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 szt. 
Czy Zamawiający będzie wymagał sprzętu fabrycznie nowego, nie rekondycjonowanego, nie używanego, nie powystawowego wyprodukowano w 2019 roku?
Ze względu na wyznaczony termin realizacji do 31.10.2019 roku aparaty wyprodukowane w 2018 roku w wyznaczonym terminie realizacji mogą mieć prawie 2 lata a utrzymanie tego zapisu będzie preferowało stare urządzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga sprzętu wyprodukowanego w 2019 r. dla części 1 – 5. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść wzoru umowy oraz treść opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 5:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt.
Czy Zamawiający będzie wymagał sprzętu fabrycznie nowego, nie rekondycjonowanego, nie używanego, nie powystawowego wyprodukowano w 2019 roku?

Ze względu na wyznaczony termin realizacji do 31.10.2019 roku aparaty wyprodukowane w 2018 roku w wyznaczonym terminie realizacji mogą mieć prawie 2 lata a utrzymanie tego zapisu będzie preferowało stare urządzenia. 
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sprzętu wyprodukowanego w 2019 r. dla części 1 – 5. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść wzoru umowy oraz treść opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 6:

Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. 

pkt 6 i pkt 11
Czy Zamawiający dopuści możliwość awaryjnego zasilania gazowego z min. 2,0 l butli O2 montowanej z tyłu aparatu przy pomocy standardowego połączenia typu DIN? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość awaryjnego zasilania gazowego z min. 2,0 l butli O2 montowanej z tyłu aparatu przy pomocy standardowego połączenia typu DIN. 

Pytanie 7: 
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 18
Czy Zamawiający przyzna punkty za funkcję przewidywania zużycia anestetyków wziewnych u pacjenta w okresie jednej godziny? 
Odpowiedź:

Zamawiający skorygował punktację parametru.

Pytanie 8:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt. 26, 27
Czy Zamawiający wymaga zintegrowanego lub wbudowanego zapasowego awaryjnego mechanicznego przepływomierza tlenowego układu okrężnego?
Awaryjny mechaniczny przepływomierz tlenowy układu okrężnego umożliwia wentylację awaryjną z użyciem układu oddechowego okrężnego.? 
Odpowiedź:

Wystarczające jest spełnienie obu parametrów w obecnym brzmieniu.

Pytanie 9:
Dotyczy: Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 27
Czy Zamawiający przyzna 1 punkt jedynie za możliwość podaży anestetyków do układu okrężnego w przypadku awaryjnego zasilania ? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 szt. pkt 40, 41
Czy zamawiający wymaga możliwość zmiany podczas znieczulenia pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe i jednorazowych na wielorazowe bez rozszczelniania układu ? 
O ile zamawiający nie potwierdza wymogu w takim rozumieniu prosimy o przyznanie 2 pkt. za możliwość zmiany podczas znieczulenia pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe i jednorazowych na wielorazowe bez rozszczelniania układu? 
Jest to bardzo ważny element bezpieczeństwa znieczulenia. 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale przyzna 1 pkt. za w/w rozwiązania w poz. 41.
Pytanie 11: 

Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 48
Czy Zamawiający przyzna punkty za tryb CPAP + PSV podczas wentylacji mechanicznej? 
Jest to tryb zaawansowany wentylacji spontanicznej używany pod koniec znieczulenia i dający możliwość polepszenia wentylacji płuc i otwarcia pęcherzyków płucnych szczególnie pożądany u pacjentów otyłych. 
Odpowiedź:

Zamawiający przyzna punkty za tryb CPAP + PSV podczas wentylacji mechanicznej. 
Pytanie 12:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 53 
Czy zamawiający przyzna punkty za tryb PSV z protekcją bezdechu oraz PS dla wentylacji SIMV ale bez trybu PS dla wentylacji kontrolowanej: VC objętościowej , PC ciśnieniowej i PCV-VG ? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty. Treść parametru pozostaje bez zmian.


Pytanie 13:

Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 56
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku automatyczne przełączenie na wentylację mechaniczną po wykryciu bezdechu w trybie PSVPro z automatycznym powrotem wentylacji na wentylację wspomaganą po wygenerowaniu oddechu przez pacjenta?
Warunek nie może dotyczyć trybu VC, PC, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV PCV-VG jako, że te tryby zawierają w sobie wentylację mechaniczną. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 14:

Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 63 
Czy Zamawiający przyzna także punkty za nowoczesny tryb wentylacji PCV-VG wentylację kontrolowaną z gwarantowaną objętością? 
Odpowiedź:
Zamawiający przyzna punkty za zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 15:

Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 64
Czy Zamawiający przyzna także punkty za nowoczesny tryb wentylacji mechanicznej CPAP + PSV? 
Odpowiedź:

Zamawiający przyzna punkty za zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 16:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 65
Czy Zamawiający oceniając koszty eksploatacji i przyznając punkty będzie wymagał także podania zużycia prądu do napędu systemu na godzinę znieczulenia? Alternatywnie czy Zamawiający zrezygnuje z oceny punktowej tego parametru konstrukcji technicznej aparatu do znieczulenia nie mającej wpływu na osiągane parametry kliniczne? Zużycie gazów jest wyższe w aparatach napędzanych pneumatycznie, ale zużycie drożejącego prądu jest zdecydowanie wyższe w aparatach napędzanych elektrycznie. Nowoczesne szpitale posiadają podwójną sieć zasilania gazowego co stanowi o bezpieczeństwie i ekonomiczności tego rozwiązania. Tylko obliczenie łącznych kosztów zużycia gazów i prądu do napędu aparatu do znieczulenia przedstawi pełne koszty i umożliwi właściwą punktację. 
Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z oceny punktowania parametru.
Pytanie 17:

Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 95
Czy Zamawiający zamiast krzywej objętości dopuści krzywą przepływu.? Krzywa przepływu jest powszechnie stosowana do oceny wentylacji w praktyce klinicznej. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 100
Czy Zamawiający przyzna 1 pkt. także za ekran na ruchomym wysięgniku? umożliwiający jego przemieszczenie ze strony lewej ku środkowi bez dodatkowej instalacji. Tego typu umieszczenie ekranu pozwala na dowolne jego ustawienie do różnych typów operacji bez konieczności wzywania serwisu do przewieszenia ekranu. 
Odpowiedź:

Zamawiający przyzna punkty za zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 19:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt. 101 sposób sterowania. 
Czy zamawiający będzie wymagał sterowania poprzez ekran dotykowy? Czy zamawiający dokona zmiany punktacji w pkt 101. 
W następujący sposób: 
Sterowanie przez ekran dotykowy oraz przez pokrętło i przyciski zastępujące sterowanie ekranem dotykowym – 3 pkt.
Sterowanie tylko przez ekran dotykowy – 1 pkt.
Alternatywne sterowanie przez pokrętło i przyciski zastępujące sterowanie ekranem dotykowym zwiększają bezpieczeństwo pracy aparatu do znieczulenia podczas awarii lub rozkalibrowania ekranu dotykowego. 
Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował sposób oceny tego parametru punktując najwyżej te rozwiązania, które zawierają w sobie możliwość stosowania ekranu dotykowego.

Pytanie 20:

Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. pkt 108 
Czy Zamawiający określi rodzaj wlewu do parowników sevofluranu?

Na rynku istnieją co najmniej trzy firmy zajmujące się sprzedażą sevofluranu posiadające różne wlewy do parownika. Nie jest możliwe zaoferowanie parownika z wlewem uniwersalnym. Alternatywnie Zamawiający może zrezygnować z zakupu parowników i otrzymać je na drodze użyczenia przy zakupie środków wziewnych.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tego parametru.
Pytanie 21: 
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych)– 6 szt. 

Czy Zamawiający będzie wymagał lub przyzna dodatkowe punkty za kompatybilnośc układów oddechowych i modułów pomiarów gazowych dla aparatów do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) 2 szt. i aparatów do znieczulenia ogólnego wysokiej klasy do pozostałych sal operacyjnych – 6 szt 
Kompatybilność tych elementów pozwoli na łatwiejszą prace i uniknięcie pomyłek związanych z różną budową sprzętu stosowanego na bloku operacyjnym. 
Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia takiego wymogu i punktacji.

Pytanie 22:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk. 
Czy Zamawiający będzie wymagał sprzętu fabrycznie nowego, nie rekondycjonowanego, nie używanego, nie powystawowego wyprodukowano w 2019 roku? 
Ze względu na wyznaczony termin realizacji do 31.10.2019 roku aparaty wyprodukowane w 2018 roku w wyznaczonym terminie realizacji mogą mieć prawie 2 lata a utrzymanie tego zapisu będzie preferowało stare urządzenia. 
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sprzętu wyprodukowanego w 2019 r. dla części 1 – 5. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść wzoru umowy oraz treść opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 23: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt. 6 i 11. 
Czy Zamawiający dopuści możliwość awaryjnego zasilania gazowego z min. 2 l butli O2 montowanej z tyłu aparatu przy pomocy połączenia w standardzie DIN? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość awaryjnego zasilania gazowego z min. 2,0 l butli O2 montowanej z tyłu aparatu przy pomocy standardowego połączenia typu DIN.

Pytanie 24:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 7 
Czy Zamawiający dopuści wbudowane fabrycznie 3 gniazda elektryczne 230 V umieszczone z boku aparatu? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 25:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 18
Czy Zamawiający przyzna punkty za funkcję przewidywania zużycia anestetyków wziewnych u pacjenta w okresie jednej godziny? 
Odpowiedź:

Zamawiający skorygował punktację tego parametru.

Pytanie 26: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 21, 22 
Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z punktacji liczby wymaganych interakcji ( potwierdzenia interakcji Użytkownika ) z urządzeniem w czasie testu urządzenia ? Zamawiający przyznaje 2 pkt. za test programowany automatycznie a interaktywnemu 1- pkt. co jest łatwe do określenia -Pkt.21. Natomiast liczba wymaganych interakcji (potwierdzenia interakcje Użytkownika) jest trudna do sprecyzowania w czasie testu interaktywnego urządzenia 0 – kroków 2 pkt. to test automatyczny, który został już punktowany 2 punktami w punkcie 21. 
Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnuje z punktacji w pozycji 22. Natomiast punktacja w poz. 21 pozostaje bez zmian.

Pytanie 27: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 29 
Czy Zamawiający dopuści mieszalnik świeżych gazów pneumatyczny sterowany elektronicznie zapewniający stałe bezpieczne stężenie tlenu? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 28: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 36
Czy Zamawiający przyzna punkt za podgrzewane czujniki przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie, które zapobiega przegrzaniu pacjenta. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 29: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 37
Czy Zamawiający dopuści układ kompaktowy, wbudowany, wystający poza rzut podstawy aparatu? 
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 30: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 40, 41 
Czy zamawiający wymaga możliwość zmiany podczas znieczulenia pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe i jednorazowychna wielorazowe bez rozszczelniania układu ?

O ile zamawiający nie potwierdza wymogu w takim rozumieniu prosimy o przyznanie 2 pkt. za możliwość zmiany podczas znieczulenia pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe i jednorazowych na wielorazowe bez rozszczelniania układu ? 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale przyzna 1 pkt. za w/w rozwiązania w poz. 41.
Pytanie 31:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk. pkt 48
Czy Zamawiający przyzna punkty za tryb CPAP + PSV stosowany podczas wentylacji mechanicznej? 
Jest to tryb zaawansowany wentylacji spontanicznej używany pod koniec znieczulenia i dający możliwość polepszenia wentylacji płuc i otwarcia pęcherzyków płucnych szczególnie pożądany u pacjentów otyłych. 
Odpowiedź:

Zamawiający przyzna punkty za tryb CPAP + PSV podczas wentylacji mechanicznej. 

Pytanie 32: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 53
Czy zamawiający przyzna punkty za tryb PSV z protekcją bezdechu oraz PS dla wentylacji SIMV bez trybu PS dla wentylacji kontrolowanej: VC objętościowej, PC ciśnieniowej, PCV-VG? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany. Jego treść pozostaje bez zmian, ale nawet ewentualny brak parametru pozwala złożyć ofertę. 

Pytanie 33: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 56 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku automatyczne przełączenie na wentylację mechaniczną po wykryciu bezdechu w trybie PSVPro z automatycznym powrotem wentylacji na wentylację wspomaganą po wygenerowaniu oddechu przez pacjenta?

Warunek nie może dotyczyć trybu VC, PC, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV PCV-VG jako że te tryby zawierają w sobie wentylację mechaniczną. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 61
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku pkt 61. i dopuści funkcje ustawiania parametrów rekrutacji a co za tym idzie określenia krzywych ciśnień rekrutacji? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, oba rozwiązania uzyskają po 2 pkt.

Pytanie 35:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 63 
Czy Zamawiający przyzna także punkty za nowoczesny tryb wentylacji PCV-VG wentylację kontrolowaną z gwarantowaną objętością? 
Odpowiedź:

Zamawiający przyzna punkty za zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 36:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 64 
Czy Zamawiający przyzna także punkty za nowoczesny tryb wentylacji mechanicznej CPAP + PSV? 
Odpowiedź:

Zamawiający przyzna punkty za zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 37:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 65 
Czy Zamawiający oceniając koszty eksploatacji będzie wymagał także podania zużycia prądu do napędu systemu na godzinę znieczulenia? Alternatywnie czy Zamawiający zrezygnuje z oceny punktowej tego parametru konstrukcji technicznej aparatu do znieczulenia nie mającej wpływu na osiągane parametry kliniczne? Zużycie gazów jest wyższe w aparatach napędzanych pneumatycznie ale zużycie drożejącego prądu jest zdecydowanie wyższe w aparatach napędzanych elektrycznie. Nowoczesne szpitale posiadają podwójną sieć zasilania gazowego co stanowi o bezpieczeństwie i ekonomiczności tego rozwiązania. Tylko obliczenie łącznych kosztów zużycia gazów i prądu do napędu aparatu do znieczulenia przedstawi pełne koszty i umożliwi właściwą punktację. 
Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnuje z oceny punktowej tego parametru

Pytanie 38:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 95
Czy Zamawiający zamiast krzywej objętości dopuści krzywą przepływu.? Krzywa przepływu jest krzywą powszechnie stosowaną w praktyce klinicznej. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 39:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 100 
Czy Zamawiający przyzna 1 pkt. także za ekran na ruchomym wysięgniku? umożliwiający jego przemieszczenie ze strony lewej ku środkowi bez dodatkowej instalacji. Tego typu umieszczenie ekranu pozwala na dowolne jego ustawienie do różnych typów operacji bez konieczności wżywania serwisu do przewieszenia ekranu. 
Odpowiedź:

Zamawiający przyzna punkty za zaproponowane rozwiązanie.


Pytanie 40: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt. 101 sposób sterowania. 
Czy zamawiający będzie wymagał sterowania poprzez ekran dotykowy? Czy zamawiający dokona zmiany punktacji w pkt 101. W następujący sposób: Sterowanie przez ekran dotykowy oraz przez pokrętło + przyciski zastępujące sterowanie ekranem dotykowym – 3 pkt. Sterowanie tylko przez ekran dotykowy – 1 pkt. Alternatywne sterowanie przez pokrętło i przyciski zastępujące sterowanie ekranem dotykowym zwiększają bezpieczeństwo pracy aparatu do znieczulenia podczas awarii lub rozkalibrowania ekranu dotykowego. 
Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje sposób oceny tego parametru punktując najwyżej te rozwiązania, które zawierają w sobie możliwość stosowania ekranu dotykowego.

Pytanie 41: 
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 108 
Czy Zamawiający określi rodzaj wlewu do parowników sevofluranu? Na rynku istnieją co najmniej trzy firmy zajmujące się sprzedażą sevofluranu posiadające różne wlewy do parownika. Nie jest możliwe zaoferowanie parownika z wlewem uniwersalnym. Alternatywnie Zamawiający może zrezygnować z zakupu parowników i otrzymać je na drodze użyczenia przy zakupie środków wziewnych.
Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tego parametru.
Pytanie 42:
Część 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 15
Czy zamawiający zaakceptuje wydzielone manometry prezentujące ciśnienia gazów zasilających, umieszczone na czołowej ścianie aparatu ? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dwa rozwiązania: prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora (rozwiązanie 1) lub aparat do znieczulania z prezentacją ciśnień gazów zasilających na manometrach umieszczonych na panelu przednim aparatu (rozwiązanie 2).
Pytanie 43:

Część 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 24
Czy Zamawiający zaakceptuje precyzyjne mechaniczne przepływomierze, oraz wyświetlanie przepływu gazów na wirtualnych rotametrach? 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje, że będą to przepływomierze elektroniczne.
Pytanie 44:

Część 4- Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 29
Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulania z mechanicznym mieszalnikiem świeżych gazów? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że oprócz rozwiązania pierwotnie opisanego, dopuszcza mieszalnik świeżych gazów pneumatyczny sterowany elektronicznie zapewniający stałe bezpieczne stężenie tlenu (patrz pytanie 27).
Pytanie 45:

Część 4- Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 37
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu ujętego w punkcie 37? Proponowane przez nas rozwiązanie posiada kompaktowy układ minimalnie wystający poza obręb podstawy aparatu. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla aparatu Perseus firmy Drager. 
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 46:

Część 4- Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 39
Czy zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulania wyposażony w obejście tlenowe o wydajności ok. 40 L/min? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla aparatu Perseus firmy Drager. 
Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 47:

Część 4- Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 44 
Czy zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulania bez funkcji usuwania skroplonej wody z rur oddechowych? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla aparatu Perseus firmy Drager. 
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 48:

Część 4- Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 59, 60, 61
Czy zamawiający zaakceptuje aparat bez funkcji opisanych w punktach 59, 60 i 61? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla aparatu Perseus firmy Drager. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, ze rozwiązania opisane w pkt. 59 i 60 są dostępne w aparatach różnych producentów w związku z czym pozostaną one bez zmian. Punkt 61 uległ modyfikacji (patrz pytanie 34).
Pytanie 49:

Część 4- Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 68
Czy Zamawiający zaakceptuje regulację oddechu w zakresie 4-80 1/min? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 50:

Część 4- Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 103
Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulania bez prezentacji krzywej koncentracji anestetyku wziewnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 51:

Część 4- Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 106
Czy Zamawiajacy zaakceptuje aparat do znieczulania bez funkcji optymalnego doboru przepływu świeżych gazów? 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 52:

Część 4- Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 7 
Czy zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulania wyposażony w 3 wbudowane gniazda elektryczne 230V, 50 Hz? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 53:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 6 poz. 1 i utworzenie odrębnego zadania. 

Odpowiedź: 
Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.

Pytanie 54:
Dotyczy Załącznika nr 1a do siwz część 1 pkt. 126, część 2 pkt. 115, część 3 pkt. 113, część 4 pkt. 113 oraz wzór umowy §11 ust. 3:

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tego punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: 
„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Wzór umowy pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zapis § 11  ust. 3 wzoru umowy pozostaje w zgodzie z treścią art. 581 § 2 kodeksu cywilnego.


Pytanie 55:
Dotyczy Załącznika nr 1a do siwz część 1 pkt. 128, część 2 pkt. 117, część 3 pkt. 115, część 4 pkt. 115 oraz wzór umowy §11 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego punktu: 
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części sprzętu (podzespołu itp.) po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy.”? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 56: 
Dotyczy Załącznika nr 1a do siwz część 1 pkt. 134, część 2 pkt. 123, część 3 pkt. 121, część 4 pkt. 121 oraz wzór umowy § 10 ust. 3:

Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów tak, aby uzyskały brzmienie:

„Urządzenia winny być pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do urządzenia i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) w zakresie wykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi.” 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.


Pytanie 57: 
Dotyczy Załącznika nr 1a do siwz część 1 pkt. 135, część 2 pkt. 124, część 3 pkt. 122, część 4 pkt. 122 oraz wzór umowy § 10 ust. 2 : 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby wymóg dostarczenia dokumentacji serwisowej dotyczył dokumentacji, która zapewni podstawową diagnostykę sprzętu, podstawowe czynności konserwacyjne, regulację, kalibrację oraz przeglądy okresowe w standardzie wymaganym przez producenta. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 58:
Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu rękojmi z „okres równy okresowi gwarancji” na „okres nie krótszy niż 2 lata od dnia podpisania protokołu uruchomienia”? Zwracamy przy tym uwagę, iż rękojmia niesie ze sobą inne niż gwarancja, dalej idące ryzyka dla Wykonawcy, dlatego jej wydłużenie ponad ustawowy standard może prowadzić do istotnego zwiększenia kosztów po stronie Wykonawcy, a tym samym wpływać na cenę oferty. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.


Pytanie 59: 
Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 5: 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu odnośnie gwarancji dostępności i realizacji serwisu gwarancyjnego z „24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tj. także w niedziele” na „24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku”. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 60: 
Dotyczy: § 14 pkt. 1 b, c) d), f)

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
 
Pytanie 61:

Dotyczy Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 6 
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w 4 koła z indywidualnym hamulcem na każdym z nich? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 62: 
Dotyczy Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 14

Czy Zamawiający dopuści aparat z opisaną funkcjonalnością, bez przycisków szybkiego dostępu zmiany stężeń O2, anestetyków AA i przepływów, ale z możliwością płynnej regulacji zmiany stężeń O2, anestetyków AA i przepływów? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 63: 
Dotyczy Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 19
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w awaryjny przepływomierz O2, włączany za pomocą dźwigni w przypadku awarii układu elektronicznego lub w przypadku wykorzystania wszystkich źródeł zasilania w energię elektryczną? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 64: 
Dotyczy Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 38 
Czy Zamawiający w punkcie 38 dopuści aparat bez tzw. Ekonomizera, ale z funkcją automatycznej kontroli gazów (Automatic Gas Control) umożliwiającą optymalizację przepływów oraz oszczędność środków wziewnych? Oferowany aparat posiada bardzo dokładną możliwość regulacji stężenia anestetyku dzięki zastosowaniu elektronicznych parowników, które podają anestetyk głównie w fazie wdechu, co dodatkowo zmniejsza straty podawanego środka anestetycznego. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 65:

Dotyczy Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 39 
Czy Zamawiający dopuści aparat z opisaną funkcjonalnością, która pozwala na ustawienie korzystniejszego i bezpieczniejszego dla pacjenta docelowego wdechowego stężenia O2 dostarczanego bezpośrednio do pacjenta zamiast końcowo wydechowego stężenia O2? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 66:

Dotyczy Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 40 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności w podanym formacie, ale z bardzo dokładnym pomiarem zużycia anestetyku prezentowanym w ml, którą to informację można łatwo wykorzystać do kalkulacji kosztów w polskich złotych? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 67:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 49 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez trybu wentylacji (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością? Jest to tryb wentylacji praktycznie niewykorzystywany na Sali Operacyjnej i dedykowany dla aparatów do znieczuleń jednego producenta. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 68: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 50 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z dwoma rodzajami czułości wyzwalania, z wyzwalaniem przepływowym regulowanym w zakresie skali 1 do 10 odzwierciedlającej od 10 do 100% aktualnego przepływu podstawowego oraz z wyzwalaniem ciśnieniowym regulowanym w zakresie od -20 do 0 cmH2O? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 69: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 55 
Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniającym wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem następujących alarmów: 
• FiCO2: Wys. 
• EtCO2: Nis.

• EtCO2: Wys. 
• Częstość oddechów: Niska 
• Częstość oddechów: Wysoka 
• Wydechowa objętość minutowa: Niskie 
• Wydechowa objętość minutowa:Wysoka 
• Apnea 
• Bezdech > 60 s / Bezdech > 120 s? 
Pragniemy zaznaczyć, iż oferowane przez nas aparaty posiadają opisywaną funkcjonalność instalowaną standardowo a nie tylko, jako możliwość rozbudowy jak zostało to opisane w wymogu. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 70: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 58 
Czy Zamawiający w punkcie 58 dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności praktycznie niestosowanej w trakcie wentylacji i znieczulania biorąc pod uwagę szerokie możliwości regulacji parametrów wentylacji, pakietów do oceny mechaniki oddychania czy tez funkcji automatycznych takich jak np. automatyczna rekrutacja? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 71: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 65
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją Plateau wdechu, jako pauza wdechowa z wartością procentową dla cyklu oddechowego w zakresie od 0 do 30%? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.
Pytanie 72:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 68
Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmów niskiej i wysokiej objętości oddechowej dla poszczególnych pojedynczych oddechów? Alarmy pojedynczego oddechu nie sprawdzają się w praktyce klinicznej. Standardowo używane są alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 73: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 69
Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego, ale wyposażony w alarmy ostrzegające między innymi o niskim ciśnieniu wdechowym np. alarm niskiej wydechowej objętości minutowej pełniący również rolę alarmu odłączenia pacjenta lub alarm układ pacjenta odłączony lub alarm przecieku lub alarm niskiego ciśnienia PEEP, etc.? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 74:
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 89
Czy zamawiający dopuści i przyzna punkty za rozwiązanie ekranu na ruchomym wysięgniku bez regulacji wysokości? Wysięgnik daje możliwość przybliżenia ekranu a kąt nachylenia jest na tyle wysoki, że pozwala na swobodne pozycjonowanie monitora bez konieczności regulacji wysokości. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty. Treść parametru pozostaje bez zmian.
Pytanie 75: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 90
Czy zamawiający dopuści aparat z inną filozofią prezentacji danych na ekranie niż sztywne konfigurowanie konkretnych stron respiratora? Proponowane przez nas urządzenie posiada możliwość wyboru z wielu zakładek tak aby operator mógł szybko wybrać odpowiedni na daną chwilę sposób prezentacji danych na ekranie, umożliwia swobodną konfigurację wykresów (do 6 wykresów jednocześnie), wyświetlani pętli, krótkich trendów, etc. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 76: 

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 91
Czy zamawiający przyzna punkty również urządzeniu o innej filozofii prezentacji danych (patrz pytanie numer 75), która de facto umożliwia prezentację kilkunastu lub więcej różnych ekranów respiratora? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty. Treść parametru pozostaje bez zmian.
Pytanie 77: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 101
Czy zamawiający dopuści aparat z jedną pętlą referencyjną zapisaną wraz z podaniem czasu zapisu oraz z możliwością włączenia funkcji prezentującej dodatkowo zawsze dwie ostatnie pętle wraz z pętlą aktualną? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 78:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 105
Prosimy o rezygnację z wymogu z punktu 105 biorąc pod uwagę, iż jest to wymóg odnoszący się tylko do możliwości rozbudowy a nie faktycznej dostawy konkretnej funkcjonalności, może być spełniony tylko przez jedna firmę oraz odnosi się do modułu montowanego w kardiomonitorach, które to monitory nie są objęte tym postępowaniem przetargowym. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.
Pytanie 79:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 6
Czy zamawiający dopuści aparat bez wysuwanego blatu do pisania, ale z dużym blatem niewysuwanym oraz składanym do boku aparatu dodatkowym stolikiem, hamulcem umieszczonym na każdym kole i z dostępem do szuflady od strony przedniej aparatu? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 80:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 19
Czy zamawiający dopuści aparat z interaktywnym testem automatycznym wymagającym w kilku momentach interakcji z użytkownikiem kontrolującym taki test? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 81:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 30, 57
Prosimy o rezygnację z wymogu z punktu 30 i 57 biorąc pod uwagę, iż może być spełniony tylko przez jedną firmę. Zabezpieczanie w postaci butli z gazem medycznym przy braku zasilania z sieci centralnej jest rozwiązaniem w pełni wystarczającym i stosowanym standardowo przez wszystkich producentów. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametry z granicznego na punktowane.

Pytanie 82:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 32
Czy zamawiający dopuści aparat z systemem oddechowym umieszczonym po lewej stronie aparatu? Takie rozwiązanie daje możliwość swobodnego korzystania z ergonomii aparatu, odpowiedniego wykorzystania m.in. blatu do pisania czy np. przestrzeni do napełnienia parownika. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 83:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 45, 51, 52
Czy zamawiający dopuści aparat bez wymienionych w punktach 45, 51, 52 tryb CPAP podczas wentylacji ręcznej, tryb APRV, tryb BIPAP? Są to tryby, które w tej formie stosowane są w aparatach do znieczuleń tylko jednej firmy. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmieni te parametry z granicznych na punktowane.

Pytanie 84:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 58
Czy zamawiający dopuści aparat posiadający inną zaawansowaną funkcją zamiast opisanej tj. funkcja AGC, czyli automatyczne sterowanie gazem, które dostosowuje przepływ świeżych gazów i stężenia gazów w celu osiągnięcia wartości docelowych wdychanego O2 oraz końcowo-wydechowego stężenia środka anestetycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 85:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 63
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z dwoma rodzajami czułości wyzwalania, z wyzwalaniem przepływowym regulowanym w zakresie skali 1 do 10 odzwierciedlającej od 10 do 100% aktualnego przepływu podstawowego oraz z wyzwalaniem ciśnieniowym regulowanym w zakresie od -20 do 0 cmH2O? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 86:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 67
Czy zamawiający dopuści aparat z regulacją czasu wdechu w zakresie od 0,1 do 5 sekund? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 70
Czy zamawiający dopuści aparat z sygnalizacją alarmu widoczną na ekranie aparatu, gdzie każdy alarm jest sygnalizowany odpowiednim dźwiękiem, co ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika niezależnie od kąta widzenia alarmu? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 88:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 71
Czy zamawiający dopuści aparat z komunikatami o przyczynie wystąpienia alarmu, ale bez wskazówek o środkach zaradczych? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 89:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 74

Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego, ale wyposażony w alarmy ostrzegające między innymi o niskim ciśnieniu wdechowym np. alarm niskiej wydechowej objętości minutowej pełniący również rolę alarmu odłączenia pacjenta lub alarm układ pacjenta odłączony lub alarm przecieku lub alarm niskiego ciśnienia PEEP, etc.? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 76
Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmów minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej dla poszczególnych pojedynczych oddechów? Alarmy pojedynczego oddechu nie sprawdzają się w praktyce klinicznej. Standardowo używane są alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 91: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 91
Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej w takiej formie funkcjonalności, ale z wyświetlaniem parametrów ciśnieniowych w postaci cyfrowej na ekranie aparatu? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 92: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 95
Czy Zamawiający dopuści aparat z opisaną funkcjonalnością, która pozwala na ustawienie korzystniejszego i bezpieczniejszego dla pacjenta docelowego wdechowego stężenia O2 dostarczanego bezpośrednio do pacjenta zamiast końcowo wydechowego stężenia O2? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 93:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 98

Czy zamawiający dopuści aparat z kalkulacją przewidywanej masy ciała na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta, płci i/lub faktycznej masy ciała? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 94:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 100

Czy zamawiający dopuści aparat z kolorowym ekranem do prezentacji parametrów znieczulania i krzywych o przekątnej 15” i rozdzielczością 1024x768 pikseli? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.


Pytanie 95: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 101
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie ekranu na ruchomym wysięgniku bez regulacji wysokości? Wysięgnik daje możliwość przybliżenia ekranu a kąt nachylenia jest na tyle wysoki, że pozwala na swobodne pozycjonowanie monitora bez konieczności regulacji wysokości. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 96:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 102
Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością regulacji jasności ekranu w krokach 50%, 75%, 100% jasności? Jest ro rozwiązanie równoważne do trybu dzień/noc. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 97:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 7, 8 i 9.
Czy zamawiający zrezygnuje z opisanej w punkcie 7, 8 i 9 funkcjonalności, jeśli nie ma w planach zasilania innych urządzeń medycznych poprzez aparat do znieczuleń i pod warunkiem, że aparat jest kompatybilny z parownikami do Desfluranu niewymagającymi dodatkowego zasilania przewodem z gniazda elektrycznego? 
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie w/w punktów.

Pytanie 98: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 18

Czy zamawiający w punkcie 18 zrezygnuje z punktowania opisanej funkcjonalności lub zmniejszy wartość punktową tego wymogu na 1 pkt biorąc pod uwagę tak drastyczną różnicę w punktowaniu względem innych punktowanych wymogów? 
Odpowiedź:

Zamawiający skorygował punktację parametru.
Pytanie 99: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 19
Czy zamawiający w punkcie 19 przyzna również punkty za urządzenie posiadające bardzo dokładny pomiar pomiarem zużycia anestetyku prezentowany w ml w określonym czasie, którą to informację można łatwo wykorzystać do kalkulacji kosztów w polskich złotych? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty. Treść parametru pozostaje bez zmian.

Pytanie 100: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 27
Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania tego parametru, jako mało znaczącego w codziennej praktyce przy znieczulaniu? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i sposób jego punktacji został zmodyfikowany również na wniosek innych wykonawców.

Pytanie 101:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 39
Czy zamawiający dopuści aparat z obejściem tlenowym o dużej wydajności około 55 l/min? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie

Pytanie 102: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 44
Czy zamawiający dopuści aparat bez oddzielnej funkcji usuwania skroplonej wody z rur oddechowych, ale z systemem ogrzewania w kasecie wydechowej minimalizującym skraplanie w rurach? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.
Pytanie 103: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 48
Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania tego parametru, jako mało znaczącego w codziennej praktyce przy znieczulaniu? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i sposób jego punktacji został zmodyfikowany również na wniosek innych wykonawców.
Pytanie 104:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 58
Prosimy o rezygnację z tego punktu biorąc pod uwagę, iż zabezpieczanie w postaci butli z gazem medycznym przy braku zasilania z sieci centralnej jest rozwiązaniem w pełni wystarczającym i stosowanym standardowo przez wszystkich producentów. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i nawet jego brak nie wpływa na możliwość złożenia oferty. Treść punktu pozostaje niezmieniona.

Pytanie 105: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 59
Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności biorąc pod uwagę, iż dokładnie właśnie taką samą funkcjonalność można osiągnąć poprzez krótkotrwałą zmianę ustawień respiratora w każdym urządzeniu tego typu? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 106:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 60 i 61
Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametry z granicznych na punktowane.

Pytanie 107:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 63
Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania trybu APRV? Jest to tryb, którego praktycznie nie używa się podczas zabiegów na Sali operacyjnej. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i sposób jego punktacji został zmodyfikowany również na wniosek innych wykonawców.

Pytanie 108: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 64
Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania trybu BIPAP? Jest to tryb, którego praktycznie nie używa się podczas zabiegów na Sali operacyjnej. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i sposób jego punktacji został zmodyfikowany również na wniosek innych wykonawców.
Pytanie 109: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 65
Prosimy o dokładniejsze wyjaśnienie tego wymogu punktowanego lub rezygnację z tego punktu. Żaden z producentów nie podaje takiej informacji w swoich materiałach firmowych. 
Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z punktacji tego parametru.

Pytanie 110:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 71

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją pauzy wdechowej, jako wartość procentowa dla cyklu oddechowego regulowaną w zakresie od 0 do 30%? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 74

Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego, ale wyposażony w alarmy ostrzegające między innymi o niskim ciśnieniu wdechowym np. alarm niskiej wydechowej objętości minutowej pełniący również rolę alarmu odłączenia pacjenta lub alarm układ pacjenta odłączony lub alarm przecieku lub alarm niskiego ciśnienia PEEP, etc.? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 112:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 90
Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej w takiej formie funkcjonalności, ale z wyświetlaniem parametrów ciśnieniowych w postaci cyfrowej na ekranie aparatu? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktowane pierwotne rozwiązanie.


Pytanie 113: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 94
Czy Zamawiający dopuści aparat z opisaną funkcjonalnością, która pozwala na ustawienie korzystniejszego i bezpieczniejszego dla pacjenta docelowego wdechowego stężenia O2 dostarczanego bezpośrednio do pacjenta zamiast końcowo wydechowego stężenia O2? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty. Treść parametru pozostaje bez zmian.

Pytanie 114: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 3 wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk pkt 108
Czy zamawiający w punkcie 108 przyzna 2 pkt elektronicznym parownikom a 1 pkt parownikom klasycznym? Elektroniczne parowniki są o wiele wygodniejszym i bardziej zaawanasowanym rozwiązaniem. Ich stosowanie powoduje większą oszczędność anestetyków w porównaniu do parowników klasycznych oraz umożliwiają lepszą kontrolę nad podawanym anestetykiem.

Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z tego punktu w całości.


Pytanie 115:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 7, 8 i 9
Czy zamawiający zrezygnuje z opisanej w punkcie 7, 8 i 9 funkcjonalności, jeśli nie ma w planach zasilania innych urządzeń medycznych poprzez aparat do znieczuleń i pod warunkiem, że aparat jest kompatybilny z parownikami do Desfluranu niewymagającymi dodatkowego zasilania przewodem z gniazda elektrycznego? 
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie w/w punktów.


Pytanie 116:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 18
Czy zamawiający w punkcie 18 zrezygnuje z punktowania opisanej funkcjonalności lub zmniejszy wartość punktową tego wymogu na 1 pkt biorąc pod uwagę tak drastyczną różnicę w punktowaniu względem innych punktowanych wymogów? 
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje ten parametr jako punktowany ale wprowadzi zróżnicowanie punktacji w zależności od deklarowanego czasu przewidywania stężenia.


Pytanie 117: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 19
Czy zamawiający w punkcie 19 przyzna również punkty za urządzenie posiadające bardzo dokładny pomiar pomiarem zużycia anestetyku prezentowany w ml w określonym czasie, którą to informację można łatwo wykorzystać do kalkulacji kosztów w polskich złotych? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany – jego brak nie wpływa na ważność oferty  związku z czym opis pozostaje bez zmian.

Pytanie 118: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 27
Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania tego parametru, jako mało znaczącego w codziennej praktyce przy znieczulaniu? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 119: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 39
Czy zamawiający dopuści aparat z obejściem tlenowym o dużej wydajności około 55 l/min? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 120:
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 44
Czy zamawiający dopuści aparat bez oddzielnej funkcji usuwania skroplonej wody z rur oddechowych, ale z systemem ogrzewania w kasecie wydechowej minimalizującym skraplanie w rurach? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie. Ponadto Zmawiający informuje, iż zmienił parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 121: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk 

pkt 48

Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania tego parametru, jako mało znaczącego w codziennej praktyce przy znieczulaniu? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i sposób jego punktacji zostanie zmodyfikowany również na wniosek innych wykonawców.


Pytanie 122:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 58

Prosimy o rezygnację z tego punktu biorąc pod uwagę, iż zabezpieczanie w postaci butli z gazem medycznym przy braku zasilania z sieci centralnej jest rozwiązaniem w pełni wystarczającym i stosowanym standardowo przez wszystkich producentów. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i nawet jego brak nie wpływa na możliwość złożenia oferty. Treść punktu pozostaje niezmieniona.


Pytanie 123:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 59
Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności biorąc pod uwagę, iż dokładnie właśnie taką samą funkcjonalność można osiągnąć poprzez krótkotrwałą zmianę ustawień respiratora w każdym urządzeniu tego typu? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 124:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 60 i 61
Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 125:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 63

Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania trybu APRV? Jest to tryb, którego praktycznie nie używa się podczas zabiegów na Sali operacyjnej. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i sposób jego punktacji został zmodyfikowany również na wniosek innych wykonawców.


Pytanie 126: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 64
Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania trybu BIPAP? Jest to tryb, którego praktycznie nie używa się podczas zabiegów na Sali operacyjnej. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i sposób jego punktacji został zmodyfikowany również na wniosek innych wykonawców.


Pytanie 127: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 65
Prosimy o dokładniejsze wyjaśnienie tego wymogu punktowanego lub rezygnację z tego punktu. Żaden z producentów nie podaje takiej informacji w swoich materiałach firmowych. 
Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z punktacji tego parametru.

Pytanie 128:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 71

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją pauzy wdechowej, jako wartość procentowa dla cyklu oddechowego regulowaną w zakresie od 0 do 30%? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 74
Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego, ale wyposażony w alarmy ostrzegające między innymi o niskim ciśnieniu wdechowym np. alarm niskiej wydechowej objętości minutowej pełniący również rolę alarmu odłączenia pacjenta lub alarm układ pacjenta odłączony lub alarm przecieku lub alarm niskiego ciśnienia PEEP, etc.? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 130:

Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 90
Czy zamawiający dopuści aparat bez opisanej w takiej formie funkcjonalności, ale z wyświetlaniem parametrów ciśnieniowych w postaci cyfrowej na ekranie aparatu? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 131: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 94
Czy Zamawiający dopuści aparat z opisaną funkcjonalnością, która pozwala na ustawienie korzystniejszego i bezpieczniejszego dla pacjenta docelowego wdechowego stężenia O2 dostarczanego bezpośrednio do pacjenta zamiast końcowo wydechowego stężenia O2? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i nawet jego brak nie wpływa na możliwość złożenia oferty. Treść punktu pozostaje niezmieniona.

Pytanie 132: 
Załącznik nr 1a do specyfikacji – Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 108
Czy zamawiający w punkcie 108 przyzna 2 pkt elektronicznym parownikom a 1 pkt parownikom klasycznym? Elektroniczne parowniki są o wiele wygodniejszym i bardziej zaawanasowanym rozwiązaniem. Ich stosowanie powoduje większą oszczędność anestetyków w porównaniu do parowników klasycznych oraz umożliwiają lepszą kontrolę nad podawanym anestetykiem. 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje z tego punktu w całości.
Pytanie 133:
Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 9 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony w indywidualne standardowe nieautomatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych dostępne bezpośrednio w tylnej ścianie aparatu lub rozważy wprowadzenie oceny punktowej za ten parametr? Ewentualna wymiana bezpiecznika jest prosta i nie wymaga demontażu żadnego z podzespołów urządzenia. Oferowany przez naszą firmę aparat spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym, normą ISO 60601-2 oraz IEC 60601-1-2 w zakresie zgodności elektromagnetycznej. 
Pragniemy również zauważyć, iż Zamawiający w części 2 opisał wymagania dot. aparatu do znieczulania wysokiej klasy do sal robotycznej i IORT, gdzie wprowadził ocenę punktową tego parametru. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza to rozwiązanie oraz wprowadza punktację dopuszczonych rozwiązań.

Pytanie 134:

Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 15
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z prezentacją ciśnień gazów zasilających na manometrach umieszczonych na panelu przednim aparatu?

Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez pozostałych czołowych producentów aparatów umożliwiające śledzenie ciśnień gazów zasilających również w przypadku uszkodzenia ekranu głównego i wentylacji awaryjnej. Dodatkowo, to rozwiązanie umożliwia stałą kontrolę parametrów w trakcie, przed i po zabiegu - nawet w przypadku gdy aparat jest wyłączony.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza to rozwiązanie oraz wprowadza punktację dopuszczonych rozwiązań.
Pytanie 135:

Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz  Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 19
Prosimy Zamawiającego o akceptację proponowanego punktu jako równoważny i przyznanie maksymalnej ilości punktów:

„Możliwość eksportu danych dotyczących realnego zużycia środka wziewnego/godzinę do komputera i analizy końcowej ceny zużytego anestetyku bez potrzeby zakupu dodatkowego specjalistycznego oprogramowania.” 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza to rozwiązanie oraz wprowadza punktację dopuszczonych rozwiązań.
Pytanie 136:
Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 37 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony we wbudowany, podgrzewany układ oddechowy nieznacznie wystający poza rzut podstawy o ok. 10 cm z możliwością regulacji jego kąta obrotu?
Kąt obrotu regulowany jest niezależnie od pozycji aparatu do znieczulania i pozwala na optymalne ustawienie układu w stosunku do głowy pacjenta i operatora a także umożliwia swobodny dostęp do pojemnika wapna sodowanego w przypadku jego wymiany. Zastosowane podgrzewanie układu przeciwdziała kondensacji w układzie a co za tym idzie niweluję potrzebę chowania układu całkowicie w bryle aparatu.

Aparat wyposażony w tego typu kompaktowy układ oddechowy nie zaburza przepływu laminarnego sali zabiegowej. Dodatkowo każdy aparat do znieczulania będzie zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wyposażony w kardiomonitor do pomiarów m.in. EKG/SPO2/NIBP/NMT, który zwyczajowo umieszczany jest po stronie układu oddechowego i tym samym musi wystawać poza obrys aparatu do znieczulania. A zatem to nie układ oddechowy będzie ostatecznie decydował o całkowitych wymiarach kompletnego stanowiska do znieczulania.

Pragniemy również zauważyć, iż Zamawiający w części 1 opisał wymagania dot. aparatu do znieczulania wysokiej klasy do sali hybrydowej i nie wprowadził w.w. parametru jako koniecznego do uznania go urządzeniem wysokiej klasy. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, oraz zmienia ten warunek z granicznego na punktowany.

Pytanie 137:
Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 41 
Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w tym punkcie :

Możliwość zmiany pochłaniacza dwutlenku węgla podczas znieczulenia bez rozszczelniania układu. 
Odpowiedź:

Zamawiający dokonał poprawy.

Pytanie 138:
Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 59
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez możliwości podania na żądanie dodatkowego oddechu ale z dedykowanym oprogramowaniem do rekrutacji pęcherzyków płucnych lub rozważy wprowadzenie dodatkowej punktacji za ten parametr?

Opisana przez Zamawiającego funkcja podawania ręcznego (na żądanie) dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem i przez określony czas może zostać zastąpiona poprzez funkcję opisaną w pkt. 60-61, czyli automatyczną rekrutację pęcherzyków płucnych w trybie wentylacji mechanicznej. Z klinicznego punktu widzenia obie te opcje mają ten sam cel, ale funkcja automatycznej rekrutacji jest rozwiązaniem o szerszym zastosowaniu i w pełni zautomatyzowanym. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie oceniał pierwotne rozwiązania.


Pytanie 139:
Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 63
Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie na zasadzie równoważności i przyzna maksymalną ilość punktów, za tryb wentylacji SIMV-VG

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 140:
Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz  Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 90
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony w mechaniczny manometr pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych lub rozważy wprowadzenie oceny punktowej za ten parametr?

Na ekranie aparatu wyświetlana jest krzywa ciśnienia w drogach oddechowych z automatycznie skalowanym wykresem ciśnienie-czas, umożliwiającym precyzyjny odczyt i obserwację ciśnienia Paw. Można również obserwować ciśnienie na pętlach oddechowych. Dodatkowo, w przypadku awarii wyświetlacza aparatu lub wentylacji awaryjnej opisanej w pkt. 79 manometr mechaniczny umieszczony w układzie oddechowym, umożliwia pełną kontrolę nad bezpieczną kontynuacją znieczulania pacjenta. Pragniemy również zauważyć, iż Zamawiający w części 1 opisał wymagania dot. aparatu do znieczulania wysokiej klasy do sali hybrydowej i nie wprowadził w.w. parametru jako koniecznego do uznania go urządzeniem wysokiej klasy. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie oceniał rozwiązania zawierające manometr elektroniczny


Pytanie 141:
Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 98 
Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga ekranu o przekątnej minimum 15 cali. W obecnej formie opis zawiera sprzeczne informacje gdyż Zamawiający w kolumnie ocena punktowa umieścił zapis: „przekątna 15 [”] lub większa – 3 pkt., mniejsze przekątne – 1 pkt.”. Nie jest możliwe aby jakikolwiek oferent uzyskał 1pkt. skoro wymagana wielkość ekranu wynosi min. 15 cali.

Proponujemy punktację opisaną jako: 
- „przekątna większa niż 15 [”] – 3 pkt., przekątna 15 [”] – 1 pkt.”. 
Odpowiedź:

Tak. Zamawiający skorygował punktację.
Pytanie 142:
Części nr 3 - Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk oraz Części nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk dot. pkt 100 
Prosimy zamawiającego o uznanie za równoważne rozwiązania technicznego i przyznanie maksymalnej ilości punktów za zaoferowanie wysokiej klasy aparatu do znieczulania wyposażonego w ekran główny wbudowany w przednią ścianę urządzenia i możliwość doposażenia w ekran kopiujący, który może być zainstalowany na prawo, na lewo od aparatu lub innym dowolnym miejscu Sali Operacyjnej (na kolumnie, na ścianie).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że jest to warunek punktowany i nawet jego brak nie wpływa na możliwość złożenia oferty. Oferowane rozwiązanie jest dopuszczone ale otrzyma 0 pkt.


Pytanie 143:

Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 14
Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcji jednak posiadający możliwość płynnej zmiany O2 i AA?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązania.
Pytanie 144:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 19
Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcjonalności posiadający przepływomierz uruchamiany przez operatora w razie awarii mieszalnika?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązania.
Pytanie 145:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 23
Czy Zamawiający dopuści a[arat bez widocznych zastawek wdechowej i wydechowej?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale takie rozwiązanie otrzyma 0 pkt.
Pytanie 146:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 24
Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną szufladą? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 147:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki   pkt 25 
Czy Zamawiający dopuści aparat z oświetleniem za pomocą lamki halogenowej?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
 
Pytanie 148:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki   pkt 32
Czy Zamawiający dopuści aparat o wydajności bypassu tlenowego > 35 L/min?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktowane pierwotne rozwiązanie.


Pytanie 149:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 35 i 36 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie można stosować zbiorniki wielorazowe oraz jednorazowe, które można wymieniać podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje (warunek graniczny pkt. 35) aparatu w którym można stosować zbiorniki wielorazowe oraz jednorazowe, które można wymieniać podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu. W tym punkcie opisywane rozwiązanie spełnia warunki specyfikacji. 
W przypadku pkt. 36 Zamawiający zmienia warunek graniczny na punktowany.

Pytanie 150:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 39
Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcji posiadający jednak funkcję prognozowania wartości końcowo wydechowych O2 i AA, dzięki czemu operator może skorygować manualnie parametry znieczulenia? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 151:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 40
Czy Zamawiający dopuści aparat z funkcją prezentującą rzeczywiste zużycie środka wziewnego w ml, gdzie cenę skalkuluje użytkownik na podstawie znanych aktualnych cen anestetyków?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązania


Pytanie 152:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 54 i 55
Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowanym trybem HLM, z możliwością zawieszenia alarmów bez obecnego alarmu częstości oddechów?

Odpowiedź:
W przypadku pkt. 54 Zamawiający dopuszcza to rozwiązanie. Natomiast pkt. 55 Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty. Treść parametru pozostaje bez zmian.

Pytanie 153:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 58
Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcji, aparat, który chcielibyśmy zaoferować posiada funkcję podania oddechu o profilu odpowiadającym profilowi prowadzonej aktualnie wentylacji mechanicznej? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty. Treść parametru pozostaje bez zmian.

Pytanie 154:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 59
Czy Zamawiający dopuści aparat z przełączaniem pomiędzy trybami wentylacji typu : wybierz tryb - potwierdź? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 63
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania, jest ono nieprecyzyjne (w trybie ciśnieniowym podstawowym parametrem jest Pinsp a objętość jest parametrem wynikowym), i podana objętość może być różna w zależności od pacjenta?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty. Treść parametru pozostaje bez zmian.

Pytanie 156:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 65
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją plateau od 20 %?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oraz przyzna 1 pkt. Ponadto Zamawiający informuje iż zmienił parametr z granicznego na punktowany (patrz pytanie 71).

Pytanie 157:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 68
Czy Zamawiający dopuści aparat bez tego typu alarmu tożsamego z alarmami MV?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oraz przyzna 3 pkt. Ponadto Zamawiający informuje iż zmienił parametr z granicznego na punktowany (patrz pytanie 72).

Pytanie 158:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 88
Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem trwale zamocowanym na ścianie przedniej? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej oceni pierwotne rozwiązania.

Pytanie 159:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 91
Czy Zamawiający dopuści możliwość konfigurowania 3 ekranów?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany i jego ewentualny brak nie wpływa na ważność oferty. Treść parametru pozostaje bez zmian.

Pytanie 160:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 101
Czy aparat z zapisem jednej pętli referencyjnej zostanie dopuszczony do postępowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej oceni pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 161:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 103
Czy dopuszczone jest wprowadzenie wagi i wzrostu w celu automatycznej kalkulacji?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 162:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 104
Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowanym niewyjmowanym modułem gazowym?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Jest to parametr punktowany – jego brak nie wpływa na ważność oferty w związku z czym opis pozostaje bez zmian.

Pytanie 163:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 105
Czy Zamawiający usunie zapis charakterystyczny dla jednego producenta, lub zmieni na punktowany?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 164:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 109
Czy Zamawiający dopuści parowniki klasyczne jednak nadzorowane z ekranu respiratora?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej oceni pierwotne rozwiązania.

Pytanie 165:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki pkt 112
Czy Zmawiający dopuści aparat ze zintegrowanym ssakiem z pojemnikami 2 x 0,7 l, z dostępnymi wkładami na wydzielinę?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 116
Czy Zamawiający dopuści aparat z podglądem wyników ostatniego testu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej oceni pierwotne rozwiązania.

Pytanie 167:
Część 1 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych hybrydowych) – 2 sztuki  pkt 122
Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością konfiguracji i przeniesienia tej konfiguracji pomiędzy aparatami, jednak bez zabezpieczania hasłem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej oceni pierwotne rozwiązania.

Pytanie 168:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 28
Czy postawione wymaganie można rozumieć, jako: najniższa wartość przepływu dla mieszaniny O2 z N2O, która determinuje najniższy przepływ świeżych gazów w aparacie?

Odpowiedź:
Tak, takie rozwiązanie mieści się w wymaganym opisie (bez konieczności jego modyfikacji).
Pytanie 169:

Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 30
Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji wentylacji mechanicznej powietrzem otoczenia po zaniku dopływu gazów z sieci centralnej i z butli?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 170:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 38
Prosimy o wykreślenie zapisu, który prawdopodobnie jest błędny, taka funkcja może być niebezpieczna, ponieważ ciśnienie przepływu gazów obejścia tlenowego jest nieregulowane i nie jest prezentowane, jako parametr liczbowy. Prosimy o wyjaśnienie w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ten punkt.


Pytanie 171:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 40
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie można stosować zbiorniki wielorazowe oraz jednorazowe, które można wymieniać podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 42
Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiego wskaźnika?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 173:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 51 i 52
Czy Zamawiający dopuści aparat bez trybu APRV i BIPAP?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 174:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 57
Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcji, opisywanej także w punkcie 30 SIWZ? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 175:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 76
Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmem niskim i wysokim MV tożsamym z wymaganym alarmem objętości oddechowej?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 176:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 91 

Czy Zamawiający dopuści aparat bez manometru wyświetlanego na ekranie? Aparat posiada przejrzysty system prezentacji wartości ciśnienia i przebiegu ciśnienia w funkcji czasu? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 100
Czy Zamawiający dopuści ekran dotykowy z nieco niższą rozdzielczością np. 1440 x 900?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej oceni pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 178:
Część 2 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki pkt 101
Czy Zamawiający dopuści ekran na wysięgniku bez regulacji wysokości?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oraz zmienia parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 179:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 7
Czy Zamawiający dopuści aparat z gniazdami umieszczonymi w górnej części aparatu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 180:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 19
Czy Zamawiający przyzna także 10 punktów za funkcję prezentującą rzeczywiste zużycie środka wziewnego w ml, gdzie cenę skalkuluje użytkownik na podstawie znanych aktualnych cen anestetyków?
Odpowiedź:
Zamawiający przyzna.

Pytanie 181:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 31
Prosimy o usunięcie zapisu lub informację, o jaki konkretny parametr chodzi Zamawiającemu. Należy podkreślić, że minimalny przepływ wymagany dla jednego osobnika niekoniecznie będzie taki sam w przypadku innego pacjenta. 
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z oceny tego parametru. W przypadku braku danych producenta w tym zakresie należy w pisać: brak danych.


Pytanie 182:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  

pkt 39
Czy Zamawiający dopuści aparat z obejściem tlenowym o wydajności: 25 l/min do 75 l/min?

Odpowiedź:
Tak., ponieważ po korektach Zamawiający wymaga osiągnięcia poziomu 55 [l/min].

Pytanie 183:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  

pkt 41
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie można stosować zbiorniki wielorazowe oraz jednorazowe, które można wymieniać podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 44
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie aparatu z funkcją „przepłukiwania” (usuwanie resztek gazów z systemu przed podłączeniem kolejnego pacjenta) i przy tym jednoczesnego osuszania układu?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający zakwalifikuje to jako rozwiązanie nr 1.

Pytanie 185:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 59
Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcji, aparat, który chcielibyśmy zaoferować posiada funkcję podania oddechu o profilu odpowiadającym profilowi prowadzonej aktualnie wentylacji mechanicznej? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale przyzna za to rozwiązania 0 pkt.

Pytanie 186:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 71 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją pauzy od 20%?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 90
Czy Zamawiający dopuści aparat z dynamiczną prezentacją ciśnienie w formie tzw. bargrafu (linijka ciśnienia) na dodatkowym wbudowanym w aparat tzw. monitorze stanu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 188:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 100 
Czy możliwość konfiguracji ekranu: lewa strona lub środek, także otrzyma 1 pkt ?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 189:
Część 3 Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do pozostałych sal operacyjnych) – 6 sztuk  pkt 101
Prosimy o rozważenie zmiany kryteriów punktowania, ekran dotykowy z pokrętłem pozwalającym na szybkie dokonywanie zmian parametrów jest rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym niż sterowanie tylko za pomocą ekranu dotykowego.
Odpowiedź:
Zamawiający skorygował sposób punktacji.

Pytanie 190:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 7 
Czy Zamawiający dopuści aparat z gniazdami umieszczonymi w górnej części aparatu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 191:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 19
Czy Zamawiający przyzna także 10 punktów za funkcję prezentującą rzeczywiste zużycie środka wziewnego w ml, gdzie cenę skalkuluje użytkownik na podstawie znanych aktualnych cen anestetyków?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 192:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 31
Prosimy o usunięcie zapisu lub informację, o jaki konkretny parametr chodzi Zamawiającemu. Należy podkreślić, że minimalny przepływ wymagany dla jednego osobnika niekoniecznie będzie taki sam w przypadku innego pacjenta.

Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z oceny tego parametru. W przypadku braku danych producenta w tym zakresie należy w pisać: brak danych.

Pytanie 193:
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 39 
Czy Zamawiający dopuści aparat z obejściem tlenowym o wydajności: 25 l/min do 75 l/min?

Odpowiedź:
Tak., ponieważ po korektach Zamawiający wymaga osiągnięcia poziomu 40 [l/min].
Pytanie 194:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 41
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie można stosować zbiorniki wielorazowe oraz jednorazowe, które można wymieniać podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 195:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 44 
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie aparatu z funkcją „przepłukiwania” (usuwanie resztek gazów z systemu przed podłączeniem kolejnego pacjenta) i przy tym jednoczesnego osuszania układu?

Odpowiedź:
Zamawiający zakwalifikuje to jako rozwiązanie nr 1.

Pytanie 196:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 59
Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcji, aparat, który chcielibyśmy zaoferować posiada funkcję podania oddechu o profilu odpowiadającym profilowi prowadzonej aktualnie wentylacji mechanicznej? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale przyzna za takie rozwiązania 0 pkt. Zamawiający informuje że zmienił parametr z granicznego na punktowany.

Pytanie 197:
Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 71 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją pauzy od 20%? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 198:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 90
Czy Zamawiający dopuści aparat z dynamiczną prezentacją ciśnienie w formie tzw. bargrafu (linijka ciśnienia) na dodatkowym wbudowanym w aparat tzw. monitorze stanu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie.

Pytanie 199:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 99
Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem trwale zamocowanym do ściany przedniej aparatu?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uznaje to za równoznaczne z aktualnie obowiązującym opisem, tj.: „wbudowany w przednią ścianę aparatu” bez konieczności modyfikacji opisu.


Pytanie 200:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 100 
Czy możliwość konfiguracji ekranu: lewa strona lub środek, także otrzyma 1 pkt ? 
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 201:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 101
Prosimy o rozważenie zmiany kryteriów punktowania, ekran dotykowy z pokrętłem pozwalającym na szybkie dokonywanie zmian parametrów jest rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym niż sterowanie tylko za pomocą ekranu dotykowego. 

Odpowiedź:
Zamawiający koryguje  sposób punktacji, także na wniosek innych wykonawców do postaci, która ocenia jednakowo różne rozwiązania z wykorzystaniem ekranu dotykowego.

Pytanie 202:
Część 5 Aparat do znieczulenia ogólnego - wysokiej klasy (do znieczulania w polu magnetycznym) - 1 sztuka pkt 2 
Czy Zamawiający dopuści aparat z trzema szufladami, bez elektronicznego systemu alarmowania o obecności elementów metalowych? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale wyżej oceni pierwotne rozwiązania.


Pytanie 203:
Część 5 Aparat do znieczulenia ogólnego - wysokiej klasy (do znieczulania w polu magnetycznym) - 1 sztuka pkt 4
Czy Zamawiający dopuści aparat bez złącza próżniowego, sam aparat nie wymaga próżni do poprawnej pracy?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 204:
Część 5 Aparat do znieczulenia ogólnego - wysokiej klasy (do znieczulania w polu magnetycznym) - 1 sztuka pkt 14
Czy Zamawiający dopuści monitor przeznaczony do pracy w polu 200 Gs ze skanerami 3T? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oraz wprowadza punktację.

Pytanie 205:
Część 5 Aparat do znieczulenia ogólnego - wysokiej klasy (do znieczulania w polu magnetycznym) – 1 sztuka pkt 18
Czy Zamawiający dopuści czujniki bezprzewodowe do EKG i SpO2, bez potrzeby potrzeby stosowania specjalnych konstrukcji przeciw pętlowych ? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 206:
Część 5 Aparat do znieczulenia ogólnego - wysokiej klasy (do znieczulania w polu magnetycznym) – 1 sztuka pkt 24 
Czy Zamawiający dopuści monitor zdalny do odczytu danych z monitora głównego o przekątnej 15”? 
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający skoryguje zapis w pkt. 23 w którym znajduje się wymóg dotyczący przekątnej monitora
Pytanie 207: 
Część 5 Czy w związku z faktem, że Zamawiający opisał aparat do znieczulenia ogólnego jako „wysokiej klasy”, uściśli opis aparatu do znieczulania określając wymóg, że monitorowanie stężenia tlenu powinno być wykonywane za pomocą ogniwa galwanicznego lub równoważnego o okresie użytkowania min. 1 000 000 h (co najmniej rok działania w większości zwykłych zastosowań przy 20°C)? 
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie specyfikacji w obecnej treści i nie przewiduje się wprowadzenia opisanego wyżej warunku.


Pytanie 208:

Część 5 Czy w związku z faktem, że Zamawiający opisał aparat do znieczulenia ogólnego jako „wysokiej klasy”, uściśli opis aparatu do znieczulania określając takie parametry urządzenia jak m.in.: objętość oddechowa (min. od 20 do 1600 ml), częstotliwość oddechowa (min. od 4 do 100 odd/min), stosunek wdech/wydech (Ti:Te) (min. 5:1 do 1:8)? 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie specyfikacji w obecnej treści i nie przewiduje się wprowadzenia opisanego wyżej warunku.


Pytanie 209:
Część 5 (L.p. 14) Czy Zamawiający będzie wymagał, aby monitor pacjenta posiadał kompaktową budowę o wadze poniżej 5 kg i był przystosowany do zamontowania na uchwycie do aparatu do znieczulania, ponieważ taki sposób instalacji monitora, spowoduje oszczędność miejsca w pomieszczeniu rezonansu? 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie specyfikacji w obecnej treści i nie przewiduje się wprowadzenia opisanego wyżej warunku.


Pytanie 210:
Część 5 (L.p. 14) Czy w związku z faktem, że Zamawiający opisał aparat do znieczulenia ogólnego jako „wysokiej klasy”, uściśli opis monitora parametrów fizjologicznych przystosowanego do pracy w rezonansie do 3 [T], np. poprzez następujący wymóg: „monitor pacjenta pracujący w polu magnetycznym min. 15 000 Gaussów, stosowany do monitorowania funkcji życiowych wszystkich grup pacjentów, umożliwiający pomiar podstawowych parametrów życiowych przy pomocy lekkich (masa nie większa niż 250 g) modułów bezprzewodowych: 5 żyłowe EKG (I, II, III, V, AVL, AVR, AVF) i SpO2 w technologii Masimo™ (wraz ze wskaźnikiem perfuzji) z opcją rozbudowy o bezprzewodowy pomiar ciśnienia krwawego IBP”? 

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie specyfikacji w obecnej treści i nie przewiduje się wprowadzenia opisanego wyżej warunku.

Pytanie 211:
Część 5 (L.p. 15) Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta, wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej 10,1” i rozdzielczości 800 x 480? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 212:
Część 5 (L.p. 18) Czy poprzez stwierdzenie „konstrukcja przewodów uniemożliwiająca tworzenie pętli” Zamawiający ma na myśli przewody modułów bezprzewodowych, odpowiednio modułu EKG i SpO2? Pomiar przewodowy EKG i SpO2 realizowany jest przy pomocy co najmniej 1,5 m długości przewody, które zawsze można zwinąć w pętle. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia są moduły EKG i SpO2 i opcjonalny moduł IBP oparte wyłącznie o technologię bezprzewodową. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie jest ono wymagane. Zamawiający modyfikuje zapis w tym punkcie do postaci: Monitor wyposażony w pomiar EKG oraz pomiar saturacji SpO2 (konstrukcja przewodów uniemożliwiająca tworzenie pętli) lub czujniki bezprzewodowe do EKG i SpO2, bez potrzeby  stosowania specjalnych konstrukcji przeciw pętlowych.

Pytanie 213: 
Część 5 (L.p. 23) Czy Zamawiający dopuści bezprzewodowy zewnętrzny panel do zdalnej obsługi monitora sterujący o masie monitora 1,6 kg (można go używać również w pobliżu rezonansu do pola o natężeniu 15 000 Gaussów), sterowany dotykowo i za pomocą przycisków sterujących wyposażony w stację bazową, która umożliwia: komunikację pomiędzy monitorem parametrów fizjologicznych a tabletem sterującym, komunikację protokołem HL7 i przesył obrazu poprzez złącze HDMI, dzięki któremu obraz parametrów fizjologicznych można wyświetlać na dowolnie dużym monitorze wyposażonym popularne złącze HDMI? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako równoważne i oceni jako 10 pkt.
Ponadto Zamawiający, modyfikuję treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 13.1. w ramach opisu sposobu oceny ofert w kryterium „parametry techniczne i eksploatacyjne” oraz „warunki gwarancji i serwisu”, dokonał zmiany wagi wskazanych kryteriów.
W związku z tym niniejszy wzór otrzymuje brzmienie:
	Nazwa kryterium
	Sposób oceny ofert
	Waga

	Cena
	Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 60 
gdzie: 

 - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych

 - A(i) -  cena podana w ofercie ocenianej
	60%

	Parametry techniczne i eksploatacyjne
	Liczba punktów = ( B(i)/B(max) ) * 30 
gdzie:

 - B(i) - liczba punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę za parametry techniczne i eksploatacyjne (przyznana w oparciu o sposób oceny podany w załączniku nr 1a do specyfikacji)

 - B(max) - najwyższa spośród wszystkich ocenianych ofert liczba punktów otrzymanych za parametry techniczne i eksploatacyjne (przyznana w oparciu o sposób oceny podany w załączniku nr 1a do specyfikacji)
	30%

	Warunki gwarancji i serwisu
	Liczba punktów = ( C(i)/C(max) ) * 10 
gdzie:

 - C(i) - liczba punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę za warunki gwarancji i serwisu (przyznana w oparciu o sposób oceny podany w załączniku nr 1a do specyfikacji)

- C(max) - najwyższa spośród wszystkich ofert liczba punktów otrzymanych za warunki gwarancji i serwisu (przyznana w oparciu o sposób oceny podany w załączniku nr 1a do specyfikacji)
	10%


Zamawiający informuje, że we wszystkich częściach zmienia wymóg dotyczący minimalnej gwarancji z min. 60 na min. 36 miesięcy gwarancji. Wprowadza się także górny limit ocenianej gwarancji – wynoszący 5 lat (60 miesięcy). Jeżeli okres gwarancji wskazany przez wykonawcę będzie dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i wykonawca otrzyma maksymalną liczbę pkt – 10 pkt.
Zmianie ulega treść punktu 3.3. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:
,,3.3.  Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji: min 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat, żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie może być sprzętem rekondycjonowanym i nie może być wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.”
W załączeniu przekazuję zmienione załączniki nr 1a oraz załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 07.03.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]