[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 06.03.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.36.2018.KK
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komory gorącej (uniwersalnej do znakowania radiofarmaceutyków PET/SPECT) 1 sztuki dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pytanie 1
Czy wentylacja w pomieszczeniu instalacji komory gorącej umożliwia jej podłączenie oraz zapewnia dostarczenie (podłączenia) powietrza o parametrach: przepływ minimum 50 m3/godzinę, podciśnienie minimum -50 Pa względem pomieszczenia w miejscu instalacji, temperatura powietrza w zakresie 16-20 stopni Celsjusza, średnica króćca podłączeniowego 100 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z udostępnioną w dniu 22.02.2019 r. dokumentacją techniczną.
Pytanie 2
Potwierdzenie, że posadzka w pomieszczeniu w miejscu instalacji komory posiada wytrzymałość: 6500 kg/m2
Odpowiedź: Zgodnie z udostępnioną w dniu 22.02.2019 r. dokumentacją techniczną.
Pytanie 3
Potwierdzenie doprowadzenia suchego sprężonego powietrza do pracowni w miejscu instalacji komory gorącej (10 bar).
Odpowiedź: Zgodnie z udostępnioną w dniu 22.02.2019 r. dokumentacją techniczną.
Pytanie 4
Potwierdzenie że pomieszczenie instalacji posiada doprowadzenie sieci internetowej, do zdalnej diagnostyki dyspensera.

Odpowiedź: Zgodnie z udostępnioną w dniu 22.02.2019 r. dokumentacją techniczną.
Pytanie 5
Czy, jeśli będzie to konieczne, Zamawiający wykona adaptację pomieszczenia zgodnie z wymaganiami technicznymi i instalacyjnymi zakupionego sprzętu, a w szczególności dotyczących wymiarów i rozmieszczenia otworów wentylacyjnych ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest prawidłowe podłączenie i uruchomienie urządzenia, w tym niezbędne prace.
Pytanie 6
Prosimy Zamawiającego o dokładne wskazanie na planie laboratorium, w którym miejscu pomieszczenia ma być zainstalowana komora będąca przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Pomieszczenie nr -1.55 Przygotowanie Radiofarmaceutyków, na planie oznaczona jako komora do radiofarmaceutyków (PET), symbol Ud16.2.
Pytanie 7
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pomieszczeniu gdzie ma być zainstalowana komora jest dostęp do sprężonego powietrza.

Odpowiedź: Zgodnie z udostępnioną w dniu 22.02.2019 r. dokumentacją techniczną.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne tymczasowe poszerzenie otworu drzwi znajdujących się na drodze wprowadzania dostarczanej komory gorącej gdy otwór ten okaże się zbyt wąski?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego zainstalowania urządzenia. 
Pytanie 9
Prosimy o podanie wytrzymałości stropu na korytarzu, który jest drogą transportową do miejsca instalacji komory.

Odpowiedź: Zgodnie z udostępnioną w dniu 22.02.2019 r. dokumentacją techniczną.
Pytanie 10
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszelkie podłączenia do wentylacji szpitalnej komory będącej przedmiotem zamówienia leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne podłączenia wymagane do prawidłowej pracy urządzenia, leżą po stronie Wykonawcy.
[image: image1.jpg]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



 [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]




[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]