[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 18.02.2019 r.
Nr sprawy: DFP.271.232.2018.KK 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń do wspomagania oddychania u pacjentów dorosłych z wykorzystaniem wysokich przepływów.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 14 poz. od 1 do 4 zaoferowania ceny jednostkowej elektrod w przeliczeniu na opakowania po 50 sztuk. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po przecinku, pod warunkiem podania ceny brutto całej części do drugiego miejsca po przecinku.
Pytanie 2 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 6 : Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, sterylne, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo. 

- 
Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny, 1x drenik ciśnieniowy 25 cm, 1x drenik ciśnieniowy 125 cm, 1x linia płucząca 

- 
Częstotliwość własna przetwornika 1200Hz 

- 
Wodoszczelne i pinowe połączenie kabla sygnałowego przewodu elektrycznego przetwornika 

- 
Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych 

- 
Wygodny i bezpieczny sposób wypełniania i płukania linii przez lekkie pociągnięcie wypustki w dowolnym kierunku lub ściśnięcie skrzydełek 

- 
Konstrukcja kabla przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor 

- 
Linia płucząca z biuretą wyposażoną w zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym zapobiegającą przed zapowietrzeniem. 

Komplet mocowania przetwornika do szyny lub statywu. Dostawca przetworników zobowiązuje się do dostosowania kabli przyłączeniowych monitorów w poszczególnych jednostkach Zamawiającego do przetworników.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z części 6 poz. 2 i 3 i utworzenie dla nich niezależnej części/zadania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 16 zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowych 16Ga, 18Ga/ 7Fr/20 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 23 : Zestaw z cewnikiem do długoterminowego dostępu naczyniowego do hemodializy. 

Cewnik: 

- 
przekrój 15,5 Fr, dwuświatłowy, podwójne D, 

- 
długość od mufki19, 23, 27, 31, 35 cm 

-
zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, 

- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, 

- osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły, 

- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, 

-
wykonany z carbothanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego, odpornego na środki dezynfekcyjne, 

- końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu 

Skład zestawu: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Rozszerzacze żył: 16 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6 

Zwracamy się z prośba o wydzielenie z części 25 poz. 1 i utworzenie dla niej niezależnej części/zadania
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 43 : Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, sterylny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2300 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 35cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z dwoma drenami łączącymi bezlateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem sprężyną bez konieczności stosowania dodatkowych łączników umożliwiającymi ilościową ocenę drenowanego płynu z każdego drenu oddzielnie, zestaw ze stałym monitoringiem ciśnienia śródpłucnego.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, czy w części 43 Zamawiający wymaga, aby zestawy do drenażu klatki piersiowej były w pełni zgodne ze środowiskiem rezonansu magnetycznego (MRI) i nie posiadały metalowych części.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9

Czy zamawiający w pakiecie 5 dopuści Filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego dla dorosłych sterylny, z membraną 1,2 µm, zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże, przepuszczający lipidy, o małej objętości wypełnienia, z linią zakończoną łącznikiem Luer-Lock o dł. 10 cm pozwalającymi na wpięcie w tor infuzyjny
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, brak informacji o objętości wypełnienia. 
Pytanie 10

Czy zamawiający w pakiecie 16 pozycji 1 dopuści Dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik typu J średnica 0,88mm długość 60 cm , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm. Kanały 16G i 18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 70mm, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11
Czy zamawiający w pakiecie 24 pozycji 1 dopuści Cewniki (trokary) do drenażu klatki piersiowej i jamy brzusznej. Cewnik z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu. Linia widoczna w rtg służąca do dokładnej lokalizacji cewnika. Cewnik znakowany w odstępach co 1-2 cm. CH 8, CH 10, CH 12, CH 16, CH 20, CH 24, CH 28, CH 32 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 12

Czy zamawiający w pakiecie 24 pozycji 2 dopuści Zestaw do sterylnego pobierania wydzieliny z dróg oddechowych z pojemnikiem 70 ml na wydzielinę. Cewnik ssący 57 cm, Podłączenie cewnika do źródła ssania o długości 50cm. Z podziałką od 0-70ml 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 13

Czy zamawiający w pakiecie 31 pozycji 1 dopuści Cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7F (14/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzająca typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035ʺ 60cm, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 14

Czy zamawiający w pakiecie 31 pozycji 2 dopuści Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy7F (16/18/18G), długość 15 lub 20 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzająca typu „Y” 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035ʺ, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na lini, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 15

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 31 pozycję 3 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 16
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 6 poz. 2 zestawu samouszczelniającego łącznika T z nebulizatorem, umożliwiającego podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta, nebulizator o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, bez szybkozłączki. Podłączenie i odłączenie pojemnika bez potrzeby obrotu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 17
Część 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 18
Część 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z części 16 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 20
Dotyczy części 23: 

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści cewniki: 

Zestaw z cewnikiem do długoterminowego dostępu naczyniowego do hemodializy. 

Cewnik: 

- 
przekrój 14,5 Fr, dwuświatłowy, podwójne D, 

- 
długość od mufki: 19, 23, 28, 33cm 

- 
zakończony niesymetrycznie, różnica ok. 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, 

- 
posiada mufkę dakronową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, 

- 
wykonany z carbothanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego, odpornego na środki dezynfekcyjne, 

- 
końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego materiału UltemTM, 

Skład zestawu: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 21

Pytanie – Pakiet 14- pozycja 1,2,3,4. 

Prosimy Zamawiającego o zgodę na podanie w Pakiecie 14 w pozycjach 1, 2, 3, 4 ceny jednostkowej brutto za opakowanie jednostkowe równe 50 sztuk elektrod. 

Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po przecinku pod warunkiem podania ceny brutto całej części do drugiego miejsca po przecinku.
Pytanie 22

Pytanie – Pakiet 14- pozycja 1,2,3,4. 

Z uwagi na bardzo niską cenę za jedna sztukę elektrod EKG prosimy Zamawiającego o zgodę na podanie w Pakiecie 14 w pozycjach 1, 2, 3, 4 ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po przecinku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po przecinku pod warunkiem podania ceny brutto całej części do drugiego miejsca po przecinku.
Pytanie 23

Pytanie – Pakiet 14- pozycja 1 

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 51mm x 36mm. 

Elektroda spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 24

Pytanie – Pakiet 14- pozycja 1 

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG w kształcie owalnym o rozmiarze 50mm x 36mm. 

Elektroda spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 25

Pytanie – Pakiet 14- pozycja 1 

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 45mm x 31mm. 

Elektroda spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 26

Pytanie – Pakiet 14- pozycja 2 

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG do długotrwałego monitorowania, Holtera i prób wysiłkowych w kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 51mm x 36mm. 

Elektroda spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 27
Pytanie – Pakiet 14- pozycja 2 

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG do długotrwałego monitorowania, Holtera i prób wysiłkowych w kształcie prostokątnym z nacięciem i otworkiem do umocowania kabla pacjenta o rozmiarze 55mm x 41mm. 

Elektroda spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 28
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 z Pakietu 6 i utworzenie odrębnego zadania, co umożliwi większej liczbie oferentów złożenie oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 29
Pakiet 20 poz 1 

Prosimy o wydzielenie poz 1 do osobnego pakietu. Umożliwi nam to złożenie oferty do poz 1. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 30
Pakiet 40 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz 1 do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 31
Pakiet 40 poz 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego rozciągliwego łącznika polipropylenowego 7/16cm z podwójnie obrotowym złączem kątowym z portem do odsysania i bronchoskopu, z gumową zatyczką uszczelniającą (złacze 15M – złacze pacjenta 22M/15F).
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 32
Część nr 14 poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod kwadratowych o zaokrąglonych brzegach o rozmiarze 40 mm x 36 mm z języczkiem ułatwiającym odklejanie, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 33
Część nr 14 poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod prostokątnych o rozmiarze 44 mm x 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 34
Część nr 14 poz. 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod prostokątnych o rozmiarze 55 mm x 40 mm przeznaczonych do badań Holtera, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 35
Część nr 14 poz. 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod prostokątnych o rozmiarze 35 mm x 50 mm z języczkiem ułatwiającym aplikację, przeznaczonych do badań stres test, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 36
Część nr 14 poz. 1, 2, 3, 4 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po przecinku pod warunkiem podania ceny brutto całej części do drugiego miejsca po przecinku.
Pytanie 37
Część nr 14 poz. 1, 2, 3, 4 

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie ceny jednostkowej brutto do 4 miejsc po przecinku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po przecinku pod warunkiem podania ceny brutto całej części do drugiego miejsca po przecinku.
Pytanie 38
Dotyczy SIWZ pkt 10.2.5 Pełnomocnictwo 

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Oczywiście umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
Odpowiedź: Pełnomocnictwo w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza wymagane jest dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę (...) lub dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pytanie 39
Projekt umowy – par. 2 ust. 2 

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. Mając na uwadze specyfikę przedmiotu działalności prowadzonej przez Zamawiającego brak jest możliwości z najwyższą starannością określenia minimalnego zapotrzebowania na zamawiany asortyment.
Pytanie 40
Projekt umowy – par. 3 ust. 2 

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. 

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. 
Odpowiedź: Mając na uwadze specyfikę przedmiotu prowadzonej działalności Zamawiający  nie jest w stanie określić ilości zamówień składanych w czasie realizacji umowy oraz określić minimalnego zapotrzebowania na zamawiany asortyment.
Pytanie 41
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 2 ust. 2 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. 

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 42
Projekt umowy – par. 7 ust. 2, 3 

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w §7 ust. 2 i 3 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 43
Czy Zamawiający w pakiecie 43 w pozycji 1 w związku ze zmianą u producenta dopuści zestawy o następującej charakterystyce: Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzielona wodną komora regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 44
Część nr 6 poz.1 „Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą” 

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.1 z części nr 6 i utworzy nową, odrębną część 6a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 45
Część nr 6 poz.1 „Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą”

Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora w poz.1?  
Odpowiedź: W związku z mało precyzyjnym pytaniem, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 46
Część nr 6 poz.1 „Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą”

Prosimy Zamawiającego o podanie ile kabli przyłączeniowych ma dostarczyć wykonawca?  
Odpowiedź: Wykonawca ma dostarczyć maksymalnie 100 szt. kabli przyłączeniowych.
Pytanie 47
Część nr 6 poz.1 „Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą”

Czy Zamawiający będzie oczekiwał zgodnie z SIWZ osobnego portu do testowania poprawności systemu?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 48
Część nr 6 poz.1 „Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą”

Osobnym portem zatem nie jest otwór odpowietrzający - czy Zamawiający dopuści przetwornik, w którym otwór odpowietrzający jest jednocześnie portem do testowania poprawności systemu?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 49
Dotyczy pakietu 25, poz. 3. 

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 50
Dotyczy pakietu 25, poz. 3. 

Prosimy o dopuszczenie - Maska ustno - nosowa przeznaczona dla jednego pacjenta, do wentylacji nieinwazyjnej, z przeźroczystą pokrywą, w zakresie rozmiarowym: S, M, L, XL, przeznaczona do stosowania u osób dorosłych (>30 kg), zaopatrzona w silikonowy mankiet w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Umocowanie maski ułatwiają 4 punkty podporowe (tzw. „trójkąt” maski i podparcie czołowe, w postaci miękkiej silikonowej podkładki) oraz dopinana za pomocą zatrzasków uprząż na głowę (do czaszy maski dwa zatrzaski typu klips i dwa uchwyty typu Velcro do ramienia). Ramię, łączące maskę z podporą czołową wyposażone w silikonową podkładkę, posiada możliwość regulacji. Uprząż na głowę wyposażona w rzepy umożliwiające regulację jej długości. Kolanko maski obrotowe (360o) wyposażone w port O2. W dolnej części czasza maski wyposażona w dodatkowy port dostępu. Produkt bezlateksowy. Do każdej maski dołączony jest kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski, Maski dostępne w trzech różnych opcjach dotyczących kątowego złącza.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 51
Dotyczy pakietu 26, poz. 3 i 6. 

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 6 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 52
Dotyczy pakietu 26, poz. 2. 

Prosimy o dopuszczenie masek w zakresie rozmiarowym od 00 (wcześniak) do 5 (duży dorosły).

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 53
Dotyczy pakietu 26, poz. 5. 

Prosimy o dopuszczenie masek w zakresie rozmiarowym od 1 (noworodkowa) do 6 (duży dorosły). Maski z kodowanym kolorystycznie złączem.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 54
Część nr 1 
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do postępowania równoważny system do odsysania, konkurencyjny cenowo, najnowocześniejszy na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196)? Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem obsługi, oraz następującymi cechami użytkowymi: 
Pozycja 1 

Wkłady workowe jednorazowego użytku (system do zamkniętego odsysania wydzieliny) o pojemności 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, kompatybilne z oferowanymi pojemnikami, z trwale dołączoną pokrywą o okrągłym kształcie, uszczelniają się automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, i są wyposażone w zintegrowany filtr hydrofobowo-antybakteryjny z zastawką hydrofobową odcinającą ssanie po napełnieniu się wkładu i zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania. W pokrywie wkładu znajdują się dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia), oraz szeroki port do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego, uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zintegrowana z pokrywą zatyczka w kolorze czarnym do zabezpieczenia portu pacjenta po zakończeniu ssania. Króciec pacjenta jest gładki, rozszerzający się, a więc kompatybilny z drenami o różnej średnicy. Nie jest obrotowy, co wynika z faktu, że obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Przy wymianie wkładów należy odłączyć dren próżni od wkładu, ale nie od źródła ssania.

Pozostałe jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 55
Część nr 1 

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do postępowania równoważny system do odsysania, konkurencyjny cenowo, najnowocześniejszy na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196)? Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem obsługi, oraz następującymi cechami użytkowymi:
Pozycja 2 

Pojemniki wielokrotnego użytku na wkłady workowe oferowane w punktach 1 i 6, wykonane z przeźroczystego tworzywa, ze skalą pomiarową. Wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania, nie posiadające króćca obrotowego typu schodkowego do przyłączania próżni – potrzebne przyłącza (próżnia, pacjent) znajdują się w pokrywie wkładu. Możliwość sterylizacji w 121 st. C. Pojemność 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml.
Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku, wieszaki, i uchwyty do szyn w przypadku wybrania naszej oferty.

Pozostałe jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 56
Część nr 1 
Pozycja 3 

Jakie wózki ma na myśli Zamawiający? Prosimy Zamawiającego o scharakteryzowanie tych wózków, w tym określenie, na ile pojemników wielorazowych ma być przeznaczony taki wózek, i jaka ma być jego minimalna wysokość.
Pozostałe jak w SIWZ.

Odpowiedź: Wózek kompatybilny z posiadanym systemem Serres  na 3 pojemniki, wysokość  55 -60 cm.
Pytanie 57
Część nr 1 

Pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetkach 20 g? Receptura żelu została opracowana w taki sposób, aby osiągnąć szybkie żelowanie odsysanej treści, i zapobiec efektowi pienienia.
Pozostałe jak w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 58
Część nr 1 
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do postępowania równoważny system do odsysania, konkurencyjny cenowo, najnowocześniejszy na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196)? Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem obsługi, oraz następującymi cechami użytkowymi:
Pozycja 6 

Wkłady workowe jednorazowego użytku do oferowanego systemu w zestawie z drenem łączącym do cewników, zestaw pakowany w jednym opakowaniu folia-folia, pojemność 1000 ml i/lub 2000 ml, dren łączący, średnica wew. 5,6 mm, zew. 8,0 mm, z łącznikami żeńskimi o średnicy 11 mm, oraz końcówką z regulacją siły ssania typu kapkon.
Pozostałe jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 59
Część 1

Pozycja 7 

Prosimy o podanie parametrów drenu (długość, średnica).

Odpowiedź: Dren kompatybilny z posiadanym systemem Serres, długość 200 cm, średnica wew. 6mm.
Pytanie 60
Czy Zamawiający w Części 14 w pozycji 1 dopuści elektrody o wymiarach 57 x 34 mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 61
Czy Zamawiający w Części 14 w pozycji 2 i 3 dopuści elektrody o wymiarach 50 x 45 mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 62
Czy Zamawiający w Części 14 w pozycji 4 dopuści elektrody o wymiarach 30 x 24 mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 63 
Czy Zamawiający w Części 20 wydzieli pozycję 1 do oddzielnej części umożliwiając złożenie oferty na pozostałe pozycje w Części 20 bezpośredniemu przedstawicielowi w Polsce producenta opisanych produktów ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 64
Czy Zamawiający w Części 43 w pozycji 1 dopuści trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, sterylny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2300 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania, samouszczelniający port bezigłowy, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz zawór ręczny z filtrem antybakteryjnym oraz pokrywą zabezpieczającą do kontroli nadmiaru podciśnienia. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości ok. 40cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem sprężyną z PCV?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 65
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 23 cewnika o następujących parametrach: 

- Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr, 

- Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. 

- Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. 

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 66 
Pakiet 39 

Pyt. 1 - Czy Zamawiający oczekuje wysokopróżniowego systemu drenażu ran o ciśnieniu początkowym minimum 960 mbr? Wyższe ciśnienie pozwala wypełnić butlę większą objętością, a co za tym idzie ogranicza ilość wymienianych butli i zmniejsza ryzyko infekcji. 
Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych firmy pfm medical., stosowanych z powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 67
Dotyczy Części 9 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, taki jak dostarczany dotychczas tj. wyposażony w : silikonowy rękaw ok. 165 cm, pokryty substancją zabezpieczającą, która chroni przed przedostawaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz, wyposażony w specjalnie zaprojektowaną konstrukcję, umożliwiającą umieszczenie końcówki drenu w jamie ciała pacjenta bez penetracji odbytu przy pomocy palca, miękki silikonowy balonik retencyjny (pierścień uszczelniający z paskiem RTG), port do napełnienia balonika retencyjnego, port irygacyjny umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo, port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną, w zestawie jest klamra zamykająca światło drenu przy podawaniu leków doodbytniczo, strzykawka skalowana z końcówką luer – lock o pojemności 45 ml do napełnienia pierścienia / irygacji, pasek schodkowy do podwieszania, samoprzylepna karteczka z miejscem na opis, podstawa do mocowania do łóżka, zestaw wyposażony w trzy worki o pojemności 1500 ml kompatybilne z zestawem, worki wyposażone w filtr węglowy o wysokiej absorpcji zapachów, zabezpieczone przed balonowaniem oraz posiadające wkład żelujący, worki skalowane: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. System biologicznie czysty, czas stosowania u tego samego pacjenta to 29 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 68
Dotyczy Części 9 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania worków o pojemności 1500ml kompatybilnych z zestawem, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Worki wyposażone z filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Biologicznie czyste.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, worki muszą być kompatybilne z zestawem z poz. 1. cz. 9. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 69
Dotyczy części 34 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści: 

prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, wysokochłonna absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa, wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 225 cm x 101cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm) . Marginesy uszczelniające z każdej strony części chłonnej. Chłonność min. 35ml/100cm2 potwierdzona przez niezależne laboratorium ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Brak wkładu żelującego.
Pytanie 70
Dotyczy części 34 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści: 

Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 150x101 cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 50x125 cm. Chłonność min. 35ml / 100cm2, potwierdzona przez producenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Brak wkładu żelującego.
Pytanie 71
Dotyczy części nr 6 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego, wysokiej jakości, pojedynczego przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia, nie posiadającego osobnego portu do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy/ monitor, ponieważ wysokiej jakości przetwornik zbudowany z grubościennych materiałów, niewyginających się i nie dających błędów sygnałowych, jest wstępnie wykalibrowany na etapie produkcyjnym (fabrycznie) i nie wymaga dodatkowego portu w celu wykalibrowania Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 72
Dotyczy części nr 25 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej z użyciem respiratora o następujących walorach technicznych: część maski przylegająca do twarzy wykonana z termoplastycznego żelu, podkładka ergonomiczna, dopasowująca się do twarzy zapewniająca szczelne przyleganie i wygodę noszenia. Maska posiada zabezpieczenia zapobiegające otwieraniu ust, wzmocnienia do mocowania uprzęży umiejscowione od zewnątrz. Maska wraz z uprzężą. Kolanko wykonane z twardego plastiku, pełne bez dodatkowych otworów, o średnicy wew. 22mm, możliwość obracania części do podłączenia układu pacjenta. Maska z przeźroczystą pokrywą, do użytku dla jednego pacjenta, w zakresie rozmiarowym: S, M, L, obejmującym standardowy, pełny zakres rozmiaru pacjenta > 30 kg, zaopatrzona w obrotowe, kątowe złącze i podparcie czołowe oraz dopinaną uprząż na głowę. W zestawie szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 73

Dotyczy części nr 26 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z płynną regulacją tlenu , anatomicznie wyprofilowaną, z drenem dł. 2,1 m.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 74

Dotyczy części nr 26 poz. 4 

Czy Zamawiający wymaga aby maski twarzowe do tlenoterapii biernej z drenem 2,1 m , z możliwością zastosowania w środowisku MRI , bez PCV, wykonane były z polipropylenu i posiadały miękki mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem umożliwiającym założenie maski u dużych i małych dorosłych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 75

Część 15 poz.1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzygarki nieruchomą głowicą z wymiennymi ostrzami, stosowana do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi, może być stosowana do usuwania wszystkich typów włosów (grubych, cienkich, gęstych i rzadkich) zarówno suchych jak i mokrych, a także do delikatnych okolic ciała. 

Ostrza jednokrotnego użytku o szerokość cięcia 3,64. Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome. Taka konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Strzygarka wyposażona w pięciostopniowy ledowy wskaźnik naładowania baterii, akumulator strzygarki jonowo-litowy (Li-Ion) wielokrotnego ładowania. Oddzielna ładowarka zawiera przewód elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania. 

Zapewnia 160 min. pracy po pełnym naładowaniu baterii, czas ładowania 3 godz. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 76

Część 15 poz.3 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ostrzy do usuwania włosów ze skóry głowy zarówno mokrych jak i suchych, o każdej grubości zarówno bardzo gęstych jak i rzadkich? Bardzo niski, poniżej 5%, współczynnik zacięć, nie powoduje uszkodzeń skóry. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 77

Część 15 poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą z ładowarką, bezprzewodową, akumulatorową z wymiennymi ostrzami? 

Strzygarka chirurgiczna stosowana do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi. Strzygarka chirurgiczna może być stosowana do usuwania zarówno grubych jak i delikatnych krótkich jaki długich mokrych oraz suchych włosów. Może być bezpiecznie stosowana nawet w delikatnych okolicach ciała. Zapewnia min.160 min. pracy po pełnym naładowaniu baterii. Strzygarka zapewnia najniższy – poniżej 2%- współczynnik zacięć. Dzięki ruchomej głowicy zapewnia najlepszy dostęp do wszystkich okolic ciała.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 78

Część 15 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści ostrza do usuwania każdego rodzaju włosów ze skóry głowy, przystosowane do strzygarki z ruchomą głowicą, z najniższym na rynku współczynnikiem zacięć potwierdzony badaniami, na poziomie poniżej.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79

Zadanie 26, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach /0-5/ ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 80
Zadanie 26, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach /0-5/, kodowaną kolorystycznie na pierścieniu ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 81

Zadanie 26, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem długości 2,1m ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 82

Zadanie 27, pozycja 1: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 27 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 83
Zadanie 28, pozycja 1: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 28 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 84
Zadanie 29, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: 2 gąbki z odsysaniem, z zastawką do regulacji siły odsysania, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem nadtlenku wodoru w saszetce, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 85
Zadanie 29, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 2 otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej powierzchni, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem chlorku cetylpirydyny w saszetce, 1 gąbka-aplikator, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 86
Zadanie 29, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością dimetikonu, bez lateksu. Pakowane po 12 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 87
Zadanie 29, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści nawilżane ściereczki pakowane po 8 lub 25szt – z przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 88
Część nr 2, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego CH 12 ( średnica wewnętrzna: 2,9 mm/ średnica zewnętrzna: 4,0 mm), z podwójnym zagięciem, długość końcówki 16 cm, opakowanie pojedyncze papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 89
Część nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę typ Poola o długości 30 cm, prosta, z plastikową sztywną nasadką (koszulką), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 90

Część nr 2, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH 24, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 91
Część nr 2, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH 24, długość 210 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 92
Część nr 2, pozycja 5 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli dren do odsysania z łącznikiem męskim- żeńskim?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga przedłużacza – drenu z dwoma końcówkami żeńskimi oraz nasadkę – łącznik męski.
Pytanie 93
Część nr 2, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania karbowane na zewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 94
Część nr 2, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka z zakończeniem lejek-lejek z możliwością docięcia i dopasowania do każdego typu ssaka ( do średnicy krućca od 8mm do 18 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 95
Część nr 9, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach: 

• Skład zestawu: cewnik, dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka, 3 worki zbiorcze 

o pojemności 1500ml, strzykawka 50ml z końcówką luer lock 

• Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach 

• Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego 

• Niskociśnieniowy balon (niebieski, pojemność 45ml) z możliwościąjego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz  zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów 

• Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika 

• Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków  doodbytniczo 

• Klamra umożliwiająca zamknięcie światła drenu w celu utrzymania leków w miejscu podania 

• Dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika 

• Worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną wykonany z polimeru z absorbentem cieczy (saszetka) i zatyczką zabezpieczającą po odłączeniu worka 

• Pojemność 1500ml (skalowany co 100ml, numerycznie co 500 ml) 

• Niejałowy 

• Bez lateksu 

• Bez ftalanów 

• Zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowanie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 96
Część nr 9, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z przednią część przeźroczystą, tylną białą, niesterylny, pakowany a’2 sztuki z przeliczeniem do 500 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 97
Część nr 9, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z przednią część przeźroczystą, tylną białą, niesterylny, bez filtra węglowego, pakowany a’3 sztuki z przeliczeniem do 334 pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 98
Część nr 12, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona w rozmiarze CH08-CH18?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 99
Część nr 12, pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę drenów Redona w rozmiarach: CH08-CH18 w pierwszej pozycji, oraz CH 20-CH32 w drugiej pozycji asortymentowej? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości drenów w rozbiciu na dwie pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 100
Część nr 13, pozycja 1 

Prosimy o doprecyzowanie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje 1 zwoju drenu silikonowego a’30 mb?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednego zwoju a`30 mb.
Pytanie 101
Część nr 13, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe o długości 7,62 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 102
Część nr 13, pozycja 3 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli przedłużacz tlenowy, czy cewnik do podawania tlenu przez nos ( wąsy tlenowe)?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe).
Pytanie 103

Część nr 13, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos ( wąsy tlenowe) o długości 5 m?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 104
Część nr 14, pozycja 1-4 

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po przecinku pod warunkiem podania ceny brutto całej części do drugiego miejsca po przecinku.
Pytanie 105

Część nr 24, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika (trokar) do drenażu klatki piersiowej i jamy brzusznej skalowany co 2cm; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 106

Część nr 24, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do próbek śluzu 100 ml, skalowany co 10 ml, w nakrętce pojemnika zintegrowane dwa dreny ( jeden zakończony końcówką lejkowatą, drugi łącznikiem z kontrolą siły ssania), dreny bez zakończeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 107

Część nr 26, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści maski do tlenoterapii z drenem 2,1 m i workiem zwiększającym koncentrację tlenu od 60-80% przy przepływie 10-15 l/min, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 108

Część nr 26, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 0-5 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 109
Część nr 26, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści maskę z regulowaną dyszą Venturi’ego, z drenem 210 cm, w zestawie 2 dysze – biała, która umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) oraz zielona, która umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 28%, 30%), spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 110
Część nr 26, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe do tlenoterapii z drenem 2,1 m, wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV i odstąpi od możliwości zastosowania w środowisku MRI?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 111
Część nr 26, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe wykonane z 100% z PCV medycznego, z jednoznacznym kodem kolorystycznym na pierścieniu, maski w rozmiarach 0-5?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 112
Część nr 26, pozycja 4,6 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 113
Część nr 27, pozycja 2-5 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 114
Część nr 32, pozycja 1-3 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 115
Część nr 32, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści dren typu Jackson Pratt wykonany ze 100% silikonu, zbudowany z części drenującej o długości 200mm oraz części zbiorczej o dł. 600mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 116
Część nr 37, pozycja 3 

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 117
Część nr 37, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści wycenę korków luer-lock w opakowaniu a’250 sztuk z przeliczeniem do 5200 pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po przecinku pod warunkiem podania ceny brutto całej części do drugiego miejsca po przecinku.
Pytanie 118
Część nr 33, pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści dren łączący z końcówkami lejek-lejek w opakowaniu wewnętrznym: folia + opakowanie zewnętrzne: papier-folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podwójne opakowanie tzn.: wewnętrzne z worka foliowego, zewnętrzne opakowanie folia-papier, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 119
Część nr 33, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści końcówkę odsysającą o długości 28 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 120
Część nr 33, pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pola operacyjnego CH 12 ( średnica wewnętrzna: 2,9 mm/ średnica zewnętrzna: 4,0 mm), z podwójnym zagięciem, długość końcówki 16 cm, opakowanie pojedyncze papier-folia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 121
Część nr 33, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści dren balonikowy o średnicy 5,0/8,0 mm, 30 mb, rozszerzenie ( balonik) co 1 m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 122
Część nr 33, pozycja 10 

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 5,3/7,3 mm, 50 mb, bez balonika (dren prosty)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 123
Część nr 39, pozycja 2-3 

Czy Zamawiający ma na myśli butelki kompatybilne z zestawem z pozycji nr 1?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie potwierdza. 
Pytanie 124
Część nr 40, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do rurek intubacyjnych z uniwersalnym połączeniem: 22M/15F - 15M umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 125
Część nr 40, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści łącznik do kontroli odsysania do połączenia drenów ssących 4CH-18CH?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 126
Część nr 40, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bursztynowy o średnicy wewnętrznej: 1,45 mm, średnicy zewnętrznej: 2,65 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 127
Część nr 40, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bursztynowy o średnicy wewnętrznej: 1,24 mm, średnicy zewnętrznej: 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 128
Część nr 41, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści dreny typu Kehr w rozmiarach CH 08-CH18, o długości ramion: 450mmx 180mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 129
Część nr 41, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu typu Redon o naprzemiennej perforacji o długości 15 cm zapobiegającej aspiracji i wrastaniu tkanek; pozostałe parametry zgodne z siwz?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 130
Część nr 41, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści dreny Ulmera o perforacji na długości 12 cm od dystalnego końca, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131
Pak 22 poz. 7-8 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 7 oraz 8 z Pakietu 22 i utworzenie z nich odrębnego pakietu nr 22a? Wydzielenie zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 132
Pak 27 poz. 5 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 Pakietu 27 i utworzenie z nich odrębnego pakietu nr 27a? Wydzielenie zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 133
Pak 28 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z inhalatorkiem lekowym o standardowej pojemności charakteryzujący się średnią wydajnością 0,35 ml/min, średnią wielkością cząsteczek (MMAD) przy 6l/m – 3,33 μm, posiadający wyraźne oznaczenia na pojemniku, zamknięcie „na gwint” zapobiegające przeciekaniom, umożliwia wydajną nebulizację w pozycji pionowej jak i pod nachyleniem, nie zawiera lateksu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 134
Dotyczy Części nr 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 0-5? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 135
Dotyczy Części nr 26 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o długości 210 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 136
Dotyczy Części nr 26 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 0-5?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 137
Dotyczy Części nr 26 poz. 4, 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 138
Dotyczy Części nr 26 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe jednorazowego użytku do anestezji, przezroczyste, z kolorystycznym znakowaniem rozmiaru, anatomicznie wyprofilowane, wykonane z medycznego PCV, pełen zakres rozmiarów 0-6?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 139
Dotyczy Części nr 28 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator nie zawierał w swoim składzie szkodliwych ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 140
Dotyczy Części nr 28 poz. 1 

Prosimy o doprecyzowanie, że poprzez resuscytator dla dorosłych, Zamawiający wymaga resuscytatora dla dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg?
Odpowiedź: Zmawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 141
Dotyczy Części nr 28 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z maską wykonane z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m, z wężykiem o długości 16 cm, przeznaczony dla pacjentów powyżej 2 roku życia ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 142
Część nr 33 

Pozycja 1 

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów z uniwersalną końcówką elastyczną nie wymagającą docinania od strony ssaka – dopasowującą się do różnych średnic przyłączy ssaków, cewników itp. bez konieczności docinania, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 143
Część nr 33
Pozycja 3 

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów łączących z końcówkami elastycznymi żeńskimi „typu lejek” dopasowującymi się do przyłączy o różnych średnicach z dodatkowym łącznikiem prostym z jednej strony np. do podłączenia cewników, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 144
Część nr 33
Pozycja 7 

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do odsysania pola operacyjnego z drenem zakończonym uniwersalnym elastycznym łącznikiem żeńskim do ssaka nie wymagającym docinania, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 

Uzasadnienie: Chcemy Państwu zaoferować dreny i zestawy do odsysania z drenami z końcówkami elastycznymi dopasowującymi się do różnych średnic bez konieczności docinania, które są już dostarczane do Państwa szpitala i współpracują m.in. z systemami do odsysania SERRES.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 145
Część nr 33

Pozycja 9 i 10 

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów balonikowych uniwersalnych z balonem (rozszerzeniem) co 90 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 146
Część nr 33
Pozycja 10 

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu balonikowego do końcówek do odsysania pola operacyjnego o średnicy 5/7,5 mm pakowanego w opakowaniach po 30 mb. Z odpowiednim przeliczeniem ilości mb. tj. wyceny w tej pozycji zamiast 3 opakowań po 50 metrów, 5 ciu opakowań po 30 metrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 147
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 7 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 
Pytanie 148
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
Pytanie 149
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 4, 41: 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 10% kwoty brutto opóźnionej części dostawy. W przypadku opóźnienia wymagającego naliczenia kary umownej przekraczającej wartość 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy Szpital Uniwersytecki nabywa prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
41. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wartości brutto reklamowanego przedmiotu dostawy, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu zawiadomienia w terminie, o którym mowa w §6a ust. 4 lit. b) Umowy (…)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 
Pytanie 150
Czy zamawiający w zadaniu 22 pozycji 6 ma na myśli połączenie ze zglebnikiem z pozycji 3? (pozostały opis jak w SIWZ).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 151
Pakiet 2 Poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego o średnicy 12CH (średnica wew. 4,6, zew. 6,5), długość końcówki 155mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 152
Pakiet 2 Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Końcówka do odsysania pola operacyjnego miniaturowa, zagięta, krótka o średnicy 12CH (śr. zewnętrzna 4,6mm; śr. wewnętrzna 2,6 mm) z kontrolą siły ssania 

- wykonana z twardego przejrzystego tworzywa 

- dł. końcówki 15,5cm 

- zagięta 

- bez bocznych otworów, w celu zapewnienia wiekszej siły ssania 

- kompatybilna z drenem o średnicy 24 CH, zaopatrzonym w nasadki 

- jałowa, opakowanie podwójne: wewnętrzne opakowanie : perforowana folia i zewnętrzne opakowanie: papier – folia

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 153
Pakiet 2 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki Pool’a dł 175mm, prosta, bez kontroli ssania, z ergonomiczną białą rączką, jałowa, jak obecnie stosowana u Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 154
Pakiet 2 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie końcówka Pool'a o długości całkowitej po zmontowaniu: 32 cm, prosta bez kontroli ssania, z ergonomicznym białym uchwytem, oraz nasadką perforowaną wykonaną z białego sztywnego plastiku widocznej w RTG, możliwość wielokrotnego zdejmowania i nakładania nasadki.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 155
Pakiet 2 poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania 24Ch/210 cm.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 156
Pakiet 2 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu z podłużnym, antyzagięciowym prążkowaniem Ch 24, długość 210cm.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 157

Pakiet 5 Poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o objętości wypełnienia 3,8 ml oraz drenami o długości 5cm przed i 20cm za filrem umożliwiającymi wpięcie w tor infuzyjny.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 158

Pakiet 5 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby membrana filtra wykonana była z polieterosulfonu umożliwiającej uzyskanie wyższych wartości przepływu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 159

Pakiet 5 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby filtry posiadał dren zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie się krwi do filtra, oraz zatyczkę z membraną hydrofobową umożliwiającą bezpieczne wypełnienie zestawu zachowując sterylność przed podłączeniem do pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 160

Pakiet 15 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej wraz z ładowarką z nieruchomą głowicą, bezprzewodowej, akumulatorowej, ładowanej indukcyjnie, z zakładanymi ostrzami jednorazowego użytku, ergonomicznej, lekkiej, poręcznej, z wbudowanym wskaźnikiem ładowania baterii, o czasie pracy po maksymalnym naładowaniu ok. 2 godziny. Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie- klasa szczelności IPX7. Gwarancja 24 miesiące.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 161

Pakiet 15 poz. 2 i 3 

Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zacięcia skóry wymaga, aby ruchoma część ostrza znajdowała się powyżej części nieruchomej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby ruchoma część ostrza znajdowała się powyżej części nieruchomej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 162
Pakiet 15 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarki z poz. 1 jednorazowych, neurochirurgicznych, ostrza pakowane pojedynczo, czyste biologicznie, umożliwiające usuwanie bardzo gęstego owłosienia. Szerokość strzyżenia co najmniej: 45 mm, wysokość strzyżenia 0,5-1,5 mm. Ostrza nieuszkadzające skóry.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 163
Część 34 poz.1-2 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje asortymentu pakowanego w odpowiednich standardach jakościowych określonych Certyfikatem zgodności z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 164
Pakiet 26 Poz. 1-6 

Prosimy Zamawiajacego czy wszystkie produkty powinny posiadać nr katalogowy nadrukowany na etykiecie opakowania jednostkowego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w celu identyfikacji produktu. 

Pytanie 165
Pakiet 26 Poz. 2 

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie maski silikonowej, wielorazowego użytku dla dorosłych i dla dzieci do układów oddechowych i do ambu, miękka, anatomiczna, szczelnie przylegająca do twarzy z nienadmuchiwanym mankietem, przezroczysta, złącze uniwersalne 22mm lub 15 mmm, pełen zakres rozmiarowy /0-5/
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 166
Pakiet 26 Poz. 4 

1/Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie maski twarzowej do tlenoterapii biernej z drenem dł. 2,1 m zakończonym łącznikiem uniwersalnym do podłączenia do różnych źródeł tlenu bez konieczności stosowania łączników DISS, z warunkową możliwością zastosowania w środowisku MRI, wykonana z PCV bez szkodliwych ftalanów DEHP i BPA, z miękkim mankietem uszczelniającym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 167
Pakiet 26 Poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski twarzowej jednorazowego użytku do anestezji, z PVC, przezroczyste, z nadmuchiwanym mankietem, z jednoznacznym kodem kolorystycznym na haczykowatym pierścieniu, anatomiczne wyprofilowanie, wolna od DEHP, kompatybilna ze środowiskiem MRI, anatomicznie wyprofilowane, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek (czerwony) / niemowlę (zielony) / małe dziecko (fioletowy) / dziecko (żółty) / dorosły mały (biały) /dorosły średni (niebieski) / dorosły duży (pomarańczowy), bez metalowych elementów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 168
Pakiet 26 Poz. 6 

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie maski do podawania wysokich stężeń tlenu dla dorosłych z wentylem bezpieczeństwa, z 1 L workiem z obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu, ze standardowym mankietem uszczelniającym, z drenem dł. 210 cm zakończonym łącznikiem uniwersalnym do podłączenia do różnych źródeł tlenu bez konieczności stosowania łączników DISS, do komory hiperbarycznej, maska z metalowym elementem zaciskowym umieszczonym w sposób umożliwiający jego usunięcie w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednorazowego użytku. Według naszej wiedzy nie ma wytycznych odnośnie terapii tlenem w komorach hiperbarycznych, które zabraniałyby użycia masek z elementami metalowymi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 169

Pakiet 26 Poz. 1,3,4,6 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwej identyfikacji produktu etykiety jednostkowe powinny zawierać piktogram wraz z opisem elementów zestawu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 170
Pakiet 26 Poz. 1,3,4,5,6 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów maski powinny być wolne od lateksu i DEHP z łatwym do identyfikacji potwierdzeniem na etykiecie produktu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 171
Pakiet 27 Poz. 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy z uwagi na komfort pacjenta Zamawiający oczekuje maski wykonanej z silikonu z użebrowaniem zabezpieczającym przed wklinowaniem nagłośni posiadającej dodatkowe znaczniki głębokości położenia maski zaznaczone na rurce w cm oraz poziomymi liniami?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 172
Pakiet 27 Poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maska krtaniowa jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana zgodnie z budową anatomiczną gardła, łatwa do założenia bez konieczności zastosowania uchwytu, z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni i jednocześnie umożliwiająca dokonanie intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, sterylna, bezpieczna w środowisku MRI. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 173
Pakiet 27 Poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z bezpiecznym zaokrąglonym, atraumatycznym końcem wygiętym do wnętrza rurki, pozwalającej na intubację przez maskę krtaniową wyprofilowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła z poz. 2
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 174
Pakiet 29 Poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu próbek na rzecz katalogów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 175

Pakiet 29 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilżonych ściereczek przeznaczonych do pielęgnacji okolic intymnych pacjenta przy nietrzymaniu moczu /stolca, pakowane po 48 szt., w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający przykry zapach, nawilżający, o właściwościach kojących, z wysoką zawartością aloesu chroniącą przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym na klips opakowaniu chroniącym przed wysychaniem myjek.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 176

Pakiet 33 Poz. 1-8 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiane jałowe produkty do wykorzystania na bloku operacyjnym powinny być opakowane co najmniej dwuwarstwowo, to znaczy całkowicie zamknięte w wewnętrznym perforowanym worku foliowym oraz zapakowane w zewnętrznym opakowaniu papierowo-foliowym?  
Odpowiedź: W pozycjach: 1, 2, 3, 7, 8 Zamawiający wymaga podwójnego opakowania tzn.: wewnętrzne z worka foliowego, może być perforowanego i zewnętrzne opakowanie folia-papier. W pozycjach 4 , 5, 6 zgodnie z SIWZ.
Pytanie 177
Pakiet 33 Poz. 1,2,3 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby dreny wykonane były z tworzywa o twardości wyrażonej w międzynarodowej skali Shore A wyn. 74 ± 1?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 178
Pakiet 33 Poz.8 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poprzez opisany dren zakończony uniwersalnym łącznikiem do ssaków Zamawiający miał na myśli dren z uniwersalnym, docinanym łącznikiem wyposażonym w dwa pierścienie umożliwiające wygodne dostosowanie średnicy do łącznika posiadanego ssaka?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 179
Pakiet 37 Poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka (min.14Fr dla rozmiarów maski 3-6), z drenem do napełnienia balonu wbudowanym na odcinku ok 1/3 dł. maski chroniącym przed możliwością przypadkowego przygryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym z wbudowanym bite-blokerem, maska krtaniowa z możliwością skutecznej wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych o wartości do 40cm H2O, z mankietem nadmuchiwanym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 180

Pakiet 37 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski posiadającej znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski oraz umożliwiającej wykonanie intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 181
Pakiet 40 Poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostarczenia przestrzeni martwych posiadających dodatkowe pierścienie uszczelniające od strony pacjenta i obwodu oddechowego, na opakowaniu jednostkowym potwierdzenie braku DEHP i BPA oraz oznaczenie rozmiarów złączy ułatwiających identyfikacje produktu, tak jak w obecnie stosowanych przestrzeniach w Państwa placówce?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
W wyniku udzielonych odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji pkt. 12.2: 
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 12.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający dopuszcza dla części 14 poz. 1-4 oraz cz. 37 poz. 2 podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku z jednoczesnym podaniem całościowej wartości brutto do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

Informuję, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 26.02.2019 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019 r. o godz. 13:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]


32
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]