[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






NSSU.DFP.271.29.2019.ADB                                                                                                                                                                          Załącznik nr 1a do specyfikacji

                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr …… do umowy
Część 1
Opis przedmiotu zamówienia - Komplet napędów wiertarskich / silnikowych
NAPĘDY WIERTARSKIE DO OBSZARU TWARZO-CZASZKI
Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są również warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w znakach oznacza wartość wymaganą.

· Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

· Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2019) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

· Wszystkie aparaty oferowane w niniejszym pakiecie mają pochodzić od tego samego producenta.

· Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
· W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj pochodzenia: ...................................................

Rok produkcji (2019): .................................................................

Klasa wyrobu medycznego: ........................................................
PRZEZNACZENIE / NAZEWNICTWO

Uwaga przy wystawianiu dokumentów finansowo-księgowych, protokołów przekazania, itp. obowiązuje nazewnictwo jak w poniższej tabeli:

	Przeznaczenie (obszar)
	Pomieszczenie
	Przedmiot
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł)
	Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł)

	BLOK OPERACYJNY
	Sala operacyjna neurochirurgia

Komplet nr 1 
	1.
	komplet napędów wiertarskich / silnikowych
	1
	
	

	BLOK OPERACYJNY
	Sala operacyjna neurochirurgia 

Komplet nr 2
	2.
	komplet napędów wiertarskich / silnikowych
	1
	
	

	BLOK OPERACYJNY
	Sala operacyjna otolaryngologia 

Komplet nr 1
	3.
	komplet napędów wiertarskich / silnikowych

	1
	
	

	BLOK OPERACYJNY
	Sala operacyjna 
otolaryngologia      

Komplet nr 2
	4.
	komplet napędów wiertarskich / silnikowych
	1
	
	

	BLOK OPERACYJNY
	Sala operacyjna chirurgia twarz.-szczęk. - 
	5.
	wiertarka chirurgiczna z osprzętem
	1
	
	

	ODDZIAŁ - CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

	6.
	wiertarka 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	A: Razem cena brutto wszystkich pozycji (w zł):
	

	
	
	
	B: Cena brutto instalacji, uruchomienia w Nowej siedziby Szpitala (w zł):
	

	
	
	
	C: Cena brutto szkoleń w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł):
	

	
	
	
	A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł):


	


PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE:
	l.p.
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Sposób oceny parametru

	1. 
	KOMPLET NAPĘDÓW WIERTARSKICH / SILNIKOWYCH – NEUROCHIRURGIA komplet NR 1
	
	
	

	2. 
	Wymagania ogólne
	
	
	

	3. 
	NAPĘD AKUMULATOROWY DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH

· tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych

· silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy – min. 250 [W]

· obroty silnika – min. 25 000 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek wiertarskich - w zakresie min. 0 do 900 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek frezerskich - w zakresie min. 0 do 230 [obr./min.]

· zmiana kierunku obrotów 

· kaniulacja Ø 4 [mm]

· dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie

· akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości)

· możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie

· zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie

· akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator)

· adapter do oliwienia napędu, w zestawie

· możliwość zasilania z sieci elektrycznej

· blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

· w zestawie akumulator zapasowy – o parametrach pracy jak wyżej

ZESTAW DO STERYLNEJ ŚRÓDOPERACYJNEJ WYMIANY AKUMULATORÓW

· lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora

· pokrywa komory akumulatora

· pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora

NASADKI WIERTARSKIE I FREZERSKIE

· nasadka wiertarska Zimmer/Hudson

· nasadka wiertarska małe AO

· nasadka wiertarska Trinkle

· nasadka wiertarska trójszczękowa Jacobs

· nasadka do drutów Kirschnera

· nasadka frezerska Harris

· nasadka frezerska duże AO

· nasadka frezerska Zimmer/Hudson

PIŁA OSCYLACYJNA

· piła oscylacyjna - obudowa tzw. „pistoletowa”, tytanowa

· możliwość mycia w środkach alkalicznych

· silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 250 [W]

· oscylacje regulowane w zakresie min. Od 0 do 15 000 [osc./min]

· głowica obrotowa 360°

· min. 5 pozycji blokady głowicy

· sposób mocowania brzeszczotów 

· akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości)

· możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie

· zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie

· akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator)

· możliwość zasilania z sieci elektrycznej

· blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

· wychylenie ostrza min. 4°

KOSZ STALOWY DLA DWÓCH URZĄDZEŃ

· kosz stalowy, perforowany

· uchwyt napędów/pił - 2 szt.

· uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.

· uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora - 2 szt.

· uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich – 1 szt.

· uchwyt na brzeszczoty – 1 szt.

· uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera - 1 szt.

WANNA I POKRYWA KONTENERA

· wanna kontenera aluminiowa typu 1/1

· wymiary zewnętrzne dopasowane do oferowanej piły

· rączki wanny blokowane


· uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera

· pokrywa wykonana z polietylenu

· podwójny system zabezpieczeń: plomby papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe

· filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji - 2 szt.

· tabliczka identyfikacyjna - kolor czerwony/niebieski, miejsce na opis min. 12 znaków – 4 szt.

ŁADOWARKA UNIWERSALNA, ELEKTRONICZNA:

· wyposażona w min. 4 gniazda,

· wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe,

· system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów,

· wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych,

· ładowanie pulsacyjne bez histerezy pojemnościowej,

· możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń,

· przewód sieciowy min. 4 [m], wtyczka euro

INNE

· olej - w aerozolu do smarowania systemu (butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu), pojemność min. 250 [ml] – 1 szt.

· brzeszczoty - do piły oscylacyjnej (uwaga - dokładne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie): 

- brzeszczoty o długości 25-50 [mm] (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji) – 10 szt.

- brzeszczoty o długości 65 [mm] – 10 szt.

- brzeszczoty o długości 75-100 [mm]– 10 szt.

	podać
	
	- - -

	4. 
	Wymagania szczegółowe
	
	
	

	5. 
	Rozbudowa posiadanego systemu:

Oferowane niżej elementy  systemu kompatybilne z zestawami wiertarkowymi B.Braun i stanowią uzupełnienie istniejącego zasobu wiertarek neurochirurgicznych  B.Braun które są już w posiadaniu Szpitala Uniwersyteckiego
	Tak
	
	- - -

	6. 
	JEDNOSTKA STERUJĄCA
	
	
	

	7. 
	Elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych, generator zmiennoczęstotliwościowy, wyposażona w min. 2 gniazda do przyłączy silników – 2 szt.
	Tak, podać
	
	2 gniazda – 1 pkt.

więcej niż 2 gniazda – 2 pkt.

	8. 
	Możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi min. 75 000 obr/min i wolnoobrotowymi
	Tak, podać
	
	Współpraca z silnikami min. 80 000 i więcej obr/min – 3 pkt

Mniejsze wartości – 1 pkt. 

	9. 
	Ekran typu LCD – przekątna min. 90 x 45 mm, ustawianie parametrów pracy za pomocą przycisków w otoczeniu ekranu lub ekran dotykowy
	Tak
	
	przekątna wymagana – 1 pkt.

wyższa niż wymagana – 2 pkt.

	10. 
	Wyświetlanie informacji serwisowych oraz dotyczących dołączanych silników Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak
	
	- - -

	11. 
	Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak, podać
	
	1 pompa – 1 pkt.

więcej niż 1 pompa – 2 pkt

	12. 
	WYPOSAŻENIE
	
	
	

	13. 
	Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	14. 
	Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	15. 
	Uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min. 10 000 do 75 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna min. 140 w, masa poniżej 150 g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm (+/- 1 %), wymiary poniżej 20 x 160 mm – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	16. 
	Kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min. 10 000 do 75 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna min. 140 w, masa poniżej 100 g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm (+/- 1 %), wymiary poniżej 16 x 180 mm – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	17. 
	Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min. 10 000 do 75 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna min. 140 w, masa poniżej 100 g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm (+/- 1 %),  wymiary poniżej 16 x 210 mm – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	18. 
	Napęd perforatora czaszki, ze złączem typu Hudson (lub równoważny), ze zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym o mocy min. 180 w i momencie obrotowym 2,5 nm, próg maksymalnych obrotów regulowany od 100 do 1200 obr./min., waga poniżej 500 g, wymiary poniżej 40 mm x 170 mm, - 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	19. 
	Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	20. 
	Pokrywa kontenera do kontenera standard 1/1 z mikroporowym filtrem teflonowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	21. 
	Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	22. 
	Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary poniżej 15 x 70 mm – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	23. 
	Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa długa wymiary poniżej 15 x 75 mm – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	24. 
	Frez kraniotomu I II i III, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy/prostnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 90 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) – 15 szt.
	Tak
	
	- - -

	25. 
	Trepan 9x12 z trzonem Hudson lub równoważnym, wielokrotnego użytku – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	26. 
	Olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność min. 250 ml – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	27. 
	KOMPLET NAPĘDÓW WIERTARSKICH / SILNIKOWYCH – NEUROCHIRURGIA komplet NR 2
	
	
	

	28. 
	Wymagania ogólne
	
	
	

	29. 
	NAPĘD AKUMULATOROWY DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH

· tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych

· silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy – min. 250 [W]

· obroty silnika – min. 25 000 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek wiertarskich - w zakresie min. 0 do 900 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek frezerskich - w zakresie min. 0 do 230 [obr./min.]

· zmiana kierunku obrotów 

· kaniulacja Ø 4 [mm]

· dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie

· akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości)

· możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie

· zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie

· akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator)

· adapter do oliwienia napędu, w zestawie

· możliwość zasilania z sieci elektrycznej

· blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

· w zestawie akumulator zapasowy – o parametrach pracy jak wyżej

ZESTAW DO STERYLNEJ ŚRÓDOPERACYJNEJ WYMIANY AKUMULATORÓW

· lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora

· pokrywa komory akumulatora

· pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora

NASADKI WIERTARSKIE I FREZERSKIE

· nasadka wiertarska Zimmer/Hudson

· nasadka wiertarska małe AO

· nasadka wiertarska Trinkle

· nasadka wiertarska trójszczękowa Jacobs

· nasadka do drutów Kirschnera

· nasadka frezerska Harris

· nasadka frezerska duże AO

· nasadka frezerska Zimmer/Hudson

PIŁA OSCYLACYJNA

· piła oscylacyjna - obudowa tzw. „pistoletowa”, tytanowa

· możliwość mycia w środkach alkalicznych

· silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 250 [W]

· oscylacje regulowane w zakresie min. Od 0 do 15 000 [osc./min]

· głowica obrotowa 360°

· min. 5 pozycji blokady głowicy

· sposób mocowania brzeszczotów 

· akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości)

· możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie

· zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie

· akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator)

· możliwość zasilania z sieci elektrycznej

· blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

· wychylenie ostrza min. 4°

KOSZ STALOWY DLA DWÓCH URZĄDZEŃ

· kosz stalowy, perforowany

· uchwyt napędów/pił - 2 szt.

· uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.

· uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora - 2 szt.

· uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich – 1 szt.

· uchwyt na brzeszczoty – 1 szt.

· uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera - 1 szt.

WANNA I POKRYWA KONTENERA

· wanna kontenera aluminiowa typu 1/1

· wymiary zewnętrzne dopasowane do oferowanej piły

· rączki wanny blokowane


· uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera

· pokrywa wykonana z polietylenu

· podwójny system zabezpieczeń: plomby papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe

· filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji - 2 szt.

· tabliczka identyfikacyjna - kolor czerwony/niebieski, miejsce na opis min. 12 znaków – 4 szt.

ŁADOWARKA UNIWERSALNA, ELEKTRONICZNA:

· wyposażona w min. 4 gniazda,

· wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe,

· system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów,

· wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych,

· ładowanie pulsacyjne bez histerezy pojemnościowej,

· możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń,

· przewód sieciowy min. 4 [m], wtyczka euro

INNE

· olej - w aerozolu do smarowania systemu (butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu), pojemność min. 250 [ml] – 1 szt.

· brzeszczoty - do piły oscylacyjnej (uwaga - dokładne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie): 

- brzeszczoty o długości 25-50 [mm] (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji) – 10 szt.

- brzeszczoty o długości 65 [mm] – 10 szt.

- brzeszczoty o długości 75-100 [mm]– 10 szt.


	podać
	
	- - -

	30. 
	Wymagania szczegółowe
	
	
	

	31. 
	Rozbudowa posiadanego systemu:

Oferowane niżej elementy  systemu kompatybilne z zestawami wiertarkowymi MidasRex firmy Medtronic i stanowią uzupełnienie istniejącego zasobu wiertarek neurochirurgicznych  MidasRex będących w posiadaniu Szpitala Uniwersyteckiego
	Tak
	
	- - -

	32. 
	JEDNOSTKA STERUJĄCA
	
	
	

	33. 
	Elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych, generator zmiennoczęstotliwościowy, wyposażona w min. 2 gniazda do przyłączy silników – 2 szt.
	Tak, podać
	
	2 gniazda – 1 pkt.

więcej niż 2 gniazda – 2 pkt.

	34. 
	Możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi min. 75 000 obr/min i wolnoobrotowymi
	Tak, podać
	
	Współpraca z silnikami min. 80 000 i więcej obr/min – 3 pkt

Mniejsze wartości – 1 pkt.

	35. 
	Ekran typu LCD – przekątna min. 90 x 45 mm, ustawianie parametrów pracy za pomocą przycisków w otoczeniu ekranu lub ekran dotykowy
	Tak, podać
	
	przekątna wymagana – 1 pkt.

wyższa niż wymagana – 2 pkt.

	36. 
	Wyświetlanie informacji serwisowych oraz dotyczących dołączanych silników Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak
	
	- - -

	37. 
	Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak, podać
	
	1 pompa – 1 pkt.

więcej niż 1 pompa – 2 pkt

	38. 
	WYPOSAŻENIE
	
	
	

	39. 
	Podświetlany sterownik nożny z uchwytem do przenoszenia stopą podczas operacji przez użytkownika (warunek sterylności). Sterownik obsługuje następujące funkcje : 1. zmiana kierunku obrotów, 2. zmiana napędu, 3. zmiana rodzaju przyśpieszenia tj. 0 -1, lub płynne 4. zmiana prędkości – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	40. 
	Napęd neurochirurgiczny – mikrosilnik obsługujący wszystkie akcesoria systemu  mocy min. 140 W, waga poniżej 100 g – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	41. 
	Kątnica 10 cm - nasadka narzędziowa - kątnica 20° o zewnętrznej długości roboczej 10 cm

bez przekładni obrotów, mało-średnicowe - 2,4 mm z możliwością regulacji ekspozycji wiertła – 12 mm ze skokiem co 1 mm

dopuszczalna tolerancja dla wszystkich rozmiarów: +/- 2 %

2 szt.
	Tak
	
	- - -

	42. 
	Kątnica 15 cm - nasadka narzędziowa - kątnica 20° o zewnętrznej długości roboczej 15 cm

bez przekładni obrotów, mało-średnicowe -2,4 mm z możliwością regulacji ekspozycji wiertła - 12mm ze skokiem co 1 mm

dopuszczalna tolerancja dla wszystkich rozmiarów: +/- 2 %

2 szt.
	Tak
	
	- - -

	43. 
	Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	44. 
	Pokrywa kontenera do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	45. 
	Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	46. 
	Kraniotom- nasadka narzędziowa - kraniotom zintegrowany ze stopką osłaniającą oponę twardą, wyposażony w obrotowy

uchwyt, wymiary  ok. 2,4 mm x 16,0 mm (+/- 0,3 mm)

2 szt.
	Tak
	
	- - -

	47. 
	Napęd perforatora - nasadka narzędziowa perforatora czaszki typu Hudson (lub równoważnego),  min. 1000 obr/min – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	48. 
	Prostnica 10 cm- nasadka narzędziowa - prostnica o zewnętrznej długości roboczej 10 cm bez przekładni obrotów, mało-średnicowe -2,4 mm.

dopuszczalna tolerancja dla wszystkich rozmiarów: +/- 2 %

1 szt.
	Tak
	
	- - -

	49. 
	Prostnica 8 cm- nasadka narzędziowa - prostnica o zewnętrznej długości roboczej 8 cm

bez przekładni obrotów, mało-średnicowe -2,4 mm.

dopuszczalna tolerancja dla wszystkich rozmiarów: +/- 2 %

1 szt.
	Tak
	
	- - -

	50. 
	Nasadka do cięcia metalu – 1 szt.
	Tak
	
	- - -

	51. 
	Wielorazowe ostrze perforatora – 4 szt.
	Tak
	
	- - -

	52. 
	KOMPLET NAPĘDÓW WIERTARSKICH / SILNIKOWYCH – OTOLARYNGOLOGIA komplet NR 1
	
	
	

	53. 
	Wymagania ogólne
	
	
	

	54. 
	NAPĘD AKUMULATOROWY DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH

· tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych

· silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy – min. 250 [W]

· obroty silnika – min. 25 000 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek wiertarskich - w zakresie min. 0 do 900 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek frezerskich - w zakresie min. 0 do 230 [obr./min.]

· zmiana kierunku obrotów 

· kaniulacja Ø 4 [mm]

· dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie

· akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości)

· możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie

· zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie

· akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator)

· adapter do oliwienia napędu, w zestawie

· możliwość zasilania z sieci elektrycznej

· blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

· w zestawie akumulator zapasowy – o parametrach pracy jak wyżej

ZESTAW DO STERYLNEJ ŚRÓDOPERACYJNEJ WYMIANY AKUMULATORÓW

· lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora

· pokrywa komory akumulatora

· pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora

NASADKI WIERTARSKIE I FREZERSKIE

· nasadka wiertarska Zimmer/Hudson

· nasadka wiertarska małe AO

· nasadka wiertarska Trinkle

· nasadka wiertarska trójszczękowa Jacobs

· nasadka do drutów Kirschnera

· nasadka frezerska Harris

· nasadka frezerska duże AO

· nasadka frezerska Zimmer/Hudson

PIŁA OSCYLACYJNA

· piła oscylacyjna - obudowa tzw. „pistoletowa”, tytanowa

· możliwość mycia w środkach alkalicznych

· silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 250 [W]

· oscylacje regulowane w zakresie min. Od 0 do 15 000 [osc./min]

· głowica obrotowa 360°

· min. 5 pozycji blokady głowicy

· sposób mocowania brzeszczotów 

· akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości)

· możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie

· zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie

· akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator)

· możliwość zasilania z sieci elektrycznej

· blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

· wychylenie ostrza min. 4°

KOSZ STALOWY DLA DWÓCH URZĄDZEŃ

· kosz stalowy, perforowany

· uchwyt napędów/pił - 2 szt.

· uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.

· uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora - 2 szt.

· uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich – 1 szt.

· uchwyt na brzeszczoty – 1 szt.

· uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera - 1 szt.

WANNA I POKRYWA KONTENERA

· wanna kontenera aluminiowa typu 1/1

· wymiary zewnętrzne dopasowane do oferowanej piły

· rączki wanny blokowane


· uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera

· pokrywa wykonana z polietylenu

· podwójny system zabezpieczeń: plomby papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe

· filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji - 2 szt.

· tabliczka identyfikacyjna - kolor czerwony/niebieski, miejsce na opis min. 12 znaków – 4 szt.

ŁADOWARKA UNIWERSALNA, ELEKTRONICZNA:

· wyposażona w min. 4 gniazda,

· wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe,

· system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów,

· wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych,

· ładowanie pulsacyjne bez histerezy pojemnościowej,

· możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń,

· przewód sieciowy min. 4 [m], wtyczka euro

INNE

· olej - w aerozolu do smarowania systemu (butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu), pojemność min. 250 [ml] – 1 szt.

· brzeszczoty - do piły oscylacyjnej (uwaga - dokładne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie): 

- brzeszczoty o długości 25-50 [mm] (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji) – 10 szt.

- brzeszczoty o długości 65 [mm] – 10 szt.

- brzeszczoty o długości 75-100 [mm]– 10 szt.


	podać
	
	- - -

	55. 
	Wymagania szczegółowe
	
	
	

	56. 
	JEDNOSTKA STERUJĄCA
	
	
	

	57. 
	Elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych, generator zmiennoczęstotliwościowy, wyposażona w min. 2 gniazda do przyłączy silników – 2 szt.
	Tak, podać
	
	2 gniazda – 1 pkt.

więcej niż 2 gniazda – 2 pkt.

	58. 
	Możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi min. 75 000 obr/min i wolnoobrotowymi
	Tak, podać
	
	Współpraca z silnikami min. 80 000 i więcej obr/min – 3 pkt

Mniejsze wartości – 1 pkt.

	59. 
	Ekran typu LCD – przekątna min. 90 x 45 mm, ustawianie parametrów pracy za pomocą przycisków w otoczeniu ekranu lub ekran dotykowy
	Tak, podać
	
	przekątna wymagana – 1 pkt.

wyższa niż wymagana – 2 pkt.

	60. 
	Wyświetlanie informacji serwisowych oraz dotyczących dołączanych silników Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak
	
	- - -

	61. 
	Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak, podać
	
	1 pompa – 1 pkt.

więcej niż 1 pompa – 2 pkt

	62. 
	Wyposażenie
	
	
	

	63. 
	Sterownik nożny – min. dwuprzyciskowy, z włącznikiem pompy i sterowaniem programami – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	64. 
	Mikrosilnik szybkoobrotowy (2 szt.)  z obudową ze stali nierdzewnej , o masie z okablowaniem  poniżej 320 [g]. Mikrosilnik z kablem z możliwością sterylizacji
- moc min. 75 [w],

- regulowana prędkość obrotowa – min. 0,5 - 75 [tys. Obr/min]

- przy przełożeniu 1:1 moment 1 – 3 [ncm]
	Tak, podać
	
	moc wymagana – 1 pkt.

wyższa niż wymagana – 2 pkt.

dodatkowa punktacja:

możliwość osiągnięcia obrotów powyżej 80 000 – 3 pkt.

	65. 
	Mikrosilnik wolnoobrotowy (2 szt.) z obudową ze stali nierdzewnej , o masie z okablowaniem  poniżej 320 [g]. Mikrosilnik z kablem z możliwością sterylizacji
- moc min. 120 [w],

- regulowana prędkość obrotowa – min. 0,3-45 [tys. obr/min]

- przy przełożeniu 1:1 moment 1 – 6 [ncm]
	Tak
	
	- - -

	66. 
	Kątnica długa min. 125 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	67. 
	Kątnica średnia min. 92 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	68. 
	Kątnica krótka min. 68 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami  i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	69. 
	Frezy do kątnicy średniej i długiej, i krótkiej  (do wyboru przez zamawiającego)- 20 szt.
	Tak
	
	- - -

	70. 
	Olej w aerozolu do oliwienia systemów motorowych, pojemność min. 250 [ml] – 4 szt.
	Tak
	
	- - -

	71. 
	Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	72. 
	Pokrywa kontenera do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	73. 
	Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	74. 
	Piła posuwisto-zwrotna ze sprzęgłem typu intra obroty do min. 13 500/min, skok max 4 mm – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	75. 
	Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej   (do wyboru przez zamawiającego na etapie dostawy) – 24 szt.
	Tak
	
	- - -

	76. 
	Piła strzałkowa ze sprzęgłem typu intra obroty do min. 13 500/min, zakres oscylacji min. 3° - 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	77. 
	Ostrza do piły strzałkowej  (do wyboru przez zamawiającego)-24 szt.
	Tak
	
	- - -

	78. 
	Piła oscylacyjna ze sprzęgłem typu intra obroty do min. 13 500/min, zakres oscylacji min. 20 ° - 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	79. 
	Ostrza do piły oscylacyjnej  (do wyboru przez zamawiającego)- 24 szt.
	Tak
	
	- - -

	80. 
	Prostnica długa min. 125 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	81. 
	Prostnica średnia min. 92 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	82. 
	Prostnica krótka min. 68 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami  i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	83. 
	Frezy do prostnicy średniej i długiej, i krótkiej  (do wyboru przez zamawiającego) – 20 szt.
	Tak
	
	- - -

	84. 
	Rękojeść shavera laryngologicznego – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	85. 
	Końcówki do shavera laryngologicznego do wyboru przez zamawiającego na etapie dostawy – 30 szt.
	Tak
	
	- - -

	86. 
	KOMPLET NAPĘDÓW WIERTARSKICH / SILNIKOWYCH – OTOLARYNGOLOGIA komplet NR 2
	
	
	

	87. 
	Wymagania ogólne
	
	
	

	88. 
	NAPĘD AKUMULATOROWY DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH

· tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych

· silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy – min. 250 [W]

· obroty silnika – min. 25 000 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek wiertarskich - w zakresie min. 0 do 900 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek frezerskich - w zakresie min. 0 do 230 [obr./min.]

· zmiana kierunku obrotów 

· kaniulacja Ø 4 [mm]

· dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie

· akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości)

· możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie

· zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie

· akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator)

· adapter do oliwienia napędu, w zestawie

· możliwość zasilania z sieci elektrycznej

· blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

· w zestawie akumulator zapasowy – o parametrach pracy jak wyżej

ZESTAW DO STERYLNEJ ŚRÓDOPERACYJNEJ WYMIANY AKUMULATORÓW

· lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora

· pokrywa komory akumulatora

· pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora

NASADKI WIERTARSKIE I FREZERSKIE

· nasadka wiertarska Zimmer/Hudson

· nasadka wiertarska małe AO

· nasadka wiertarska Trinkle

· nasadka wiertarska trójszczękowa Jacobs

· nasadka do drutów Kirschnera

· nasadka frezerska Harris

· nasadka frezerska duże AO

· nasadka frezerska Zimmer/Hudson

PIŁA OSCYLACYJNA

· piła oscylacyjna - obudowa tzw. „pistoletowa”, tytanowa

· możliwość mycia w środkach alkalicznych

· silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 250 [W]

· oscylacje regulowane w zakresie min. Od 0 do 15 000 [osc./min]

· głowica obrotowa 360°

· min. 5 pozycji blokady głowicy

· sposób mocowania brzeszczotów 

· akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości)

· możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie

· zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie

· akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator)

· możliwość zasilania z sieci elektrycznej

· blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

· wychylenie ostrza min. 4°

KOSZ STALOWY DLA DWÓCH URZĄDZEŃ

· kosz stalowy, perforowany

· uchwyt napędów/pił - 2 szt.

· uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.

· uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora - 2 szt.

· uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich – 1 szt.

· uchwyt na brzeszczoty – 1 szt.

· uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera - 1 szt.

WANNA I POKRYWA KONTENERA

· wanna kontenera aluminiowa typu 1/1

· wymiary zewnętrzne dopasowane do oferowanej piły

· rączki wanny blokowane


· uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera

· pokrywa wykonana z polietylenu

· podwójny system zabezpieczeń: plomby papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe

· filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji - 2 szt.

· tabliczka identyfikacyjna - kolor czerwony/niebieski, miejsce na opis min. 12 znaków – 4 szt.

ŁADOWARKA UNIWERSALNA, ELEKTRONICZNA:

· wyposażona w min. 4 gniazda,

· wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe,

· system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów,

· wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych,

· ładowanie pulsacyjne bez histerezy pojemnościowej,

· możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń,

· przewód sieciowy min. 4 [m], wtyczka euro

INNE

· olej - w aerozolu do smarowania systemu (butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu), pojemność min. 250 [ml] – 1 szt.

· brzeszczoty - do piły oscylacyjnej (uwaga - dokładne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie): 

- brzeszczoty o długości 25-50 [mm] (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji) – 10 szt.

- brzeszczoty o długości 65 [mm] – 10 szt.

- brzeszczoty o długości 75-100 [mm]– 10 szt.


	podać
	
	- - -

	89. 
	Wymagania szczegółowe
	
	
	

	90. 
	JEDNOSTKA STERUJĄCA
	
	
	

	91. 
	Elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych, generator zmiennoczęstotliwościowy, wyposażona w min. 2 gniazda do przyłączy silników – 2 szt.
	Tak, podać
	
	2 gniazda – 1 pkt.

więcej niż 2 gniazda – 2 pkt.

	92. 
	Możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi min. 75 000 obr/min i wolnoobrotowymi
	Tak, podać
	
	Współpraca z silnikami min. 80 000 i więcej obr/min – 3 pkt

Mniejsze wartości – 1 pkt.

	93. 
	Ekran typu LCD – przekątna min. 90 x 45 mm, ustawianie parametrów pracy za pomocą przycisków w otoczeniu ekranu lub ekran dotykowy
	Tak, podać
	
	przekątna wymagana – 1 pkt.

wyższa niż wymagana – 2 pkt.

	94. 
	Wyświetlanie informacji serwisowych oraz dotyczących dołączanych silników Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak
	
	- - -

	95. 
	Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak, podać
	
	1 pompa – 1 pkt.

więcej niż 1 pompa – 2 pkt

	96. 
	Wyposażenie
	
	
	

	97. 
	Sterownik nożny – min. dwuprzyciskowy, z włącznikiem pompy i sterowaniem programami – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	98. 
	Mikrosilnik wolnoobrotowy (2 szt.) z obudową ze stali nierdzewnej , o masie z okablowaniem  poniżej 320 [g]. Mikrosilnik z kablem z możliwością sterylizacji
- moc min. 120 [w],

- regulowana prędkość obrotowa – min. 0,3-45 [tys. Obr/min]

- przy przełożeniu 1:1 moment 1 – 6 [ncm]
	Tak
	
	- - -

	99. 
	Mikrosilnik szybkoobrotowy (2 szt.) z obudową ze stali nierdzewnej , o masie z okablowaniem  poniżej 320 [g]. Mikrosilnik z kablem z możliwością sterylizacji
- moc min. 75 [w],

- regulowana prędkość obrotowa – min. 0,3-75 [tys. Obr]

- przy przełożeniu 1:1 moment 1 – 3 [ncm]
	Tak, podać
	
	moc wymagana – 1 pkt.

wyższa niż wymagana – 2 pkt.

dodatkowa punktacja:

możliwość osiągnięcia obrotów powyżej 80 000 – 2 pkt.

	100. 
	Kątnica średnia min. 92 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	101. 
	Kątnica krótka min. 68 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami  i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	102. 
	Frezy do kątnicy średniej i długiej, i krótkiej  (do wyboru przez zamawiającego) – 40 szt.
	Tak
	
	- - -

	103. 
	Olej w aerozolu do oliwienia systemów motorowych, pojemność min. 250 [ml] – 8 szt.
	Tak
	
	- - -

	104. 
	Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	105. 
	Pokrywa kontenera do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	106. 
	Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	107. 
	Piła posuwisto-zwrotna ze sprzęgłem typu intra obroty do min. 13 500/min, skok max 4 mm – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	108. 
	Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej   (do wyboru przez zamawiającego na etapie dostawy) – 24 szt.
	Tak
	
	- - -

	109. 
	Piła strzałkowa ze sprzęgłem typu intra obroty do min. 13 500/min, zakres oscylacji min. 3° - 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	110. 
	Ostrza do piły strzałkowej  (do wyboru przez zamawiającego na etapie dostawy) – 24 szt.
	Tak
	
	- - -

	111. 
	Piła oscylacyjna ze sprzęgłem typu intra obroty do min. 13 500/min, zakres oscylacji min. 22° - 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	112. 
	Ostrza do piły oscylacyjnej  (do wyboru przez zamawiającego na etapie dostawy) – 24 szt.
	Tak
	
	- - -

	113. 
	Prostnica średnia min. 92 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	114. 
	Prostnica krótka min. 68 [mm] - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami  i mikrosilnikiem szybkoobrotowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	115. 
	Frezy do prostnicy średniej i długiej, i krótkiej  (do wyboru przez zamawiającego na etapie dostawy) – 40 szt.
	Tak
	
	- - -

	116. 
	Rękojeść shavera laryngologicznego – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	117. 
	Końcówki do shavera laryngologicznego do wyboru przez zamawiającego – 30 szt.
	Tak
	
	- - -

	118. 
	Wiertarka chirurgiczna z osprzętem / sala operacyjna chirurgia twarz.-szczęk
	
	
	

	119. 
	Wymagania ogólne
	
	
	

	120. 
	Istotne parametry funkcjonalne:

JEDNOSTKA STERUJĄCA

· elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych

· generator zmiennoczęstotliwościowy, wyposażona w min. 2 gniazda do przyłączy silników

· możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi, wolnoobrotowymi oraz silnikami do miniortopedii

· ekran dotykowy typu LCD – przekątna min. 5 [‘]

· ustawianie parametrów pracy za pomocą ekranu dotykowego - komunikacja w języku polskim lub za pomocą uniwersalnych piktogramów

· automatyczne wyświetlanie informacji serwisowych oraz dołączanych silników

· pompa perystaltyczną do chłodzenia – wydajność min. 75 [ml/min]

WYPOSAŻENIE

· sterownik nożny – 2-dwuprzyciskowy, z włącznikiem pompy i sterowaniem funkcjami konsoli

· przewód zasilający, sieciowy – min. 4,5 [m]

· mikrosilnik szybkoobrotowy:

- moc min. 110 [W],

- regulowana prędkość obrotowa – min. 12-75 [tys. obr]

· mikrosilnik z obudową z tworzywa typu peek (lub równoważny),  o masie bez okablowania poniżej 120 [g] i wymiarach poniżej 90 x 30 [mm]

· kabel silnikowy (2 szt.) - do połączenia mikrosilnika z konsolą sterującą, z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika

· napęd wolnoobrotowy perforatora czaszki:

- moc min. 150 [W],

- moment obrotowym do 3 [nm],

- napęd z integralną głowicą typu Hudson (lub równoważny),  o prędkości obrotowej regulowanej w zakresie min. 800-1200 [obr/min]

AKCESORIA

· Uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy, współpracujący z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku – 1 szt.

· Tuleja osłonowa do kraniotomu – 1 szt.

· Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia – 1 szt.

· Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa krótka – 1 szt.

· Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa długa – 1 szt.

· Kosz stalowy wraz z uchwytami do poszczególnych części zestawu do mycia i sterylizacji silników i kabli – 1 szt.

· Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki – 1 szt.

· Pokrywa kontenera  w kolorze czerwonym z  filtrem teflonowym na min.5000 sterylizacji – 1 szt.

· Kątnica średnia 70 mm - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku – 1 szt.

· Kątnica długa 100 mm - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku – 1 szt.

· Kątnica extra długa130 mm - bez przekładni  obrotów  korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne, współpracująca z frezami wielokrotnego i jednorazowego użytku – 1 szt.

· Frez kraniotomu I i II możliwość resterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) – 10 szt.

· Frezy do kątnicy średniej i długiej, możliwość resterylizacji (do wyboru przez zamawiającego)- 10 szt.

· Frezy do kątnicy extra długiej, możliwość resterylizacji (do wyboru przez zamawiającego)- 10 szt.

· Trepan 9x12 z trzonem Hudson – 1 szt.

· Trepan 6x9 z trzonem Hudson – 1 szt.

· Olej w aerozolu do oliwienia systemów motorowych, pojemność 300 ml – 6 szt.

	podać
	
	- - -

	121. 
	Wymagania szczegółowe
	
	
	

	122. 
	JEDNOSTKA STERUJĄCA
	
	
	

	123. 
	Elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych, generator zmiennoczęstotliwościowy, wyposażona w min. 2 gniazda do przyłączy silników – 2 szt.
	Tak, podać
	
	2 gniazda – 1 pkt.

więcej niż 2 gniazda – 2 pkt.

	124. 
	Możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi min. 75 000 obr/min i wolnoobrotowymi
	Tak, podać
	
	Współpraca z silnikami min. 80 000 i więcej obr/min – 3 pkt

Mniejsze wartości – 1 pkt.

	125. 
	Ekran typu LCD – przekątna min. 90 x 45 mm, ustawianie parametrów pracy za pomocą przycisków w otoczeniu ekranu lub ekran dotykowy
	Tak, podać
	
	przekątna wymagana – 1 pkt.

wyższa niż wymagana – 2 pkt.

	126. 
	Wyświetlanie informacji serwisowych oraz dotyczących dołączanych silników Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak
	
	- - -

	127. 
	Pompa perystaltyczną do chłodzenia – możliwość ustawienia od 1 do 100 %
	Tak, podać
	
	1 pompa – 1 pkt.

więcej niż 1 pompa – 2 pkt

	128. 
	WYPOSAŻENIE
	
	
	

	129. 
	Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	130. 
	Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	131. 
	Kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min. 10 000 do 75 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna min. 140 w, masa poniżej 100 g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm(+/- 1 %),  wymiary poniżej 16x 180 mm – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	132. 
	Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min. 10 000 do 75 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna min. 140 w, masa poniżej 100 g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm (+/- 1 %),  wymiary poniżej 16x210 mm – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	133. 
	Kątnica wolnoobrotowa – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	134. 
	Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	135. 
	Pokrywa kontenera peek niebieska do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	136. 
	Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	137. 
	Silnik typu intra – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	138. 
	Piła posuwisto-zwrotna – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	139. 
	Dreny do irygacji – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	140. 
	Dysza do kątnicy wolnoobrotowej – 4 szt.
	Tak
	
	- - -

	141. 
	Dysza do kątnicy szybkoobrotowej/piły – 10 szt.
	Tak
	
	- - -

	142. 
	Frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy/prostnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 100 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego na etapie dostawy) – 10 szt.
	Tak
	
	- - -

	143. 
	Frezy wolnoobrotowe – 10 szt.
	Tak
	
	- - -

	144. 
	Ostrza do piły posuwistej – 4 szt.
	Tak
	
	- - -

	145. 
	Olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność min. 300 ml – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	146. 
	Wiertarka - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy / ODDZIAŁ - CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
	
	
	

	147. 
	Wymagania ogólne
	
	
	

	148. 
	Istotne parametry funkcjonalne:

· wiertarka elektryczna lub akumulatorowa z wielorazowymi lub jednorazowymi ostrzami

· wysoki moment obrotowy i szeroki zakres prędkości wiercenia oraz rozwiercania

· detekcja uchwytu i podłączanego ostrza

· regulowana prędkość obrotu/oscylacji, siła momentu obrotowego

· tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych

· silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy – min. 250 [W]

· obroty silnika – min. 25 000 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek wiertarskich - w zakresie min. 0 do 900 [obr./min]

· obroty regulowane na głowicy nasadek frezerskich - w zakresie min. 0 do 230 [obr./min.]

· zmiana kierunku obrotów 

· kaniulacja Ø 4 [mm]

· dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie

· akumulator nimh ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu i pojemności niezbędnej do obsługi wszystkich deklarowanych parametrów (podać wartości)

· możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie

· zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie

· akumulatory umieszczane w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści (bez oddzielnego pojemnika na akumulator)

· adapter do oliwienia napędu, w zestawie

· możliwość zasilania z sieci elektrycznej

· blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

· w zestawie akumulator zapasowy – o parametrach pracy jak wyżej

· zestaw do sterylnej śródoperacyjnej wymiany akumulatorów

· lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora

· pokrywa komory akumulatora

· pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora


	podać
	
	- - -

	149. 
	Wymagania szczegółowe
	
	
	

	150. 
	Ambulatoryjny napęd dla chirurgii szczękowo twarzowej - wiertarka akumulatorowa
	Tak
	
	- - -

	151. 
	Bezprzewodowa wiertarka śródoperacyjna z rękojeścią (1 szt.):

Zasilanie bateriami alkalicznymi AAA lub akumulatorem, napięcie zasilania min. 6-10 V, maksymalny moment obrotowy ≥ 0,45 Nm, maksymalna prędkość ≥ 550 RPM, maksymalna waga bez baterii – max 1,8 kg
	Tak
	
	- - -

	152. 
	Zestaw baterii sterylnych lub akumulatorów – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	153. 
	Wiertło stalowe skrętne 1,5x40x5 mm (+/- 0,2 mm) – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	154. 
	Wiertło stalowe skrętne 1,5x40x7 mm (+/- 0,2 mm) – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	155. 
	Wiertło stalowe skrętne 1,5x50x24 mm  (+/- 0,2 mm) – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	156. 
	Wiertło stalowe skrętne 1,8x40x6 mm (+/- 0,2 mm) – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	157. 
	Wiertło stalowe skrętne 1,8x40x8 mm (+/- 0,2 mm) – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	158. 
	Wiertło stalowe skrętne 1,8x40x10 mm (+/- 0,2 mm) – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	159. 
	Wiertło stalowe skrętne 1,5x115x40 mm (+/- 0,2 mm) – 2 szt.
	Tak
	
	- - -

	160. 
	Pojemnik do przechowywania i sterylizacji z wkładkami na wiertarkę i wkrętak oraz z wkładkami na wiertła i groty śrubokrętów – 1 szt.
	Tak
	
	- - -

	161. 
	Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy),pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera , (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) – 1 szt.
	Tak
	
	- - -

	162. 
	Taca kontenera z blachy perforowanej z nóżkami i matą silikonową – 1 szt.
	Tak
	
	- - -

	163. 
	INNE
	
	
	

	164. 
	Poziom integracji zestawu
	podać
	
	Wszystkie jednostki główne oferowane w niniejszym pakiecie:

- jednego producenta – 5 pkt.

- dwóch producentów – 1 pkt.

- więcej niż dwóch producentów – 0 pkt.


WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (dotyczą wszystkich urządzeń):
	l.p.
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Sposób oceny parametru

	165. 
	Gwarancja dla aparatu oraz wszystkich współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] 
UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat.
	>= 24, podać
	
	najdłuższy okres – 10 pkt.,

inne – proporcjonalnie mniej (względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji)

	166. 
	Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez min. 12 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu
	tak
	
	- - -

	167. 
	Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres.

UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów), o ile są one wymagane przez producenta.
	podać
	
	- - -

	168. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
	tak
	
	- - -

	169. 
	Maksymalny czas naprawy  nie może przekroczyć 10 dni roboczych, w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych – aparat zastępczy o min. identycznych parametrach lub lepszy
	tak
	
	- - -

	170. 
	Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy
	tak
	
	- - -

	171. 
	Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok
	tak
	
	- - -

	172. 
	Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze.

Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego  pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską)
	tak
	
	- - -

	173. 
	Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 24 godzin (w dni robocze) – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności)
	tak, podać
	
	- - -

	174. 
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 5 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp. również 5 osób) – potwierdzone certyfikatem.

uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego

uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
	tak
	
	- - -

	175. 
	Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 1 osoba) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp., również 1 osoba) – potwierdzone certyfikatem

uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego

uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

uwaga (3): wymagany jest taki przebieg szkolenia (w miejscu instalacji) aby personel techniczny mógł wykonywać bieżące czynności diagnostyczno-konserwacyjne jakie przewiduje dla użytkownika sam producent (nie chodzi tu o zdobycie pełnych uprawnień serwisowych). W związku z powyższych nie jest konieczne zapewnienie szkoleń serwisowych u producenta, z użyciem aparatów szkoleniowych
	tak


	
	- - -

	176. 
	Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) 
	tak
	
	- - -

	177. 
	Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.)
	tak
	
	- - -

	178. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej.
	tak
	
	- - -


53
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

[image: image1.jpg]