[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 07.11.2019 r.
 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.85.2019.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Zakładu Diagnostyki Hematologicznej przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz modyfikuję Specyfikację: 
Pytanie 1
Czy dopuszczają Państwo wytrząsarkę bez gumowej maty antypoślizgowej, z zapewnieniem stabilności płytek podczas wytrząsania przez zastosowanie śrub dociskowych, przy spełnieniu pozostałych wymagań (np. model PSU-2T firmy BIOSAN) ? 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 2

Dotyczy cz. 2 (czytnik mikropłytek): 
Czy Zamawiający dopuści czytnik mikropłytek, mający odczyt tylko płytek 96 dołkowych (okrągło i płaskodennych) - najczęściej stosowane mikropłytki do ELISA ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 2 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 3

Dotyczy cz. 2 (czytnik mikropłytek): 
Czy Zamawiający dopuści czytnik mikropłytek o dokładności odczytu +/- 1% w całym zakresie ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 2 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 4
Dotyczy cz. 2 (czytnik mikropłytek): 
Czy Zamawiający dopuści czytnik mikropłytek o liniowości odczytu +/- 2% w zakresie 0 - 3 OD ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 2 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 5
Dotyczy cz.3 (wytrząsarka laboratoryjna): 
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych wynoszących dokładnie (szer. x głęb. x wys.) : 249 x 329 x 127 mm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 3 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 6
Dotyczy cz.3 (wytrząsarka laboratoryjna): 
Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę laboratoryjną o wadze 7,7 kg (standardowy wyrób producenta, zapewniający stabilność wytrząsanych mikropłytek) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 7 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 3 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 7
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarki laboratoryjne -80C o pojemności użytkowej wynoszącej dokładnie 682 litry (przechowywanie do 500 szt. kriopudełek, czyli do 50 000 kriofiolek) ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarki laboratoryjne -80C o głębokości 955 mm (szerokość wynosi 864 mm, więc wniesienie przez drzwi 900 mm jest zachowane) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 9
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarki laboratoryjne -80C z dodatkowymi, izolowanymi drzwiami wewnętrznymi (4 szt.) z ich możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi, półki z regulacja wysokości (np. włożenie wyższych przedmiotów) ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarki laboratoryjne -80C o wadze każdej wynoszącej dokładnie 333 kg (wyrób standardowy producenta dla takiego litrażu) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 26 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 11
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający dopuści zamrażarki laboratoryjne -80C z możliwością pomieszczenia 500 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50mm w dedykowanych, metalowych stelażach, co za tym idzie Zamawiający może przechowywać do 50 000 kriofiolek w każdej zamrażarce ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający chce i wymaga , aby zamrażarki laboratoryjne -80C były już wyposażone w 500 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50mm w dedykowanych, metalowych stelażach (całkowicie zapełniona każda zamrażarka stelażami i pudełkami) , czy też mają mieć tylko taką możliwość np. do zapełnienia w przyszłości (dokupienia stelaży i kriopudełek lub ich już posiadanie przez Zamawiającego) ? Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takich wymagań.
Pytanie 13
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający wymaga, ze względu na komfort pracy, aby zamrażarki laboratoryjne -80C , miały poziom głośności nie większy niż 50 dBa ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Pytanie 14
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą typ.3 szt.1 o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 1430 x 830 x 2160 mm, o pojemności 1361 litrów, przy spełnieniu pozostałych wymogów Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 70 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 15
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający dopuści lodówki medyczne wysokie (Uf2) szt.2 o pojemności brutto / netto - 478 / 337 litrów i wymiarach zewnętrznych (SxGxW): 747 x 750 x 1844 mm (wyrób standardowy producenta) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkty 72 i 73 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 16
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający dopuści lodówki medyczne wysokie (Uf2) szt.2 o zużyciu energii w ciągu 24h wynoszącej 3,41 kWh i standardowym zużyciu energii w ciągu 1 roku (365 dni) wynoszącym 1246 kWh (dane producenta) ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza lecz zwiększa zużycie energii do 2 kWh i modyfikuje punkt 45 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 17
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy Zamawiający dopuści lodówki medyczne wysokie (Uf2) szt.2 z odszranianiem automatycznym (Użytkownik nie musi pamiętać o samodzielnym manualnym odszranianiu) ? 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje punkt 76 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 18
Dotyczy cz. 4 (urządzenia chłodnicze): 
Czy dla całej tej części w Warunkach energetycznych urządzenia należy podać wartości / parametry dla każdego z urządzeń, czy też tyczy się to najbardziej zaawansowanych technologicznie zamrażarek niskotemperaturowych -80C ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania informacji dla każdego urządzenia. 
Pytanie 19
Dotyczy cz. 2 (czytnik mikropłytek): 
Czy Zamawiający może dla tej części odstąpić od wymogu certyfikatu do diagnostyki in-vitro (CE-IVD) dla czytnika, na rzecz certyfikatu CE producenta ? 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 20
Część nr 4 – Urządzenia chłodnicze 
Zamrażarka laboratoryjna -80C szt. 2 
Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności 816 L (mieszczącej 600 pudełek o wymiarach 133x133x50 mm) i głębokości 955 mm (głębokość transportowa 876 mm)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkty 2, 6, 27 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 21
Czy Zamawiający dopuści zamrażarki z systemem wyrównywania ciśnienia tylko automatycznym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 13 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 22
Czy Zamawiający dopuści urządzenia o masie 347 kg, posiadające po dwa przepusty o szerokości 25 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie części 4. 


Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze zużyciem energii 8,7 kWh/24h? Zużycie to jest jednym z bardziej ekologicznych na rynku zamrażarek głębokiego mrożenia. Odpowiedź:
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zużycie energii max 9 kWh i modyfikuje punkt 28 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 24
Lodówka medyczna wysoka (Uf2) szt. 6 
Czy Zamawiający dopuści urządzenia o zużyciu 7,2 kWh/24h, z dynamicznym układem chłodzenia w zamrażarce i automatycznym rozmrażaniem w zamrażarce? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkty 32, 33, 34 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 25
Lodówka medyczna wysoka (Uf2) szt. 6 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o zakresie temperatur w chłodziarce od +2oC do 15oC, w zamrażarce -10oC do -24oC, posiadające interface Ethernet i USB? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 35 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 26
Lodówka medyczna wysoka (Uf2) szt. 2 
Czy Zamawiający dopuści lodówki o wymiarach nieznacznie przekraczających wymaganą wysokość (o 2,3 cm) i głębokość (o 0,9 cm), posiadające wymiary: 600x655x1955 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 44 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 27
Lodówka medyczna wysoka (Uf2) szt. 2 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o zużyciu energii 1,8kWh/24h i zakresie temperatury od +2oC do +15oC? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkty 45, 48 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 28
Lodówka medyczna wysoka (Uf2) szt. 2 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia posiadające interface Ethernet i USB i maksymalne obciążenie półki 30kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 57 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 29
Witryna chłodnicza typ3 szt. 1 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 1440x820x2070 mm, pojemności 1355 L, posiadające kółka jezdne (w tym 2 z hamulcem), ale nie posiadające jednocześnie nóżek. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkty 65, 70 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 30
Witryna chłodnicza typ3 szt. 1 Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą posiadającą 16 półek, dających 8 poziomów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 71 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 31
Lodówka medyczna wysoka (Uf2) szt. 2 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 347 L, o wymiarach 600x630x1955 mm, zużyciu energii 10kWh/24h, z wymuszonym układem chłodzenia i automatycznym oszranianiem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkty 72, 73, 74 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 32
Lodówka medyczna wysoka (Uf2) szt. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenia o zakresie temperatur -10oC do -25oC, posiadające interface Ethernet i USB? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 77 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 33
Lodówka medyczna wysoka (Uf2) szt. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenia wyposażone w 7 szuflad na teleskopach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 85 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 34
Część nr 3 – Wytrząsarka laboratoryjna 
Czy Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę do mikropłytek z ruchem orbitalnym posiadającą platformę ze specjalnie wydzielonymi miejscami dla mikropłytek ? Stabilna pozycja mikropłytek w czasie wytrząsania jest zapewniona dzięki zastosowaniu podwyższonych brzegów platformy oraz separatorów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 3 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 35
Część nr 3 – Wytrząsarka laboratoryjna Czy zamawiający dopuszcza wytrząsarkę która posiada możliwość ustawienia czasu pracy od 1 min do 99h 59min lub praca ciągła? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 3 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 36
Część nr 3 – Wytrząsarka laboratoryjna Czy zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 249 x 329 x 127mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 3 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 37
Część nr 3 – Wytrząsarka laboratoryjna 

Czy zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o wadzę 7,7 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 7 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 3 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 38
Część nr 6 – Płyta grzejna – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyświetlacza cyfrowego z regulacją przy pomocy pokrętła? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 6 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 39
Część nr 2, 3, 4, 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2019 r.? 
Odpowiedź: Specyfikacja pozostaje bez zmian. 

Pytanie 40
Część nr 2, 3, 4, 6 – dotyczy umowa (wzór) §11, ust. 6 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu podjęcia naprawy do 5 dni roboczych od momentu wysłania zawiadomienia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia § 11 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do 2 Dni roboczych
/ do 24 godzin
 /do 5 dni roboczych
 od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie lub (w przypadku braku konieczności osobistej obecności pracownika) możliwość zdalnej diagnostyki. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 3 Dni roboczych
/ 7 Dni roboczych
 (a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 7 Dni roboczych
/ 14 Dni roboczych
) liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. W przypadku naprawy Sprzętu trwającej dłuższej niż 14 Dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu w tym terminie Sprzętu zastępczego o parametrach takich samych lub lepszych niż Sprzęt będący przedmiotem zamówienia.”
W związku z powyższym zmodyfikowane zostają punkty: 30 w części 2, 23 w części 3, 100 w części 4, 23 w części 6 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji).


Pytanie 41
Część nr 2, 3, 4, 6 – dotyczy umowa (wzór) §14, ust. 1, pkt. D
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki za nieterminową naprawę sprzętu, wymianę sprzętu, naprawę lub wymianę części sprzętu na 1.000,00 zł (jeden tysiąc) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia § 14 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne:

a) w przypadku niewykonania Umowy - 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy ( w zakresie części, której dotyczy naruszenie), 

b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu, uruchomienie i przeprowadzenie Szkolenia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu i przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie) jednakże nie mniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

e) w przypadku niestawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia 
w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł , za każdy rozpoczęty  dzień  zwłoki,

f) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia– w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy typ szkolenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

g) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie),

h) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. b - f), w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy zł (w zakresie części której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy dzień zwłoki. 

Pytanie 42
Część nr 2, 3, 4, 6 – dotyczy umowa (wzór) §14, ust. 1, pkt. E

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki w przypadku niestawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z umowy – 50,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia § 14 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne:

a) w przypadku niewykonania Umowy - 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy ( w zakresie części, której dotyczy naruszenie), 

b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu, uruchomienie i przeprowadzenie Szkolenia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu i przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie) jednakże nie mniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

e) w przypadku niestawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia 
w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł , za każdy rozpoczęty  dzień  zwłoki,

f) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia– w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy typ szkolenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

g) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie),

h) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. b - f), w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy zł (w zakresie części której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy dzień zwłoki. 

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zmianie ulega § 6 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn do uruchomienia, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy.” 

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia (dot. części 2, 3, 4, 6) stanowiący Załącznik nr 1a do Specyfikacji, uwzględniający wprowadzone zmiany.

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 25.11.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
� Dotyczy części 1, 5,


2 Dotyczy części 7,


3 Dotyczy części 2,3,4,6,


4 Dotyczy części 1,2,5,6,7


5 Dotyczy części 3,4


6 Dotyczy części 1,2,5,6,7


7 Dotyczy części 3,4


























[image: image1.jpg]
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]