[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 08.11.2019 r.
 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.85.2019.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Zakładu Diagnostyki Hematologicznej przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz modyfikuję Specyfikację: 
Pytanie 1
W części 4 przetargu zamrażarka niskotemperaturowa w pozycji 17 jest podane, że sterownik urządzenia ma również pełnić funkcję rejestracji temperatury. Czy przewidujecie Państwo zakup dodatkowego wzorcowanego komputerowego rejestratora temperatury z wewnętrznym miniUPS-em podtrzymującym rejestrację w przypadku awarii zasilania ? Uzasadnienie: sterownik urządzenia chłodniczego/mroźniczego nawet jak ma funkcję rejestracji to nie jest dedykowany do monitoringu temperatury w urządzeniu medycznym, gdyż jest raczej projektowany do diagnostyki pracy zamrażarki. Nie spełnia bowiem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia, gdyż nie jest wzorcowany i nie posiada przynajmniej dwóch czujników temperatury rozmieszczonych w górnej i dolnej części komory mroźniczej. Ponadto w przypadku awarii zasilania i/lub uszkodzenia sterownika nie będzie rejestracji temperatury. Dodatkowo program komputerowy do monitoringu temperatury w urządzeniu medycznym powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 Odpowiedź: Zamawiający  zakupił monitoring temperatur dla wszystkich urządzeń chłodniczych spełniający wymagania  MZ.
Pytanie 2
Lodówki medyczne mają być wyposażone w interfejs RS-485. Do czego ma służyć ten interfejs? Czy jest on powiązany z rejestratorem temperatury wbudowanym w lodówce czy też jest interfejsem powiązanym z innym elementem w lodówce ?. Czy planujecie Państwo zakup dodatkowego wzorcowanego w Urzędzie Miar RP Komputerowego Rejestratora Temperatury (KRT ) spełniającego wymagania prawne Rozporządzenia Ministra Zdrowia ?
Odpowiedź: Interfejs powiązany jest z rejestratorem temperatury.
Prośba Wykonawcy o zmianę treści pytań:

Pytanie 3
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:
 Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia o głębokości zewnętrznej równej 1039mm? 
Zmiana na: 

Pytanie 3
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia o głębokości zewnętrznej równej 1039mm przy zachowaniu pozostałych wymiarów?

Odpowiedź: Ze względu na szerokość drzwi, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia z kaskadowych układem chłodzenia wyposażonym w dwa tradycyjne kompresory? 
Zmiana na: 

Pytanie 4
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia ze sprawdzonym i bezawaryjnym kaskadowym układem chłodzenia wyposażonym w dwa kompresory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 5
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia posiadające blokadę drzwi na kartę lub kod dostępu? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, ponieważ jest ono zgodne z wymaganiami dla urządzeń medycznych klasy IIa. 
Zmiana na: 

Pytanie 5
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia wyposażonego w nowoczesne rozwiązanie chroniące przed niepowołanym dostępem do wnętrza w postaci blokady drzwi na kartę lub kod dostępu, rozwiązanie zgodne z restrykcyjnymi wymaganiami dla urządzeń medycznych klasy IIa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 6
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia posiadającego dwa automatyczne porty ciśnienia? 
Zmiana na: 

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia posiadającego dwa automatyczne porty ciśnienia jako rozwiązanie ograniczające powstawanie lodu a tym samym ograniczające konieczność interwencji użytkownika oraz zużycie energii?
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 7
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę magnetyczną zamiast zamknięcia mechanicznego? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, ponieważ uniemożliwia przymarznięcie drzwi.
Zmiana na: 

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę magnetyczną drzwi wewnętrznych szczelnie przylegającą, skutecznie izolującą wnętrze zamiast zamknięcia mechanicznego, które w warunkach niskiej temperatury może ulec uszkodzeniu oraz przymarznięciu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia o masie 297kg? 
Zmiana na: 

Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia o masie 297kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia zdolnego pomieścić 500 pudełek o większych rozmiarach, czyli 136 x 136?
Zmiana na: 

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia zdolnego pomieścić 500 pudełek o większym częściej stosowanym rozmiarze, czyli 136 x 136?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 10
Dotyczy zamrażarki laboratoryjnej -80C, 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia o zużyciu energii równym 12 kW/h? 
Zmiana na: 

Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia o zużyciu energii równym 11,9 kWh/24h mierzone w temperaturze otoczenie +20 st. C oraz nastawionej temperaturze wynoszącej -80 st. C? Jeśli zamawiający nie wyraża zgody, proszę o podanie temperatury otoczenia i nastawionej temperatury dla urządzenia przy jakich zużycie energii powinno wynosić wymagane 8 kWh/24h.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o zużyciu  10 kWh/24h przy temp. zew. 20 st. i nastawionej na -80 st. bez otwierania drzwi i modyfikuje punkt 28 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 11
Dotyczy lodówki medycznej wysokiej – 6 szt.:
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia nie posiadającego oświetlenia LED? Oświetlenie LED nie jest stosowane w urządzeniach posiadających drzwi pełne, ponieważ jest to wysoce niefunkcjonalne. 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
Pytanie 12
Dotyczy witryny chłodniczej typ 3, 1 szt.:
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia wyposażonego w 4 kółka jezdne, w tym dwa z hamulcem? Urządzenie to nie posiada dodatkowych nóżek, ponieważ nie znajdują one zastosowania w tym modelu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 65 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 13
Dotyczy witryny chłodniczej typ 3, 1 szt.: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ppkt. 10 odnośnie wymiarów zewnętrznych urządzenia? Prosimy o podanie zakresu tolerancji dla wymiarów +/-5%, tak jak jest to wyszczególnione w innych modelach z tego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje punkt 70 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 4 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).
Pytanie 14
Dotyczy witryny chłodniczej typ 3, 1 szt.: 

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzenia nie posiadającego oświetlenia LED? Oświetlenie LED nie jest stosowane w urządzeniach posiadających drzwi pełne, ponieważ jest to wysoce niefunkcjonalne. 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.
 
Pytanie 15
Dotyczy Cześć 1 Mikrobiologiczny próbnik powietrza
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni od podpisania umowy. Mikrobiologiczny próbnik powietrza, jako urządzenie specjalistyczne produkowany jest na zamówienie a czas importu urządzenia to minimum 10 tygodni. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w części 1 do 70 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający modyfikuje punkt 4 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:
„4. Termin wykonania zamówienia: 
4.1.  Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu oraz szkolenie personelu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego – dot. części 1: do 70 dni od dnia zawarcia umowy, dot. części 2 – 7: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.”
Zamawiający modyfikuje punkt 3 Formularza oferty, który otrzymuje brzmienie:
„3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy: dot. części 1: do 70 dni od dnia zawarcia umowy, dot. części 2 – 7: do 30 dni od dnia zawarcia umowy”.
Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 70 dni 
/30 dni
 od dnia zawarcia niniejszej Umowy, tj.  do dnia …….., przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkolenia podstawowego personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionych faktur w tym terminie. 
Pytanie 16
Dotyczy Część 4 Urządzenia chłodnicze
Lodówka medyczna wysoka (UF2) szt.2
poz.52 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by urządzenie posiadało oświetlenie LED 
Opisany model nie posiada oświetlenia
Odpowiedź: Nie. 
Pytanie 17
Pytanie 2 Lodówka medyczna wysoka (UF2) szt.2
poz.81 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by urządzenie posiadało oświetlenie LED 
Opisany model nie posiada oświetlenia 

Odpowiedź: Nie. 

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia (dot. części 4) stanowiący Załącznik nr 1a do Specyfikacji oraz Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany.

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 26.11.2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 r. o godz. 09:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
� Dotyczy części 1


2 Dotyczy części 2-7”











[image: image1.jpg]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]