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		Kraków, 03.07.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr DIAM.271.120.2026.KKA na zakup aparatu do izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA)- 1 szt. wraz z dostawą
Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zakupu sprzętu: aparat do izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA)- 1 szt., o specyfikacji jak niżej lub równoważnej: 

	
	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
	
	
	

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba szt.
	Parametr wymagany/ wartość
	Parametr oferowany

	1
	Aparat do izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA),
	1
	Tak
	

	2
	Urządzenie wyposażone w 16 palców magnetycznych pokrytych warstwą antykorozyjną, umożliwiające jednoczesną izolację od 1 do 16 prób,
	-
	Tak
	

	3
	Urządzenie umożliwiające izolację DNA/RNA z wykorzystaniem w formacie gotowym do użycia (tzn. zabezpieczone folią ochronną z rozporcjowanymi odczynnikami):
- 96 płytek dołkowych z dnem typu- V (ang. V-bottom), 
- 1 płytka umożliwia izolację 16 prób; kartridży - w formacie pasków gotowych do użycia tzn. zabezpieczone folią ochronną z rozporcjowanymi odczynnikami
	-
	Tak
	

	4
	Urządzenie musi współpracować z zestawami przeznaczonymi do:
- izolacji DNA genomowego z tkanek, linii komórkowych, wymazów i innych materiałów biologicznych.
- izolacji DNA z krwi,
- izolacji RNA z tkanek miękkich i twardych (np. kości) i linii komórkowych
- usuwania znakowanych terminatorów po reakcji sekwencyjnej
- przeprowadzenia konwersji bisulfidowej oraz oczyszczania po procesie konwersji
	-
	Tak
	

	5
	Obsługa urządzenia za pomocą  dotykowego, kolorowego ekranu LCD
	-
	Tak
	

	6
	Konfiguracja urządzenia zapewniająca możliwość zmiany parametrów programów przez użytkowników (otwarta),
	-
	Tak
	

	7
	Urządzenie musi zostać dostarczone z aplikacją - umożliwiającą edycję programów, tworzenie nowych programów, eksport i import danych,
	-
	Tak
	

	8
	Możliwość kontroli temperatury dla etapu lizy oraz elucji w zakresie od temperatury otoczenia +5°C do 120°C. Ze względu na łatwość pipetowania w przypadku pracy z kartridżami studzienka (pozycja podgrzewana) do lizy próbki oraz elucji musi znajdować się w skrajnych pozycjach kadridża.
	-
	Tak
	

	9
	Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z czytnikiem kodów QR umożliwiającym  szybkie wgrywanie programów zapisanych w tym formacie (np. z protokołów zestawów)
	-
	Tak
	

	10
	Kompaktowe rozmiary (maksymalna szerokość 25 cm, maks. głębokość 30 cm, maks. wysokość 40 cm)
	-
	Tak
	

	11
	Urządzenie łatwe do przenoszenia (maksymalna waga 8 kg),

	-
	Tak
	

	12
	Wbudowana, programowalna lampa UV,
	-
	Tak
	

	13
	System wyłączający lampę UV, oraz unieruchamiający pracę urządzenia w przypadku otwarcia drzwi. Dodatkowo system ostrzeżeń za pomocą sygnału świetlnego i dźwiękowego
	-
	Tak
	

	14
	Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z zestawami startowymi:
-zestawem do izolacji DNA z 200 ul krwi, z prostą procedurą nie wymagającą kroku trawienia poza urządzeniem i używania dodatkowych urządzeń typu termoblok termomikser (na min. 150 izolacji)
-zestawem o podwyższonej czułości z drobinkami magnetycznymi w technologii złoża jonowymiennego, przeznaczonym do izolacji materiałów zawierających śladowe ilości DNA i umożliwiającym elucję w objętości 25 ul (na min. 32. izolacje
	-
	Tak
	



	
	WARUNKI GWARANCJI, SERWISU DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

	LP
	PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	
	GWARANCJE
	
	

	1. 
	Okres gwarancji dla urządzeń  i wszystkich ich składników [liczba miesięcy]
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega również, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat.
	≥24 

Tak/podać
	

	1. 
	W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu.
	Tak
	

	
	WARUNKI SERWISU
	
	

	1. 
	Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 2 dni robocze
	Tak
	

	1. 
	W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane.
	Tak
	

	1. 
	Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego.
	Tak
	

	1. 
	Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.
	Tak
	

	1. 
	Zapewnienie dostawy odczynników w wersji zmodyfikowanej zgodnie z potrzebami Zamawiającego (tzn. np ze zmienioną objętością buforów na płytce / kadridżu)

	Tak
	

	1. 
	Zapewnienie autoryzacji producenta w zakresie prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
	
	

	
	DOKUMENTACJA
	
	

	1. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych
	Tak
	

	1. 
	Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia                                  i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji
	Tak
	

	1. 
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	Tak
	

	1. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji
	Tak
	

	1. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.
UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	Tak
	


Proszę podać:
Nazwa i typ: ...............................................................................
Producent / kraj produkcji: ........................................................
Rok produkcji (min. 2026):  …....................................................
Klasa wyrobu medycznego.......................................................

	Lp. 
	Przedmiot zamówienia 
	Liczba szt.
	Cena jednostkowa netto (w zł)
	Cena jednostkowa brutto (w zł)

	1
	Aparat do izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA)
	1
	
	

	Łączna wartość brutto oferty* (w zł) 
(suma cen za cały sprzęt wraz z dostawą oraz szkoleniem)
	



Wartość VAT:
[bookmark: _GoBack]Termin realizacji (dostawy):
Termin płatności (preferowany 60 dni):
Ofertę proszę przesłać do dnia 07.07.2026 r. do godziny 12:00 na adres: kkosibowicz@su.krakow.pl
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Podpis osoby uprawnionej
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