DIAM 230.178.26.AL							           Kraków, dnia 11-09-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 łóżek szpitalnych z materacem                                            pasywnym
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675 11 99 442

	Łóżko szpitalne z materacem pasywnym - nazwa
	

	Producent
	

	Rok produkcji: min.2026
	

	Lp.
	OPIS
	Wymagane parametry              
	Parametry oferowane

	1. 
	Szczyty łóżka tworzywowe (polipropylen) z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane.
	Tak
	

	2. 
	Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, w pełni zabezpieczające pacjenta zgodnie z normą EN 60601-2-52. Składane poniżej poziomu materaca nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. 
	Tak
	

	3. 
	Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta
	Tak
	

	4. 
	Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania.
	Tak 
	

	5. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie metalowymi lamelami wmontowanymi na stałe. Po kilka lameli w segmencie pleców i podudzia. Lamele gładkie,  nadające się do dezynfekcji. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża.
	Tak
	

	6. 
	Koła o średnicy 125mm. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy. Koła z możliwością zablokowania jazdy i obrotu.
	Tak 
	

	7. 
	Wysokość leża stała, liczona od podłogi do powierzchni, na której spoczywa materac – 550mm (+/-20mm)
	Tak, podać
	

	8. 
	Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 30mm)
	Tak, podać
	

	9. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka – 990mm (+/-10mm)
	Tak, Podać
	

	10. 
	Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm)
	Tak, podać
	

	11. 
	Regulacja segmentu pleców w zakresie min 0 – 70o 
	Tak, podać 
	 

	12. 
	Regulacja segmentu uda w zakresie min. 0 – 34o
	Tak, podać
	

	13. 
	Mechanizm regulacji segmentu pleców i uda umieszczony w ramie łóżka od strony szczytu nóg 
	Tak
	

	14. 
	Segmenty pleców i uda regulowane niezależnie, dwoma osobnymi mechanizmami  
	Tak
	

	15. 
	Graficzne oznaczenie regulacji na ramie łóżka 
	Tak
	

	16. 
	Mechanizm regulacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji
	Tak
	

	17. 
	Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.10cm, w segmencie uda: min.6cm.
	Tak, podać

	

	18. 
	Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak
	

	19. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
	Tak, podać
	

	20. 
	Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki, w tulejach tworzywowy wkład
	Tak
	

	21. [bookmark: _GoBack]
	Wyposażenie łóżka:
· Barierki opisane powyżej,
· Uchwyty do mocowania pasów bezpieczeństwa
· Materac szpitalny piankowy opisany poniżej
	Tak, podać
	

	22. 
	Materac z pianki wiskoelastycznej połączonej z zimną pianką. Twarda piana polieterowa na bokach. Krawędzie boczne wzmocnione, o szerokości min. 9cm ułatwiające mobilizację pacjenta oraz zapewniające ochronę przed upadkiem. 
	Tak, podać
	

	23. 
	Wkład materaca składający się z dwóch warstw oddzielonych od siebie, nie klejonych – łączenie dzięki pofalowanej strukturze obu warstw. Dodatkowa tekstylna warstwa pomiędzy pianką a pokrowcem zmniejszająca siły ścinające i tarcia.  
	Tak
	

	24. 
	Górna warstwa o wysokości min. 5cm wykonana z pianki wiskoelastycznej o gęstości  min. 80 kg/m3 z funkcją pamięci kształtu ciała.

Dolna warstwa o wysokości min. 9cm wykonana z zimnej pianki. Powierzchnia nóg i głowy o gęstości min. 30 kg/m3, powierzchnia części centralnej o gęstości min. 50 kg/m3.
	Tak, podać
	

	25. 
	Obciążenie materaca (maksymalna waga pacjenta) min. 165 kg 
	Tak, podać
	

	26. 
	Wymiary materaca min. 200x86,5 cm 
	Tak, podać
	

	27. 
	Wysokość materaca min. 14cm
	Tak, podać
	

	28. 
	Pokrowiec paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, antybakteryjny. Pokrowiec o całkowitej gęstości powłoki min. 230 g/m2 zapewniającej trwałość i odporność na ścieranie. Pokrowiec nie zawierający lateksu. 
	Tak, podać
	

	29. 
	Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek min. 180°, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. Łączenie pokrowca zgrzewane.
	Tak, podać
	

	30. 
	Wewnętrzna strona górnego pokrowca jasnego koloru – w przypadku uszkodzenia pokrowca i dostania się cieczy do wewnątrz, na jasnej stronie pokrowca widoczne zabrudzenie.
	Tak
	

	31. 
	Pokrowiec wyposażony w uchwyty do przenoszenia materaca.
	Tak
	

	32. 
	Górna część pokrowca trwale oznaczona, min:
- producent
- model
- wymiary
- instrukcja prania i dezynfekcji pokrowca
	Tak
	



	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	Dostawa, instalacja i uruchomienie  łóżek szpitalnych
	2
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :


Termin składania oferty: do 16-09.2026 godz. 12.00
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244

