DIAM 230.178.26.AL						                            	Kraków, dnia 21-09-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:                Dostawa, instalacja i uruchomienie Aparatów ekg 12- kanałowy szt-2
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675 11 99 442
	
	Producent, kraj pochodzenia
	- podać
	

	
	Typ
	- podać
	

	
	Rok produkcji:  min. 2026.
	- podać
	

	Lp.
	Opis
	Parametr
wymagany
	Parametr
oferowany

	1. 
	Aparat EKG 12-kanałowy z analizą 
i interpretacją danych z badań
	TAK
	

	1. 
	Algorytm interpretacji Glasgow 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci od pierwszych dni życia
	TAK
	

	1. 
	Wykrywanie STEMI
	TAK
	

	1. 
	Rejestracja w trybie automatycznym, ręcznym oraz STAT
	TAK
	

	1. 
	Rejestracja w trybie detekcji arytmii
	TAK
	

	1. 
	Wykonywanie pomiarów: HR, średni RR, interwał PR, czas QRS, QT, QTc (z formułami Hodgesa, Bezzeta, Fridericia), interwały J-Tp i Tp-Te, pomiary osi P, R, T
R(V5-V6), S(V1), 
indeks Sokolow-Lyon
	TAK
	

	1. 
	Zakres pomiaru rytmu min. 30-300 ud./min.
	TAK
	

	1. 
	Kolorowy ekran 7” 24 bit
	TAK
	

	1. 
	Rozdzielczość ekranu min. 800x480 pikseli
	TAK
	

	1. 
	Możliwość regulacji jasności wyświetlacza
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlanie EKG w układzie 3, 6 lub 12 odprowadzeń jednocześnie
	TAK
	

	1. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych zabezpieczona silikonową membraną
	TAK
	

	1. 
	Przyciski funkcyjne danych demograficznych pacjenta, wydruków automatycznych , ręcznych, rytmu, zatrzymania wydruków ręcznych oraz transmisji zapisu EKG
	TAK
	

	1. 
	Dodatkowe przyciski funkcyjne odpowiadające zmieniającym się etykietom wyświetlanym na ekranie aparatu
	TAK
	

	1. 
	Wyświetlany na ekranie schemat oklejenia pacjenta z informacją o kontakcie każdej elektrody
	TAK
	

	1. 
	Pasmo przenoszenia min. 0,05 – 300 Hz 
	TAK
	

	1. 
	Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 bity
	TAK
	

	1. 
	Rozdzielczość poniżej 1 μV/LSB
	TAK
	

	1. 
	Częstotliwość próbkowania: 
minimum 32 000 próbek /s / kanał.
	TAK
	

	1. 
	Filtr zakłóceń sieciowych ( HZ) 50
	TAK
	

	1. 
	Cyfrowe filtry dolnoprzepustowe 25/40/150 Hz do wyświetlania i wydruku
	TAK
	

	1. 
	Papier termiczny perforowana składanka A4 210x295 mm, ryza zawierająca min. 180 kartek
	TAK
	

	1. 
	Możliwość stosowania papieru formatu Letter 216x280 mm
	TAK
	

	1. 
	Prędkość przesuwu papieru ( mm/s): 5;10;25;50 
	TAK
	

	1. 
	Czułość ( mm/mV) : 5;10;20
	TAK
	

	1. 
	Wydruk w trybie automatycznym: 3, 3+1, 3+3, 6, 12 kanałów, standard lub Cabrera
	TAK
	

	1. 
	Wydruk w trybie ręcznym: 3/6/12 kanałów, standard lub Cabrera
	TAK
	

	1. 
	Format wydruku 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 3x5, 3x5+1, 3x5+3
	TAK
	

	1. 
	Wydruk w trybie monitorowania arytmii komorowych, nadkomorowych, bradykardii, tachykardii, migotania przedsionków
	TAK
	

	1. 
	Pamięć min. 100 zapisów EKG
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej do 1000 zapisów EKG
	TAK
	

	1. 
	Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive.
	TAK
	

	1. 
	Interfejs komunikacyjny LAN
	TAK
	

	1. 
	Interfejs komunikacyjny WLAN
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o obsługę protokołu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z PACS
	TAK
	

	1. 
	Archiwizacja badań w użytkowanej przez Zamawiającego platformie ECG WebApp firmy Cardioline oraz współpraca z systemem HIS AMMS firmy Asseco Poland S.A. posiadanym przez Zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Integracja z posiadaną przez Zamawiającego platformą Cardioline ECGWebApp, która stanowi centralny system zarządzania badaniami EKG oraz warstwę integracyjną z systemem HIS AMMS firmy Asseco Poland S.A.
	TAK
	

	1. 
	Możliwość automatycznego pobierania zlecenia z systemu HIS AMMS firmy Asseco Poland S.A. bez konieczności ręcznego wprowadzania danych pacjenta przez użytkownika.
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy o ochronę danych wrażliwych za pomocą identyfikatora NFC 
	TAK
	

	1. 
	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
	TAK
	

	1. 
	Zasilacz 60W, 18V, 3.34 A
	TAK
	

	1. 
	Akumulator litowo-jonowy umożliwiający wykonanie min. 500 badań lub min. 5 godzin pracy
	TAK
	

	1. 
	Czas ładowania do 85% maks. 4 godziny
	TAK
	

	1. 
	Automatyczne wyłączanie aparatu po 15 lub 30 minutach bezczynności
	TAK
	

	1. 
	Waga aparatu poniżej 3 kg
	TAK
	

	1. 
	Wymiary maks. 400x290x80 mm
	TAK
	

	1. 
	Aparat zainstalowany na dedykowanym wózku kolumnowym:
· możliwość blokady min. 2 kół wózka
· wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka
· wózek wyposażony w wysięgnik na kabel pacjenta
	TAK
	

	1. 
	Na wyposażeniu: 
· standardowy 10 żyłowy kabel pacjenta z wtykiem 15 pinowym
· elektrody kończynowe klamrowe 4 szt. 
· elektrody przedsercowe przyssawkowe 6 szt.
· adaptery do elektrod jednorazowych i listkowych
· papier termiczny 1 szt.
· czytnik kodów kreskowych
	TAK
	

	1. 
	Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej. 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia
	TAK
	

	1. 
	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu.
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu  zamówienia.
	TAK
	

	1. 
	Producent, kraj pochodzenia
	TAK
- podać
	

	1. 
	Typ
	TAK
- podać
	

	1. 
	Rok produkcji:  min. 2026.
	TAK
- podać
	

	1. 
	Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy.
	TAK
- podać
	



 
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów ekg 12 kanałowych
	2
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :



Termin składania oferty: do 24.09.2026 godz. 12.00
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244
[bookmark: _GoBack]
