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Kraków, dnia 25.06.2026 r.
Zapytanie ofertowe  NR DIAM.271.70.2026AK NA ZAKUP APARATU DO WIDEODERMATOSKOPII  –   ( 1 kpl) wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup Aparatu do wideodermatoskopii o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

	Lp.
	Opis parametru
	Parametr Oferowany 

	1. 
	Aparat do wideodermatoskopii, trichoskopii i ogólnej diagnostyki skóry: typ, producent, rok produkcji,– 1 kpl. 
	

	2. 
	Rozdzielczość kamery wideodermoskopowej: 1920x1080 pikseli (Full HD)
	

	3. 
	Wyświetlanie obrazu: 60 klatek/sek
	

	4. 
	Kamera wyposażona w obiektyw zapewniający rzeczywiste powiększenie optyczne 90x
	

	5. 
	Powiększenia skokowe optyczne, predefiniowane: 20x, 30x, 40x, 50x, 60x, 70x, 90x pozwalające na powtarzalność wykonywania zdjęć podczas wizyt kontrolnych
	

	6. 
	Możliwość wykonywania zdjęć dermoskopowych i klinicznych tą samą kamerą
	

	7. 
	Szybki autofokus zarówno w trybie zdjęć klinicznych jak i dermoskopowych bez konieczności manualnego ustawienia ostrości
	

	8. 
	Oświetlenie kamery LED
	

	9. 
	Kamera wyposażona w adapter do badania kontaktowego, mały do miejsc trudnodostępnych oraz otwarty do badania bezkontaktowego
	

	10. 
	Kamera wyposażona w diodowe oświetlenie pierścieniowe
	

	11.      
	Źródło światła wbudowane w kamerę
	

	12. 
	Wbudowany w kamerę tryb światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego, przełączane za pomocą przycisku na kamerze, bez konieczności wymiany adapterów
	

	13. 
	Regulacja powiększenia za pomocą przycisków na kamerze i w oprogramowaniu
	

	14. 
	Możliwość zapisania, odrzucenia zdjęcia bezpośrednio za pomocą przycisków na kamerze
	

	15. 
	Możliwość przypisania numeru do obrazowanej zmiany skórnej w celu tworzenia uporządkowanej fotodokumentacji
	

	16. 
	Przechodzenie pomiędzy numerami znamion z poziomu przycisku na kamerze oraz w oprogramowaniu
	

	17. 
	Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na ekranie monitora lub przycisku na kamerze
	

	18. 
	Podgląd obrazu „na żywo” na ekranie monitora komputerowego
	

	19. 
	Możliwość tworzenia ręcznie „mapy ciała”, za pomocą kamery wideodermoskopowej
	

	20. 
	Możliwość zestawienia dwóch zdjęć w celu ich porównania
	

	21. 
	Możliwość przypisania kryterium oceny do znamienia
	

	22. 
	Moduł porównywania obrazów dermoskopowych z wcześniejszych wizyt
	

	23. 
	Możliwość wyświetlania wszystkich zdjęć z jednej lokalizacji w jednym wierszu chronologicznie, w celu obserwacji ewolucji badanej zmiany w czasie
	

	24. 
	Możliwość przypisanie dowolnej ilości zdjęć dermoskopowych do każdej zmiany oznaczonej numerem
	

	25. 
	Funkcja zaawansowanego wyszukiwania znamion/przypadków/chorób skórnych według wybranego kryterium np. lokalizacja, diagnoza, data wykonania badania
	

	26. 
	Funkcja zdjęć kontrolnych - nałożenie cienia zdjęcia z pierwszej wizyty na podgląd „na żywo” zmiany na skórze pacjenta podczas wizyty kontrolnej, w celu uzyskania powtarzalnych zdjęć
	

	27. 
	Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników i przypisanie ich do konkretnej zmiany na skórze
	

	28. 
	Funkcja eksportu zdjęć na nośnik zewnętrzny w różnych formatach
	

	29. 
	Funkcja kreatora raportów dla pacjenta z zaleceniami/komentarzami tekstowymi, z danymi kontaktowymi praktyki lekarskiej
	

	30. 
	Możliwość wyboru warunków oświetlenia przy zdjęciach lokalizujących zmiany skórne: światło sztuczne, dzienne, neon, LED, stałe.
	

	31. 
	Certyfikowany program ekspercki do analizy znamion, posiadający klasę min. 2a, umożliwiający automatyczną analizę znamion melanocytowych, obliczający powierzchnię zmiany, obwód, przekątne oraz obliczanie wskaźnika asymetrii, wskaźnika wpisania w koło/elipsę, wskaźnika regularności granic oraz symetrii koloru, umożliwiający analizę znamienia w ocenie zgodnie z 3-punktową, 7-punktową listą kontrolną oraz zasadą ABCD; zawierający bazę/katalog zdjęć zdiagnozowanych przypadków do porównywania - Licencja bezterminowa

	

	32. 
	Program ekspercki do trichoskopii pozwalający na analizę włosów w powiększeniach optycznych 20x, 50x, 70x, pozwalający na automatyczną analizę i obliczanie parametrów potrzebnych do diagnostyki trichoskopowej; rezultaty widoczne w formie tabeli i wykresu- Licencja bezterminowa.
	

	33. 
	Automatyczny balans bieli.
	

	34. 
	Procesor nie gorszy niż procesor, który w testach na stronie cpubenchmark.net osiąga w Average CPU Mark wartość nie mniejszą niż 19 000 pkt.
	

	35. 
	Dysk SSD minimum 500 GB
	

	36. 
	Pamięć RAM: min. 16GB
	

	37. 
	Monitor min. LCD 27”, rozdzielczość min. 3840x2160 pikseli
	

	38. 
	Min. 10 portów USB
	

	39. 
	Graficzny system operacyjny umożliwiający użytkownikowi pracę na oprogramowaniu  
	

	40. 
	Możliwość podłączenia urządzenia do sieci internetowej LAN poprzez wbudowany port RJ-45. Karta sieciowa ze złączem Ethernet 100/1000 Mbps
	

	41. 
	Klawiatura, mysz
	

	42. 
	Mobilny wózek na 4 kołach, wyposażony w: szufladę na akcesoria dodatkowe, uchwyt na kamerę wideodermoskopową z blokadą zabezpieczającą przed upadkiem kamery, uchwyt na monitor umożliwiający obrót o 90 stopni
	





	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	System do wideodermatoskopii 
	1 kpl
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja:

	Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy) proszę podać liczbę:

	Termin realizacji:

	Termin Płatności (preferowany 60 dni) :

	
	
	
	
	





Ofertę proszę przesłać do dnia 29.06.2026 r. na adres: akiszka@su.krakow.pl 





	…………………..
Podpis osoby uprawnionej 


PL 30-688 Kraków, ul. Marii Orwid 11,  
tel. +(48) 12 400 10 00,
e-mail: info@su.krakow.pl, www.su.krakow.pl
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