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DIAM 271.145.26.AL									Kraków, dnia 07-07-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa aparatów do resuscytacji szt-5
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675 11 99 445
	Lp.
	Parametry wymagane


	1. 
	Resuscytator typu T dla noworodków, obsługiwany ręcznie, zasilany gazem, zapewniający wspomaganie oddechu noworodkom przebywającym na oddziałach położniczych, noworodkowych i na oddziałach intensywnej terapii dla noworodków.

	2. 
	Umożliwia zadanie kontrolowanego ciśnienia wdechowego (PIP) poprzez zintegrowane pokrętło wraz z dodatnim końcowym ciśnieniem wydechowym (PEEP) mierzonym za pomocą manometru.

	3. 
	Zakres masy ciała do 10 kg

	4. 
	Zakres manometru od -10 do 80 cmH2O [mbar]

	5. 
	Zakres przepływu wejściowego gazu od 5 l/min do 15 l/min

	6. 
	Zawór spustowy maksymalnego ciśnienia przy 8 l/min od 5 do 70 cmH2O [mbar]; ustawienie fabryczne

	7. 
	Zakres stężenia tlenu 21-100 % 

	8. 
	Czas działania (butla 400 l) 50 min przy 8 l/min

	9. 
	Blender (mieszalnik) 

	10. 
	Przewód do powietrza do blendera – 1 szt.

	11. 
	Przewód tlenowy AGA do blendera –  1 szt.

	12. 
	Długi dren tlenowy 210 cm – 10 szt.

	13. 
	Uchwyt do blendera – 1 szt.

	14. 
	Data produkcji 2026






	Lp. 
	Przedmiot zamówienia
	Liczba sztuk
	Stawka VAT %
	Wartość netto (zł)
	Wartość  brutto (w zł)

	1.
	Dostawa aparatów do resuscytacji
	5
	
	
	

	Wartość netto oferty:

	Wartość VAT:

	Wartość brutto oferty:

	Gwarancja (min. 24 miesiące):

	Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie):

	Termin realizacji:

	Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury :


Termin składania oferty: do 10-07-2026 godz. 12.00
Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244
image1.png
SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE




