DIAM 271.145.26.AL									Kraków, dnia 07-07-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa aparatów do resuscytacji szt-5

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 445

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Resuscytator typu T dla noworodków, obsługiwany ręcznie, zasilany gazem, zapewniający wspomaganie oddechu noworodkom przebywającym na oddziałach położniczych, noworodkowych i na oddziałach intensywnej terapii dla noworodków. |
|  | Umożliwia zadanie kontrolowanego ciśnienia wdechowego (PIP) poprzez zintegrowane pokrętło wraz z dodatnim końcowym ciśnieniem wydechowym (PEEP) mierzonym za pomocą manometru. |
|  | Zakres masy ciała do 10 kg |
|  | Zakres manometru od -10 do 80 cmH2O [mbar] |
|  | Zakres przepływu wejściowego gazu od 5 l/min do 15 l/min |
|  | Zawór spustowy maksymalnego ciśnienia przy 8 l/min od 5 do 70 cmH2O [mbar]; ustawienie fabryczne |
|  | Zakres stężenia tlenu 21-100 % |
|  | Czas działania (butla 400 l) 50 min przy 8 l/min |
|  | Blender (mieszalnik) |
|  | Przewód do powietrza do blendera – 1 szt. |
|  | Przewód tlenowy AGA do blendera – 1 szt. |
|  | Długi dren tlenowy 210 cm – 10 szt. |
|  | Uchwyt do blendera – 1 szt. |
|  | Data produkcji 2026 |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa aparatów do resuscytacji | 5 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 10-07-2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244