II – WYPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO I OBSZARÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH (SALEWYBUDZENIOWE, INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ WZMOŻONEGO NADZORU)

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji zaoferowanych parametrów należy załączyć oryginalne materiały producenta (w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) lub oświadczenia producenta w przypadku,
gdy wymagane parametry nie mają poświadczenia w w/w dokumentach.

Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski. Wypełniając kolumnę nr 4 Załącznika nr 1B do SIWZ pn. „opis parametru i warunku oferowanego” Wykonawca powinien nanieść odniesienie (numer strony oferty) do załączonych materiałów poświadczających deklarowany parametr. Zamawiający może wystąpić do Wykonawców
o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Nazwa/typ/model: Myjnia automatyczna UNICLEAN ML

Producent/kraj produkcji: MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH /  Niemcy

Klasa wyrobu medycznego: II A

| Lp. | Parametry techniczne i warunki wymagane oraz punktowane | Wymóg | Opis parametru i warunku oferowanego (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | MYJNIA AUTOMATYCZNA |  |  |  |
| 1 | Komora/myjnia przeznaczona m .in. do mycia wózków transportowych, narzędziowych, stolików metalowych, prostych łóżek szpitalnych, koszy i regałów metalowych, itp. | Tak, podać | Tak. Komora/myjnia przeznaczona m .in. do mycia wózków transportowych, narzędziowych, stolików metalowych, prostych łóżek szpitalnych, koszy i regałów metalowych, itp. | Parametr/warunek wymagany |
| 2 | Myjnia zabudowana pomiędzy dwoma ścianami - urządzenie posiadające oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające wizualną kontrolę urządzenia oraz drukarkę parametrów procesu, dla zapewnienia możliwości dokumentowania procesów | Tak, podać | Tak. Myjnia zabudowana pomiędzy dwoma ścianami - urządzenie posiadające oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające wizualną kontrolę urządzenia oraz drukarkę parametrów procesu, dla zapewnienia możliwości dokumentowania procesów | Parametr/warunek wymagany |
| 3 | Komora izolowana termicznie z ruchomą rampą wewnątrz komory; Procesy termiczne w komorze realizowane przez system z dyszami natryskowymi | Tak, podać | Tak. Komora izolowana termicznie z ruchomą rampą wewnątrz komory; Procesy termiczne w komorze realizowane przez system z dyszami natryskowymi | Parametr/warunek wymagany |
| 4 | Zintegrowana suszarka wsadu, filtr min. Hepa H14 | Tak, podać | Tak. Zintegrowana suszarka wsadu, filtr min. Hepa H14 | Parametr/warunek wymagany |
| 5 | Sterowanie mikroprocesorowe, za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego lub z klawiaturą membranową lub urządzanie, którego sterowanie następuje poprzez panel dotykowy z kolorowym ekranem graficznym o przekątnej minimum 5,5” | Tak, podać | Tak. Urządzanie, którego sterowanie następuje poprzez panel dotykowy z kolorowym ekranem graficznym o przekątnej 5,5” | Parametr/warunek wymagany |
|  | MYJNIA DEZYNFEKTOR – do narzędzi chirurgicznych |  | UNICLEAN PL II 15-2 / MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH / Niemcy / klasa II B |  |
| 6 | Myjnia-Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych. | Tak, podać | Tak. Myjnia-Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych. | Parametr/warunek wymagany |
| 7 | Liczba oferowanych urządzeń: min. 5 szt. o pojemności całkowitej oferowanych urządzeń: min. 15 tac narzędziowych DIN1/1 o wymiarach 480 x 250 x 50 [mm] | Tak, podać | Tak. Liczba oferowanych urządzeń: 5 szt. o pojemności całkowitej oferowanych urządzeń: 15 tac narzędziowych DIN1/1 o wymiarach 480 x 250 x 50 [mm] | Parametr/warunek wymagany |
| 8 | Urządzenie przelotowe (dwudrzwiowe), wyposażone w przeszklone drzwi umożliwiające obserwację procesu; Myjnia przystosowana do zabudowy w jedną ścianę. | Tak, podać | Tak. Urządzenie przelotowe (dwudrzwiowe), wyposażone w przeszklone drzwi umożliwiające obserwację procesu; Myjnia przystosowana do zabudowy w jedną ścianę. | Parametr/warunek wymagany |
| 9 | Myjnia zasilana i ogrzewana elektrycznie. maksymalna moc elektryczna urządzeń nie przekroczy przewidzianej mocy w projekcie instalacji elektrycznych | Tak, podać | Tak. Myjnia zasilana i ogrzewana elektrycznie. maksymalna moc elektryczna urządzeń nie przekroczy przewidzianej mocy w projekcie instalacji elektrycznych | Parametr/warunek wymagany |
| 10 | Sterowanie mikroprocesorowe poprzez klawiaturę membranową lub ekran dotykowy, wbudowana drukarka parametrów procesu zlokalizowana po stronie rozładunku myjni | Tak, podać | Tak. Sterowanie mikroprocesorowe poprzez klawiaturę membranową lub ekran dotykowy, wbudowana drukarka parametrów procesu zlokalizowana po stronie rozładunku myjni | Parametr/warunek wymagany |
| 11 | Materiał komory, obudowy, orurowania i elementów grzejnych - stal nierdzewna/kwasoodporna | Tak, podać | Tak. Materiał komory, obudowy, orurowania i elementów grzejnych - stal nierdzewna/kwasoodporna | Parametr/warunek wymagany |
| 12 | Automatyczne dozowanie środków chemicznych; pomiar ilości dozowanych środków myjącego i dezynfekcyjnego przy użyciu przepływomierzy | Tak, podać | Tak. Automatyczne dozowanie środków chemicznych; pomiar ilości dozowanych środków myjącego i dezynfekcyjnego przy użyciu przepływomierzy | Parametr/warunek wymagany |
| 13 | Minimum 3 pompy środków chemicznych, sygnalizacja braku środków chemicznych w kanistrach poprzez system sterowania urządzenia. Układ spustowy wody/roztworu z komory wyposażony w pompę spustową lub zawór spustowy, maksymalna temperatura odprowadzanych ścieków: 60 [°C] | Tak, podać | Tak. 3 pompy środków chemicznych, sygnalizacja braku środków chemicznych w kanistrach poprzez system sterowania urządzenia. Układ spustowy wody/roztworu z komory wyposażony w pompę spustową lub zawór spustowy, maksymalna temperatura odprowadzanych ścieków: 60 [°C] | Parametr/warunek wymagany |
| 14 | Wbudowana suszarka, filtracja powietrza suszącego z filtrem min. HEPA H14. | Tak, podać | Tak. Wbudowana suszarka, filtracja powietrza suszącego z filtrem min. HEPA H14. | Parametr/warunek wymagany |
| 15 | Wyposażenie: - Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 15 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Ilość – min. 5 szt. Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia (demontaż wybranych poziomów mycia.) Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. - Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 8 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 24 węży anestezjologicznych. Ilość – min. 2 szt. - Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu narzędzi laparoskopowych o pojemności min. 5 zestawów laparoskopowych wyposażony w min. 70 przyłączy dla narzędzi tabularnych lub Ilość – min. 1 szt. - Stelaż/e do mycia i dezynfekcji misek typu „nerka”. Pojemność minimum 25 misek typu „nerka” na jeden poziom wózka wsadowego. Ilość – min. 2 szt. - Stelaż/e do mycia i dezynfekcji butów operacyjnych. Pojemność minimum 20 par butów na jeden poziom wózka wsadowego. Ilość – min. 2 szt. - Wózek do za/rozładunku komory wyposażony w zbiornik do gromadzenia ociekającej wody. Ilość – min. 6 szt. | Tak, podać | Tak. Wyposażenie: - Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 15 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Ilość –5 szt. Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia (demontaż wybranych poziomów mycia.) Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. - Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności 8 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 24 węży anestezjologicznych. Ilość –2 szt. - Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu narzędzi laparoskopowych o pojemności 5 zestawów laparoskopowych wyposażony w 70 przyłączy dla narzędzi tabularnych lub Ilość – min. 1 szt. - Stelaż/e do mycia i dezynfekcji misek typu „nerka”. Pojemność 25 misek typu „nerka” na jeden poziom wózka wsadowego. Ilość –2 szt. - Stelaż/e do mycia i dezynfekcji butów operacyjnych. Pojemność 20 par butów na jeden poziom wózka wsadowego. Ilość – 2 szt. - Wózek do za/rozładunku komory wyposażony w zbiornik do gromadzenia ociekającej wody. Ilość –6 szt. | Parametr/warunek wymagany |
|  | STERYLIZATOR PAROWY |  | SELECTOMAT PL /MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH / Niemcy / klasa II A |  |
| 16 | Sterylizator przeznaczony do sterylizacji wysokotemperaturowej, parowej narzędzi chirurgicznych, materiałów tekstylnych itp. w opakowaniach jedno i wielorazowych (np. kontenery sterylizacyjne) | Tak, podać | Tak. Sterylizator przeznaczony do sterylizacji wysokotemperaturowej, parowej narzędzi chirurgicznych, materiałów tekstylnych itp. w opakowaniach jedno i wielorazowych (np. kontenery sterylizacyjne) | Parametr/warunek wymagany |
| 17 | Liczba oraz pojemność całkowita oferowanych urządzeń jak w projekcie tj. min. 10 STE przy 4 szt. (lub równoważna pojemność dla innej liczby sztuk) Pojemność całkowita oferowanych urządzeń wyrażona w jednostkach wsadu (wg PN-EN 285 o wymiarach 300 x 300 x 600 [mm]) | Tak, podać | Tak.Liczba oraz pojemność całkowita oferowanych urządzeń jak w projekcie tj. 12 STE przy 4 szt. (lub równoważna pojemność dla innej liczby sztuk) Pojemność całkowita oferowanych urządzeń wyrażona w jednostkach wsadu (wg PN-EN 285 o wymiarach 300 x 300 x 600 [mm]) | Parametr/warunek wymagany |
| 18 | Urządzenia przelotowe (dwudrzwiowe), wyposażone w drzwi przesuwne pionowo, każdy sterylizator przystosowany do zabudowy w dwie ściany, wbudowana wytwornica pary zasilana wodą | Tak, podać | Tak. Urządzenia przelotowe (dwudrzwiowe), wyposażone w drzwi przesuwne pionowo, każdy sterylizator przystosowany do zabudowy w dwie ściany, wbudowana wytwornica pary zasilana wodą | Parametr/warunek wymagany |
| 19 | Sterylizator zasilany i ogrzewany elektrycznie, maksymalna moc elektryczna urządzeń nie przekroczy przewidzianej mocy w projekcie instalacji elektrycznych. | Tak, podać | Tak. Sterylizator zasilany i ogrzewany elektrycznie, maksymalna moc elektryczna urządzeń nie przekroczy przewidzianej mocy w projekcie instalacji elektrycznych. | Parametr/warunek wymagany |
| 20 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) po stronie załadowczej | Tak, podać | Tak. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) po stronie załadowczej | Parametr/warunek wymagany |
| 21 | Liczba programów sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym jeden program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach sterylizacyjnych – min. 5; programy testowe (Bowie Dick i test szczelności) | Tak, podać | Tak. Liczba programów sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym jeden program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach sterylizacyjnych – min. 5; programy testowe (Bowie Dick i test szczelności) | Parametr/warunek wymagany |
| 22 | Zapisywane parametrów procesu w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku pamięci (np. USB) lub na zewnętrznym dysku komputera. Manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz w wytwornicy pary umieszczone na panelu na stronie załadunkowej sterylizatora | Tak, podać | Tak. Zapisywane parametrów procesu w wersji elektronicznej na zewnętrznym dysku komputera. Zgodnie z odpowiedzią nr 453- wskazanie ciśnienia w komorze na ekranie dotykowym i manometr ciśnienia wytwornicy pary na panelu po stronie załadunkowej sterylizatora i manometr wskazujący ciśnienie w komorze po stronie rozładowczej | Parametr/warunek wymagany |
| 23 | Komora sterylizacyjna prostopadłościenna; Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama, panele i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej; napęd drzwi komory pneumatyczny lub elektryczny | Tak, podać | Tak. Komora sterylizacyjna prostopadłościenna; Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama, panele i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej; napęd drzwi komory pneumatyczny | Parametr/warunek wymagany |
| 24 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym (bez dodatkowych elementów mechanicznych typu eżektor) | Tak, podać | Tak. Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym (bez dodatkowych elementów mechanicznych typu eżektor) | Parametr/warunek wymagany |
| 25 | Wyposażenie: - Komplet wózków wsadowych do wnętrza komory umożliwiających umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózki dwupoziomowe wyposażone w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 5 położeń). Ilość – min. 4 kpl. - Komplet wózów transportowych dla wózków wsadowych do za/wyładunku komory. Ilość – min. 4 kpl. | Tak, podać | Tak. Wyposażenie: - Komplet wózków wsadowych do wnętrza komory umożliwiających umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózki dwupoziomowe wyposażone w górną półkę o regulowanym położeniu (5 położeń). Ilość –4 kpl. - Komplet wózów transportowych dla wózków wsadowych do za/wyładunku komory. Ilość –4 kpl. | Parametr/warunek wymagany |
|  | STERYLIZATOR PLAZMOWY |  | Sterrad 100 NX DD/ Johnson&Jonhson/ USA/ klasa II A |  |
| 26 | sterylizator przelotowy, dwudrzwiowy, pojemność użytkowa komory – min. 90 [l] | Tak, podać | Tak. Sterylizator przelotowy, dwudrzwiowy, pojemność użytkowa komory – 93.4 L. Instrukcja użytkownika str. 103 | Parametr/warunek wymagany |
| 27 | możliwość równoczesnej sterylizacji 2 endoskopów - każdy na osobnej półce, możliwość sterylizowania sprzętu o średnicy 1 [mm] wewnętrznego przekroju i długości do 1400 [mm] | Tak, podać | Tak. Możliwość równoczesnej sterylizacji 2 endoskopów - każdy na osobnej półce, możliwość sterylizowania sprzętu o średnicy 1 [mm] wewnętrznego przekroju i długości 1000 [mm]. Instrukcja użytkownika str. 28 | Parametr/warunek wymagany |
| 28 | sterowanie i monitoring przy pomocy kolorowego, dotykowego ekranu, z wyświetlaniem informacji o błędach, etapu cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu | Tak, podać | Tak. Sterowanie i monitoring przy pomocy kolorowego, dotykowego ekranu, z wyświetlaniem informacji o błędach, etapu cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu. Instrukcja użytkownika str. 22 | Parametr/warunek wymagany |
| 29 | mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego PC, wbudowana drukarka dokumentująca przebieg cyklu na papierze | Tak, podać | Tak. Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego PC, wbudowana drukarka dokumentująca przebieg cyklu na papierze. Instrukcja użytkownika str. 23/ | Parametr/warunek wymagany |
| 30 | minimum trzy w pełni automatyczne programy sterylizacji - w tym cykl szybki - czas do 25 min., programy testowe: szczelności i penetracji | Tak, podać | Tak. Trzy w pełni automatyczne programy sterylizacji: 42 minuty - cykl FLEX 47 minut - cykl STANDARDOWY 24 minuty - cykl SZYBKI. Instrukcja użytkownika str. 46 | Parametr/warunek wymagany |
| 31 | każdy cykl sterylizacyjny składający się z dwóch powtarzalnych po sobie faz generowania plazmy, zachowujących takie same parametry: temperatury, ciśnienia i stężenia czynnika sterylizującego | Tak, podać | Tak. Każdy cykl sterylizacyjny składający się z dwóch powtarzalnych po sobie faz generowania plazmy, zachowujących takie same parametry: temperatury, ciśnienia i stężenia czynnika sterylizującego – Instrukcja użytkownika str. 17 | Parametr/warunek wymagany |
| 32 | inkubator testów biologicznych, kontrola procesu za pomocą wskaźników chemicznych i biologicznych | Tak, podać | Tak. Inkubator testów biologicznych, kontrola procesu za pomocą wskaźników chemicznych i biologicznych. Instrukcja użytkownika dot. Inkubatora | Parametr/warunek wymagany |
|  | SUSZARKA |  | DC-2200/ Franke/ Finlandia/ nie jest wyrobem medycznym |  |
| 33 | Liczba oferowanych urządzeń: min. 2 szt. o pojemności całkowitej min. 30 tac narzędziowych DIN1/1 o wymiarach 480 x 250 x 50 [mm] | Tak, podać | Tak. Liczba oferowanych urządzeń: 2 szt. o pojemności całkowitej 30 tac narzędziowych DIN1/1 o wymiarach 480 x 250 x 50 [mm] | Parametr/warunek wymagany |
| 34 | Pojemność jednostkowa pojedynczej suszarki min. 30 węży anestezjologicznych, możliwość suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej oraz jednoczesnego suszenia narzędzi chirurgicznych | Tak, podać | Pojemność jednostkowa pojedynczej suszarki 30 węży anestezjologicznych, możliwość suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej oraz jednoczesnego suszenia narzędzi chirurgicznych | Parametr/warunek wymagany |
| 35 | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory oraz wewnątrz rur anestezjologicznych, powietrze suszące filtrowane | Tak, podać | Tak. Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory oraz wewnątrz rur anestezjologicznych, powietrze suszące filtrowane | Parametr/warunek wymagany |
| 36 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak, podać | Tak. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Parametr/warunek wymagany |
| 37 | Suszarka wyposażona w kasety na węże anestezjologiczne kompatybilne z wózkiem wsadowym oferowanych myjni-dezynfektorów, eliminujące konieczność przekładania pojedynczych węży z myjni-dezyfektora do suszarki | Tak, podać | Tak. Zgodnie z odpowiedzią nr 454 –suszarka wyposażona w wieszaki na węże anestezjologiczne | Parametr/warunek wymagany |
| 38 | Wyposażenie (komplet dla wszystkich oferowanych suszarek): - Wieszak/Kaseta na worki oddechowe (pojemność pojedynczego wieszaka/kasety min. 4 worki) – 2 kpl., - Wieszak/Kaseta na węże anestezjologiczne (pojemność pojedynczego wieszaka/kasety min. 6 węży) – 5 kpl. | Tak, podać | Tak. Wyposażenie (komplet dla wszystkich oferowanych suszarek): - Wieszak/Kaseta na worki oddechowe (pojemność pojedynczego wieszaka/kasety min. 4 worki) – 2 kpl., - Wieszak/Kaseta na węże anestezjologiczne (pojemność pojedynczego wieszaka/kasety min. 6 węży) – 5 kpl. | Parametr/warunek wymagany |
|  | STERYLIZATOR GAZOWY (NISKOTEMPERATUROWY) |  | FORMOMAT PL / MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH/ Niemcy/ klasa II B |  |
| 39 | Sterylizator gazowy o pojemności ok. 130 [dm3]; urządzenie przelotowe. Uwaga – nie dopuszcza się aparatu na tlenek etylenu | Tak, podać | Tak. Sterylizator gazowy o pojemności 130 [dm3]; urządzenie przelotowe na formaldehyd. | Parametr/warunek wymagany |
| 40 | programy sterylizacyjne ze wstępną degazacją, automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem sterylizacyjnym lub Sterylizator Gazowy (Niskotemperaturowy) na nadtlenek wodoru, posiadający program sterylizacyjny z pełną degazacją, ale bez automatycznego cyklu próżniowego przed każdym cyklem sterylizacyjnym lub Sterylizator Gazowy (Niskotemperaturowy) na nadtlenek wodoru, bez możliwości ustawienia czasu degazacji oraz regulacji temperatury cyklu w trakcie użytkowania | Tak, podać | Tak. Programy sterylizacyjne ze wstępną degazacją, automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem sterylizacyjnym | Parametr/warunek wymagany |
| 41 | sterowanie mikroprocesorowe, w tym: wyświetlanie aktualnego przebiegu procesu, możliwość ustawienia czasu degazacji połączona z możliwością obserwacji czasu degazacji na wyświetlaczu, możliwość regulacji temperatury cyklu, wyświetlanie informacji o przyczynie błędu, awarii, zabezpieczenie przed skasowaniem zaprogramowanych danych | Tak, podać | Tak. Sterowanie mikroprocesorowe, w tym: wyświetlanie aktualnego przebiegu procesu, możliwość ustawienia czasu degazacji połączona z możliwością obserwacji czasu degazacji na wyświetlaczu, możliwość regulacji temperatury cyklu, wyświetlanie informacji o przyczynie błędu, awarii, zabezpieczenie przed skasowaniem zaprogramowanych danych | Parametr/warunek wymagany |
| 42 | aparat wyposażony w zabezpieczenia użytkownika oraz osób postronnych przed kontaktem z czynnikiem sterylizującym | Tak, podać | Tak. Aparat wyposażony w zabezpieczenia użytkownika oraz osób postronnych przed kontaktem z czynnikiem sterylizującym | Parametr/warunek wymagany |
| 43 | wyposażenie we wbudowaną drukarkę | Tak, podać | Tak. Sterylizator wyposażony we budowaną drukarkę. | Parametr/warunek wymagany |
|  | STACJA UZDATNIANIA WODY |  | ZESTAW / RÓŻNI PRODUCENCI / nie jest wyrobem medycznym |  |
| 44 | stacja zabezpieczająca prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń Centralnej Sterylizacji opisanej w niniejszej specyfikacji (wg wymagań producentów) oraz zapewniająca dodatkowo min. 1500 dm3 na dobę wody demineralizowanej dla pozostałych użytkowników. | Tak, podać | Tak. Stacja zabezpieczająca prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń Centralnej Sterylizacji opisanej w niniejszej specyfikacji (wg wymagań producentów) oraz zapewniająca dodatkowo min. 1500 dm3 na dobę wody demineralizowanej dla pozostałych użytkowników. | Parametr/warunek wymagany |
|  | Ogólne uwagi dotyczące gabarytów i zasilania wszystkich urządzeń |  | Ogólne uwagi dotyczące gabarytów i zasilania wszystkich urządzeń |  |
| 45 | Gabaryty oraz zasilanie w niezbędne media każdego urządzenia dopasowane do rozmiarów pomieszczenia oraz infrastruktury obiektu. Wykonawca winien zapoznać się z projektem, a ewentualne dostosowanie instalacji i związane z tym koszty znajdą się wyłącznie po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że sposób montażu żadnego urządzenia nie może ingerować w roboty budowlane w sposób ograniczający lub uniemożliwiający uzyskanie gwarancji od wykonawcy robót budowlanych oraz naruszać postanowień, pozwoleń i decyzji wydanych przez uprawnione instytucje dotyczących realizowanej inwestycji | Tak, podać | Tak. Gabaryty oraz zasilanie w niezbędne media każdego urządzenia dopasowane do rozmiarów pomieszczenia oraz infrastruktury obiektu. Wykonawca winien zapoznać się z projektem, a ewentualne dostosowanie instalacji i związane z tym koszty znajdą się wyłącznie po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że sposób montażu żadnego urządzenia nie może ingerować w roboty budowlane w sposób ograniczający lub uniemożliwiający uzyskanie gwarancji od wykonawcy robót budowlanych oraz naruszać postanowień, pozwoleń i decyzji wydanych przez uprawnione instytucje dotyczących realizowanej inwestycji | Parametr/warunek wymagany |
| 46 | Gabaryty i waga każdego urządzenia winna być dopasowana do rozwiązań konstrukcyjnych obiektu (należy uwzględnić zarówno pomieszczenia sterylizatorni jak i drogę transportową) | Tak, podać | Tak. Gabaryty i waga każdego urządzenia winna być dopasowana do rozwiązań konstrukcyjnych obiektu (należy uwzględnić zarówno pomieszczenia sterylizatorni jak i drogę transportową) | Parametr/warunek wymagany |
| 47 | Materiały użyte do budowy urządzeń, sposób wytwarzania – zgodny z normami obowiązującymi na dzień oddania całości do eksploatacji | Tak, podać | Tak. Materiały użyte do budowy urządzeń, sposób wytwarzania – zgodny z normami obowiązującymi na dzień oddania całości do eksploatacji | Parametr/warunek wymagany |
| 48 | Urządzenie powinny umożliwiać współpracę z systemem informatycznym do zarządzania pracą w centralnej sterylizatorni, komunikacja w języku polskim | Tak, podać | Tak. Urządzenie powinny umożliwiać współpracę z systemem informatycznym do zarządzania pracą w centralnej sterylizatorni, komunikacja w języku polskim | Parametr/warunek wymagany |
| 49 | Wszystkie urządzenia w liczbie i pojemności jak w projekcie. Uwaga – użyte nazwy, modele i typy urządzeń mają jedynie charakter poglądowy i nie są wskazaniem na konkretnego producenta | Tak, podać | Tak. Wszystkie urządzenia w liczbie i pojemności jak w projekcie. Uwaga – użyte nazwy, modele i typy urządzeń mają jedynie charakter poglądowy i nie są wskazaniem na konkretnego producenta | Parametr/warunek wymagany |
| 50 | w cenie oferty - materiały eksploatacyjne i zużywalne (papiery do drukarki, naboje, testy biologiczne i chemiczne, itp.) pozwalające na rozruch centralnej sterylizatorni, tj. pracę przez okres min. 1 miesiąca (3-zmianowy cykl pracy, praca aparatu w trybie non stop) | Tak, podać | Tak. w cenie oferty - materiały eksploatacyjne i zużywalne (papiery do drukarki, naboje, testy biologiczne i chemiczne, itp.) pozwalające na rozruch centralnej sterylizatorni, tj. pracę przez okres min. 1 miesiąca (3-zmianowy cykl pracy, praca aparatu w trybie non stop) | Parametr/warunek wymagany |
| 51 | Najbardziej istotne elementy systemu, tj. sterylizatory parowe, myjnie do narzędzi chirurgicznych oraz myjnia automatyczna – jednego producenta Wszystkie urządzenia przygotowane do współpracy z komputerowym systemem nadzoru obiegu narzędzi i materiałów poddawanych sterylizatorni | Tak, podać | Tak. Najbardziej istotne elementy systemu, tj. sterylizatory parowe, myjnie do narzędzi chirurgicznych oraz myjnia automatyczna – jednego producenta Wszystkie urządzenia przygotowane do współpracy z komputerowym systemem nadzoru obiegu narzędzi i materiałów poddawanych sterylizatorni | Parametr/warunek wymagany |
| 52 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | opisać |  |  |

Niespełnienie przez Wykonawcę parametrów/warunków wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 Załącznika nr 1B do SIWZ, opisując parametry techniczne oraz warunki oferowanego sprzętu medycznego.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych
w kolumnie nr 2/3 załącznika nr 1B do SIWZ.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych
niż minimalne.