BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO

KRAKÓW-PROKOCIM

OPRACOWANIE DRÓG TRANSPORTOWYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO

LEGENDA:

| Oznaczenie otworu: | Opis: |
| --- | --- |
| DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | Zakładany transport urządzenia bez udziału demontażu drzwi lub ościeżnic. Wymiary zapewnionego przejścia: patrz 3 kolumna tabelki: „WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI”. |
| OTWÓR DRZWIOWY | Zakładany transport urządzenia po demontażu drzwi oraz ościeżnic. Wymiar zapewnionego przejścia to wymiar w świetle muru. Patrz 2 kolumna tabelki „WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY” |
| OTWÓR | Zakładany transport urządzenia po demontażu ściany lub/i drzwi/fasady aluminiowej. Działanie, które należy podjąć aby przeprowadzić sprzęt, zgodnie z opisem w kolumnie 5: „STATUS WYKOŃCZENIA”. |
| OTWÓR TECHNOLOICZNY | Zakładany transport urządzenia przez specjalnie przewidziany dodatkowy otwór, którego wykończenie (zamknięcie) będzie możliwe po wprowadzeniu sprzętu do pomieszczenia docelowego. |

UWAGA! Poniższe opracowanie dróg transportowych należy analizować wraz z dokumentacją rysunkową, która zawiera graficzne przedstawienie zakładanych ścieżek transportu oraz oznaczenia przejść na drodze transportu urządzeń. W części graficznej przedstawiono zaprojektowane nośności stropów oraz posadzek.

POZIOM -1

BUDYNEK B

B.MN -1.64 – PET MR SIEMENS BIOGRAPH 3.0 T. Wymiar transportowy (dł x szer x wys) 3370 x 2300 x 2290 mm. Wymagany otwór w ścianie minimum:   2400x2400,

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU:

szerokość: 240cm

wysokość: 240cm

PRZYJĘTO TRANSPORT POZIOMY

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR (założenie transportu na minimum 4 kołach transportowych):

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 3,13 kN ( element GPA / ACC)

- ciężar magnesu rozłożony na obciążenie równomierne: 11,74 kN/m2

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU URZĄDZENIA NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

UWAGA! Możliwa konieczność demontażu sufitu podwieszanego na drodze transportu urządzenia. Projektowana rzędna sufitu w najbardziej niekorzystnym miejscu w stanie wykończonym +2,20 m. Odcinek od drzwi 25 do 26. Należy wykonać inwentaryzacje wysokości sufitu pod jego wykonaniu.

W przestrzeni międzysufitowej instalacje zostały wykonane powyżej rzędnej 2,4m od gotowej posadzki.

Na drodze transporotowej może być konieczny demontaż urządzeń oraz elementów wyposażenia zawężających światło drogi transporotowej ( takich jak grzejniki, odbojoporęcze).

ŚCIEŻKA: B.MN.-1.64

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 7 | 332,5x247,5 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 8 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi oraz ściany murowanej ceramicznej |  |
| 23 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi oraz ściany murowanej ceramicznej |  |
| 24 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi oraz ściany murowanej ceramicznej |  |
| 25 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi oraz ściany murowanej ceramicznej |  |
| 26 | 250x250 | otwór technologiczny | OTWÓR TECHNOLOGICZNY | demontaż ściany murowanej |  |

B.MN.-1.53 – SPECT – Możliwe urządzenia GE NM/CT 670 lub SIEMENS SYMBIA T.

GE NM/CT 670  - Część CT - Minimalny wymiar transportowy (dł x szer x wys)  to 2900 x 1290 x 2000 mm, waga 1960 kg., Część NM -  Minimalny wymiar transportowy (dł x szer x wys)  to 2260 x 1360 x 2000 mm, waga 2500 kg Wymiar stołu pacjenta – 2830 dł x 900 szer. Waga 450 kg.  Szerokość korytarza przy zakręcie 90 stopni wynosi 2500mm.

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU: GE NM/CT 670

szerokość: 140 cm

wysokość: 200 cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 6,25 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

SIEMENS SYMBIA T - Część CT - Minimalny wymiar transportowy (dł x szer x wys)  to 2185 x 854 x 2032 mm, waga 1125 kg., Część NM -  Minimalny wymiar transportowy (dł x szer x wys)  to 2276 x 854 x 2020 mm, waga 1868 kg.  Minimalna wysokość drzwi 2050mm. Wymiar stołu pacjenta – 2540 dł x 864 szer. Waga 1123 kg.

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU: SIEMENS SYMBIA T

szerokość: minimum 85,4 cm (max. 134cm)

wysokość: 205 cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 4,67 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

ŚCIEŻKA: B.MN.-1.53 GE NM/CT 670

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x247,5 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 23 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 24 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 27 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 30 | 150x240 | 90x205 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi oraz ściany murowanej |  |
| 31 | 183x240cm | - | OTWÓR | otwór technologiczny w miejscu okna dozoru / otwór należy wykończyć po dostawie urządzenia |  |

UWAGA! Otwór nr 31 po dokonaniu dostawy należy uzupełnić poprzez wylanie brakującego fragmentu ściany żelbetowej bądź jego zamurowanie z uwzględnieniem projektu ochrony radiologicznej.

ŚCIEŻKA: B.MN.-1.53 SIEMENS SYMBIA T

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x247 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 23 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 24 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 27 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 30 | 101x211 | 90x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 31 | 183x240cm | - | OTWÓR | otwór technologiczny w miejscu okna dozoru / otwór należy wykończyć po dostawie urządzenia |  |

UWAGA! Otwór nr 31 po dokonaniu dostawy należy uzupełnić poprzez wylanie brakującego fragmentu ściany żelbetowej bądź jego zamurowanie z uwzględnieniem projektu ochrony radiologicznej.

B.MN.-1,50 – GAMMAKAMERA (lub SPECT) –

SIEMENS Symbia evo.  - Wymiary gantry– (dł x szer x wys)  2430x860x2030mm lub 1960x1340x2030mm (przyjęto wózek z kółkami transportowymi o mniejszym wymiarze), waga 1868kg, wymiary stołu (dł x szer x wys)  2490 x 870 x 100, waga 1244 kg.

GE NM/CT 670  - Część CT - Minimalny wymiar transportowy (dł x szer x wys)  to 2900 x 1290 x 2000 mm, waga 1960 kg., Część NM -  Minimalny wymiar transportowy (dł x szer x wys)  to 2260 x 1360 x 2000 mm, waga 2500 kg Wymiar stołu pacjenta – 2830 dł x 900 szer. Waga 450 kg.  Szerokość korytarza przy zakręcie 90 stopni wynosi 2500mm.

SIEMENS SYMBIA T - Część CT - Minimalny wymiar transportowy (dł x szer x wys)  to 2185 x 854 x 2032 mm, waga 1125 kg., Część NM -  Minimalny wymiar transportowy (dł x szer x wys)  to 2276 x 854 x 2020 mm, waga 1868 kg.  Minimalna wysokość drzwi 2050mm. Wymiar stołu pacjenta – 2540 dł x 864 szer. Waga 1123 kg.

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU: SIEMENS Symbia evo

szerokość: 134 cm (zgodnie z poniższym rysunkiem)

wysokość: 203 cm (zgodnie z powyższym rysunkiem)

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZALOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 4,67 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

1)DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU: GE NM/CT 670

szerokość: 140 cm

wysokość: 200 cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZALOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 6,25 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU: SIEMENS SYMBIA T

szerokość: minimum 85,4 cm (max. 134cm) – (przyjęto transport na wózku o mniejszym rozstawie kółek)

wysokość: 205 cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORU NA 4 KOŁA TRANSPORTOWE:

4,67 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

ŚCIEŻKA: B.MN.-1.50 SIEMENS Symbia EVO

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x247 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 23 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 24 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 27 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 30 | 150x240 | 90x205 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi oraz ściany murowanej |  |
| 32 | 150x240cm | - | OTWÓR | otwór technologiczny w miejscu okna dozoru / otwór należy wykończyć po dostawie urządzenia |  |

UWAGA! Otwór nr 32 po dokonaniu dostawy należy uzupełnić poprzez wylanie brakującego fragmentu ściany żelbetowej bądź jego zamurowanie z uwzględnieniem projektu ochrony radiologicznej.

ŚCIEŻKA: B.MN.-1.50 GE NM/CT 670

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x247 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 23 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 24 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 27 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 30 | 150x240 | 90x205 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi oraz ściany murowanej |  |
| 32 | 150x240cm | - | OTWÓR | otwór technologiczny w miejscu okna dozoru / otwór należy wykończyć po dostawie urządzenia |  |

UWAGA! Otwór nr 32 po dokonaniu dostawy należy uzupełnić poprzez wylanie brakującego fragmentu ściany żelbetowej bądź jego zamurowanie z uwzględnieniem projektu ochrony radiologicznej.

ŚCIEŻKA: B.MN.-1.50 SIEMENS SYMBIA T

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x247 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 23 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 24 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 27 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 30 | 150x240 | 90x205 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi oraz ściany murowanej c |  |
| 32 | 150x240cm | - | OTWÓR | otwór technologiczny w miejscu okna dozoru / otwór należy wykończyć po dostawie urządzenia |  |

UWAGA! Otwór nr 32 po dokonaniu dostawy należy uzupełnić poprzez wylanie brakującego fragmentu ściany żelbetowej bądź jego zamurowanie z uwzględnieniem projektu ochrony radiologicznej.

BUDYNEK C

C.T -1.13  C.T -1.14   (DUŻE Bunkry ) Akcelerator liniowy Electa Synergy

Rys. 30. Minimalne wymagania stawiane drodze transportowej

Legenda do Rys. 29

Jeśli wymiar "A" - 1700 to "B" co najmniej 1700

Jeśli wymiar "A" - 1850 to "B" co najmniej 1600

Jeśli wymiar "A" - 2000 to "B" co najmniej 1500

Jeśli wymiar "A" - 2200 to "B" co najmniej 1250

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU akceleratora liniowego Electa Synergy

szerokość: 115cm

wysokość: 205cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 15,5 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

ŚCIEŻKA C.T -1.13 akceleratora liniowego Electa Synergy

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x247 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 16 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 17 | 166x206 | 150x201,5 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 17’ | 166x206 | 150x201,5 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 19 | 128x218 | 125x215 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

ŚCIEŻKA C.T -1.14 akceleratora liniowego Electa Synergy

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x247 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 16 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 17 | 166x206 | 150x201,5 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 17’ | 166x206 | 150x201,5 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 18 | 128x218 | 125x215 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

ALTERNATYWNE URZĄDZENIA DO DUŻYCH BUNKRÓW

a) Cyberknife M6 Series - ACCURAY

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU CyberKnife

szerokość: 122 cm

wysokość: 214 cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 4,35 kN (Treatment Manipulator)

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

ŚCIEŻKA C.T -1.13 CyberKnife

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 7 | 332,5x247 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 16 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 17 | 180x218 | 150x201,5 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi i ościeżnic oraz ściany murowanej |  |
| 17’ | 180x218 | 150x201,5 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi i ościeżnic oraz ściany murowanej |  |
| 19 | 128x218 | 125x215 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

ŚCIEŻKA C.T -1.14 CyberKnife

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 7 | 332,5x247 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 16 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 17 | 180x218 | 150x201,5 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi i ościeżnic oraz ściany murowanej |  |
| 17’ | 180x218 | 150x201,5 | OTWÓR | otwór po demontażu drzwi i ościeżnic oraz ściany murowanej |  |
| 18 | 128x218 | 125x215 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

b) Tomotherapy H Series - ACCURAY

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU Tomotherapy H Series

szerokość: 120cm

wysokość: 213cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 11,34 kN (Gantry and Equipment Enclosures)

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

ŚCIEŻKA C.T -1.13 Tomoterapia

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 7 | 332,5x358 | 150x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 16 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 17 | 180x218 | 150x201,5 | OTWÓR | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic oraz ściany murowanej |  |
| 17’ | 180x218 | 150x201,5 | OTWÓR | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic oraz ściany murowanej |  |
| 19 | 128x218 | 125x215 | DRZWI | - |  |

ŚCIEŻKA C.T -1.14 Tomoterapia

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 7 | 332,5x358 | 150x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 16 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 17 | 180x218 | 150x201,5 | OTWÓR | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic oraz ściany murowanej |  |
| 17’ | 180x218 | 150x201,5 | OTWÓR | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic oraz ściany murowanej |  |
| 18 | 128x217 | 125x215 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

C.T -1.04  C.B -1.11 SIEMENS SOMATOM DEFINITION

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU SIEMENS SOMATOM DEFINITION

szerokość: 124cm

wysokość: 200cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 6 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

ŚCIEŻKA: C.T.-1.04 SIEMENS SOMATOM DEFINITION

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x358 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 16 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 20 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 21 | 164x215 | 153x204 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

ŚCIEŻKA: C.B.-1.11 SIEMENS SOMATOM DEFINITION

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x358 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 9 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 10 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 11 | 165x214 | 140x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 12 | 130x211 | 110x205 | OTWÓR | otwór po demontażu ściany murowanej |  |
| 13 | 130x211 | 110x205 | OTWÓR | otwór po demontażu ściany murowanej |  |
| 15 | 142x211 | 140x210 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

POZIOM 0

BUDYNEK B

B.DO 0.118 przyjęcie referencyjnego urządzenia: tomograf komputerowy wysokiej klasy, GE Revolution CT

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU tomografu komputerowego wysokiej klasy, GE Revolution CT

szerokość: 115cm

wysokość: 205cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 4,35 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

ŚCIEŻKA: B.DO 0.118 tomografu komputerowego wysokiej klasy, GE Revolution CT

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280x262 | 250x250 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 225x214 | 200x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 7 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 21 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 28 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 29 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 30 | 171x210 | 153x204 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |

B.DO 0.121 SIEMENS MRI MAGNETOM Avanto lub GE MRI OPTIMA MR450W GEM 1.5T

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU SIEMENS MRI MAGNETOM Avanto

szerokość: 230cm

wysokość: 230cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 13,75 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

UWAGA! Możliwa konieczność demontażu sufitu podwieszanego na drodze transportu urządzenia. Projektowana rzędna sufitu w stanie wykończonym +2,5 m. Należy wykonać inwentaryzacje wysokości sufitu pod jego wykonaniu.

Na drodze transporotowej może być konieczny demontaż urządzeń oraz elementów wyposażenia zawężających światło drogi transporotowej ( takich jak grzejniki, odbojoporęcze).

ŚCIEŻKA: B.DO 0.121 SIEMENS MRI MAGNETOM Avanto

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280x262 | 250x250 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 250x250 | 200x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 7 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 21 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY MUROWANEJ CERAMICZNEJ ORAZ NADPROŻA ŻELBETOWEGO |  |
| 26 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 27 | 250x250 | 150x201,5 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |

UWAGA O INSTALACJI: W przypadku konieczności demontażu ścianek g-k należy przewidzieć demontaż wykonanych w tej ścianie instalacji elektrycznych/teletechnicznych lub sanitarnych oraz wyposażenia pomieszczeń.

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU GE MRI OPTIMA MR450W GEM 1.5T

szerokość: 240cm

wysokość: 250cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 13,89 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

UWAGA! Możliwa konieczność demontażu sufitu podwieszanego na drodze transportu urządzenia. Projektowana rzędna sufitu w stanie wykończonym +2,5 m. Należy wykonać inwentaryzacje wysokości sufitu pod jego wykonaniu.

Na drodze transporotowej może być konieczny demontaż urządzeń oraz elementów wyposażenia zawężających światło drogi transporotowej ( takich jak grzejniki, odbojoporęcze).

ŚCIEŻKA: B.DO 0.121 GE MRI OPTIMA MR450W GEM 1.5T

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280x262 | 250x250 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 250x250 | 200x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 7 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 21 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY MUROWANEJ CERAMICZNEJ ORAZ NADPROŻA ŻELBETOWEGO |  |
| 26 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 27 | 250x250 | 150x201,5 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |

UWAGA O INSTALACJI: W przypadku konieczności demontażu ścianek g-k należy przewidzieć demontaż wykonanych w tej ścianie instalacji elektrycznych/teletechnicznych lub sanitarnych oraz wyposażenia pomieszczeń.

B.DO 0.128 SIEMENS MRI MAGNETOM Avanto lub GE MRI OPTIMA MR450W GEM 1.5T

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU SIEMENS MRI MAGNETOM Avanto

szerokość: 230cm

wysokość: 230cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 13,75 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

UWAGA! Możliwa konieczność demontażu sufitu podwieszanego na drodze transportu urządzenia. Projektowana rzędna sufitu w stanie wykończonym +2,5 m. Należy wykonać inwentaryzacje wysokości sufitu pod jego wykonaniu.

Na drodze transporotowej może być konieczny demontaż urządzeń oraz elementów wyposażenia zawężających światło drogi transporotowej ( takich jak grzejniki, odbojoporęcze).

ŚCIEŻKA: B.DO 0.128 SIEMENS MRI MAGNETOM Avanto

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280x262 | 250x250 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 250x250 | 200x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 7 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 21 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY MUROWANEJ CERAMICZNEJ ORAZ NADPROŻA ŻELBETOWEGO |  |
| 22 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 23 | 250x250 | 150x201,5 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |

UWAGA O INSTALACJI: W przypadku konieczności demontażu ścianek g-k należy przewidzieć demontaż wykonanych w tej ścianie instalacji elektrycznych/teletechnicznych lub sanitarnych oraz wyposażenia pomieszczeń.

GE MRI OPTIMA MR450W GEM 1.5T

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU GE MRI OPTIMA MR450W GEM 1.5T

szerokość: 240cm

wysokość: 250cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 13,89 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

UWAGA! Możliwa konieczność demontażu sufitu podwieszanego na drodze transportu urządzenia. Projektowana rzędna sufitu w stanie wykończonym +2,5 m. Należy wykonać inwentaryzacje wysokości sufitu pod jego wykonaniu.

Na drodze transporotowej może być konieczny demontaż urządzeń oraz elementów wyposażenia zawężających światło drogi transporotowej ( takich jak grzejniki, odbojoporęcze).

ŚCIEŻKA: B.DO 0.128 GE MRI OPTIMA MR450W GEM 1.5T

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280x262 | 250x250 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 250x250 | 200x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 7 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 21 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY MUROWANEJ CERAMICZNEJ |  |
| 22 | 250x250 | 150x205 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |
| 23 | 250x250 | 150x201,5 | OTWÓR | KONIECZNY DEMONTAŻ ŚCIANY GIPSOWO KARTONOWEJ |  |

UWAGA O INSTALACJI: W przypadku konieczności demontażu ścianek g-k należy przewidzieć demontaż wykonanych w tej ścianie instalacji elektrycznych/teletechnicznych lub sanitarnych oraz wyposażenia pomieszczeń.

BUDYNEK F

F.CS 0.31 SELECTOMAT sterylizator parowy oraz myjnie narzędziowe

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU SELECTOMAT sterylizator parowy oraz myjnie narzędziowe

szerokość: 170cm

wysokość: 200cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 7,5 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

ŚCIEŻKA: F.CS 0.31 SELECTOMAT sterylizator parowy

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIĘTRO -1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 403,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 2 | 447,5x250 | 200x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 7 | 332,5x247 | 150x205 | OTWÓR | otwór po zdemontowaniu fasady aluminiowo-szklanej wraz z nadświetlami |  |
| 8 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 23 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 34 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 35 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| winda | 160x220x260 (szer x wys x głębokość) |  | WINDA |  |  |
| PIĘTRO 0 |  |  |  |  |  |
| 37 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 38 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 39 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 40 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 41 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 42 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |

POZIOM +1

BUDYNEK B

B.HD 1.56 – GE IGS 740 – Wymiary transportowe (dł x szer x wys) 2890 x 1410 x 2060mm. Waga 1100kg. Po zdemontowaniu lewego górnego uchwytu i przemieszczeniu prawego uchwytu do środka wymiary transportowe (dł x szer x wys) 2890 x 1280 x 2050mm

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU: GE IGS 740

szerokość: 128cm

wysokość: 205cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 2,75 kN

ŚCIEŻKA: B.HD 1.56 GE IGS 740

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnicy |  |
| 2 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnicy |  |
| 3 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnicy |  |
| 4 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnicy |  |
| 5 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnicy |  |
| 6 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnicy |  |
| 7 | 150x205 | 143x200 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnicy |  |

POZIOM +3

BUDYNEK F

F.BO 3.68  GE INNOVA IGS 740, TOMOGRAF MOBILNY – SAMSUNG BODY TOM,

MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY MOBETRON lub MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY SIT LIAC lub MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY NOVA

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU: GE IGS 740

szerokość: 128cm

wysokość: 205cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 2,75 kN

ŚCIEŻKA: F.BO 3.68 GE IGS 740

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIĘTRO +1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi o ościeżnic |  |
| winda | 160x220x260 (szer x wys x głębokość) |  | WINDA |  |  |
| PIĘTRO +3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi o ościeżnic |  |
| 4 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi o ościeżnic |  |
| 19 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi o ościeżnic |  |
| 20 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi o ościeżnic |  |
| 16 | 155x211 | 140x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi o ościeżnic |  |

TOMOGRAF MOBILNY – SAMSUNG BODY TOM

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU SAMSUNG BODY TOM

szerokość: 104cm

wysokość: 206cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 3,98 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

ŚCIEŻKA: F.BO 3.68 SAMSUNG BODY TOM

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIĘTRO +1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 25 | 220x214 | 200x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 24 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 21 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 20 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| winda | 160x220x260 (sze.r x wys. x głębokość) |  | WINDA | - |  |
| PIĘTRO +3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 4 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 19 | 175x214 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 20 | 183x215 | 150x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |
| 16 | 155x211 | 140x205 | OTWÓR DRZWIOWY | otwór drzwiowy po demontażu drzwi i ościeżnic |  |

W przypadku transportu w mniejszych częściach możliwy transport drogą alternatywną, zamiast przejściami o numerach 26,25,24,21 i 20 można transportować otworem o numerze 27

MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY MOBETRON

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY MOBETRON

szerokość: 109cm

wysokość: 198cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 3,34 kN

WNIOSEK: KONIECZNE ROZŁOŻENIE CIĘŻARU ELEMENTU NA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIE PODCZAS TRANSPORTU PO BUDYNKU.

Proponowane rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię: rozłożenie mat z geowłókniny na posadzkę w celu zabezpieczenia wykonanych wykładzin, gramatura geowłókniny minimum 500g/m2, rozłożenie płyt OSB 3 o grubości minimum 25mm, rozkładane wzdłuż drogi transportowej, na płytach OSB należy ułożyc blachy stalowe o szerokości minimum 100cm pod każdym z kółek, długość blach minimum 200cm.

ŚCIEŻKA: F.BO 3.68 MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY MOBETRON

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIĘTRO +1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| winda | 160x220x260 (szer x wys x głębokość) |  | WINDA | - |  |
| PIĘTRO +3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 4 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 19 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 20 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 16 | 155x211 | 140x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY SIT LIAC

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY SIT LIAC

szerokość: 76cm

wysokość: 180cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 1 kN

ŚCIEŻKA: F.BO 3.68 MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY SIT LIAC

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIĘTRO +1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| winda | 160x220x260 (szer x wys x głębokość) |  | WINDA | - |  |
| PIĘTRO +3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 4 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 19 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 20 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 16 | 155x211 | 140x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY NOVAC

1) DOSTAWA: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2) ZAŁOŻENIA DO TRANSPORTU MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY NOVAC

szerokość: 100cm

wysokość: 180cm

3) MAKSYMALNY SZACOWANY CIĘŻAR:

- siła skupiona na jedno koło transportowe, PRZY ZAŁOŻENIU TRANSPORTU NA 4 KOŁACH: 1,63 kN

ŚCIEŻKA: F.BO 3.68 MOBILNY AKCELERATOR LINIOWY NOVAC

| NR OTWORU | WYMIAR W ŚWIETLE ŚCIANY | WYMIAR W ŚWIETLE DRZWI | WPROWADZENIE URZĄDZENIA PRZEZ: | STATUS WYKOŃCZENIA | DATA ZAMKNIĘCIA OTWORU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIĘTRO +1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| winda | 160x220x260 (szer x wys x głębokość) |  | WINDA | - |  |
| PIĘTRO +3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 4 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 19 | 175x214 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 20 | 183x215 | 150x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |
| 16 | 155x211 | 140x205 | DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | - |  |

8