Kraków, dnia 04.09.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.54.2019.LS

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Diagnostyki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dotyczy części nr 12

Według podanych wymiarów komory jej wymagana pojemność wynosi ok. 6,2 litra. Tymczasem w p. 4 Tabeli parametrów technicznych Zamawiający podał :"Pojemność – 2 [l] (± 5%)". Prosimy o wyjaśnienie tej oczywistej sprzeczności.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w punkcie 8 załącznika nr 1a do Specyfikacji dot. części 12. Podane wymiary dotyczyły wymiarów całego urządzenia a nie komory.

Pytanie 2

Dotyczy części nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza pokrywę z tworzywa sztucznego ?

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy części nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza moc szczytową ultradźwięków co najmniej 320 W?

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy części nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary komory (dł. x szer. x wys.) 240 x 137 x 100 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający zmodyfikował zapis w punkcie 8 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 12.

Pytanie 5

Dotyczy części nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary komory (dł. x szer. x wys.) 300 x 151 x 150 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający zmodyfikował zapis w punkcie 8 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 12.

Pytanie 6

Część 5

Wirówka typ2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie parametrów technicznych, gdyż w punkcie 8 Zamawiający opisał "Wirnik kątowy, uchylny, umożliwiający jednoczesne wirowanie minimum 24 probówek o wymiarach : średnica 10-16 mm i wysokość 100-120 mm". Czy wirnik na wyposażeniu tej wirówki ma być wychylny czy kątowy gdyż są to dwa zupełnie inaczej zbudowane wirniki.

Odpowiedź: Zamawiający pod nazwą uchylny rozumie 4 gilzy odchylające się w czasie wirowania. Wirnik na wyposażeniu wirówki ma być kątowy.

Pytanie 7

Część 5

Wirówka typ 1

W opisie wirówki "typ 1" nie został ujęty żaden wirnik. Proszę o odpowiedź czy wirówka jest zamawiana bez wirnika czy ma być wirnik na jej wyposażeniu. Jeżeli tak, proszę o doprecyzowywanie jakiego typu ma być to wirnik (wychylny czy kątowy), jak dużo probówek ma mieścić w sobie ten wirnik oraz jakiego typu (pojemność, wymiary probówek) oraz proszę określić jego minimalny zakres pacy (RPM lub RCF).

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis w części 5 dot. wirówki typ 1 o: wirnik wychylny, Ilość probówek:  min 24,  Wymiary probówek:  1,2-10 ml, 5-12 mm,  RPM: 90-18000 obr/min,  RCF: 30065xg

Pytanie 8

Część 5

Szkolenia

Zamawiający wymaga „Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie)”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dostarczy przy dostawie wzór protokołu walidacji który jest tożsamy z listą czynności jaką przeprowadza autoryzowany serwis w trakcie przeglądu okresowego a następnie wystawiający taki sam protokół walidacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany brzmienia postanowienia § 5 ust. 2 lit. a) wzoru umowy. § 5 ust. 2 lit. a) wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

a) dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu dokumentację (lub tzw. listę kontrolną zawierająca wykaz części i czynności) dotyczącą przeglądów technicznych w języku polskim lub protokół walidacji4

4Dotyczy części 5

Pytanie 9

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Część 4 - Urządzenie do rozmrażania osocza (3 szt.)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, w którym wykorzystywana jest kondukcyjna metoda rozmrażania gwarantująca jednorodne ogrzewanie preparatu? W oferowanym urządzeniu znajdują się termofory, w których krąży woda w układzie zamkniętym, służąca jako nośnik ciepła. Zapis w punkcie 1, Parametrów technicznych i eksploatacyjnych ogranicza uczciwą konkurencję i jasno wskazuje na urządzenie SAHARA.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje i uzupełnia zapis w pkt 1 dot. części 4, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów.

Pytanie 10

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Część 4 - Urządzenie do rozmrażania osocza (3 szt.)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie mające możliwość jednorazowo rozmrażać 4 pojemniki z osoczem w czasie 30min.?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje, pod warunkiem, że urządzenie posiada też funkcję szybkiego rozmrażania 1-2 jednostek osocza w czasie < 15 minut – potrzebne w sytuacjach ratunkowych CUMRiK oraz umożliwi rozmrażanie Krioprecypitatów i jednostek pediatrycznych FFP. Zamawiający dodaje parametr wymagany odnośnie szybkiego rozmrażania w pkt 13 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 4.

Pytanie 11

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Część 4 - Urządzenie do rozmrażania osocza (3 szt.)

Zamawiający wymaga graficznego rejestru temperatury oraz tego, aby urządzenie było wyposażone w drukarkę protokołów. Zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, rejestracja procesu rozmrażania nie jest wymagana przepisami. Powyższy wymóg wpływa niekorzystnie na cenę urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis o dołączeniu drukarek pozwalających monitorować i w razie potrzeby dokumentować proces rozmrażania oraz proces autokontroli urządzenia.

Pytanie 12

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Część 4 - Urządzenie do rozmrażania osocza (3 szt.)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, w którym funkcję „rynienki ze stali nierdzewnej” spełnia komora wykonana z tworzywa łatwego w czyszczeniu? Dodatkowo urządzenie przez nas oferowane posiada czujnik wycieku preparatu.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje, pod warunkiem, że tworzywo jest odporne na stosowane do czyszczenia środki odkażające typu INCIDIN lub równoważne. Zamawiający uzupełnia zapis w punkcie 7 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 4.

Pytanie 13

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Część 4 - Urządzenie do rozmrażania osocza (3 szt.)

Zamawiający wymaga, aby jedno z urządzeń było wyposażone w moduł do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych. Urządzenie, które opisał Zamawiający charakteryzuje się temperaturą pracy +37˚C i punktowym nawiewem ciepłego powietrza. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od tego zapisu, ponieważ preparaty KKP należy przechowywać w temperaturze +22˚C z ciągłym mieszaniem i takie parametry zapewnia jedynie inkubator z wytrząsarką do KKP.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg.

Pytanie 14

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówiena – Część 4 - Urządzenie do rozmrażania osocza (3 szt.)

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od zapisu w punkcie 12. Rozmrażanie preparatów krwi jest procesem trwającym ok. 30 min, nie ma więc konieczności podłączania urządzenia do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów. Zapis ten ogranicza uczciwą konkurencję i jasno wskazuje na urządzenie SAHARA.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu, parametr ten nie jest parametrem wymaganym i niespełnienie zapisu nie powoduje odrzucenia oferty.

Pytanie 15

Dotyczy: Projekt umowy - Część 4

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w §14 ust.1:

„b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienie Sprzętu w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

zapisem:

„b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienie Sprzętu w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany brzmienia postanowienia §14 ust.1 lit a) – g). § 14 ust. 1 lit. a) - g) otrzymują następujące brzmienie:

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne:

  - w przypadku niewykonania Umowy - 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy ( w zakresie części, której dotyczy naruszenie),

  - za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienie Sprzętu w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł  (słownie pięćdziesiąt złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie) jednakże nie mniej niż 50 zł, (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia / brak kontaktu telefonicznego w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł  (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki,

  - w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia  – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 50 zł  (słownie: pięćdziesiąt  złotych) za każdy typ szkolenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie),

  - w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w lit. a - f), w wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy zł (w zakresie części której dotyczy naruszenie), jednakże nie mniej niż 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Pytanie 16

Dotyczy: Projekt umowy - Część 4

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 3 ust.1:

„c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

zapisem:

„c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany brzmienia postanowienia §14 ust.1 lit a) – g), jak w odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie 17

Dotyczy: Projekt umowy - Część 4

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 3 ust.1:

„d) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia/brak kontaktu telefonicznego w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia”

zapisem:

„d) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia/brak kontaktu telefonicznego w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany brzmienia postanowienia §14 ust.1 lit a) – g), jak w odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie 18

Dotyczy: Projekt umowy - Część 4

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 3 ust.1:

„e) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy typ szkolenia ”

zapisem:

„e) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy typ szkolenia ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany brzmienia postanowienia §14 ust.1 lit a) – g), jak w odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie 19

Do części 18 – suszarka do szkła (1szt.)

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność 424 litry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Do części 18 – suszarka do szkła (1szt.)

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 1010 x 1430 x 780 mm (szer.x wys.x głęb.)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21

Do części 18 – suszarka do szkła (1szt.)

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 765 x 1235 x 1025 mm (szer.x wys. X głęb)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22

Do części 18 – suszarka do szkła (1szt.)

Czy dopuszcza się max obciążenie całkowite 90 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w punkcie 4 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 18.

Pytanie 23

Do części 18 – suszarka do szkła (1szt.)

Czy dopuszcza się moc znamionową 3,4 kW?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zmienia zapis na 4kW, jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 9 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 18.

Pytanie 24

Do części 18 – suszarka do szkła (1szt.)

Czy wymagany jest naturalny, czy wymuszony obieg powietrza?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie 25

Dotyczy cz.11 :

Czy Zamawiający dopuści bardzo podobny do opisanego czytnik mikropłytek, różniący się jedynie w następujących parametrach, przy spełnianiu pozostałych :

odczyt tylko płytek 96 dołkowych (okragło i płaskodennych) ; dokładność odczytu +/- 1% w całym zakresie; liniowość odczytu +/- 2% w zakresie 0 - 3 OD; zamiast filtra 490 filtr 492 nm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza powyższe zmiany w punkcie 1, 4, 5 i 8 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 11.

Pytanie 26

Dotyczy cz.11 :

Czy Zamawiający dopuści w czytniku zamiast filtra 630 nm , filtr o długości fali 620 nm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Dotyczy cz. 11:

Czy Zamawiający dopuści w czytniku zamiast ekranu dotykowego, kolorowy czytelny wyświetlacz 480 x 372 pikseli z przyciskami membranowymi do ustawiania wartości, odpornymi na zalania i możliwymi do operowania w rękawiczkach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza powyższe zmiany w punkcie 10 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 11.

Pytanie 28

Dotyczy cz.11 :

Czy Zamawiający dopuści bardzo podobną do opisanej płuczkę do mikropłytek, różniącą się jedynie w następujących parametrach, przy spełnianiu pozostałych :

wyposażona w 2 x 2 l butle do mycia, 1 x 2 l butla do płukania, 4 l butla na zlewki ; głębokość 240 mm ; wysokość 345 mm ; możliwość regulacji dozowanego buforu w zakresie 50 - 1000 μl/dołek z krokiem co 1 μl ;zamiast ekranu dotykowego , kolorowy czytelny wyświetlacz 480 x 272 pikseli z przyciskami membranowymi do ustawiania wartości , odpornymi na zalania i możliwymi do operowania w rękawiczkach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza powyższe zmiany w punktach 18, 22, 25, 28 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 11.

Pytanie 29

Dotyczy cz. 18:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę do szkła różniąca się od opisanej w następujących parametrach:

objętość dokładnie 419 litrów; wysokość z kółkami 1653 mm; moc urządzenia 2420W ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis w punkcie 1 i 6 załącznika nr 1a do Specyfikacji dot. części 18, przy zachowaniu pozostałych wymiarów jak w opisie. Zamawiający zmienia wartość maksymalną parametru w punkcie 9 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 18 na 4kW oraz wprowadza ten parametr jako punktowany.

Pytanie 30

Do Siwz

Dot. Umowy

Dot. § 11 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu Sprzętu, punkt 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwarancję dostępności i realizacji serwisu gwarancyjnego w dni robocze w godzinach 7:00 – 17:00?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31

Do Siwz

Dot. Umowy

Dot. § 11 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu Sprzętu, punkt 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas zakończenia naprawy: do 5 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, natomiast w przypadku konieczności importu części zamiennych – do 15 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32

Do Siwz

Dot. Umowy

Dot. § 11 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu Sprzętu, punkt 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca gwarantował dostępność na rynku części zamiennych przez co najmniej 5 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33

Do Siwz

Dot. Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych dot. § 14 Kary umowne:

b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu i uruchomienie Sprzętu w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia (nie mniej niż 100 zł), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia (nie mniej niż 100 zł), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

g) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w lit. a - f), w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany brzmienia postanowienia §14 ust.1 lit a) – g), jak w odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie 34

Dot. przedmiotu Zamówienia

Dotyczy część 11, Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 18

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić, że chodzi o wybór 3 butli do płukania, przełączanych manualnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wybór 3 butli do płukania przełączanych manualnie.

Pytanie 35

Dot. przedmiotu Zamówienia

Dotyczy część 11, Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płuczki bez rejestratora zapewniającego automatyczną kontrolę objętości roztworów do płukania oraz zlewek. Urządzenie będzie wyposażone w filtr, który uniemożliwi zalanie pompy próżniowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza powyższe zmiany w punkcie 20 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 11.

Pytanie 36

Dot. przedmiotu Zamówienia

Dotyczy część 11, Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płuczki o nieznacznie większej głębokości i wymiarach (szer. x głęb. x wys.) [mm] – 356 x 406 x 165

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza powyższe zmiany w punkcie 22 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 11.

Pytanie 37

Do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Termin realizacji zamówienia uległ zmianie zgodnie z informacjami przedstawionymi na końcu niniejszego pisma.

Pytanie 38

Do Załącznika 1a Część 17

Ad.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator parowy o pojemności komory sterylizacyjnej 40L ?

Pytanie 39

Do Załącznika 1a Część 17

Ad.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o Maksymalnym ciśnieniu 3,8 bara ? Co jest standardem w Sterylizatorach laboratoryjnych.

Pytanie 40

Do Załącznika 1a Część 17

Ad.3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z max. temperaturą sterylizacji 135 ̊C przy całkowitym zakresie pracy do 140 ̊C ? Co jest standardem w przypadku sterylizacji parowej.

Pytanie 41

Do Załącznika 1a Część 17

Ad.10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie umieszczone na podstawie z kółkami blokowanymi ? Co daje możliwość łatwego przemieszczania.

Pytanie 42

Do Załącznika 1a Część 17

Ad.16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wizualnym sygnałem zakończenia procesu sterylizacji?

Pytanie 43

Do Załącznika 1a Część 17

Ad. 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania program umożliwiający utrzymanie zadanej temperatury wsadu w zakresie 60 -95 ̊C ?

Pytanie 44

Do Załącznika 1a Część 17

Ad. 44

Czy Zamawiający dopuści wymianę każdego podzespołu na nowy po 3 nieskutecznej próbie jego naprawy ? Co jest standardem udzielanej gwarancji.

Odpowiedź na pytania 38 – 44: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie części 17 z niniejszego postępowania.

W związku z powyższą modyfikacją zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które otrzymują nowe brzmienie:

- „3.2. Zamówienie zostało podzielone na 22 części”.

- „3.3.	CPV:

| Nr części | CPV |
| --- | --- |
| 1 | 42513210-0 |
| 2 | 38540000-2 |
| 3 | 42943000-8 |
| 4 | 38000000-5 |
| 5 | 42931100-2 |
| 6 | 42664100-9 |
| 7 | 42910000-8 |
| 8 | 42514000-2 |
| 9 | 38436500-5 |
| 10 | 38436000-0 |
| 11 | 38500000-0 |
| 12 | 42995000-7 |
| 13 | 38540000-2 |
| 14 | 38416000-4 |
| 15 | 39711420-9 |
| 16 | 38433000-9 |
| 17 | 33191110-9 |
| 18 | 38433000-9 |
| 19 | 38311000-8 |
| 20 | 38000000-5 |
| 21 | 38000000-5 |
| 22 | 38510000-3 |
| 23 | 38510000-3 |

- „8.1. 	Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

| część 1 | 14 000,00 zł |
| --- | --- |
| część 2 | 300,00 zł |
| część 3 | 100,00 zł |
| część 4 | 2 100,00 zł |
| część 5 | 8 200,00 zł |
| część 6 | 200,00 zł |
| część 7 | 100,00 zł |
| część 8 | 40,00 zł |
| część 9 | 20,00 zł |
| część 10 | 900,00 zł |
| część 11 | 1 200,00 zł |
| część 12 | 20,00 zł |
| część 13 | 800,00 zł |
| część 14 | 60,00 zł |
| część 15 | 70,00 zł |
| część 16 | 200,00 zł |
| część 17 | 1 200,00 zł |
| część 18 | 300,00 zł |
| część 19 | 600,00 zł |
| część 20 | 1 100,00 zł |
| część 21 | 1 500,00 zł |
| część 22 | 2 400,00 zł |
| część 23 | 400,00 zł |

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione”.

Zmianie ulega również punkt 1 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) poprzez wykreślenie części 17 przedmiotu zamówienia.

Pytanie 45

Część 22 p. 4. Statyw metalowy:

Czy Zamawiający dopuści układ oświetlenia LED zapewniający równomierne oświetlenie całego pola widzenia bez konieczności stosowania matrycy soczewek wieloogniskujących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza powyższe zmiany w punkcie 4 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 22.

Pytanie 46

Część 22 p. 4. Statyw metalowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stabilny i ciężki mikroskop (waga ~ 15 kg), bez specjalnego uchwytu w tylnej jego części ale z możliwością przeniesienia mikroskopu przy uchwycie oburącz za jego górną i dolną część? Pojedynczy uchwyt w tylnej części mikroskopu, przy jednoczesnym wymogu Zamawiającego, aby statyw mikroskopu był metalowy i ciężki, może okazać się niewystarczający do bezpiecznego przeniesienia mikroskopu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższe zmiany w punkcie 4 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 22.

Pytanie 47

Część 22 p. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na okulary dostarczane z wymiennymi i zdejmowalnymi, ergonomicznymi, plastikowymi muszlami ocznymi odpornymi na zużycie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższe zmiany w punkcie 9 załącznika nr 1a do specyfikacji dot. części 22.

Pytanie 48

Część 22 p.10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kamerę cyfrową ze stacją graficzną z oprogramowaniem, spełniającej z nadmiarem wskazane parametry ale z różnicami technologicznymi:

• przetwornik wykonany w technologii CMOS, 1/2.3” (zamiast przetwornik typu CCC, 1/1.8")

• o większej rozdzielczości – 10 mln pikseli, stąd też mniejszym rozmiarze pojedynczego piksela: 1,67 x 1,67 mikrometra

• ze standardowym łączem USB 2.0 zapewniającym przesyłanie obrazów wykonywanych z większą prędkością, niż wskazana w wymogach tj. 30 klatek/s 1920 x 1080?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przetwornik  wykonany w technologii CMOS, 1/2.3” (zamiast przetwornik typu CCC 1/1.8") przy zachowaniu pozostałych parametrów i wprowadza zmianę w punkcie 10 załącznika nr 1a do Specyfikacji dot. części 22.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje:

- opis przedmiotu zamówienia w części 1 dot. lodówki medycznej wysokiej (Uf2) – 6 sztuk.

- Punkt 4 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

„4. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy”.

- Punkt 7.4. Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

„7.4. Oferta musi być złożona w sposób określony w pkt. 10.4 Specyfikacji. Nie dopuszcza się składania ofert w formie pisemnej oraz przekazania na nośniku danych (np. płycie CD, pendrivie). Ofertę należy złożyć w oryginale”.

- § 6 ust. 1 wzoru umowy , który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy  w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkolenia podstawowego personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionych faktur w tym terminie.”

W załączeniu przekazuję formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części 1, 4, 5, 11, 12, 18, 22, wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 20.09.2019 r. do godz. 12:20. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2019 r. o godz. 12:20. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.