Kraków, dnia 29.11.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.88.2019.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do podaży leków cytostatycznych i biologicznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Pakiet 1

Poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przenośnego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10-15% nominalnego czasu wlewu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w: połączenie Luer Lock, przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki.

Wymagane dokumenty : Certyfikat CE /świadectwo rejestracji w URPL, badania potwierdzające, że system infuzyjny jest sprawdzony pod względem stabilności z 5-FU, karta danych technicznych na potwierdzenie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia

Nominalny czas infuzji: 5 ml/godz.

Nominalna objętość: 275 ml ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml

Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. W cenie dostęp do dedykowanej aplikacji na smartfony do kalkulacji rozcieńczeń (parametry na 0,9% NaCl i 0,5% glukozy).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 2

Pakiet 2

Poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego w kolorze przeźroczystym luer-lock do przygotowywania, transportu i podaży leków przeciwnowotworowych, wyposażony w nasadkę ochronną zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem złącza w czasie transportu; produkt sterylny; bez PCV, bez DEHP, bez lateksu; system zamknięty potwierdzony dokumentacją, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu; dwukierunkowy przepływ; mechanizm blokujący: możliwość dokręcenia do strzykawki z brakiem możliwości odkręcenia; pakowany pojedynczo

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 3

Pakiet 2

Poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przygotowania cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości maks. 41 cm, bez PCV. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, zacisk zatrzaskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki, linie stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnaniu się oparów, co potwierdza sprawozdanie z raportu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 4

Pakiet 2

Poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przygotowania cytostatyków z drenem wykonanym z poliuretanu o długości 43 cm. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, 2 zaciski zatrzaskowe oraz filtr 0,2 mikrona wykonany z polieterosulfonu. Koniec drenu zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie sie krwi w kierunku od pacjenta do drenu i zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. linie stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnaniu się oparów, co potwierdza sprawozdanie z raportu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 5

Pakiet 2

Poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej bursztynowej, z powłoką ułatwiającą uchwyt do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Przyrząd bez PCV, DEHP, dren z poliuretanu. linie stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnaniu się oparów, co potwierdza sprawozdanie z raportu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 6

Pakiet 2

Poz. 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej bursztynowej, z powłoką ułatwiającą uchwyt do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Przyrząd bez PCV, DEHP, dren z poliuretanu. linie stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnaniu się oparów, co potwierdza sprawozdanie z raportu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 7

Pakiet 2

Poz. 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej bursztynowej, z powłoką ułatwiającą uchwyt, do podawania cytostatyków z 5 portami dostepowymi ułożonymi naprzemiennie, o długości maksymalnie 190 cm. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Koniec dystalny zakończony zatyczką z filtrem hydrofobowym. Przyrząd bez PCV, DEHP, dren z poliuretanu, linie stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnaniu się oparów, co potwierdza sprawozdanie z raportu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 8

Pakiet 2

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera wielodrożnego, przeziernego wykonanego z PCV do podaży leków cytostatycznych i biologicznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Dren sterylny, wykonany z PCV bez DEHP. Linia główna z kolcem z odpowietrznikiem zabezpieczonym klapką, poniżej kolca zacisk zatrzaskowy, w linii 4 zawory bezigłowe z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające koreczka, pozwlające na podłączenie krótkich drenów do przygotowania leków.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 2

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej do podaży leków cytostatycznych i biologicznych z 2 rozgałęzieniami z zaworami bezigłowymi z płaską powierzchnią do dezynfekcji. Linia z kolcem z odpowietrznikiem w części nakłuwającej, klema on/off i zacisk rolkowy i zacisk rolkowy. Komora kroplowa z filtrem 15 um, w części dystalnej samouszczelniającym i samodomykającym się zaworem bezigłowym, wykonana z PCV bez DEHP. Kompatybilna z pompą tosowaną przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 10

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:?

Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany na przebiegu linii. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 390 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Kontrola wizualna możliwa dzięki wskaźnikowi napełnienia umieszczonego na zewnętrznej obudowie (z wykorzystaniem cyfr i znaków). Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. Port do napełnienia urządzenia działający w jednym kierunku. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-Fluorouracil). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b; objętość nominalna: 250 ml, a maksymalna: 300 ml; nominalna prędkość przepływu: 5,2 ml/godz., nominalny czas pracy: 48 godz

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 11

Cześć 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat infuzyjny Intrafix Safeset Flush firmy BBraun z portem bezigłowym nad komorą kroplową, wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; dwuczęściową ergonomiczną komorę kroplową, wykonaną z przezroczystego materiału; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem;

zastawka bezigłową umiejscowioną na drenie pomiędzy kolcem, a komorą kroplową, służąca do podłączenia krótkiego drenu infuzyjnego, dren o długości 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 12

Cześć 2 poz. 4,5,6

Czy Zamawiający wymaga drenów posiadających filtr hydrofilny zabezpieczający przed

przedostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 13

Część 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści aparat/linia infuzyjna do pomp Infusomat Space do podaży leków

cytostatycznych i biologicznych, posiadająca 2 rozgałęzienia/zawory z zastawkami antyzwrotnymi, zabezpieczonymi korkami luer lock, do podłączenia krótkiego zestawu podłączeniowego z lekami cytotoksycznymi z odpowietrznikiem w części nakłuwającej, klema ON/OFF i zacisk rolkowy.

Komora kroplowa z filtrem 15um, W części dystalnej samouszczelniającym i samodomykającym się zaworem bezigłowym do podaży bolusa, Dren bez PCV i DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Część 2 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakiej pompy infuzyjnej ma być przystosowany oferowana linia infuzyjna.

Odpowiedź: INFUZOMAT SPACE i INFUZOMAT COMPACT PLUS.

Pytanie 15

Pakiet 2 poz. 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw bursztynowy wielodrożny, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym do podaży leków cytostatycznych i biologicznych metodą grawitacyjną lub przez pompę infuzyjną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat bursztynowy do podaży leków cytostatycznych, Dren bez zawartości PVC i DEHP, Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału. W dolnej części drenu port bezigłowy do podaży bolusa. Długość drenu 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 17

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia otrzymania zawiadomienia” na „…od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie niewykonania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10 % kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie) niniejszej Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 produkt o następujących parametrach: łącznik bezigłowy luer-lock do przygotowywania, transportu i podaży leków przeciwnowotworowych, wyposażony w nasadkę ochronną; produkt sterylny; bez PCV, DEHP; system zamknięty, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 21

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2-7 dopuści produkty wykonane z PCV bez DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 22

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2-7 dopuści produkty wyposażone w łączniki bezigłowe niewymagające zastosowania koreczków ochronnych, bez sygnalizacji akustycznej podłączenia z drenem głównym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 23

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2-7 dopuści produkty, w którym dren nie jest wykonany z poliuretanu w całości, natomiast część drenu mająca kontakt z lekiem cytostatycznym wykonana jest z poliuretanu. Oferowany produkt spełnia wymóg Zamawiającego i nie zawiera PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 24

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie pozycji 8 z części 1. Pozwoli to na złożenie ofert większej licznie wykonawców i na wybranie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia producenta, że oferowane produkty przeznaczone są do podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym i tym samym odstąpi od wymogu przedstawienia testu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści adapter wielodrożny, przezroczysty, przezierny do podaży leków cytostatycznych i biologicznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Dren sterylny, zawierający PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe (zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock) pozwalające na podłączenie krótkich drenów do przygotowania leków. Zawory bezigłowe kompatybilne z końcówką luer lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 27

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnej, z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką. Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy (z membraną do dezynfekcji) umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony nad komorą kroplową. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15 mikronów. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu. Długości 300 cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 poz. 1 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.