Kraków, dnia 21.02.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.4.2019.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do chirurgii endoskopowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 poz 17 prowadników endoskopowych .038” w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260cm i prowadników .025” 
z końcówką tylko prostą w wersji standardowej w długości 260cm, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy poprzez zmianę treści par. 3 ust. 4 na: „Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego pobrania przez Szpital Uniwersytecki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 3 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy poprzez dodanie w par. 12 ust. 4 zdania 
o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Wykonawcy uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności danych osobowych pracowników Wykonawcy uczestniczących w realizacji niniejszej umowy, i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść wzoru umowy.

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 4 zdania 
o następującej treści:

W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść wzoru umowy.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 4 zdania 
o następującej treści: „Wyrób, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany przez Szpital Uniwersytecki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść wzoru umowy.

Pytanie 6

Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy poprzez zmianę treści par. 3 ust. 2 umowy 
w zakresie ilościowego stanu magazynowego dla Pracowni Endoskopii przy ul. Kopernika 21 dla pozycji wskazanych w tabeli poniżej:

Numer części	Numer pozycji	j.m.	Pracownia Endoskopowa ul. Kopernika 21

1		1		szt.	20

1		2		szt.	10

1		3		szt.	5

1		5		szt.	6

1		8		szt.	6

1		10		szt.	10

1		11		zest.	10

1		12		szt.	10

1		14		szt.	35

1		16		szt.	10

1		17		szt.	20

1		18		szt.	40

1		19		szt.	50

1		22		szt.	50

1		23		szt.	200

W przypadku nieuwzględnienia powyższego pytania prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy poprzez dodanie w par. 3 ust. 2 umowy pod tabelą zdania o treści: „Brak utrzymania pełnego stanu magazynowego nie będzie uznawany za naruszenie Umowy, o ile Wykonawca zapewni utrzymanie co najmniej 50% ilości wskazanych w tabeli powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść wzoru umowy.

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy poprzez dodanie w par. 3 ustępu 2a o treści: „W czasie trwania Umowy Strony mogą w pisemnym porozumieniu ustalić inny stan magazynowy niż wskazany w tabeli w ust. 2 powyżej. Zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany Umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy § 3ust. 2a.

Pytanie 8

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty 
na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

Poz 2

Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych o kwadratowych ramionach: średnica katateru 7 - 6 Fr, długość 200 cm, średnica balonu 9 -12-15 mm, 12-15-18 mm, 15-18-21 mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, prowadnik -  .035", w zestawie trzy skalibrowane strzykawki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty 
na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

Poz 6

Balony średniociśnieniowe z prowadnikiem w komplecie do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita i kanału brodawki Vatera o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowe, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5.5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter 
o średnicy 7 Fr i długości 180 cm i 230 cm , cewnik zawiera metkę z jednoznaczną informacją 
o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

Poz 17

Prowadniki endoskopowe: dostępne średnice: 0.025’, 0.035” dostępne długości prowadników: 260 i 450 cm; sztywność: standardowa i usztywniona; z hydrofilną końcówką roboczą zawierająca wolfram o długości 6 i 13 cm, widoczną w RTG; dostępne końcówki: prosta (standardowa 
i usztywniona) i zagięta (standardowa); rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania; prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie 
i ułatwiającym wymianę narzędzi; izolowany elektrycznie; dwukolorowy sztywność standardowa, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

Poz 18

Pętle do polipektomii w obrębie przewodu pokarmowego, owalne, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności; długość robocza min. 230 cm, średnica osłonki 2,3 mm, średnice owalnej pętli 15 mm, 24 mm, 36 mm, rękojeść skalowana umożliwiająca podłączenie kabla do monopolarnej koagulacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

Poz 19

Pętle do polipektomii na zimno, jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu, kształt owalny, dł. robocza min. 230 cm, średnica osłonki 2.3 mm, średnica otwartej pętli: 10, 15 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

Poz 21

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.3mm, długość robocza 160 i 230 cm, łyżeczki z ząbkami i możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych z podwójnymi okienkami każda łyżeczka (okrągłe i elipsoidalne oraz duże pogłębione), koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, średnica kanału roboczego 2,8 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

Poz 22

Pułapka na polipy 4 komorowa obrotowa

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

poz 23

Komplet szczotek do mycia endoskopów (po obu stronach szczotka kanałowa w zakresie 2,0-4,2 mm plus oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do zaworow); dł kateteru 230 cm, śr. kateteru 1.7 mm; dł. szczoteczki kanałowej 20 mm, średnica szczotki kanalowej 5 mm; dł. całkowita szczotki gniazdowej 14,5 cm, śr. szczotki gniazdowej 5/10 mm, dł. szczotki gniazdowej 35/40 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

poz 24

Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), retencja 8 tygodni, dostępne 
w długościach 160 cm i 230 cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2,8 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Pakiet 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający zezwoli na złożenie odrębnej oferty na pozycje 2, 6, 15, 17, 18,19,21,22,23,24 i dopuści :

Poz 25

Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawiera 6 lub 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw 
z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9 - 13 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający prostuje omyłkę pisarską dotyczącą numeracji ustępów w §4 wzoru umowy i nadaje ustępom §4 numery od 1 do 8.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) oraz wzór umowy (stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi 
i wprowadzone zmiany.