OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia Medycyny Nuklearnej przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Wyciąg radiochemiczny – 1 szt. (Medycyna Nuklearna)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyciąg radiochemiczny (Medycyna Nuklearna) | 1 |  |  |
|  | A: Cena brutto (w zł): |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł): |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyciąg radiochemiczny – 1 szt. (Medycyna Nuklearna)

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Wyciąg radiochemiczny przeznaczony do pracy radioizotopami – komora laminarna z wyposażeniem – oprogramowaniem (w tym rozszerzenie funkcjonalności aparatu PET/CT Discovery MI DR, GE, posiadanym przez Zamawiającego, o wykonywanie bramkowania bramki kardiologicznej PET/CT) opisanym w pkt. 21 – 26 29 | TAK |  | - - - |
|  | II klasa bezpieczeństwa | TAK |  | - - - |
|  | Pionowy, laminarny przepływ powietrza | TAK |  | - - - |
|  | Min. dwa filtry HEPA o skuteczności min. 99,995% dla MPPS | TAK, podać |  | - - - |
|  | System sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w języku polskim | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze | TAK |  | - - - |
|  | Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV, | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Przepływ powietrza regulowany w zakresie min. 0,3 – 0,5 m/s | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Panel kontrolny - sygnalizacja optyczna i dźwiękowa | TAK |  | - - - |
|  | Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem min. 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcia obszaru roboczego | TAK |  | - - - |
|  | Blat roboczy pełny, z blachy nierdzewnej (możliwość obciążenia min. 40 kg) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  | - - - |
|  | Świetlówka UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy | TAK |  | - - - |
|  | Oświetlenie białe LED min. 1200 lux | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Obszar pracy zaopatrzony w dren z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory | TAK |  | - - - |
|  | Dwa gniazda do prądu | TAK |  | - - - |
|  | Podłokietnik demontowany | TAK |  | - - - |
|  | Stelaż na blokowanych kółkach z konstrukcja umożliwiającą dostęp do otworów rewizyjnych znajdujących się na wysokości 75 cm od podłoża. Wymiary zewnętrzne w przedziałach: głębokość 75-80 cm, szerokość 100-105 cm, wysokość 190-220 cm | TAK |  | - - - |
|  | Komora posiada cyfrowy licznik czasu pracy oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy | TAK |  | - - - |
|  | Na wyposażeniu wyciągu suchy blok grzejny – 1 szt.: - zakres temperatury min. 40 – 120 ⁰C, - błąd pomiaru max.: 0,3 ⁰C, - maksymalne wymiary zewnętrzne 210 x 210 x 110 mm - zewnętrzna sonda temperaturowa w osłonie ze stali nierdzewnej (wymiary Ø2-4 mm i długość 10 -15 mm, długość przewodu 350-400 mm) współpracująca z blokiem grzejnym - wymiary bloku umożliwiające inkubację 2 fiolek o maksymalnych wymiarach Ø 25 mm i wysokości 60 mm; 2 bloki wymienne z otworami przystosowanymi do fiolek z zestawów do znakowania radiofarmaceutyków firmy Polatom (posiadanymi przez Zamawiającego) oraz do znakowania analogów somatostatyny firmy AAA (posiadanymi przez Zamawiającego) i 1 blok bez otworów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego (PET/CT Discovery, GE) 4DM do analizy ilościowej badań serca PET/CT opisane w pkt 21 – 26 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ocena perfuzji, funkcji, żywotności serca | TAK |  | - - - |
|  | Ilościowa ocena żywotności wyświetlana jako wartości procentowe i w formie mapy polarnej | TAK |  | - - - |
|  | Funkcjonalność normalizacji do bazy norm uwzględniających badania rejestrowane aparatem PET/CT Discovery MI DR | TAK |  | - - - |
|  | Funkcjonalność tworzenia własnej bazy norm | TAK |  | - - - |
|  | Funkcjonalność instalacji na stacji użytkownika Xeleris firmy GE z licencją na 4DM SPECT | TAK |  | - - - |
|  | Rozszerzenie funkcjonalności aparatu PET/CT Discovery MI DR, GE o wykonywanie bramkowania bramki kardiologicznej PET/CT opisane w pkt 28 – 29 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie akwizycyjne i doposażenie sprzętowe aparatu (jeżeli jest konieczne) umożliwiające rejestrację bramki kardiologicznej CT i PET oraz obróbkę otrzymanych danych. Z wykorzystaniem pełnych możliwości aparatu PET/CT. | TAK |  | - - - |
|  | Oprogramowanie postprocesingowe umożliwiające analizę otrzymanych obrazów. - renderowanie 2D i 3D pojedynczych lub wielu naczyń tętnic wieńcowych - automatyczne przekształcanie obrazów serca w płaszczyzny wzdłuż krótkiej lub długiej osi serca - wyświetlanie naczyń wieńcowych w 2D i 3D - zobrazowanie zastawki aortalnej i mitralnej 4D - fuzja obrazów kardiologicznych 3D statycznych jak i bramkowanych PET/SPECT/CT | TAK |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| GWARANCJE |  |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) W cenie oferty obowiązkowy przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać przy dostawie dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |