OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa kompleksowego wyposażenia dodatkowego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Rotablator – 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotablator | 1 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rotablator – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:  .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Platforma komputerowa wspomagająca pracę pracowni hemodynamicznej, w której używa się urządzenia rotablator producenta Boston Scientific Corporation posiadanym przez zamawiającego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Platforma z oprogramowaniem przeznaczonym do wykonywania obliczeń na obrazach angiograficznych jam serca i naczyń krwionośnych | TAK, podać |  | - - - |
|  | Platforma składająca się z komputera stacjonarnego, monitora oraz oprogramowania | TAK, podać |  | - - - |
|  | Przekątna ekranu monitora min 21’’ | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt. Wartość większa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Rozdzielczość ekranu monitora min. 1024×600 | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt. Wartość większa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Przeglądanie badań serca w trybie 2D, z opcją wyświetlania w trybie kinematograficznym (cine), prezentacja linii referencyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość pomiaru odległości i pola powierzchni zaznaczonego segmentu | TAK |  | - - - |
|  | Dedykowane do różnych typów patologii serca przyciski wyświetlania badań serca | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość importu badań AX, CT, MR, IVUS z CD/DVD i innych nośników danych | TAK |  | - - - |
|  | Centralna baza danych dla badań, wykonanych analiz badań i raportów | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość konfiguracji systemu z centralną bazą danych i dostępem do nich z klientów sieciowych. | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość konfiguracji systemu jako pojedyncza stacja robocza jak również z serwerem licencji i licencjami pływającymi. | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość instalacji nieograniczonej ilości klientów sieciowych. | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku licencji pływających istnieje możliwość rezerwacji pojedynczych licencji na określony czas dla wybranego klienta sieciowego. | TAK |  | - - - |
|  | Wsparcie dla JPEG2000 | TAK |  | - - - |
|  | Funkcja preprocessingu badań kardiologicznych polegającym na automatycznych rozpoznaniu i obrysowaniu konturów lewej i prawej komory serca w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego w module analizy badań CMR | TAK |  | - - - |
|  | Zoptymalizowana praca, możliwość uruchomienia kilku specjalistycznych modułów w jednym czasie | TAK |  | - - - |
|  | Ładowanie w tle poprzednich badań pacjenta do porównania | TAK |  | - - - |
|  | Archiwizacja wyników, raportów, obrysów/konturów serca do systemu PACS | TAK |  | - - - |
|  | Importowanie uprzednio wykonanych obrysów/konturów serca | TAK |  | - - - |
|  | Raportowanie wyników, z możliwością konfiguracji raportu | TAK |  | - - - |
|  | Raport zawiera dane wszystkich pomiarów, wykonane zdjęcia/stopklatki oraz komentarze. | TAK |  | - - - |
|  | Zapisywanie raportu w formacie PDF oraz jako plik tekstowy, jak również XML i JSON. | TAK |  | - - - |
|  | Zapisywanie DICOM SR dla pomiarów funkcyjnych prawej i lewej komory | TAK |  | - - - |
|  | Tworzenie kont użytkowników w celu logowania do własnych profili. | TAK |  | - - - |
|  | Przypisywanie użytkownikom systemu różnych uprawnień | TAK |  | - - - |
|  | Opcja eksportu filmów w formacie .MPEG lub .AVI | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyczne ładowanie serii angiograficznych do aplikacji | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczna kalibracja oparta o dane kalibracyjne izocentrum z nagłówka DICOM | TAK |  | - - - |
|  | Przełączanie aplikacji w tryb pełnego ekranu podczas analizy tętnic | TAK |  | - - - |
|  | Przeglądanie 2D oraz 3D tętnic i zmian chorobowych | TAK |  | - - - |
|  | Wyświetlanie i synchronizacja EKG z angiogramami | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczna detekcja fazy ED w dostępnym EKG | TAK |  | - - - |
|  | Synchronizacja znaczników pomiędzy średnicą w 3D QCA i wykresami QFR “pull-back”, jak również pomiędzy obrazem angiograficznym 2D i modelem 3D | TAK |  | - - - |
|  | Pełny proces analizy jest widoczny na wszystkich jej etapach | TAK |  | - - - |
|  | System pomaga użytkownikowi w doborze właściwych scen/widoków które dadzą właściwe wyniki analizy rezerwy wieńcowej | TAK |  | - - - |
|  | Moduł aplikacji do wyznaczenia optymalnych kątów akwizycji drugiej sceny niezbędnej do prawidłowego modelowania 3D podczas zabiegu | TAK |  | - - - |
|  | Moduł automatycznej preselekcji serii angiograficznych pokazujący tylko serie różniące się od siebie co najmniej o 25 stopni | TAK, podać |  | - - - |
|  | Automatyczne obliczanie optymalnych kątów widzenia | TAK |  | - - - |
|  | Korekta przesunięcia pomiędzy analizowanymi obrazami | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczna segmentacja konturów tętnic w obrazie 2D w oparciu o sprawdzone algorytmy 2D QCA | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczna rekonstrukcja 3D konturów tętnic wieńcowych | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczna rekonstrukcja 2D i 3D powierzchni i obrazów referencyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczna ocena ilościowa zmian w rekonstrukcji 3D (3D QCA) | TAK |  | - - - |
|  | Obliczanie skrócenia zmiany w tętnicy dla oryginalnych widoków 2D i bieżącego widoku 3D | TAK |  | - - - |
|  | System wyświetla automatycznie wyniki min. 3 najistotniejszych zmian chorobowych | TAK, podać |  | - - - |
|  | System umożliwia dodanie dodatkowego ROI zdefiniowanego przez użytkownika | TAK |  | - - - |
|  | System oblicza następujące parametry dla światła naczynia i płytki miażdżycowej: • Średnica i powierzchnia zwężenia • Minimalna średnica światła naczynia (MLD) • Minimalna i maksymalna średnica dla markerów P i D (Marker proksymalny - P i dystalny - D) • Wyświetlanie referencyjnej objętości w rekonstrukcji 3D wzdłuż całego segmentu • Długość zwężenia • Kąt zgięcia • Pięć optymalnych kątów widzenia z minimalnym skróceniem zmiany | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe specjalistyczne aplikacje do analizy rezerwy wieńcowej, analizy badań TK i MR, analizy kurczliwości przestrzennej mięśnia sercowego w badaniach rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. | TAK |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) W cenie oferty – obowiązkowy przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |