Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr ….. do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie - skaner do radiografii pośredniej (CR)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie -skaner do radiografii pośredniej (CR) | 1 |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOTYCZY OBYDWU OPISANYCH ROZWIĄZAŃ 1 i 2 |  |  |  |  |
|  | Skaner do ucyfrowienia pośredniego min. jedno-slotowy z jednoczesną, automatyczną obsługą min. trzech kaset | podać |  | Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. |
| DOPUSZCZONY OPIS PARAMETRÓW 1 |  |  |  |  |
|  | Wydajności min. 60 kaset/godz. dla rozmiaru 35 x 43 cm przy rozdzielczości skanowania 10 pikseli/mm i min. 40 płyt/godz. przy rozdzielczości 20 pikseli/mm dla kaset o rozmiarach 24 x 30 cm | Tak, podać |  | --- |
|  | Przepustowość dla kaset 35 x 43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm, min. 60 płyt/godz. | Tak, podać |  | --- |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej – min. 16 bitów | Tak, podać |  | --- |
|  | Formaty obsługiwanych kaset z proszkowymi płytami obrazowymi do badań ogólnodiagnostycznych min. 15 x 30 cm, 18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 35 x 35 cm i 35 x 43 cm | Tak, podać wszystkie obsługiwane formaty |  | --- |
|  | Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej | Podać |  | --- |
|  | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm | Tak |  | --- |
|  | Dostępność płyt obrazowych wykonanych w technologii igłowej do badań ogólnodiagnostycznych (10 pikseli/mm) formatu 35 x 43 cm | podać |  | --- |
|  | Praca skanera jednocześnie z użyciem płyt proszkowych i igłowych, w zakresie różnego typu badań, bez konieczności modyfikowania konfiguracji sprzętowej i/lub oprogramowania skanera | Tak |  | --- |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  | --- |
|  | Masa max. 200 kg | Tak, podać |  | --- |
|  | Moc pobierana max. 600 W | Tak, podać |  | --- |
|  | Powierzchnia zabudowy max. 0,5 m2 | Tak, podać |  | --- |
|  | Stacja technika/konsola sterowania skanerem CR z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 szt. | Tak |  | --- |
|  | Procesor osiągający w teście cpubenchmark min. 5 000 punktów | Tak, podać |  | --- |
|  | RAM min. 4 GB | Tak, podać |  | --- |
|  | Dysk twardy min. 500 GB | Tak, podać |  | --- |
|  | Klawiatura, mysz optyczna | Tak |  | --- |
|  | Monitor LCD min. 19” | Tak, podać nazwę i typ |  | --- |
|  | Monitor skalibrowany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą DICOM | Tak |  | --- |
|  | Karta sieciowa 100/1000 Mbps | Tak |  | --- |
|  | DVD RW | Tak |  | --- |
|  | System operacyjny | Tak, podać |  | --- |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  | --- |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  | --- |
|  | Wpisywanie danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku technika | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Multisesyjność – otwarcie co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresów PACS, kompozycja wydruków | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Możliwość wprowadzenia min. 150 różnych ekspozycji | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30) - możliwość DICOM Export For Processing w formacie liniowym - eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą, ć, ź, ę, itd.) | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Możliwość domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badań pediatrycznych i dla badań dorosłych | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna) z możliwością wyboru przez operatora, która wersja obrazu zostanie wysłana do PACS - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec /kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa) pediatria Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | Algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników | Tak, podać nazwę pakietu programowego |  | --- |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, Podać nazwę i typ |  | --- |
|  | Kasety do systemu CR z płytami obrazowymi radiografii | Tak |  | --- |
|  | Kasety fabrycznie nowe, nieregenerowane, niepowystawowe, rok produkcji min. 2017 | Tak |  | --- |
|  | Gwarantowana trwałość płyt obrazowych min. 45 000 cykli zapisu i odczytu. | Tak, podać |  | --- |
|  | Kasety – komplet -PIP 35x43cm - 5 szt. -PIP 35x35cm - 2 szt. -PIP 24x30cm - 4 szt. | Tak |  | --- |
| LUB DOPUSZCZONY OPIS PARAMETRÓW 2 (ALTERNATYWNY) |  |  |  |  |
|  | Jednoslotowy skaner do radiografii cyfrowej, przeznaczony do radiografii ogólnej i mammografii – 1 szt | Tak |  | --- |
|  | Ilość skanowanych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie |  1 |  | --- |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego min. 16 bitów | Tak, podać |  | --- |
|  | Kolorowy interfejs skanera informujący o stanie systemu | Tak |  | --- |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bitów | Tak, podać |  | --- |
|  | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm oraz możliwość skanowania płyt mammograficznych z co najmniej 20 pikseli/mm | Tak, podać |  | --- |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm oraz mammograficzne 18x24cm i 24x30cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  | --- |
|  | Możliwość skanowania kaset pantomograficznych 15x30 cm oraz możliwość uzyskania zdjęć kości długich o min. rozmiarze 43 cm x128cm | Tak |  | --- |
|  | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | Podać |  | --- |
|  | Możliwość podłączenia kilku konsoli techników | Tak, min. 5 (podać) |  | --- |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 płyt/godz. | Tak. podać |  | --- |
|  | Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej | Podać |  | --- |
|  | Możliwość kasowania kaset niezależnie od cyklu odczytytwania | Tak |  | --- |
|  | Masa maksymalnie 150 kg | Tak, podać |  | --- |
|  | Automatyczne raportowania przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez internet | Tak |  | --- |
|  | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 45 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak, podać |  | --- |
|  | Kasety – komplet -PIP 35x43cm - 5 szt. -PIP 35x35cm - 2 szt. -PIP 24x30cm - 4 szt. | Tak |  | --- |
|  | Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset | Tak |  | --- |
|  | Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów - badania ogólnodiagnostyczne 1 szt. |  |  | --- |
|  | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych | Tak |  | --- |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 2 GHz, 2 GB pamięci RAM, dysk twardy 160 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak |  | --- |
|  | Monitor dedykowany do zastosowań medycznych LCD kolorowy dotykowy, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | --- |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak |  | --- |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji | Tak |  | --- |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist | Tak |  | --- |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  | --- |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  | --- |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 5 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  | --- |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków,funkcja negatyw-pozytyw | Tak |  | --- |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  | --- |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  | --- |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  | --- |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej | Tak |  | --- |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  | --- |
|  | Nanoszenie znaczników tekstowych i graficznych | Tak |  | --- |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatycznie i manualne (manualne przesuwanie pozycji blendy – granicy przesłanianego obrazu) blendowanie (przesłanianie) nie naświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  | --- |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciw rozproszeniowej | Tak |  | --- |
|  | Możliwość wydruku obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) | Tak |  | --- |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, pomiar kąta Cobba | Tak |  | --- |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, strzałki, znaki graficzne | Tak |  | --- |
|  | Powiększanie obrazu, lupa | Tak, podać |  | --- |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) | ≥ 40 |  | --- |
|  | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji | Tak |  | --- |
|  | Oprogramowanie pediatryczne do wstępnej, dedykowanej obróbki badań dzieci (obok procedur predefioniowanych fabrycznie, możliwość definiowania własnych programów wstępnej obróbki ). | Tak |  | --- |
|  | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie | Tak |  | --- |
|  | Prowadzenie kilku otwartych badań (procedur) jednocześnie na kilku zestawach rtg w różnych gabinetach rtg, np. podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym. | Tak |  | --- |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | --- |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie | Tak |  | --- |
|  | Wielopoziomowy system logowania do systemu wraz z dostępem do zaawansowanych funkcji zależny od uprawnień | Tak |  | --- |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu (wspólne dla OPCJI 1 i 2)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 12 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe – 0 pkt. |
|  | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.4 osoby) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym oferenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Celem zachowania konkurencyjności zamawiający załącza ofertę AGFA Healthcare dla SU na podpięcie skanera CR. Oferta ta jest wiążąca dla wszystkich wykonawców. | tak |  | - - - |