**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 1 – STOŁY OPERACYJNE**

Uwagi i objaśnienia:

* Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
* Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=” lub „=<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą.
* Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.
* Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,
* Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy, jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ...............................................................

Rok produkcji: .......................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:** | | | | |
| Przedmiot | | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Cena brutto (w zł) |
| 1. | stół operacyjny (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym) | 6 |  |  |
| 2. | stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej | 2 |  |  |
| 3. | stół operacyjny (z wyposażeniem neurochirurgicznym, w tym rama do stereotaksji) | 2 |  |  |
| 4. | stół operacyjny (z wyposażeniem ginekologicznym) | 2 |  |  |
| 5. | stół operacyjny (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym - IORT) | 1 |  |  |
| 6. | stół operacyjny (z wyposażeniem ortopedycznym) | 2 |  |  |
| 7. | stół operacyjny (z wyposażeniem otolaryngologicznym) | 2 |  |  |
| 8. | stół operacyjny (z wyposażeniem urologicznym) | 2 |  |  |
| 9. | stół operacyjny (z wyposażeniem urologicznym) | 2 |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **A:** Razem cena brutto wszystkich pozycji (w zł) | | |  |
|  | **B:** Cena brutto dostawy sprzętu do nowej siedziby Szpitala (w zł): | | |  |
|  | **C:** Cena brutto instalacji, szkolenia i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala (w zł): | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:**  **dostawa sprzętu do magazynu Wykonawcy oraz przechowywanie sprzętu w magazynie Wykonawcy nie dłużej niż do 30.11.2019 r.** | | | | | | |
| Przedmiot | | Zakładany czas | Cena brutto miesięcznego przechowywania 1 szt. sprzętu (w zł) | Cena brutto przechowywania 1 szt. sprzętu przez zakładany czas (w zł): | Liczba sztuk | Cena brutto przechowywania wskazanej ilości sprzętu przez zakładany czas (w zł): |
| 1. | stół operacyjny (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym) | 14 m-cy |  |  | 6 |  |
| 2. | stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 3. | stół operacyjny (z wyposażeniem neurochirurgicznym, w tym rama do stereotaksji) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 4. | stół operacyjny (z wyposażeniem ginekologicznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 5. | stół operacyjny (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym - IORT) | 14 m-cy |  |  | 1 |  |
| 6. | stół operacyjny (z wyposażeniem ortopedycznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 7. | stół operacyjny (z wyposażeniem otolaryngologicznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 8. | stół operacyjny (z wyposażeniem urologicznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 9. | stół operacyjny (z wyposażeniem urologicznym) | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | **D:** Cena brutto przechowywania łącznej liczby sztuk sprzętu w magazynie Wykonawcy przez zakładany czas (w zł): | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **A+ B + C + D**: Cena brutto oferty (w zł) |  |

**Parametry techniczne i eksploatacyjne – typ 1**

**(uwaga - opis obowiązujący dla stołów z pozycji 1,2,3,4,5,7, 8 i 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr wymagany/ wartość** | **Parametr oferowany** | **Zasady oceny (punktacji)** |
|  | **STÓŁ OPERACYJNY** |  |  |  |
|  | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny mobilny  na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi  lub pojedynczymi kołami. Stół fabrycznie nowy, kompatybilny z systemem integracji sal operacyjnych Endoalpha - fabrycznie wbudowany modem do integracji z systemem Endoalpha | TAK |  | koła pojedyncze – 1 pkt  koła podwójne – 5 pkt |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym | TAK |  | piąte koło – 1 pkt  napęd własny – 5 pkt |
|  | Wymiary stołu: długość – min. 200 [cm], szerokość  z szynami bocznymi: min. 58 [cm] | TAK |  | - - - |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej; (dopuszcza się częściowy fartuch gumowy); | TAK |  | - - - |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej; (dopuszcza się częściowy fartuch gumowy) | TAK |  | - - - |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | TAK |  | - - - |
|  | Konstrukcja modularna, umożliwiająca zamianę części plecowej z częścią podnóżków oraz instalację elementów plecowych i nożnych o różnych kształtach  i wymiarach | TAK |  | - - - |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny  lub elektromechaniczny | TAK |  | - - - |
|  | Stół z możliwością łatwego wywoływania często używanych pozycji przez Użytkownika | TAK |  | 10 pozycji i więcej – 3 pkt.  mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Stół blokowany do podłoża :  - za pomocą elektrohydraulicznych/ elektromechanicznych stopek lub  - za pomocą centralnego hamulca znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej lub  - za pomocą posadowienia stołu na podłożu. | TAK |  | - - - |
|  | Podstawa (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron. | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | TAK |  | - - - |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) bez pokręteł i śrub  Uwaga - dopuszcza się ewentualnie dodatkowe zabezpieczenia w postaci pokręteł | TAK |  | - - - |
|  | Elektronika stołu pozostająca nieprzerwanie  w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole lub stół wyposażony w przycisk na pilocie i panelu sterowania do wyłączenia stołu | TAK |  | - - - |
|  | System autokompensacji nierówności podłoża, automatycznie niwelujący nierówności podłoża | Podać |  | tak – 5 pkt.  nie – 0 pkt. |
|  | Każdy stół wyposażony w dwa piloty sterujące:   * pilot bezprzewodowy (ir lub bluetooth) * pilot przewodowy | TAK |  | bezprzewodowy (IR) – 1 pkt.  bezprzewodowy (Bluetooth) – 5 pkt.  dodatkowa punktacja za:  pilot podświetlany ze wskaźnikiem naładowania baterii – 1 pkt.,  inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Każdy pilot wyposażony w wyświetlacz informujący min. o:   * pozycji normalnej i odwróconej pacjenta, * stanie blokady stołu lub próbie aktywacji, którejkolwiek funkcji w przypadku nie zablokowania stołu, * ładowanie baterii stołu,   lub wyświetlanie w/w informacji na panelu bocznym | TAK |  | - - - |
|  | Każdy pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, piktogramami | TAK |  | piktogramy podświetlane ułatwiające pracę w zacienionej sali operacyjnej – 3 pkt.  brak w/w rozwiązania – 0 pkt.  sterowanie na podczerwień – 1 pkt.  sterowanie technologii bluetooth – 3 pkt. |
|  | Każdy pilot wyposażony w wyświetlacz informujący dodatkowo o stanie położenia blatu w postaci parametrów cyfrowych, w tym min.: przechyły boczne i wzdłużne, wysokość wybranych segmentów/sekcji, wypoziomowanie blatu | Podać |  | tak – 3 pkt.  nie – 0 pkt.  ładowanie pilota w stole – 1 pkt., ładowarka zewnętrzna – 3 pkt. |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG, dopuszcza się częściową nieprzezierność segmentu przedłużenia pleców lub zagłówka | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość ułożenia pacjenta w kilku pozycjach, min.:   * leżącej, * siedzącej, * bocznej | TAK |  | - - - |
|  | Blat stołu dzielony na min. 5 segmentów:   * podgłówek – odłączany, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, * segment plecowy, * siedzisko, * segment nożny dzielony, 4 częściowy | TAK |  | - - - |
|  | Podnóżek 4-częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym | TAK |  | - - - |
|  | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | TAK |  | - - - |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. (-45/+25 ˚) | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach):   * wysokość blatu, * regulacja pozycji Trendelenburga/anty –Trendelenburga, * regulacja przechyłów bocznych, * regulacja płyty plecowej, * regulacja przedłużenia sekcji pleców (dopuszcza się regulację manualną), * regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko, * pozycja „0” za pomocą jednego przycisku, * pozycja flex/reflex, * przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona, * przesuw wzdłużny (dopuszcza się manualną regulację realizowaną z pilota przez wciśnięcie przycisku) | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 105 cm | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość opuszczenia stołu poniżej 65 cm | Podać |  | tak – 5 pkt.  nie – 0 pkt. |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburg) w zakresie  min. - 30° do +30° | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20**°** w obie strony | TAK |  | - - - |
|  | Automatycznie ustawiana pozycja „0” lub stół operacyjny z możliwością powrotu do „pozycji 0”  za pomocą jednego przycisku | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° | TAK |  | - - - |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° | TAK |  | - - - |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 270 [mm] | TAK |  | Wymagany – 1 pkt.  Większy – 3 pkt. |
|  | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota lub regulowane ręcznie | TAK |  | sterowane z pilota – 3 pkt.  inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Funkcje blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku,  po wybraniu tej funkcji na pilocie | TAK |  | - - - |
|  | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynną ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania | TAK |  | - - - |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać |  | Tak – 5 pkt.  Nie – 0 pkt. |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu,- zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy w przypadku kolizji z przedmiotami podczas opuszczania blatu stołu (czujnik powodujący zatrzymanie ruchu w przypadku napotkania przeszkody) | Podać |  | Tak – 5 pkt.  Nie – 0 pkt. |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 [mm]  Materac z funkcją pamięci kształtu | TAK |  | Wymagana grubość – 1 pkt.  Większa niż wymagana - 2 pkt.  Mocowanie paskiem żelowym – 3 pkt.  Mocowanie na rzep – 1 pkt. |
|  | Materac z funkcją zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem | Podać |  | tak – 3 pkt.  nie – 0 pkt. |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony  na kolumnie/podstawie stołu (system nie wyłączający się automatycznie bez ingerencji obsługi) | TAK |  | panel odejmowalny – 3 pkt.  panel stały – 1 pkt. |
|  | Dodatkowy panel z możliwością sterowania awaryjnego funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota | Podać |  | dodatkowa punktacja za:  sterowanie awaryjne wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia pilota – 1 pkt. |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie lub wyświetlanie na kolumnie/panelu bocznym stołu | TAK |  | - - - |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | TAK |  | - - - |
|  | Liczba godzin ciągłej nieprzerwanej pracy z możliwością wykorzystywania wszystkich funkcji min. 10 [h]  Całkowite naładowanie baterii w czasie do 10 [h] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych, sekcji pleców oraz regulacji wysokości blatu stołu w przypadku awarii zasilania – z zachowaniem możliwości wyboru funkcji na panelu awaryjnym | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość pracy z sieci 230 [V] w trybie awaryjnym | TAK |  | - - - |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 [kg] | TAK |  | - - - |
|  | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 225 [kg] | TAK |  | 300 [kg] i więcej – 5 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Stół wyposażony w system przeciążeniowy  – zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu  w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji  i informujący na wyświetlaczu lub sygnałem dźwiękowym o zaistniałej próbie niebezpiecznego ruchu blatu. | Podać |  | tak – 5 pkt.  nie – 0 pkt |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wskazaniem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | Podać |  | tak – 5 pkt.  nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja powolnego startu ruchów stołu – do zastosowania w zabiegach wymagających precyzji | Podać |  | tak – 5 pkt.  nie – 0 pkt. |
|  | Oba typy stołów opisane w niniejszej specyfikacji – jednego producenta | Podać |  | tak – 5 pkt.  nie – 0 pkt. |
|  | **WYMAGANE WYPOSAŻENIE** |  |  |  |
|  | **wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 1 (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym) – 6 kpl.** |  |  |  |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** |  |  |  |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - **2 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku **– 1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Podpórki stóp dla bariatrii – **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Segmenty przedłużające sekcję nóg, mocowane do szyn bocznych z klamrami mocującymi – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg,  z klamrami mocującymi do szyn bocznych dł. min 1200 mm – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta bariatryczny, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | **wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 2 (z wyposażeniem do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej- 2 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Płyta do zabiegów w obrębie głowy (chirurgia szczękowo-twarzowa, laryngologia, okulistyka), instalowana w miejsce sekcji nóg, ze ściętymi narożnikami - zwężająca się ku górze dla lepszego dostępu, ze specjalnie wyprofilowaną podpórką głowy z możliwością odchylenia.  Łącznik podgłówka z podwójną regulacją wzdłużną w celu dostosowania do wzrostu pacjenta w zakresie min. 200 mm z precyzyjną regulacją oraz regulacją wysokości podgłówka.  Możliwość opuszczenia i podniesienia oraz pochylenia w zakresie minimum -40° / +40° - 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Specjalna podpórka głowy w kształcie podkowy – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Żelowa podpórka/obręcz (otwarta) pod głowę Ø 200 – 1 [szt.] | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wspornik podparć bocznych do mocowania podpórek, umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - **2 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku **– 1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | **wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 3 (z wyposażeniem neurochirurgicznym ) – 2 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - **2 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Podwójna poduszka w kształcie trapezu, stabilizująca, ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku **– 1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podparcie głowy dla pozycji brzusznej, wyloty dla rur anestetycznych po obu stronach – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Podkładki żelowe pod pięty – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Przezierna płyta z włókna węglowego (karbonowa), do zamocowania do sekcji pleców stołu operacyjnego, długość min. 1,100 mm. Przezierna dla promieni rtg na długości min. 1,000 mm. Z materacem z pianki antystatycznym, z prętem podpierającym. Bezpieczne obciążenie robocze: min. 220 kg **– 1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Szyny boczne do płyty z włókna węglowego, ze stali nierdzewnej, 25 x 10 mm, długość min. 220 mm, do zamocowania do płyty karbonowej,odczepiane **- 1 para** | tak |  | - - - |
|  | Kompletna przystawka neurochirugiczna z klamrą DORO / Mayfield pozwalającą na wykonywanie zabiegów w pozycji siedzącej i leżącej pacjenta – 2 kpl. Wg opisu jak poniżej:  Zamawiający wymaga:   * uchwyt kości czaszki (klamra) ze stopu aluminium z 3 punktową fiksacja czaszki, z mocowaniami do neuronawigacji po obu stronach równoległych łuków uchwytu , z bocznymi równoległymi szynami do mocowania systemu retraktorów -1 szt. * uchwyt bazowy do mocowania do stołu operacyjnego ze stopu aluminium -1szt * aluminiowy łącznik obrotowy do uchwytu bazowego -1szt. * piny do klamry czaszkowej 3 szt. w komplecie – 2 kpl. * uchwyt mocujący retraktor do szyny klamry do kości czaszki, niewymagający dodatkowo klucza - 2 szt. * łącznik obrotowy, zaciskany pokrętłem, niewymagający dodatkowo klucza, do zamocowania wspornika, pozwalający na obrót o 360 stopni ramienia łukowatego i całego retraktora w stosunku do klamry - 4 szt. * wspornik pozwalający na niezależne i rozłączne podłączenie ramion łukowatych, na różnej względem siebie wysokości i różnym kącie w stosunku do klamry czaszkowej, w kształcie zamkniętej rurki - 2 szt. * tacka na waciki neurochirurgiczne - 1 szt. * ramię zakrzywione w kształcie łuku -2 szt. * ramię elastyczne obrotowe długość 350mm 1 szt. * ramię elastyczne obrotowe długość 280mm, 2 szt. * zestaw szpatułek prostych dł 102mm, lub 152mm, komplet-5 sztuk, - 2 kpl . * kaseta do sterylizacji zestawu z tacą- 1 szt. * taca do sterylizacji - 1 szt. * podkowiasta podpora pod głowę zapewniające podparcie czaszki u pacjentów leżących na plecach lub na wznak dla dorosłych lub starszych dzieci, z podkładką żelową podkowiastą z uchwytem do wyciągu kostnego, - 1 szt. * adaptor do pozycji siedzącej z dwoma łącznikami do szyn bocznych stołu operacyjnego – 1 zestaw | tak |  | - - - |
|  | Przystawka do wykonywania zabiegów w pozycji kolankowo-łokciowej pacjenta z podparciem pośladków – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący wykonany ze stali nierdzewnej, obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | **wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 4 (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym do ginekologii) – 2 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - **2 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku **– 1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Podpórki stóp dla bariatrii – **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Segmenty przedłużające sekcję nóg, mocowane do szyn bocznych z klamrami mocującymi – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg,  z klamrami mocującymi do szyn bocznych dł. min 1200 mm – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta bariatryczny, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący , obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | **wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 5 (z wyposażeniem ogólnochirurgicznym do chirurgii IORT) – 1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - **2 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku **– 1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | tak |  | - - - |
|  | Podpórki stóp dla bariatrii – **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Segmenty przedłużające sekcję nóg, mocowane do szyn bocznych z klamrami mocującymi – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg,  z klamrami mocującymi do szyn bocznych dł. min 1200 mm – 1 para | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta bariatryczny, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący , obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | **wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 7 (z wyposażeniem otolaryngologicznym) – 2 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Płyta barkowa ze ściętymi narożnikami dla lepszego dostępu przy zabiegach w obrębie głowy i szyi – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Specjalna podpórka głowy w kształcie podkowy lub okręgu z regulowanym łącznikiem – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Żelowa podpórka/obręcz (otwarta) pod głowę Ø 200 – 1 [szt.] | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | **wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 8 (z wyposażeniem urologicznym) – 2 kpl.** |  |  |  |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - **2 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku **– 1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizująca ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Misa urologiczna z odpływem, z sitem TUR ze stali nierdzewnej oraz z uchwytem mocującym – 1 [kpl] | tak |  | - - - |
|  | Adapter urologiczny mocowany do stołu operacyjnego stanowiący przedłużenie sekcji siedziska o min. 400 mm, z wycięciem dla procedur urologicznych, w pełni przezierny dla  promieni rtg, z szynami bocznymi – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący wykonany ze stali nierdzewnej, obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | **wyposażenie dla stołu operacyjnego z poz. 9 (z wyposażeniem urologicznym) – 2 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wałek podpierający - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - **2 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku **– 1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizująca ramiona i głowę – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Misa urologiczna z odpływem, z sitem TUR ze stali nierdzewnej oraz z uchwytem mocującym – 1 [kpl] | tak |  | - - - |
|  | Adapter urologiczny mocowany do stołu operacyjnego stanowiący przedłużenie sekcji siedziska o min. 400 mm, z wycięciem dla procedur urologicznych, w pełni przezierny dla  promieni rtg, z szynami bocznymi – 1 szt | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący wykonany ze stali nierdzewnej, obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – **1 szt.** | tak |  | - - - |

**Parametry techniczne i eksploatacyjne – typ 2**

**(uwaga - opis obowiązujący dla stołów z pozycji 6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr wymagany/ wartość** | **Parametr oferowany** | **Zasady oceny (punktacji)** |
|  | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym/ elektromechanicznym | tak |  | - - - |
|  | Napęd umożliwiający płynne, bez skokowe ruchy | tak |  | - - - |
|  | Podstawa i kolumna stołu z osłonami ze stali nierdzewnej (dopuszcza się w górnej części kolumny osłonę harmonijkowa z tworzywa sztucznego) | tak |  | - - - |
|  | Osłona podstawy stołu z wycięciami (co najmniej z dwóch stron) umożliwiającymi wsunięcie stóp operatora lub podstawa w kształcie litery U z możliwością włożenia stóp operatora pod obrys podstawy | tak |  | - - - |
|  | Stół na stabilnych kołach transportowych zapewniających stabilne przemieszczanie. Koła w podstawie. Koła o średnicy min. 100 [mm] | Tak, podać |  | koła podwójne – 3 pkt.  kola pojedyncze -1 pkt. |
|  | Blokowanie stołu poprzez cztery wysuwane elektrohydraulicznie/ elektromechanicznie stopy zapewniające stabilne zabezpieczenie lub podstawa na czas zabiegu opuszczona poprzez schowanie kół i stabilnie posadowiona na podłożu. Blokowanie stołu na podłożu za pomocą przycisku pilota. | Tak, podać |  | funkcja pozwalająca na auto poziomowanie stołu – 3 pkt.  brak w/w funkcji – 0 pkt. |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. Akumulatory 24V oraz ładowarka wbudowane w stół | tak |  | - - - |
|  | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego, oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego w podstawie stołu lub na kolumnie - na boku równoległym do osi wzdłużnej | tak |  | - - - |
|  | Pilot podświetlany/ lub z funkcją automatycznej blokady – wyłączenia pilota | tak |  | - - - |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi prowadnicami kaset min. 14 ‘’ | tak |  | - - - |
|  | Blat segmentowy:  - segment głowy z możliwością pochyłu w dwóch płaszczyznach  - segment pleców  -segment pleców górny  - segment siedziska z wycięciem urologicznym  - segment nóg złożony z dwóch części, oddzielnych podnóżków odłączanych niezależnie | tak |  | - - - |
|  | Możliwość ułożenia odwrotnego – zamiany segmentu nóg z segmentem pleców | tak |  | - - - |
|  | Maksymalne obciążenie stołu min. 270 kg w ułożeniu normalnym | Tak, podać |  | 300 i więcej – 3 pkt.,  mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Szyny do mocowania akcesoriów wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone na całej długości blaty z obu stron. | tak |  | - - - |
|  | Szyny z zapadkami grawitacyjnymi niepozwalające samoczynnemu zsunięciu uchwytów | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Obszar przezierności RTG stołu od strony nóg, z sekcją pleców górnych - min 110 [cm], licząc od końca blatu do ściany kolumny | tak |  | - - - |
|  | Wymiary blatu stołu (bez szyn):  - długość 2200 mm +/- 50 mm  - szerokość nie mniejsza niż 500 mm i nie większa 550 mm | tak |  | - - - |
|  | Zakresy regulacji:  - segment głowy min. +50°/-60°  - segment pleców min. +80°/-30°  - Trendelenburg min. 30°, anty-Trendelenburg min. 30°  - Flex (segment pleców/segment siedziska) min. -20°/-20°  - Reflex (segment pleców/segment siedziska) min. 30°/30°  - przechył boczny min.20° na każdą stronę  - segmenty nóg min. +80°/-90°  - wysokość (bez materacy) dół 660 mm +/-50 mm, góra min. 1030 mm,  - przesuw wzdłużny min. 300 mm | tak |  | - - - |
|  | niezależne manualne sterowanie segmentem nożnym każdego podnóżka osobno wspomagane sprężyną gazową | podać |  | tak – 2 pkt., nie 0 pkt. |
|  | Materace zdejmowane, o grubości min 80 [mm] przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | tak |  | - - - |
|  | Materace montowane na rzepy | tak |  | - - - |
|  | Funkcje obsługiwane z pilota przewodowego:  - włączanie/wyłączanie  - regulacja wysokości  - regulacja segmentu pleców  - Trendelenburg za pomocą jednego przycisku  - anty-Trendelenburg za pomocą jednego przycisku  - Flex za pomocą jednego przycisku  - Refleks za pomocą jednego przycisku  - regulacja przechyłu bocznego  - regulacja segmentu nóg  - przesuw wzdłużny  - ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku – | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie elementy blatu poziomowane jednocześnie | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Poszczególne elementy blatu łączone na wpust (Piny ) z automatyczną blokadą i systemem kodowania w celu uniknięcia nieprawidłowego połączenia | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Sygnalizacja dostępna na pilocie/ panelu awaryjnym:  - wskaźnik naładowania akumulatorów,  - wskaźnik zasilania sieciowego | tak |  | - - - |
|  | Sygnalizator możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu. | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Stół z awaryjnym mechanicznym systemem odblokowania stołu od podłoża w postaci dźwigni zlokalizowanej w podstawie stołu. | podać |  | tak – 3 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik serwisowy (piktogram ) informujący o wystąpieniu usterki i informujący dźwiękowo i wizualnie | tak |  | - - - |
|  | Panel sterowania awaryjnego umożliwiający załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi ruchami uruchamianymi elektrohydraulicznie / lub panel sterowania awaryjnego umieszczony na kolumnie umożliwiający sterowanie elektromechaniczne ruchów stołu oraz przycisk emergency pozwalający na pracę stołu w trybie awaryjnym | tak |  | - - - |
|  | Stół wyposażony w system autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędów. Stół wykonuje automatyczną diagnozę usterek, w przypadku ich wykrycia wyświetla kod usterki na wskaźniku w podstawie stołu, kod usterki z opisem ogólnie dostępny w instrukcji obsługi. ub stół ze wskaźnikiem usterki i diagnostyką poprzez interfejs serwisowy po podłączeniu specjalnego oprogramowania z laptopa | tak |  | - - - |
|  | Podstawa stołu wyposażona w wyłącznik zasilania stołu zlokalizowany w podstawie stołu od strony głowy (przy konfiguracji normalnej.) | podać |  | tak – 2 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | **wyposażenie do stołu operacyjnego z poz. 6 (z wyposażeniem ortopedycznym) – 2 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Pas do mocowania pacjenta bariatryczny, dł. min. 2 000 mm, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu,– **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wyciąg ortopedyczny, kompletny, składający się min. z:  - 2 wsporników belek wydłużających,  - 2 płyt pod stopy,  - 2 butów trakcyjnych,  - 1 kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej. | tak |  | - - - |
|  | Gniazdo mocowania wyciągu ortopedycznego umieszczone na kolumnie stołu, zabezpieczone pokrętłem lub szybko-złączką. | tak |  | - - - |
|  | Belka mocująca wyciąg ortopedyczny łącząca gniazdo wraz z elementem bazowy(agregatem) | tak |  | - - - |
|  | Element bazowy (agregat) wyciągu z możliwością mocowania kołka zaporowego, z materacem do pozycjonowania miednicy. | tak |  | - - - |
|  | Ramiona przystawki bezpiecznie mocowane za pomocą szybko-złączek lub pokręteł pod blatem siedziska stołu; ramiona montowane w gniazdach bazy połączonej z blatem stołu; montaż bez użycia dodatkowych narzędzi | tak |  | - - - |
|  | Sterowanie ramionami za pomocą dedykowanych uchwytów/pokręteł zwalniających poszczególne przeguby | tak |  | - - - |
|  | Ramiona przystawki zapewniające możliwość ruchu w płaszczyźnie poziomej odwiedzenia i przywiedzenia – ze wspomaganiem (np. sprężynami gazowymi) | tak |  | - - - |
|  | Możliwość retrakcji ramienia wyciągu ortopedycznego oraz dodatkowo za pomocą precyzyjnego przesuwnego urządzenia wyciągowego mocowanego na belkach wydłużających z przegubem kulowym umożliwiającym odchylanie, obrót i rotację **– 2 szt.**  Możliwość swobodnego przesuwania urządzenia wyciągowego z blokadą położenia w wybranej pozycji oraz dodatkowa precyzyjna regulacja trakcji. Urządzenie wyciągowe z przegubem kulowym umożliwiającym odchylanie, obrót i rotację **– 2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Możliwość montażu na segmencie trakcyjnym/ urządzeniu wyciągowym akcesoriów typu: but trakcyjny, płyta pod stopę, uchwyt do drutów Kirschnera, itp. | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt z możliwością rotacji do drutów Kirschnera – **1 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Podpórki do gipsowania i podparcia miednicy – **1 kpl.** | tak |  | - - - |
|  | Niska waga kompletnego wyciągu – do 50 [kg] | tak |  | - - - |
|  | Lekki podnóżek montowany w gniazdach podnóżka standardowego lub do bazy wyciągu – **2 [szt.]** | tak |  | - - - |
|  | Przystawka do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu i regulacją wysokości podparcia kolana – **1 [szt.]** | tak |  | - - - |
|  | Przedłużenie szyn bocznych do stosowania wraz wyciągiem ortopedycznym - **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Wózek na zmontowaną przystawkę ortopedyczną – **1 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Gruba poduszka na wałek zaporowy do operacji artoskopii biodra – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Kołek zaporowy do pozycji bocznej – **1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Wyciąg Weinbergera do chirurgii ręki wraz z wałkiem zaporowym – **1 [szt.]** | tak |  | - - - |
|  | Przystawka do artroskopii kolana z regulacją śrubową rozstawu uchwytu kolana – **1 szt** | tak |  | - - - |
|  | Materac do operacji kręgosłupa w pozycji leżącej, dwuczęściowy, przezierny dla rtg, antystatyczny – **1 [szt.]** | tak |  | - - - |
|  | Płyta do artroskopii barku mocowana w miejsce sekcji nóg, z opuszczanymi lub indywidualnie odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z podparciem bocznym pacjenta **- 1 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Profilowana podpórka głowy do operacji artroskopii barku – hełm w kształcie litery U wraz z regulowanym elementem łączącym - 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Stolik do operacji ręki, przezierny dla RTG (płyta karbonowa) z materacem antystatycznym, o wymiarach min. 800x500 mm, mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - **2 szt.** | tak |  | - - - |
|  | Podpórka pleców / pośladków - **2 szt**. | tak |  | - - - |
|  | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – **1 para** | tak |  | - - - |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | tak |  | - - - |
|  | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o sr. 16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | tak |  | - - - |
|  | Wózek na akcesoria – **1 szt.** | tak |  | - - - |

**Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia – dotyczy obu typów stołów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | PARAMETR | **PARAMETR WYMAGANY** | **Parametr oferowany** | **SPOSÓB OCENY** |
|  | **GWARANCJE** |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy]  *UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat.* | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.  Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | tak |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś  innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | tak |  | - - - |
|  | **WARUNKI SERWISU** |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt.  nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta).  Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | **SZKOLENIA** |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba) | tak |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń:   * pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych * dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,   Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | tak |  | - - - |
|  | **DOKUMENTACJA** |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie)  UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.  *UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.* | Tak |  | - - - |