Część 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019/2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2019/2020): …..............

Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): ..................

| Przedmiot | Liczba sztuk | A: Cena brutto sprzętu (w zł): |
| --- | --- | --- |
| Wyciąg labolatoryjny | 1 |  |
| B: Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia (w zł): |  |  |
| C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |
| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Wyciąg labolatoryjny szt.1

| LP | - PARAMETR | Parametr wymagany | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | gwarantujący ochronę pracowników bez potrzeby podłączenia do odprowadzenia zewnętrznego | Tak |  | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne wyciągu: szerokość: 1000 mm, głębokość: 600 mm wysokość: 1200 mm | Tak |  | --- |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne wyciągu: szerokość: 950mm, głębokość: 550 mm, wysokość: 600 mm. | Tak |  | --- |
|  | Obudowa - blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, ścianki boczne i uchylna szyba przednia z poliwęglanu. | Tak |  | --- |
|  | Wbudowany wentylator o zmiennej mocy obrotów, wydajność min. 500 m3 powietrza/godz. | Tak |  | --- |
|  | System filtrów obejmujący:filtr wstępny, filtr węglowy o wadze min. 5 kg. dodatkowo filtr absolutny HEPA, do równoczesnej ochrony przed substancjami pylistymi. | Tak |  | --- |
|  | Powierzchnie wyciągu łatwe do mycia i dezynfekcji | Tak |  | --- |
|  | Poziom natężenia dźwięku max. 58dB(A). | Tak |  | --- |
|  | Możliwość regulacji siły ciągu przez użytkownika. | Tak |  | --- |
|  | Wyciąg wyposażony w panel sterowania obejmujący: minimum 5-ciostopniową regulację prędkości przepływu powietrza, licznik czasu działania, wyłącznik oświetlenia (oświetlenie: fluorescencyjne min. 15 W), miernik różnicy ciśnienia. | Tak |  | --- |
|  | Waga urządzenia max. 75kg. | Tak/podać |  | Najniższa – 2 pkt Pozostałe- 0 pkt. |

WARUNKI GWARANCJI

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Okres gwarancji [liczba miesięcy] UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
| 13. | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat) | tak |  | --- |
| 14. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | tak |  | --- |
| 15. | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |

Warunki serwisu

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) | tak |  | --- |
| 17. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | --- |
| 18. | Czas reakcji: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 24 [godz.] | tak |  | --- |
| 19. | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | --- |
| 20. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | --- |
| 21. | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | --- |

Szkolenia

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 1 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych | Tak |  | --- |

Dokumentacja

| 23. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak |  | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | Tak |  | --- |
| 25. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | --- |