OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów

część 1 Dostawa i uruchomienie monitora głębokości analgezji

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor głębokości analgezji. Ocena poziomu analgezji na podstawie stymulacji elektrycznej układu współczulnego i pomiaru odruchu źrenicznego, lub w oparciu o analizę zmienności rytmu serca (HRV) | tak, podać | --- | Ocena na podstawie stymulacji elektrycznej układu współczulnego i pomiaru odruchu źrenicznego – 5 pkt analiza zmienności rytmu serca (HRV) – 0 pkt |
|  | Urządzenie wyposażone w muszlę oczną do rejestracji odruchu, która uniezależnia pomiar od czynników zewnętrznych | tak | --- |  |
|  | Monitor z wbudowanym stymulatorem nerwów z odprowadzeniami do podłączenia elektrod. | tak | --- |  |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran do prezentacji wyników. | tak |  |  |
|  | Obrazowanie/ prezentacja wyników: • Wykres prezentujący krzywą bazową i krzywą odchylenia • Średnica źrenicy • Odruch źreniczny wyrażony w % w stosunku do linii bazowej • Głębokość analgezji z automatyczną interpretacją | tak |  |  |
|  | Waga: max 0,5kg | tak |  |  |
|  | Zasilanie: 230 VAC Czas pracy na baterii min. 1tydz. | tak |  |  |
|  | Stymulacja w trybie automatycznym i ręcznym | tak |  |  |
| Tryby pracy |  |  |  |  |
|  | PPI - Pomiar współczynnika odczuwania bólu na podstawie automatycznej stymulacji elektrycznej (od 10 – 600mA) i odpowiedzi poprzez odruch źreniczny | tak |  |  |
|  | TETANUS - Pomiar współczynnika odczuwania bólu na podstawie stymulacji elektrycznej wybranym przez Użytkownika prądem i odpowiedzi poprzez odruch źreniczny | tak |  |  |
|  | PRD - Pomiar współczynnika odczuwania bólu na podstawie stymulacji receptorów nerwów czuciowych czynnikami medycznymi (chemiczne, fizyczne) i odpowiedzi poprzez odruch źreniczny. | tak, podać |  |  |
|  | PLR - Pomiar odruchu źrenicznego na podstawie stymulacji światłem. | tak | --- |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów pupilometrycznych tj.: • Wyjściowa średnica, maksymalny skurcz • Wykres zmian średnicy • Reaktywność latencji • Reaktywność źrenicy (w %) • Prędkość skurczu | podać | --- | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Możliwość zapisu do 1000 pomiarów w pamięci a następnie ich eksportu na dowolną pamięć USB. | tak | --- |  |
|  | Urządzenie wyposażone w komplet 100 podwójnych elektrod do stymulacji | tak | --- |  |
|  | W komplecie etui, muszla oczna oraz ładowarka | tak | --- |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 10 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony, po okresie gwarancji wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów

część 2 Dostawa, uruchomienie centrali monitorującej

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala monitorująca wyposażona w dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 22”, ze zintegrowanymi elementami składowymi w jednej obudowie , jednostka CPU w obudowie ekranu monitora centrali (All-In-One) | tak | --- |
|  | Obsługa centrali za pomocą klawiatury i myszy komputerowej | tak | --- |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego | tak | --- |
|  | Centrala pozwalająca na rozbudowę o obsługę kolejnych stanowisk (do 32) bez dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu licencji | tak | --- |
| Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Wyświetlanie okien z przebiegami dynamicznymi i parametrami jednocześnie do 32 pacjentów w oknie podglądu zbiorczego. | tak | --- |
|  | Wyświetlanie szczegółowego podglądu wybranego monitora, z funkcją wyboru wyświetlanych na ekranie centrali krzywych dynamicznych spośród wszystkich monitorowanych przez monitor parametrów życiowych. | tak | --- |
|  | Możliwość wyświetlania wartości parametrów przy użyciu dużych czcionek dla wszystkich lub wybranych monitorów w oknie zbiorczego podglądu. | tak | --- |
| Współpraca z monitorami |  |  |  |
|  | Centrala wyposażona w 3-stopniowy system alarmów sygnalizowanych wizualnie i dźwiękowo z identyfikacją łóżka, na którym wystąpił alarm | tak | --- |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji granic alarmowych w monitorze | tak | --- |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru | tak | --- |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta oraz granic alarmowych ręcznie z poziomu centrali | tak | --- |
| Pamięć centrali |  |  |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów, monitorowanych pacjentów z ostatnich min. 10 dni | tak | --- |
|  | Centrala wyposażona w pamięć pełnych zapisów wybranych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin | tak | --- |
|  | Centrala wyposażona w pamięć min. 120 zdarzeń alarmowych na każdego pacjenta | tak | --- |
|  | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków i tabelę rozcieńczeń | tak | --- |
|  | Nieulotna pamięć historycznych danych monitorowania dostępna do momentu ręcznego usunięcia bazy danych. | tak | --- |
|  | Powierzchnia dyskowa pozwalająca na zarchiwizowanie danych minimum 10 000 pacjentów. | tak | --- |
| Raporty |  |  |  |
|  | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 i w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) Drukowanie - tabeli alarmów - trendów graficznych Drukowanie - trendów tabelarycznych Drukowanie - przeglądu NIBP - obliczeń dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń - informacji o pacjencie | tak | --- |
|  | Centrala wyposażona w funkcję przygotowania statystyki monitorowania pacjenta pozwalającą na przedstawienie danych w formie graficznej i tabelarycznej. | tak | --- |
|  | Statystyki monitorowania obejmują min. prezentację wystąpienia poszczególnych arytmii (ilość), przekroczenia progów alarmowych (ilość wystąpień poniżej dolnego i powyżej górnego zaprogramowanego progu), wartość minimalną i maksymalną każdego parametru (z czasem zaistnienia) oraz średnią z całego okresu monitorowania pacjenta. | tak | --- |
| Inne |  |  |  |
|  | Centrala przygotowana do integracji z systemem HIS bez dodatkowych kosztów (po stronie urządzenia). | tak | --- |
|  | W ramach oferty należy wykonać, skonfigurować i uruchomić przewodową instalację teleinformatyczną, wydzieloną na potrzeby obsługi 3 kardiomonitorów EDAN model iM8 będących na wyposażeniu Szpitala Uniwersyteckiego. Infrastruktura musi obsługiwać aktualnie posiadane na oddziale monitory. W ramach infrastruktury należy wykonać gniazda sieciowe RJ45 w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk monitorowania, poprowadzone w kanale kablowym naściennym. W ramach instalacji należy dostarczyć wszelkie niezbędne urządzenia do podłączenia centrali pielęgniarskiej z kardiomonitorami. Urządzenia muszą być umieszczone i zamknięte w skrzynce naściennej (lub innym podobnym rozwiązaniu). | tak | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 10 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów

część 3 Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. kardiomonitorów

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena brutto za 1 sztukę | Cena brutto za 2 sztuki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | axb |
| Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów | 2 |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Monitor o budowie kompaktowej wyposażonej w rączkę z wbudowanymi na stałe modułami lub z niezależnymi, wymienianymi, przenoszonymi przez użytkownika modułami | tak, podać |  | --- |
|  | Kardiomonitor montowany do szyny. Montaż i wszystkie akcesoria do montażu w cenie oferty. (możliwość wizji lokalnej po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału w wizji zgodnie z pkt. 7 specyfikacji) | tak |  | --- |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora (bez wentylatorów) | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024x768 pikseli) | tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika | tak |  | --- |
|  | Obsługa w języku polskim | tak |  | --- |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Trendy graficzne i w formie tabel z okresu min. 96 godzin Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności | tak |  | --- |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | tak |  | --- |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | tak |  | --- |
|  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | tak |  | --- |
|  | Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów | tak |  | --- |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania | tak |  | --- |
|  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną i fali CO2 tam gdzie występuje) z okresu min. 96 h | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 zapewniające podłączenie kardiomonitora do centrali monitorującej w przyszłości | tak |  | --- |
|  | Waga kardiomonitora do 6 kg | tak, podać |  | --- |
| EKG |  |  |  |  |
|  | Niezależny lub wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze | tak |  | --- |
|  | - monitorowanie z kabla 3 żyłowego | tak |  | --- |
|  | - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min | tak |  | --- |
|  | - obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | - możliwość wyboru 1 z min. 4 dostępnych prędkości dla fal EKG | tak |  | --- |
|  | - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową | tak |  | --- |
|  | - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | - analiza co najmniej 12 arytmii | tak |  | --- |
|  | - respiracja metodą impedancyjną | tak |  | --- |
|  | - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min | tak |  | --- |
|  | - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | - prezentacja fali oddechu | tak |  | --- |
|  | - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | tak |  | --- |
|  | - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy | tak |  | --- |
| Kapnometria |  |  |  |  |
|  | Niezależny moduł lub wbudowany moduł do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej (tylko 1 moduł do wykorzystania w każdym z 2 kardiomonitorów lub wbudowany moduł tylko w 1 kardiomonitorze ) |  |  |  |
|  | - pomiar w zakresie min. 1-99 mmHg | tak |  | --- |
|  | - prezentacja krzywej kapnograficznej | tak |  | --- |
|  | - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 0-150/min. z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s | tak |  | --- |
|  | - wyposażenie do modułu: zestaw pomiarowy. | tak |  | --- |
| Pomiar saturacji SpO2 |  |  |  |  |
|  | Niezależny lub wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax w każdym kardiomonitorze | tak |  | --- |
|  | - prezentacja krzywej pletyzmograficznej | tak |  | --- |
|  | - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% | tak |  | --- |
|  | - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm | tak |  | --- |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |  |
|  | Niezależny lub wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze | tak |  | --- |
|  | - zakres min. 15-260 mmHg | tak |  | --- |
|  | - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min | tak |  | --- |
|  | - pomiaru ciągły oraz na żądanie | tak |  | --- |
|  | - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | tak |  | --- |
|  | - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | tak |  | --- |
|  | - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | tak |  | --- |
|  | - szybki dostęp do min. 10 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru | tak |  | --- |
|  | - wyposażenie do modułu: 2 różne mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączką | tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparaty są lub będą pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów

część 4 Dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. kardiomonitorów

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena brutto za 1 sztukę | Cena brutto za 4 sztuki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | axb |
| Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów | 4 |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Monitor o budowie kompaktowej wyposażonej w rączkę z wbudowanymi na stałe modułami lub z niezależnymi, wymienianymi, przenoszonymi przez użytkownika modułami | tak, podać |  | --- |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora (bez wentylatorów) | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 12 cali (rozdzielczość min. 1024x768 pikseli) | tak, podać |  | --- |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika | tak |  | --- |
|  | Obsługa w języku polskim | tak |  | --- |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Trendy graficzne i w formie tabel z okresu min. 96 godzin Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności | tak |  | --- |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | tak |  | --- |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | tak |  | --- |
|  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | tak |  | --- |
|  | Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów | tak |  | --- |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania | tak |  |  |
|  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną z okresu min. 96 h | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 zapewniające podłączenie kardiomonitora do centrali monitorującej w przyszłości | tak |  | --- |
|  | Waga kardiomonitora do 5 kg | tak, podać |  | --- |
|  | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na min. 5 kołach, z koszyczkiem na akcesoria i półką do przykręcenia kardiomonitora do 3 kardiomonitorów. | tak |  | --- |
| EKG |  |  |  |  |
|  | Niezależny lub wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze | tak |  | --- |
|  | - monitorowanie z kabla 3 żyłowego | tak |  | --- |
|  | - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min | tak |  | --- |
|  | - obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | - możliwość wyboru 1 z min. 4 dostępnych prędkości dla fal EKG | tak |  | --- |
|  | - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową | tak |  | --- |
|  | - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | - analiza co najmniej 12 arytmii | tak |  | --- |
|  | - respiracja metodą impedancyjną | tak |  | --- |
|  | - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min | tak |  | --- |
|  | - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | - prezentacja fali oddechu | tak |  | --- |
|  | - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | tak |  | --- |
|  | - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy | tak |  | --- |
| Pomiar saturacji SpO2 |  |  |  |  |
|  | Niezależny lub wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax w każdym kardiomonitorze | tak |  | --- |
|  | - prezentacja krzywej pletyzmograficznej | tak |  | --- |
|  | - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% | tak |  | --- |
|  | - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm | tak |  | --- |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |  |
|  | Niezależny lub wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze | tak |  | --- |
|  | - zakres min. 15-260 mmHg | tak |  | --- |
|  | - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min | tak |  | --- |
|  | - pomiaru ciągły oraz na żądanie | tak |  | --- |
|  | - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | tak |  | --- |
|  | - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | tak |  | --- |
|  | - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | tak |  | --- |
|  | - szybki dostęp do min. 10 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru | tak |  | --- |
|  | - wyposażenie do modułu: 2 różne mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączką | tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparaty są lub będą pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak | --- |