OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waga aparatu – max. 9 kg | TAK |  | --- |
|  | Wewnętrzny wbudowany akumulator, czas pracy min.120 minut lub Zamawiający dopuści do postepowania aparat USG, którego czas pracy na baterii wynosi do 60 minut pod warunkiem zaoferowania 2 baterii | TAK |  | --- |
|  | Zakres częstotliwości pracy w zakresie 2 – 14 MHz zdefiniowany częstotliwościami głowic możliwych do podłączenia do aparatu lub Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat USG z zakresem pracy dostępnych głowic 1,7 -13 MHz. | TAK |  | --- |
|  | Ilość niezależnych gniazd głowic w aparacie przełączanych elektronicznie min. 2 | TAK |  | --- |
|  | Dynamika obrazu 2D wyświetlana na ekranie min 200 dB | TAK |  | 200 dB – 0 pkt ≥220 dB – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Monitor LCD o przekątnej min 15 cali | TAK |  | --- |
|  | Rozdzielczość monitora Min. 1024 x 768 | TAK |  | --- |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B min. 9 000 | TAK |  | 9 000 kl. – 0 pkt ≥10 000 kl. – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna pojemność pamięci dynamicznej prezentacji M i D min 60 sek. | TAK |  | 60 sek. – 0 pkt ≥65 sek. – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym o pojemności nie mniejszej niż 400GB z możliwością eksportowania na nośniki przenośne USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Podać |  | <400 GB – 0 pkt ≥500 GB – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie Dysk SSD: tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Minimum 4 porty USB lub Zamawiający dopuszcza 3 porty lub Zamawiający dopuszcza 2 porty | TAK |  | --- |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | TAK |  | --- |
|  | Dedykowana torba na aparat | TAK |  | --- |
|  | Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie, zapewniającą zwiększenie kontrastowej rozdzielczości. | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | TAK |  | --- |
|  | Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków (obrazowanie wielokierunkowe) | TAK |  | --- |
|  | Możliwość ustawienia oprogramowania w j. polskim | TAK |  | --- |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  | --- |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji od 1cm do 30cm | TAK |  | 30 cm – 0 pkt ≥35 cm – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość map koloryzacji obrazu 2D – min. 16 | TAK |  | --- |
|  | Nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | TAK |  | --- |
|  | Możliwość powiększenia obszaru obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK |  | --- |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania „frame rate” – min. 350 klatek/s. | TAK |  | 350 kl./s. – 0 pkt ≥400 kl./s. – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Tryb M-mode | TAK |  | --- |
|  | Ilość prędkości przemiatania do wyboru – min. 5 | TAK |  | --- |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem lub przesunięciem fazy dostępne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  | --- |
|  | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa do badań małych i powierzchowne położonych narządów, naczyniowych i innych. | TAK |  | --- |
|  | Zakres częstotliwości min. 5 – 10 MHz lub Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę liniową pracującą w zakresie 4-13 MHz | TAK |  | --- |
|  | Tryb II harmonicznej | TAK |  | --- |
|  | Min. 4 wybieralne częstotliwości pracy dla trybu B lub Zamawiający dopuszcza 3 wybieralne częstotliwości | TAK |  | --- |
|  | Min. 2 częstotliwości dla II harmonicznej | TAK |  | --- |
|  | Długość czoła głowicy min. 50 mm | TAK |  | --- |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  | --- |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. - jamy brzusznej - ginekologiczno – położnicze - urologiczne - ortopedyczne - mięśniowo - szkieletowe - naczyniowe - kardiologiczne - narządów powierzchownych | TAK |  | --- |
|  | OPCJE ROZBUDOWY |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową pracującą w zakresie częstotliwości min. 8 – 14 MHz ( lub 4-13 MHz) | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną pracującą w zakresie częstotliwości min. 5 – 9 MHz | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję DICOM z funkcją Worklist | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 24 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie | Tak |  | - - - |
|  | Na cały czas naprawy każdej z głowic, zastępcza głowica o parametrach nie gorszych niż posiadana dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia naprawy | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.5 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Wykaz środków dopuszczonych do używania celem mycia i dezynfekcji wraz z instrukcją czyszczenia | tak |  | - - - |