OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa osobistych pomp insulinowych dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych - 80  sztuk

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (2017 lub 2018), nieużywany i kompletny.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena brutto za 1 sztukę | Cena brutto za 80 sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | axb |
| Dostawa osobistych pomp insulinowych dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych | 80 |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  | --- |
|  | Rok produkcji: 2017 lub 2018 | Tak |  | --- |
|  | Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | Podać |  | --- |
|  | Zatrzymanie pompy: alarm informujący o zatrzymaniu pompy | Tak |  | --- |
|  | Blokada pompy: wymagana mechaniczna blokada uniemożliwiająca samoistne odkręcenie drenu i baterii | Tak |  | --- |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 | Tak, podać klasę |  | Najwyższa klasa – 5 pkt, klasa IPX 7– 0 pkt. pozostałe - proporcjonalnie |
|  | Programowanie bolusa( prostego/standard) - dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | Tak |  | ------ |
|  | Programowanie bolusa:(przedłużony/prostokątny) Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus; maksymalny czas trwania bolusa-nie mniej niż 7 h | Tak, podać |  | Czas trwania bolusa 7 godz. – 0 pkt. Najdłuższy – 10 pkt. Pozostałe - proporcjonalnie |
|  | Programowanie bolusa:(złożony/podwójny/wielofalowy) Dokładność ≤ 0,1 | Tak |  | ----------- |
|  | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej co 30 min. z automatycznym powrotem do wyjściowego tempa wlewu bazalnego. | Tak |  | -------- |
|  | Programowanie bazy: dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/h, możliwość zaprogramowania dwóch dodatkowych schematów bazy z funkcją przywołania pamięci i zastosowania | Tak |  | -------------- |
|  | Dodatkowe schematy bazy ( powyżej trzech) | Tak |  | 3 rodzaje – 0 pkt. Największa ilość – 10 pkt, Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Dokładność dawkowania bazy mniejsza niż 0,1 j/h (każdy rodzaj bazy) | Tak podać |  | 0,1j/h – 0 pkt. Najmniejsza 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pamięć pompy (Historia bolusów, alarmów ,dawki podstawowej, dawki dobowej ,czasowej zmiany bazy , wypełnień drenów, program do sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji); minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik (wymogi dotyczące programu komputerowego – poniżej) Bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie , minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj ), średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni. | Tak |  | --- |
|  | Kalkulator bolusa wewnętrzny lub zewnętrzny komunikujący się z pompą insulinową . Kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień : a)gramy lub wymienniki węglowodanowe w kalkulatorze bolusa Kalkulator wyposażony w funkcję aktywnej insuliny z możliwością czasu ustawienia aktywnej insuliny przez użytkownika | Tak Podać |  | Bez możliwości ręcznego wprowadzenia wyniku glikemii w kalkulator bolusa – 0 pkt. Możliwość ręcznego wprowadzenia wyniku glikemii w kalkulator bolusa –15 pkt. Bez funkcji kalkulatora bolusa będącą integralną częścią pompy insulinowej tzw. Kalkulator zewnętrzny – 0 pkt. Funkcja kalkulatora bolusa będącą integralną częścią pompy insulinowej tzw. Kalkulator wewnętrzny –15 pkt. |
|  | Automatyczne wypełnienie drenu: tak- nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bez konieczności czasowego usuwania baterii lub resetowania pompy | Tak |  | --- |
|  | Automatyczne rozpoznanie przez pompę ilości insuliny w zbiorniczku | Tak |  | --- |
|  | Zestawy infuzyjne – wkucia : metalowe(sztywne) oraz z tworzyw sztucznych ( elastyczne) . Możliwość zastosowania zestawów infuzyjnych i wkuć innych producentów | Tak |  | --- |
|  | Baterie- zasilanie pompy: -baterie: AAA, AA lub inne powszechnie dostępne baterie (w powszechnie dostępnych placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacjach paliw, kioskach typu„ RUCH”, sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach). Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie o zużyciu baterii większym niż 70 % | Tak |  | --- |
|  | Menu: w pełnym zakresie w języku polskim | Tak |  | --- |
|  | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | Tak |  | --- |
|  | Zestawy infuzyjne dostarczone przy dostawie min. 4 szt. W zestawie- metalowe (sztywne) – 1 szt. oraz z tworzyw sztucznych ( elastyczne)- 3 szt. | Tak |  | --- |
|  | Zbiornik na insulinę (dostarczone przy dostawie) min. 4 szt. w zestawie | Tak |  | --- |
|  | Baterie zapasowe(dostarczone przy dostawie) min. 4 szt. dla każdej pompy | Tak |  | --- |
|  | Etui ochronne | Tak |  | --- |
|  | Aplikator do zestawów infuzyjnych | Tak |  | --- |
|  | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę ( w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym konieczność całodobowej infolinii). | Tak |  | ---- |
|  | Pompa insulinowa z wbudowanym Systemem Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) – 60 szt | Podać |  | Pompa insulinowa z wbudowanym Systemem Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) – 10 pkt Brak wbudowanego Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii – 0 pkt |
|  | System ciągłego monitorowania glikemii, który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny z opcją automatycznego wstrzymania podazy insuliny przy hipoglikemii – 20 szt | Tak, podać |  | Mozliwość automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii: 30 pkt Brak możliwości automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii: 0 pkt |
|  | Odbiornik na każdą pompę (w przypadku systemu CGMS) | Tak |  | ---- |
|  | W cenie oferty Wykonawca dostarczy bezterminową licencje na program i urządzenie koniecznie do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię w ilości sztuk 5. Wymogi dotyczące programu do sczytywania pamięci pompy: - aktualne dane (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas z dokładnością podawania bezy przez pompę); - stosowanie wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów; - historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka i godzina ich podania); - historia wypełnień drenu; - wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione: • Stosowana w danym dniu baza podstawowa, • Czasowa zmiana bazy, • Zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy, • Wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego • Wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru; - historia alarmów; - udostepnienie programów pacjentom na życzenie bezpłatnie; - darmowy program i urządzenie konieczne do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji. | Tak |  | ---- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 48 miesięcy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy | Tak, podać |  | 48 miesięcy – 0 pkt Więcej 2 pkt. |
|  | Łączny okres gwarancji w przypadku wymiany gwarancyjnej pompy na nową pompę | Tak, podać |  | - |
|  | Wkucia innych producentów, których stosowanie nie powoduje utraty gwarancji | Tak, podać |  | - |
|  | Dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym ) (całodobowa infolinii) | Tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 2 dni. Dotyczy dni roboczych. | Tak |  | --- |
|  | Na czas naprawy pompy dostarczane jest urządzenie zastępcze | Tak |  | --- |
|  | Czas naprawy do 21 dni roboczych | Tak |  | -------- |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe | Tak, podać wykaz: nazwa, adres, telefon |  | Największa ilość serwisów – 2 pkt, najmniejsza ilość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia zdecyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy, podpisując kartę szkolenia. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej dla każdego pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Strona internetowa przedstawia formę kontaktu z firmą oraz dane dotyczące pompy i osprzętu. Minimalny zakres informacji zawartych na stronie internetowej: - numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej - telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy - zasady obsługi pompy insulinowej - dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.) | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim, zawierająca opis wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę | Tak |  |  |