Część 15

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test zawiera odczynniki pozwalające wykryć jednocześnie toksynę A i toksynę B C. difficile metodą immunoenzymatyczną ELISA |  |
| 2. | Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu |  |
| 3. | Test umożliwia wykrycie toksyn A i B w próbkach kału ludzkiego |  |
| 4. | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze +2°C-+8°C lub pokojowej. |  |
| 5. | Test wykorzystuje przeciwciała monoklonalne przeciwko toksynie A |  |
| 6. | Wykrywalność toksyny A na poziomie przynajmniej 0.9 ng/mL |  |
| 7. | Wykrywalność toksyny B na poziomie przynajmniej 2.5 ng/mL |  |
| 8. | Swoistość testu równa 90% |  |
| 9. | Czułość testu nie mniejsza niż 90% |  |
| 10. | Brak reakcji krzyżowych z innymi bakteriami tlenowymi, beztlenowymi i grzybami, których obecność w badanej próbce stolca jest wysoce prawdopodobna |  |
| 11. | Wartość predykcyjna wyników dodatnich równa 100% |  |
| 12. | Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia - płytka z odłamywanymi dołkami |  |
| 13. | Odczyt wyników z wykorzystaniem spektrofotometru przy długości fali 450 i/lub 620 nm |  |
| 14. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku jakościowego z uwzględnieniem wyniku ujemnego oraz dodatniego, ewentualnie wątpliwego. |  |
| 15. | Termin ważności odczynników przynajmniej 5 miesięcy (od daty dostawy) |  |
| 16. | Instrukcja wykonania testu dostępna w języku polskim i w języku angielskim. |  |
| 17. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury. |  |

#### *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.