Wymagania graniczne dla odczynników,  kontroli i materiałów zużywalnych potrzebnych do oznaczenia immunofenotypu metodą cytometrii przepływowej

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie wszystkich wyszczególnionych w specyfikacji odczynników |  |
| 2 | Odczynniki powinny składać się z przeciwciał monoklonalnych z takimi fluorochromami jak wymienione w specyfikacji. |  |
| 3 | Odczynniki powinny składać się z przeciwciał monoklonalnych takich klonów jak wymienione w specyfikacji. |  |
| 4 | Odczynniki powinny mieć datę przydatności do użycia nie mniejszą niż 6 miesięcy. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla analizatora

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cytometr powinien posiadać co najmniej 3 lasery (niebieski (488 nm, 20 mW), czerwony (640 nm, 40 mW), fioletowy (405 nm, 40 mW) utrzymujące stałą temperaturę – 35stC, z możliwością automatycznego regulacji z poziomu oprogramowania podczas kalibracji na kulkach kalibracyjnych |  |
| 2 | Cytometr powinien posiadać możliwość mierzenia jednocześnie 2 parametrów morfologicznych komórek (FSC i SSC) oraz co najmniej 10 fluorescencji 10 fluorescencji z trzech laserów (4 z lasera niebieskiego, 3 z lasera czerwonego, 3 z lasera fioletowego),z możliwością rozbudowy do 12 fluorescencji. |  |
| 3 | Cytometr powinien posiadać układ optyczny składający się z kuwety przepływowej z żelem optycznym, zwierciadeł odbijających sygnał, odpowiednich detektorów fluorescencji oraz filtrów optycznych z układem elektronicznym. Pomiar fluorescencji powinien odbywać się w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej. |  |
| 4 | Układ przepływowy cytometru powinien posiadać zdolność utrzymania stałego przepływu pomino zmian temperatur otoczenia. |  |
| 5 | Oprogramowanie do cytometru przepływowego powinno pozwalać na hierarchiczne oraz logiczne tworzenie bramek oraz ich łączenie i wykluczanie. Wymagana jest możliwość ustawienia z poziomu oprogramowania progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera. Próg detekcji można ustawić na więcej niż jednym parametrze jednocześnie, w tym również na wszystkie parametry. |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości mierzonego sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość i jego wysokość sygnału. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w tym wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów jednocześnie |  |
| 7 | Oprogramowanie zapewnia utrzymanie stałych wartości kompensacji podczas zbierania danych pomimo zmian napięcia na detektorach (automatyczne przeliczanie kompensacji podczas zmiany napięć detektorów) |  |
| 8 | Cytometr powinien posiadać zintegrowany podajnik do próbek (karuzelę) z możliwością odczytu kodu kreskowego, czytnik kodów kreskowych oraz wbudowany worteks Lub Cytometr powinien posiadać zintegrowany podajnik do próbek podawanych z probówek lub płytek wielodołkowych (niebędący karuzelą) z możliwością odczytu kodu kreskowego, czytnik kodów kreskowych oraz wbudowany worteks." |  |
| 9 | Cytometr powinien posiadać możliwość ręcznego podawania próbek |  |
| 10 | Oprogramowanie powinno dawać możliwość pracy na kilku eksperymentach jednocześnie |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.