## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.100.2019.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych odczynników, materiałów zużywalnych do Zakładu Diagnostyki i Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa analizatorów.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 |  | (dostawa produktów)
| część 2 |  | (dostawa produktów)
| część 3 |  | (dostawa produktów)
| część 4 |  | (dostawa produktów)
| część 5 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 6 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
2. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….................................................................. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
4. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
5. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż: - do 02.10.20120 r. (dotyczy części 1) od dnia zawarcia umowy, - przez 36 miesięcy (dotyczy części 2-6) od dnia zawarcia umowy.
6. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki, materiały zużywalne oraz sprzęt, które są wyrobem medycznym, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (dotyczy części 2-4, 6).
7. | Oświadczam, że oferowane odczynniki oraz sprzęt posiadają certyfikaty CE IVD (dotyczy części 1, 5). Oświadczam, że oferowane odczynniki posiadają certyfikaty CE IVD (dotyczy części 6).
8. | Oświadczamy, że oferowane produkty (dotyczy części 1-4) oraz oferowane produkty wraz z aparatami (dotyczy części 5, 6) spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.100.2019.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilosć oznaczeń (testów)
1. | Odczynniki (reagenty, kalibratory, kontrola pozytywna, kontrola negatywna) do oznaczania syntetycznych kanabinoidów 3 (AB-Pinaca) metodą immunoenzymatyczną na analizatorze Viva-e (wraz z materiałami zużywalnymi) | 600
Szczególowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
1. | Reagenty, kontrole i kalibratory gotowe do użycia do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną na analizatorze Viva-e
2. | Wartość odcięcia (cut-off) dla oznaczenia wynosi 10 ng/ml
3. | Zgodność z metodą referencyjną (LC-MS/MS) co najmniej 98 %
4. | Do testów dołączone informacje dotyczące specyficzności reagentów oraz lista substancji przebadanych pod kątem reakcji krzyżowych
5. | Data ważności odczynników nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 2
| DFP.271.100.2019.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
1. | Beta-glukuronidaza/Arylosulfataza z Helix Pomatia (op. = 2 ml) | op=2 ml | 150
Szczególowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
1. | Wielkość opakowania 2 ml
2. | Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 3
| DFP.271.100.2019.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
Różne proste odczynniki:
1. | Paski wskaźnikowe pH, pH 1-14, wskaźnik uniwersalny niefarbujące pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | op=100 szt | 9
2. | 1-Butanol czda | op=1 Litr | 1
3. | 4-Aminoantypiryna czda | op=100 g | 1
4. | 4-Aminofenol >98% | op=5 g | 1
5. | 4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA, ODCZ. FP | op=25 g | 1
6. | Acetyloaceton czda >99,5% (GC) | op=500 ml | 1
7. | Acetylocholiny bromek >99% | op=100g | 1
8. | Bizmutu (III) azotan zasadowy czda | op=100 g | 1
9. | di-Potasu wodorofosforan czda | op=250 g | 2
10. | Izoamylowy alkohol czda | op=500 ml | 1
11. | Kwas azotowy 65% czda | op=50 g | 3
12. | Kwas chromotropowy sól disodowa 2-hydrat CZDA, ODCZ. FP | op=50 g | 1
13. | Kwas siarkowy (VI) min. 95% CZDA | op=1 Litr | 10
14. | Amonu metawanadan ACS >99,0% | op=250 g | 1
15. | Ninhydryna czda | op=25 g | 1
16. | o-Tolidyna 98% | op=100 g | 1
17. | Potasu jodek czda | op=250 g | 1
18. | Rodamina B czda | op=10 g | 1
19. | Rtęci (I) azotan 2-hydrat GR do analizy EMSURE® | op=50 g | 1
20. | Rtęci (I) chlorek GR do analizy EMSURE® | op=100 g | 3
21. | Rtęci (II) chlorek czda | op=100 g | 1
22. | Saponina używana jako niejonowy środek powierzchniowo czynny | op=100 g | 1
23. | Sodu ditionin czda | op=100 g | 1
24. | Sodu fosforan I zasadowy cz.d.a. (NaH2PO4) | op=250 g | 1
25. | Sodowy fosforan II zas.czda 12-hydrat | op=500 g | 1
26. | Sodu węglan bezw czda | op=500 g | 1
27. | Srebra azotan czda | op=50 g | 1
28. | Wapnia chlorek bezw cz (granulat do eksykatorów) | op=1 kg | 2
29. | Żelaza (III) azotan 9-hydrat czda | op=250 g | 1
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
1. | Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 4
| DFP.271.100.2019.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
Proste odczynniki do chromatografii
1. | TLC SilicaGel 60 Plates 5x20 cm (płytki szklane do chromatografii cienkowarstwowej z adsorbentem Silicagel 60) | op=100 szt | 5
2. | Octan etylu czystość do chromatografii (HPLC) | op=1 Litr | 10
Szczególowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Lp. | Wymagania Graniczne:
1. | Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 5
| DFP.271.100.2019.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilosć oznaczeń (testów)
1. | Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do oznaczania parametrów oksymetrycznych (z dzierżawa aparatu) | 2000
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa analizatora:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-ce)
1. | Dzierżawa analizatora - 1 sztuka (zgodnie z opisem wymagań granicznych). | 36 | Nazwa urządzeń |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjne | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Lp. | Wymagania Graniczne:
1. | Data ważności produktów nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy
2. | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019
3. | Materiał badany: krew pełna heparynizowana tętnicza, żylna, mieszana, materiał kontrolny
4. | Parametry mierzone z jednej próbki: COHb, MetHb, HHb, O2Hb, Thb
5. | Analizator może mieć bardziej rozbudowany panel oznaczeń (mierzyć więcej parametrów)
6. | Objętość próbki do 100 mikrolitrów
7. | Możliwość podania próbki kapilarą lub strzykawką
8. | Bezpieczny system pobierania próbek z eliminacją skrzepów
9. | Materiały kontrolne na co najmniej 3 poziomach
10. | Menu analizatora w języku polskim
11. | Czas uzyskania wyniku łącznie z wydrukiem – do 120 sekund
12. | Wydajność co najmniej 20 oznaczeń na minutę
13. | Automatyczna kalibracja analizatora
14. | Kontrola automatyczna z możliwością kontroli manualnej z ampułek na 3 poziomach
15. | Monitorowania poziomu odczynników
16. | Wbudowany lub zewnętrzny czytnik kodów kreskowych
17. | Wbudowany port USB do archiwizacji wyników
18. | Możliwość pomiaru mierzonych parametrów oksymetrycznych (COHb, MetHb, HHb, O2Hb, THb) w próbach dostarczonych w ramach sprawdzianów kontroli zewnętrznej – sprawdzian Hemoksymetrów na terenie Polski
19. | Możliwość współpracy z siecią informatyczną Zamawiającego
20. | Możliwość zmiany miejsca użytkowania analizatora
21. | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego (obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.). Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia, o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Zamawiajacego gotowości do podłączenia.
22. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku - bezpośrednia linia serwisowa.
23. | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
24. | Koszty konserwacji i naprawy analizatora po stronie Wykonawcy.
25. | Podtrzymywanie zasilania min 30 min UPS jako wyposażenie systemu
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

## część 6
| DFP.271.100.2019.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilosć oznaczeń (testów)
Manualny zestaw do biochemicznej identyfikacji pałeczek Gram-ujemnych wraz z dzierżawą trzech densytometrów
1. | Manualny zestaw do biochemicznej identyfikacji przesiewowej (podstawowej) pałeczek z rodziny Enterobacteriales wraz z wymaganymi odczynnikami (z materiałami zużywalnymi) | 10000
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-ce)
1. | Dzierżawa aparatów do pomiaru gestości zawiesiny (densytometrów) - 3 sztuki | 36 | Nazwa urządzeń |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjne | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Lp. | Wymagania Graniczne:
1. | Data ważności produktów nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy
2. | Kompletny zestaw zawierający od 12 do 20 testów biochemicznych wymaganych do identyfikacji jednego szczepu
3. | Testy do pojedynczego indywidualnego wykorzystania lub na dzielonych płytkach
4. | Wszystkie „zbiorniki reakcyjne” na panelu testowym oznaczone nazwą lub symbolem substratu (testu) zawartego w zbiorniku reakcyjnym
5. | Standaryzacja gęstości inokulum. Dokładnie określony przez producenta zakres gęstości zawiesiny w skali McFarlanda mierzony przy zastosowaniu densytometru
6. | Standaryzacja objętości inokulum w studzienkach reakcyjnych. Dokładnie określona przez producenta objętość zawiesiny w zbiornikach reakcyjnych. Możliwość napełniania zbiorników reakcyjnych przy zastosowaniu automatycznej pipety dozującej właściwą objętość zawiesiny
7. | Ostateczny odczyt wyników po 18 – 24 godzinach inkubacji
8. | Test z możliwością wizualnego odczytu przy pomocy porównawczej skali barw i książki kodowej lub programu identyfikacyjnego dostarczonego przez producenta
9. | Jednoznaczna wizualna interpretacja reakcji barwnych zgodna z załączonym do zestawu dokładnym opisem skali barw
10. | Możliwość zgłaszania awarii sprzetu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
11. | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii sprzętu w okresie obowiązywania umowy do 72 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstwionych ww. tabeli spowoduje odrzucenie oferty.