OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1

Dostawa, instalacja i uruchomienie pulsoksymetru (10 szt.) dla O.K. Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pulsoksymetr | 10 |  |  |
| Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: | X | X |  |
| Razem(cena brutto oferty): |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | --- |
|  | Model | Podać |  | --- |
|  | Oferent gwarantuje że zaoferowany sprzęt jest kompletny i przystosowany do pracy na oddziale neonatologicznym zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi (NFZ/MZ/dobre praktyki) dla najwyższego stopnia referencyjności | Tak |  | --- |
|  | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z automatyczna rotacją ekranu – pion- poziom, w technologii Masimo lub równoważnej (wg nomenklatury innego producenta) lub Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pulsoksymetr dla noworodków dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy bez rotacji ekranu w techologii Nellcor Oximax | Tak |  | --- |
|  | Technologia saturacji Masimo Masimo SET – pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej – lub równoważnej (wg nomenklatury innego producenta) | Tak |  | --- |
|  | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, lub Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez możliwości rozszerzenia o: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa | podać |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego do 7 godzin ciągłego monitorowania, ładowanie baterii 3 godziny Lub Zamawiający dopuści pulsoksymetr z baterią 5-cio goddzinną bez alarmów, z czasem ładowania ponad 4 godzin | Tak, podać |  | Najdłuższy czas na baterii – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Waga 1,36kg | Podać |  | Najniższa waga -5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Niewielkie wymiary, 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm lub Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiarach wys. 82 , szerokości 255, głęokości max. 165 (mm) nieznacznie odbiegających od wymaganych | Tak |  | --- |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | Tak |  | --- |
|  | Zakres pomiaru saturacji 0-100% lub Zamawiający dopuści pulsoksymetr, którego zakres pomiaru saturaji wynosi 1-100 | Tak |  | --- |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 2 cyfry | Tak |  | --- |
|  | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę | Tak |  | --- |
|  | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm | Tak |  | --- |
|  | Ciągły tryb monitorowania parametrów | Tak |  | --- |
|  | Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy , dotykowy , z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu lub Zamawiający dopuści pulsoskymetr wyłącznie z wielofunkcyjnym pokrętłem pokrętłem do obsługi urządzenia, z ekranem bez regulacji kontrastu, podświetlenia i automatycznego dostosowania jasności | Tak |  | --- |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków | Tak |  | --- |
|  | Widoczne ikony, kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania – dorosły ikona niebieska, dziecko ikona zielona, niemowle ikona fioletowa lub Zamawijący dopuści pulsoksymetr, którego tryby pacjenta – noworodek, dziecko, dorosły symbolizowane są wyraźnymi ikonami noworodek, dziecko, dorosły nie kodowane kolorem | Tak |  | --- |
|  | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB lub Zamawiający dopuści pulsoksymetr z funkcją przywołania pielęgniarki i portem USB lub/i USB- mini, bez WIFI, Ethernet, oraz Bluetooth | podać |  | Wifi – 20 pkt. Bez wifi – 0 pkt. |
|  | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego lub Zamawiający dopuści pulsoksymetr z rozdzielczością zapisu co 4 s. z możliwością wydruku danych wyłącznie z komputera | Tak |  | --- |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | Tak |  | --- |
|  | Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów | Tak |  | --- |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | Podać |  | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |
|  | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora lub Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez zmiennej wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości | Tak |  | --- |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | Tak |  | --- |
|  | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | Podać |  | Tak – 5 pkt.; Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmu | Tak |  | --- |
|  | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | Tak |  | --- |
|  | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund | Tak |  | --- |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy lub Zamawiający dopuści pulsoksymetr, który nie wyświetla wskaźnika/indexu perfuzji w postaci cyfrowej ani czułości | Podać |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% lub Zamawiający dopuści zakres pomiaru perfuzji 0,03% - 20% | Tak |  | --- |
|  | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD lub Zmiana czułości pomiaru skutkuje zmianą koloru wyświetlania tego ustawienia w menu pulsoksymetru lub Zamawiający dopuści pulsoksymetr o dwóch trybach odpowiedzi, uśredniania: normalny - w ciągu 5 do 7 s. oraz szybki - od 2 do 4 s. w sytuacjach ścisłego monitorownia | Tak |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu – dotyczy każdego pakietu osobno (podać Pakiet nr…….)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt [miesięcy]. | >= 24 miesiące |  | 24 miesiące – 0 pkt najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |