OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1

Dostawa, instalacja i uruchomienie 3 łóżek rehabilitacyjnych z materacem przeciwodleżynowym dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Łóżko rehabilitacyjne z materacem przeciwodleżynowym | 3 |  |  |
| Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: | X | X |  |
| Razem(cena brutto oferty): |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny Parametr pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1: Łóżko rehabilitacyjne z materacem przeciwodleżynowym |  |  |  |  |
|  | Łóżko przeznaczone na OIT/nadzór wzmożony. | TAK |  | - |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. Systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych lub Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowaną proszkowo, opartą na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu w trakcie transportu lub Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją opartą na systemie dwóch stabilnych kolumn cylindrycznych, które funkcjonalnie są rozwiązaniem tożsamym z ramionami wznoszącymi | TAK |  | - |
|  | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 | TAK |  | - |
|  | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125mm) nie mniejszy niż 16cm lub Zamawiający dopuści łóżko posiadające prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 150 mm) 16,5 cm | TAK, Podać |  | - |
|  | Leże łóżka – min. 4-sekcyjne | TAK |  | - |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża, min. 3 | TAK |  | - |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) [cm] 102-104 lub Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość zewnętrzną (mierzoną niezależnie od pozycji barierek bocznych) 97 cm lub Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) [cm] 105 lub Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 104,5cm z podniesionymi barierkami oraz 102,5cm z opuszczonymi barierkami | TAK, Podać |  | >100 cm i <104 – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 224 +/-2cm | TAK, Podać |  | - |
|  | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min [cm] 20 lub Zamawiający dopuści możliwość płynnej regulacji bezstopniowej długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min [cm] 18 lub Zamawiający dopuści łóżko z funkcją trzystopniowej regulacji długości leża z funkcją przedłużenia leża o 17cm, która pozwala dostosować leże do pacjentów o wzroście znacznie przekraczającym 200cm | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu ułożenie materaca. | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125mm 30-72cm +/- 2cm, zwiększającą bezpieczeństwo pacjenta, zapobiegającą zeskakiwaniu nawet niskich osób oraz ułatwiającą personelowi prowadzenie czynności reanimacyjnych lub Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża (bez „pozycji ekstra niskiej”) mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm w zakresie 42 – 82 cm w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, zapobiegającą „zeskakiwaniu” z łóżka oraz ułatwiającą personelowi prowadzenie czynności reanimacyjnych Lub Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją niską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150mm 43-82cm +/- 2cm Lub Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 410mm – 790mm bez pozycji ekstraniskiej, przy kołach 150mm | Podać |  | . |
|  | Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża da opuszczającego łóżko pacjenta równą lub poniżej [cm] 32 lub Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżka pacjenta 42 cm lub Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża do opuszczającego łóżko pacjenta równą [cm] 45 | TAK, podać |  | Najniższa – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
|  | Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym | TAK |  | - |
|  | Regulacja elektryczna segmentu pleców [⁰] 0-62 lub [⁰] 0-70 lub [⁰] 0-71 | TAK, Podać |  | - |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda [⁰] 0-20 lub [⁰] 0-47lub [⁰] 0-30 | TAK, Podać |  | - |
|  | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn | TAK |  | - |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga [⁰] min. 12 lub [⁰] min. 12 | TAK, Podać |  | - |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga [⁰] min. 12 lub [⁰] min. 12 | TAK, Podać |  | - |
|  | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  | - |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem | TAK |  | - |
|  | Mechaniczna regulacja funkcji CPR przy pomocy oznaczonych dźwigni znajdujących się po obu stronach łóżka lub Zamawiający dopuści łóżko posiadające mechaniczną regulację funkcji CPR segmentu pleców przy pomocy oznaczonych dźwigni znajdujących się po obu stornach leża | TAK |  | - |
|  | Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR lub Zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców wyposażonym w mechaniczną funkcję CPR, uruchamianą za pomocą dźwigni znajdujących się po obu stronach realizowana poprzez zwolnienie blokady opuszczania w siłowniku elektrycznym, zabezpieczającym segment pleców przed gwałtownym opuszczeniem bez konieczności stosowania sprężyny gazowej | podać |  | Sprężyna gazowa – 10 pkt. Inne rozwiązania – 0 pkt. |
|  | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na każdym panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej. Lub Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznie regulowaną pozycją CPR przy pomocy jednego przycisku, umieszczonego na centralnym panelu sterowania dla personelu | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰ (pozycja terapeutyczna). Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia. | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem lub Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK |  | - |
|  | Barierki lub/i rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylanie segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka | TAK |  | - |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki | TAK |  | - |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony głowy i nóg z możliwością wyboru akcentu kolorystycznego | TAK |  | - |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga | TAK |  | - |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne – po obu (lewej i prawej) stronach łóżka | TAK |  | - |
|  | Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu | TAK |  | - |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne. | TAK |  | - |
|  | Wyprofilowane panele leża, redukujące nacisk na ciało pacjenta (profilaktyka przeciwodleżynowa) | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Minimum 2 akumulatory. W tym jeden do zasilania podczas transportu i jeden dedykowany wyłącznie dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego lub Zamawiający dopuści minimum 2 akumulatory. W tym jeden do zasilania podczas transportu i jeden dedykowany wyłącznie dla funkcji wagi w momencie braku zasilania sieciowego. Funkcja CPR aktywna elektrycznie również przy wyładowanym akumulatorze (zapas energii do funkcji ratowania życia)lub Zamawiający dopuści łóżko z korzystniejszym rozwiązaniem niż opisane w pkt 34 polegające na wyposażeniu łóżka w dwa wydajne akumulatory zasilające wszystkie funkcje elektryczne, w tym CPR przy braku zasilania sieciowego, dzięki czemu łóżko jest aktywne przez długi czas po odłączeniu od prądu, a dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa system pozostawia minimalną ilość energii w akumulatorach (w przypadku ich rozładowania) jedynie dla funkcji CPR, dzięki czemu funkcja ta jest zawsze dostępna | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz] | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w min. 2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. lub Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w min. 1 wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. | TAK, podać |  | >1wyświetlacz – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Automatyczna blokada funkcji sterowanych elektrycznie (z wyłączeniem CPR) po max. 180 sek. nieużywania regulacji pod odłączeniu łóżka od zasilania sieciowego lub Zamawiający dopuści łóżko posiadające automatyczną odłączenie (deaktywację) funkcji sterowanych elektrycznie w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieużywania regulacji | TAK |  | - |
|  | Półka na pościel | TAK |  | - |
|  | Cztery, podwójne koła o średnicy 125mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: - pełna blokada - jazda na wprost - jazda swobodna Lub Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery, podwójne koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: pełna blokada, jazda na wprost, jazda swobodna Lub Zamawiający dopuści cztery, podwójne koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: - pełna blokada - jazda na wprost - jazda swobodna. Lub Zamawiający dopuści łózko wyposażone w pojedyncze koła o średnicy 150mm spełniające pozostałe zapisy SIWZ | TAK |  |  |
|  | Drążek centralnego hamulca w części nożnej łóżka lub Zamawiający dopuści łóżko bez konieczności montowania drążka centralnego hamulca w części nożnej łóżka lub Zamawiający dopuści łóżko z kołami blokowanymi za pomocą dźwigni umieszczonych przy kołach od strony nóg | TAK, podać |  | Centralny (drążek) hamulec – 10 pkt, brak – 0 pkt. |
|  | Dodatkowe, obustronne pedały hamulca przy wezgłowiu lub Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające dodatkowych, obustronnych pedałów hamulca przy wezgłowiu | TAK, podać |  | oczekiwany hamulec – 10 pkt, brak – 0 pkt. |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 250 [kg], pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu | TAK, Podać |  | - |
|  | Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg lub Zamawiający dopuści łóżko z dwoma gniazdami na akcesoria w narożnikach od strony głowy i dwoma w narożnikach od strony nóg | TAK |  | Największa liczba gniazd – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - wieszak na kroplówki - szyna typu DIN do zawieszania cięższych sprzętów Lub Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w szynę typu DIN lub Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wieszak kroplówki oraz szyny boczne, metalowe, lakierowane proszkowo z możliwością zawieszenia haczyków na worki urologiczne, uchwytów na kaczkę oraz basem oraz drobnego sprzętu | TAK, podać |  | Szyna DIN – 10 pkt. Brak – 0 pkt. |
|  | Możliwość ustaleń kolorystycznych (z dostępnej palety kolorów) na etapie zamówienia | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta min. III klasy certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | System ważenia pacjenta wyposażony w: - funkcję autokompensacji – pozwala na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta - możliwość wyświetlania wagi w zaokrągleniu do najbliższych 500g lub 100g (czasowo) - przycisk zerowania wagi Lub do 100 g Zamawiający dopuści łóżko z dwoma czytelnymi wyświetlaczami alfanumerycznymi, służącymi do wyświetlania wskazań pomiaru masy ciała | TAK |  | - |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta – z możliwością regulacji czułości lub całkowitej dezaktywacji | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w system anty-zgnieceniowy zapobiegający zgnieceniu pod łóżkiem m. in. przewodów aparatury medycznej, cewników itp. | TAK |  | - |
|  | Materac zmiennociśnieniowy | TAK |  | - |
|  | Wysokiej klasy przeciwodleżynowy, powietrzny materac zmiennociśnieniowy | TAK |  | - |
|  | Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii | TAK |  | - |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka bez potrzeby użycia materaca bazowego | TAK |  | - |
|  | Wymiary materaca (dł. x szer. x wys.): 1960 x 860 x 210mm (+/-10mm) Lub Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 2000mm x 860mm x 170mm, dostosowany do wymiarów leża | TAK, Podać |  | - |
|  | Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną min. 200kg lub Zamawiający dopuści materac z maksymalną wagą pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną min. 180kg | TAK, podać |  | >=200 kg – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Materac składający się z 19 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: 3 komór statycznych w sekcji głowy 16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych Lub Zamawiający dopuści materac składający się z 18 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: 2 komór statycznych w sekcji głowy 16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych. Lub Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, składający się z 21 komór powietrznych, w tym trzech komór statycznych w sekcji głowy oraz osiemnastoma komorami zmiennociśnieniowymi z możliwością włączenia trybu statycznego | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach, wykonany z poliuretanu powlekanego dzianiną | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający parę, powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5 lub Zamawiający dopuści pokrowiec materaca ognioodporny nie wg wymienionej angielskiej normy, ale wg normy EN NF 597-I&2 Crib V | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca | TAK |  | - |
|  | Dolny pokrowiec od spodu pokryty nylonem powlekanym PVC dla zwiększenia odporności na uszkodzenia | TAK |  | - |
|  | Dolny pokrowiec wyposażony w min. 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka | TAK |  | - |
|  | Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy lub Zamawiający dopuści wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie wygodnego pokrętła lub Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z zaworem CPR umieszczonym przy nogach w formie szybkozłączki odpinanej od pompy | TAK |  | - |
|  | Przewód powietrzny materaca wyposażony w 3 drożne złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym Lub Zamawiający dopuści przewody powietrzne zabezpieczone przed załamaniami, z zaworem umożliwiającym zakręcenie na czas transportu | TAK |  | - |
|  | Konstrukcja materaca umożliwiająca min. 12 godzinną prące w trybie transportowym pod odłączeniu przewodów powietrznych od pompy lub Zamawiający dopuści konstrukcję materaca umożliwiającą min. 8 godzinną prące w trybie transportowym pod odłączeniu przewodów powietrznych od pompy | TAK, podać |  | >9 h – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca: - zmiennociśnieniowy - statyczny - maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych | TAK |  | - |
|  | Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10 lub 20min lub Zamawiający dopuści tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 14 - 20min lubZamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pracujący w trybie zmiennociśnieniowym w stałym czasie trwania cyklu 7,5 minuty, który jest najefektywniejszym czasem trwania cyklu w celu eliminacji zagrożenia odlezynowego | TAK |  | - |
|  | Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po max. 30min. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Pompa wyposażona w następujące funkcje: - wybór trybu pracy - wybór długości trwania cyklu - przełącznik masy ciała pacjenta - wyciszenie alarmu Lub Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w następujące funkcje: - wybór trybu pracy - automatyczne dostosowanie do masy ciała pacjenta - wyciszenie alarmu. Lub Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pompa, która zamiast regulacji masy ciała pacjenta posiada regulację ciśnienia powietrza w komorach, co jest rozwiązaniem równoważnym | TAK |  | - |
|  | Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla: - niskiego ciśnienia w materacu - usterki / braku zasilania - usterki pompy | TAK |  | - |
|  | Maksymalne wymiary pompy: 285x210x117mm (+/-5mm) lub Zamawiający dopuści maksymalne wymiary pompy 22x25x11,5 cm | TAK, Podać |  | - |
|  | Maksymalna masa pompy nie więcej niż 3kg | TAK |  | - |
|  | Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka | TAK |  | - |
|  | Klasa ochronności pompy przed zalaniem min. IP21 | TAK |  | - |
|  | Pompa wyposażona w filtr powietrza wtłaczanego | TAK |  | - |
|  | Materac piankowy | TAK |  | - |
|  | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, o grubości min. 17 cm lub Zamawiający dopuści materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, o grubości min. 15 cm | TAK, podać |  | >=17 cm – 10 pkt. Pozostałe - 0 pkt. |
|  | Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża | TAK |  | - |
|  | Materac dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 250 [kg] lub Zamawiający dopuści materac piankowy dostosowany do pacjentów o wadze 230kg | TAK, Podać |  | >230 – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Wkład – wysokiej jakości pianka przeciwodleżynowa o gęstości co najmniej 40 [kg/m3] | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. | TAK |  | - |
|  | Ognioodporność pokrowca wg normy BS 7175 lub Zamawiający dopuści ognioodporność pokrowca wg normy EN 597-1 I 2 | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec dwukierunkowo rozciągliwy | TAK |  | - |
|  | Materac „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze | TAK |  | - |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca | TAK |  | - |
|  | Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Materac posiadający nacięcia o różnej głębokości tworzą pięć stref ochronnych dla pacjenta — pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami. | TAK |  | - |
|  | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka | TAK |  | - |
|  | Materac rotowany cztero-kierunkowo zwiększający „żywotność” materaca | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Materac posiadający badania na redystrybucję sił nacisku | TAK |  | - |
|  | Możliwość prania w temperaturach do 95 [°C] lub Zamawiający dopuści materac piankowy z możliwością prania pokrowca w temperaturze do 71oC | TAK |  | - |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt [miesięcy]. | >= 36 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |