Część 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa densytometru dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj pochodzenia: ...................................................

Rok produkcji (2019): .................................................................

Klasa wyrobu medycznego: ........................................................

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą i wyposażeniem (w zł) | A: Cena brutto sprzętu wraz z dostawą i wyposażeniem (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |
| Densytometr | 1 |  |  |

|  | B: Cena brutto instalacji, uruchomienia w Nowej siedziby Szpitala (w zł): |
| --- | --- |

C: Cena brutto szkoleń w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł):

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

## PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
| 2. | Densytometr fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, 2019 rok (nieużywany i nierekondycjonowany). | Tak |  | - - - |
| - PARFAMETRY TECHNICZNE PODSTAWOWE |  |  |  |  |
|  | Densytometr typu DXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry) umożliwiający jednoczasowe powstanie dwóch wiązek energii (twardej i miękkiej). Zamawiający dopuszcza uzyskiwanie dwóch wiązek energii realizowane za pomocą generatora dwu energetycznego generującego energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie. | Tak |  | - - - |
|  | Przeznaczenie (dorośli/dzieci) | Tak |  | - - - |
|  | Błąd pomiaru gęstości mineralnej kości (%) nie przekracza 1%. | Tak |  | - - - |
|  | Stół skaningowy z ramieniem typu „L” lub „C”, ze stałym blatem lub ruchomym | Tak, Podać |  | Blat ruchomy – 10 pkt Blat stały – 0pkt |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50 Hz ±10% | Tak |  | - - - |
|  | Wolna przestrzeń między blatem stołu a ramieniem C lub L w osi stołu umożliwiająca badanie ludzi otyłych min. 55cm | Tak |  | - - - |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta min. 150 kg. | Tak, Podać |  | Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do największej. |
|  | Ciężar aparatu max. 275 kg 327 kg | Tak |  | - - - |
|  | System obrazowania wyposażony w lampę RTG z promieniowaniem w wąskiej wiązce wachlarzowej, zapewniającej eliminację efektu powiększenia i zniekształcenia przedmiotów leżących poza osią stołu, z dokładnym opisem geometrii wiązki. Zamawiający dopuszcza system obrazowania wyposażony w lampę RTG z promieniowaniem w wiązce wachlarzowej jednokrotnego przejścia wzdłuż badanego obiektu. | Tak |  | - - - |
|  | Dawki promieniowania podczas skanowania: - kręgi lędźwiowe w projekcji PA lub AP (Spine): max. 0,2 mGy - całe ciało (Total Body): max 0,002 0,12 mGy - szyjka kości udowej (biodro): max. 0,2 mGy - przedramię, dawka promieniowania max. 6µGy 0,035mGy. | Tak, Podać |  | - - - |
|  | Niskie promieniowanie rozproszone w odległości 1 m od lampy RTG (maksimum 20 40µSv/godz.) | Tak, Podać |  | - - - |
|  | Detektor min. 16 elementów z pośrednią przemianą energii promieniowania jonizującego na sygnał elektryczny | Tak, Podać liczbę elementów |  | <64 elementy – 0 pkt ≥ 64 elementy -20 pkt. |
|  | Obszar skanowania min. 58 x 190 [cm] | Tak |  | - - - |
|  | Warunki kalibracji aparatu: co najmniej trzypunktowa kalibracja dla tkanek twardych (kość ), pełna automatyka kalibracji dla tkanki kostnej. Zamawiający dopuszcza system kalibracji automatycznej pozwalający na stałą kontrolę i utrzymanie stałych warunków podczas każdego badania niezależnie od kalibracji codziennej. | Tak |  | - - - |
|  | Czasy standardowego skanowania dla poszczególnych opcji pomiarowych: Max. czas pomiaru - kręgosłup - 30 sek. Max. czas pomiaru - szyjka kości udowej - 30 sek. Max. czas pomiaru – całe ciało - 275 300 sek. Max. czas pomiaru – przedramię - 23 30 sek. | Tak, podać maksymalne czasy |  | - - - |
|  | Automatyczna eliminacja obszarów o wysokiej gęstości (implanty) | Tak |  | - - - |
|  | Funkcja umożliwiająca wykonanie szybkiego, max 15 10-sekundowego skanowania kręgosłupa lub kości udowej. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy o opcję do pomiaru TBS (Trabecular Bone Score) | Tak |  | - - - |
|  | PARAMETRY APLIKACYJNE I MOZLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KLINICZNEGO (parametry kliniczne ) |  |  |  |
|  | Kręgosłup lędźwiowy AP/PA (L1-L4) z obliczeniem lub mierzeniem powierzchni kręgów, BMC, BMD | Tak |  | - - - |
|  | Bliższy koniec kości udowej (Biodro, Hip, Femur) | Tak |  | - - - |
|  | Jednoczesna ocena obu szyjek kości udowych | Tak |  | - - - |
|  | Zaawansowana ocena stawu biodrowego | Tak |  | - - - |
|  | Całe ciało (Pomiar BMC, BMD, powierzchni i szkieletu całkowitego – Total Body) | Tak |  | - - - |
|  | Skład ciała (skład tkanek ciała – Body composition analysis; tkanka kostna, tłuszczowa i beztłuszczowa / mięśniowa | Tak |  | - - - |
|  | Kolorowe kodowanie składu ciała | Tak |  | - - - |
|  | Szyjka kości udowej ( bliższy koniec kości udowej ) | Tak |  | - - - |
|  | Biodro; Hip): możliwość skanowania i obliczenia lub mierzenia BMD, BMC i powierzchni dla szyjki kości udowej z podaniem wyników dla poszczególnych standardowych regionów tj. szyjka, trzon, krętarz | Tak |  | - - - |
|  | Total Femur/ Total Hip, trójkąt ( obszar ) Warda oraz wyposażenie w następujące opcje: - wartość BMD dla górnej części szyjki - długość osi stawu biodrowego ( tzw. HAL - Hip Axis Length ) -moment bezwładności przekroju poprzecznego szyjki ( tzw. moment of inertia ) - kąt nachylenia osi szyjki - współczynnik wytrzymałości szyjki kości udowej | Tak |  | - - - |
|  | Jednoczesny pomiar i analiza dwóch szyjek kości udowych. Przy pomiarze 2 szyjek kości udowych : - automatyczne pozycjonowanie ramienia aparatu - prezentacja kompletnego wyniku BMD dla obywdu szyjek kości udowych jednocześnie ( wartości średnie oraz różnice między szyjkami ) | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar i analiza morfometrii | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar i analiza pacjentów pediatrycznych: - kręgosłup lędźwiowy AP/PA ( L1-L4) z obliczeniem lub mierzeniem powierzchni kręgów BMC, BMD - całe ciało ( pomiar BMC, BMD, powierzchni i szkieletu całkowitego - Total Body ) - szyjka kości udowej | Tak |  | - - - |
|  | Referencyjna baza danych producenta dla podstawowych miejsc pomiarowych: NHANES i etniczna referencyjna baza danych (kobiety + mężczyźni) zgodnie z wytycznymi WHO; | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar i analiza endoprotezy stawu biodrowego umożliwiająca dokonanie oceny gęstości mineralnej kości wokół implantów kości udowej. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość obliczania indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania (ryzyko jakiegokolwiek złamania oraz ryzyko złamania b.k.k.u.) na podstawie algorytmu FRAXTM wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa (z uwzględnieniem wieku, czynników ryzyka i BMD bkku) | Tak |  | - - - |
|  | Wbudowany zintegrowany kalkulator precyzji do automatycznego wyliczania LSC (Least Significant Change) | Tak |  | - - - |
|  | System archiwizacji danych | Tak |  | - - - |
|  | Raporty z badania w języku polskim | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość tworzenia wielu baz danych, z określaniem (przydzielaniem) nazw dla każdej z nich (typy schorzeń, grupy pacjentów, nazwisko użytkownika lub np. lekarza zlecającego badanie albo jednostki zlecającej badanie) | Tak |  | - - - |
|  | INNE PARAMETRY I WYMAGANE ELEMENTY INSTALACJI I FUNKCJONOWANIA APARATU |  |  |  |
|  | Komputer stacji roboczej klasy PC do obsługi aparatu | Tak |  | - - - |
|  | Procesor o częstotliwości taktowania min. 3 GHz | Tak |  | - - - |
|  | Dysk twardy co najmniej 500GB, SATA | Tak |  | - - - |
|  | Min. 4 GB pamięci RAM | Tak |  | - - - |
|  | Karta graficzna zintegrowana | Tak |  | - - - |
|  | Karta sieciowa 1Gbit | Tak |  | - - - |
|  | Profesjonalny min 64 bitowy System Operacyjny | Tak |  | - - - |
|  | Komputery wyposażone w klawiaturę i mysz z trzema przyciskami oraz rolkę | Tak |  | - - - |
|  | Monitor kolorowy, przekątna min. 19,5” z wej. Display Port lub HDMI | Tak |  | - - - |
|  | Kamera cyfrowa sieciowa do wydruków obrazów w technologii suchej – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent, Nazwa i typ | Podać |  | - - - |
|  | Wydruk na błonie laserowej. | Tak |  | - - - |
|  | Technologia laserowa, sucha. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość załadunku filmów w świetle dziennym. | Tak |  | - - - |
|  | Podajnik filmów min. 2 tace | Tak |  | - - - |
|  | Rozdzielczość min. 508 dpi | Tak |  | - - - |
|  | Maksymalna gęstość optyczna błon min.3.6 | Tak |  | - - - |
|  | Głębia skali szarości min. 14 bitów | Tak |  | - - - |
|  | Formaty drukowanych błon min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm | Tak |  | - - - |
|  | Obsługa filmów o rozmiarach min. 35x35cm, 35x43cm, 26x36cm, 25x30cm i 20x25cm. | Tak |  | - - - |
|  | Powierzchnia podstawy ≤ 0,5 m2 | Tak |  | - - - |
|  | Waga kompletnego urządzenia (bez załadowanych błon) ≤ 104 kg. | Tak |  | - - - |
|  | Wysokość urządzenia ≤ 90 cm | Tak |  | - - - |
|  | Wydajność dla błon 35 x 43 cm, ≥ 80 filmów/h. | Tak |  | - - - |
|  | Czas pierwszego wydruku (35x43cm), ≤ 100 s. | Tak |  | - - - |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja braku błon w szufladzie. | Tak |  | - - - |
|  | Wyświetlacz podający informacje o: statusie urządzenia, ilości filmów we wszystkich szufladach, ustawieniach sieciowych, czasie pozostałym do końca nagrzewania. | Tak |  | - - - |
|  | Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000. | Tak |  | - - - |
|  | Densytometryczna kontrola jakości | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość wydruku filmów kontrolnych i kalibracyjnych | Tak |  | - - - |
|  | Kamera laserowa posiadająca deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC lub równoważną | Tak |  | - - - |
|  | Drukarka kolorowa, laserowa do prezentacji wyników w formie papierowej Zamawiający potwierdza dostarczenie drugiego urządzenia do prezentacji wyników w formie wydruku na papierze. | Tak |  | - - - |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Komplet fantomów wg zaleceń producenta, akcesoria do pozycjonowania pacjenta, standardowe obowiązujące wyposażenie + zatopiony fantom kręgosłupa | Tak |  | - - - |
|  | Kompleksowy montaż oraz instalacja urządzenia. (pomieszczenie planowane do montażu to: B.DO.0.17) | Tak |  | - - - |
|  | Obsługa protokołów DICOM i HL7 | Tak |  | - - - |
|  | Projekt osłon stałych, pomiar rozkładu mocy dawki, testy odbiorcze i specjalistyczne w cenie oferty | Tak |  | - - - |
|  | Wymogi Formalne |  |  |  |
|  | Ulotki lub instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne należy złożyć zgodnie ze specyfikacją | Tak |  | - - - |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia | Tak |  | - - - |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli | Tak |  | - - - |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych | Tak |  | - - - |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych | Tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem | Tak |  | - - - |
|  | Podłączenie urządzenia wraz z wykupieniem wszelkich koniecznych licencji do systemu PACS/RIS w miejscu użytkowania aparatu | Tak |  | - - - |
|  | Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz wszelką dokumentacją pozwalającą na użytkowanie oferowanego urządzenia w planowanym terminie oddania inwestycji do pełnej eksploatacji dostarczana przy dostawie | Tak |  | - - - |
|  | Wykonawca bierze na siebie uzyskanie wszelkich pozwoleń, posiadania aktualnych certyfikatów, deklaracji zgodności oraz ewentualnego dostosowania zaoferowanych urządzeń medycznych do uwarunkowań prawnych i technologicznych obowiązujących w dniu oddania inwestycji do pełnej eksploatacji. (Nie dotyczy uzyskania decyzji na uruchomienie i stosowanie urządzenia wydanej przez Wojewódzką Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie bezpiecznego stosowania urządzenia emitującego promieniowanie jonizujące). | Tak, opisać |  | - - - |
| SPRZĘT KOMPUTEROWY / PRACA W SIECIACH INFORMATYCZNYCH – wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | # Oferowane urządzenia posiadają możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi | Tak |  | - - - |
|  | # Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach komputerowych w okresie trwania gwarancji. | Tak |  | - - - |
|  | # Integracja aparatu z systemem informatycznym RIS Zamawiającego (Softmed Orion) w zakresie obsługi list roboczych | Tak |  | - - - |
|  | # Archiwizacja danych obrazowych w systemie PACS Zamawiającego wraz z uwzględnieniem mechanizmu Storage Commitment | Tak |  | - - - |
|  | # Czytelna wizualizacja stanu archiwizacji badań | Tak |  | - - - |
|  | # Konfiguracja systemów RIS (Softmed Orion) oraz PACS (Agfa Impax) może być wykonana wyłącznie przez serwis tych systemów. Wszelkie koszty związane z integracją pokrywa Wykonawca. | Tak |  | - - - |
|  | # Nieorganiczone czasowo licencje na funkcjonalności DICOM. | Tak |  | - - - |
|  | # Podstawowa konfiguracja parametrów DICOM, w szczególności dodanie lub modyfikacja węzłów DICOM możliwa do przeprowadzenia przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. | Tak |  | - - - |
|  | # Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej konfiguracji DICOM oraz diagnostyki komunikacji sieciowej | Tak |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy do uruchomienia dostarczanej aparatury medycznej Wykonawca potrzebuje wykonać dodatkowe elementy sieci komputerowej powinny spełnić następujące wymagania. • Dla wykonania okablowania opartego o skrętkę miedzianą (UTP, FTP, STP) należy wykorzystać komponenty co najmniej kategorii 6a z zapewnieniem torów transmisyjnych klasy Ea lub równoważnej • Dla okablowania światłowodowego należy wykorzystać włókna wielomodowe klasy co najmniej OM3 lub równoważnej, a dla okablowania jednodomowego włókna klasy co najmniej OS2 lub równoważnej • Okablowanie powinno być ukryte przed łatwym dostępem (montaż podtynkowy, koryto PVC lub pod podłogą techniczną). • Okablowanie powinno być zakończone w gniazdach lub na panelach krosowych • Gniazda i panele krosowe powinny być czytelnie oznakowane w sposób unikalny w skali całego budynku # • Jakość wykonanych komponentów zostanie potwierdzona pomiarami a wyniki pomiarów zgodności z klasą Ea lub równoważną i zostaną dostarczone do dokumentacji powykonawczej. Zastrzegamy możliwość uczestniczenia pracownika Zamawiającego w procesie pomiarowym. | Tak |  | - - - |
|  | Sprzęt aktywny użyty do wykonania dedykowanej sieci komputerowej (przełączniki, routery, zapory) powinien spełniać następujące wymogi: - interfejsy o prędkości co najmniej 1Gbit/s zarządzalny - umożliwiać odczyt liczników błędów komunikacji dla poszczególnych interfejsów umożliwia odczyt przypisania adresów MAC do poszczególnych portów możliwość logicznego wyłączenia interfejsu # Hasła dostępowe zostaną przekazane do Działu Informatyki SU | Tak |  | - - - |
|  | Adresacja IP dla dostarczanych urządzeń oraz nazwy parametryczne np. nazwy komputerów, domen DNS, AE Title powinny być ustalane z Zamawiającym. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie fabrycznych nazw AE Title bazujących na nazwie modelu urządzenia. # Wszystkie wykorzystane adresy IP oraz nazwy AE Title powinny być udokumentowane wraz z krótkim opisem urządzenia, do którego adres zostały przypisane. Listę wykorzystanych adresów IP należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. | Tak |  | - - - |

## WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

| L.p. | # Parametr | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # GWARANCJE |  |  |  |
|  | # Okres gwarancji densytometru oraz wszystkich współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] # UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | >= 24 |  | Najdłuższy okres ponad minimalnie wymagany – 10 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej stosunku do najdłuższego |
|  | # Zapewnienie dostępu części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat) | Tak |  | - - - |
|  | # Termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu | Tak |  | - - - |
|  | # WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | # W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) | Tak |  | - - - |
|  | # Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | Tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – awaria zgłoszona po godzinie 18.00 16.00 będzie podjęta następnego dnia roboczego - wymagany czas ≤ 5 8 h | Tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 12h 36 h | Tak |  | - - - |
|  | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu zgłoszenia, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 4 7 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  | - - - |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Podać |  | - - - |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość zdalnego dostępu do sytemu aparatu i jego diagnostyki. Zamawiający wyraża zgodę na zdalny dostęp oraz zapewnia właściwe łącze. | Tak |  | - - - |
|  | # Struktura serwisowa zapewniająca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń. | Tak |  | - - - |
|  | # Wykonawca oświadcza, iż sprzęt jest lub zostanie pozbawiony wszelkich blokad, które po upływie okresu gwarancji uniemożliwiałyby podmiotom trzecim dostarczenie usług przeglądu lub serwisu aparatury będącej przedmiotem umowy. | Tak |  | - - - |
|  | # SZKOLENIA |  |  |  |
|  | # Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia min. 8 osób w ciągu co najmniej 2 dni z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w terminie uzgodnionym; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie do 2 dni, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | Tak |  | - - - |
|  | # Szkolenia dla personelu technicznego (4 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń - dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje itp. | Tak |  | - - - |
|  | # Szkolenia dla informatyków (3 osoby) z zakresu podstawowej konfiguracji i diagnostyki elementów komunikacji sieciowej TCP/IP i DICOM | Tak |  | - - - |
|  | # DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | # Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) | Tak |  | - - - |
|  | # W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  | - - - |
|  | # Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) # UWAGA - dokumentacja serwisowa lub oprogramowanie serwisowe które zapewni co najmniej pełną diagnostykę sprzętu, regulację, kalibrację etc. | Tak |  | - - - |
|  | # Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  | - - - |
|  | # Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów (wykaz środków do czyszczenia dostarczony wraz z urządzeniami) | Tak |  | - - - |
|  | # Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące # UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | - - - |