OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

miernik skażeń powierzchniowych miernik mocy dawki

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (liczba sztuk) | Cena jednostkowa sprzętu brutto (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | miernik skażeń powierzchniowych | 1 |  |  |
| 2. | miernik mocy dawki | 1 |  |  |
|  | A: Cena brutto sprzętu (poz. 1-2) (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miernik skażeń powierzchniowych

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): ......................................................

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | Pomiar promieniowania alfa, beta, gamma z izotpów stosowanych w medycynie nuklearnej (min. 99mTc, 131-I, 90Y, 223Ra) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Detektor scyntylacyjny | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Aktywna powierzchnia pomiaru (minimum): 170 cm2 | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Detekcja promieniowania α i β+γ – w min. dwóch niezależnych kanałach | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Wyświetlanie w jednostkach minimum: cps, Bq, Bq/cm2 | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Rejestracja pomiarów w pamięci miernika | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Komunikacja miernika z komputerem PC, podłączenie miernika do wskazanego komputera Zamawiającego i zainstalowanie na tym komputerze odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego komunikację | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Sygnalizacja przekroczenia ustawialnych progów | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Uchwyt z wózkiem wspierający pomiar miernikiem skażeń na powierzchni podłogi | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miernik mocy dawki

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): ......................................................

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | Miernik mocy dawki | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Miernik mocy dawki (z sondą wewnętrzną i zewnętrzną) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Pomiar promieniowania gamma z izotopów stosowanych w medycynie nuklearnej, detektor G-M. | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Pomiar mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) Sv/h | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zakres pomiaru mocy dawki : sonda wewnętrzna min. 0.05 μSv/h-0.1 Sv/h; sonda zewnętrzna min. 0,05 μSv/h-10 Sv/h; | TAK, podać |  |  | - - - |
|  | Zakres energetyczny (minimum): 50 keV- 1,8 MeV | TAK, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 4 pkt. |
|  | Wyświetlanie w jednostkach (minimum): μSv/h, Sv/h | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Sygnalizacja przekroczenia ustawialnych progów – optyczna, akustyczna i wibracją. | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Uchwyt teleskopowy dla sondy zewnętrznej i miernika zasięg min. 1 m | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Komunikacja miernika z komputerem PC wraz z oprogramowaniem rejestracji pomiarów w pamięci miernika. Zamawiający precyzuje, iż należy dokonać podłączenia miernika do wskazanego komputera Zamawiającego i zainstalować na tym komputerze odpowiednie oprogramowanie umożliwiające komunikację. | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |