NSSU.DFP.271.11.2018.ADB                                                                                                                                                         Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1 – LAMPY OPERACYJNE

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .................................................

Producent: ...................................................

Kraj produkcji: .................................................

Rok produkcji: ..................................................

WYMAGANA KONFIGURACJA ZESTAWU:

| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Pracownia | Przedmiot |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Cena brutto (w zł) |
| Hemodynamika | Sala zabiegowa hemodynamiki | 1. | Lampa operacyjna sufitowa, jednoczaszowa z kamerą | 1 |  |  |
| Hemodynamika | Sala zabiegowa hemodynamiki | 2. | Lampa operacyjna sufitowa, jednoczaszowa z kamerą | 1 |  |  |
| Endoskopia | Pracownia diagnostyki dolnego odcinka przewodu pokarmowego | 3. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 3 |  |  |
| Endoskopia | Pracownia diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego | 4. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 3 |  |  |
| Endoskopia | Pracownia ultrasonografii przewodu pokarmowego | 5. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 1 |  |  |
| Endoskopia | Pracownia endoskopii wstecznej cholangiopankreatografii | 6. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 2 |  |  |
| Endoskopia | Pracownia diagnostyki endoskopowej układu oddechowego | 7. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 1 |  |  |
| Endoskopia | Pracownia ultrasonografii przewodu pokarmowego | 8. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 1 |  |  |
| SOR | Sala resuscytacyjno-zabiegowa | 9. | Lampa zabiegowo - operacyjna (jednoczaszowa sufitowa) | 4 |  |  |
| SOR | Sala resuscytacyjno-zabiegowa | 10. | Lampa zabiegowo - operacyjna (jednoczaszowa sufitowa) | 1 |  |  |
|  |  |  | A: Razem cena brutto wszystkich pozycji (w zł) |  |  |  |
|  |  |  | B: Cena brutto dostawy sprzętu do nowej siedziby Szpitala (w zł): |  |  |  |
|  |  |  | C: Cena brutto instalacji, szkolenia i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala (w zł): |  |  |  |

| ZAMÓWIENIE OPCJONALNE: dostawa sprzętu do magazynu Wykonawcy oraz przechowywanie sprzętu w magazynie Wykonawcy nie dłużej niż do 30.11.2019 r. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot |  | Zakładany czas | Cena brutto miesięcznego przechowywania 1 szt. sprzętu (w zł) | Cena brutto przechowywania 1 szt. sprzętu przez zakładany czas (w zł): | Liczba sztuk | Cena brutto przechowywania wskazanej ilości sprzętu przez zakładany czas (w zł): |
| 1. | Lampa operacyjna sufitowa, jednoczaszowa z kamerą | 14 m-cy |  |  | 1 |  |
| 2. | Lampa operacyjna sufitowa, jednoczaszowa z kamerą | 14 m-cy |  |  | 1 |  |
| 3. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 14 m-cy |  |  | 3 |  |
| 4. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 14 m-cy |  |  | 3 |  |
| 5. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 14 m-cy |  |  | 1 |  |
| 6. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 14 m-cy |  |  | 2 |  |
| 7. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 14 m-cy |  |  | 1 |  |
| 8. | Lampa zabiegowo - operacyjna sufitowa jednoczaszowa | 14 m-cy |  |  | 1 |  |
| 9. | Lampa zabiegowo - operacyjna (jednoczaszowa sufitowa) | 14 m-cy |  |  | 4 |  |
| 10. | Lampa zabiegowo - operacyjna (jednoczaszowa sufitowa) | 14 m-cy |  |  | 1 |  |
|  | D: Cena brutto przechowywania łącznej liczby sztuk sprzętu w magazynie Wykonawcy przez zakładany czas (w zł): |  |  |  |  |  |

| A+ B + C + D: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna mocowana do sufitu, pracująca w technologii LED, dwugłowicowa przystosowana do współpracy z kamerą i monitorem medycznym LCD opisanymi poniżej w tabeli | tak |  | - - - |
|  | Głowice/czasze lamp zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych z możliwością regulacji wysokości i manewrowanie w trzech prostopadłych osiach, możliwość obrotu co najmniej jednej czaszy o 360 [o] w osi pola | tak |  | - - - |
|  | Powierzchnie lamp, łatwe do czyszczenia, odporne na działanie środków stosowanych w ochronie zdrowia | tak |  | - - - |
|  | GŁOWICA CENTRALNA |  |  |  |
|  | Maksymalne natężenie światła >= 150 [klux] | Tak, podać |  | wartość wymagana – 1 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Minimalna średnica oświetlanego jednorodnie pola operacyjnego >= 22 [cm] | Tak, podać |  | wartość wymagana – 1 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | INNE PARAMETRY OŚWIETLENIOWE |  |  |  |
|  | Odwzorowanie barw >= 92 [%] | Tak, podać |  | wartość wymagana – 1 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Bezcieniowość pola operacyjnego | tak |  | - - - |
|  | Głębokość oświetlenia pola operacyjnego, bez zmiany deklarowanych wyżej parametrów >= 90 [cm] | Tak, podać |  | wartość wymagana – 1 pkt., wyższa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Temperatura barwowa >= 3900 [K] | tak |  | - - - |
|  | Oświetlenie powstające bezpośrednio z diod emitujących światło w kolorze białym (rozw. 1) lub z mieszaniem barw w obrębie czasz lamp (rozw. 2) bez „efektu tęczy” | Tak, podać |  | rozwiązanie 1 – 2 pkt. rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Żywotność diod LED przy maksymalnym natężeniu >= 20 000 [godz] | Tak, podać |  | 30 000 i więcej – 3 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | tak |  | - - - |
|  | PARAMETRY EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
|  | Zasilanie: 230 [V], 50/60 [Hz] | tak |  | - - - |
|  | Konstrukcja umożliwiająca pracę z nawiewem laminarnym | tak |  | - - - |
|  | Głowice/czasze lamp wyposażone w centralny uchwyt sterujący – z wymiennymi rękojeściami, sterylny (możliwość sterylizacji parowej – 134 [oC]) UWAGA: w komplecie po min. 5 [szt.] rękojeści dla każdej czaszy lampy oraz dodatkowo zintegrowane uchwyty tzw. „brudne” na czaszy | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie lampy skonfigurowane do opcjonalnej, przyszłej współpracy z kolorowym, medycznym monitorem LCD oraz kolorową kamerą medyczną montowaną centralnie w osi czaszy lampy, zapewniającej standard obrazu full HD | tak |  | - - - |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia:

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 10 lat. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | tak |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | tak |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu(uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | tak |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego w celu umożliwienia m. in. zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 1 osoba) | tak |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  | - - - |