OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1

Dostawa, instalacja i uruchomienie 3 łóżek rehabilitacyjnych z materacem przeciwodleżynowym dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Łóżko rehabilitacyjne z materacem przeciwodleżynowym | 3 |  |  |
| Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: | X | X |  |
| Razem(cena brutto oferty): |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny Parametr pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1: Łóżko rehabilitacyjne z materacem przeciwodleżynowym |  |  |  |  |
|  | Łóżko przeznaczone na OIT/nadzór wzmożony. | TAK |  | - |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. Systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. | TAK |  | - |
|  | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 | TAK |  | - |
|  | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125mm) nie mniejszy niż 16cm | TAK, Podać |  | - |
|  | Leże łóżka – min. 4-sekcyjne | TAK |  | - |
|  | Liczba ruchomych segmentów leża, min. 3 | TAK |  | - |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierek bocznych) [cm] 102-104 | TAK, Podać |  | - |
|  | Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 224 +/-2cm | TAK, Podać |  | - |
|  | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min [cm] 20 | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu ułożenie materaca. | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125mm 30-72cm +/- 2cm, zwiększającą bezpieczeństwo pacjenta, zapobiegającą zeskakiwaniu nawet niskich osób oraz ułatwiającą personelowi prowadzenie czynności reanimacyjnych | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża da opuszczającego łóżko pacjenta równą lub poniżej [cm] 32 | TAK |  | - |
|  | Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym | TAK |  | - |
|  | Regulacja elektryczna segmentu pleców [⁰] 0-62 | TAK, Podać |  | - |
|  | Regulacja elektryczna segmentu uda [⁰] 0-20 | TAK, Podać |  | - |
|  | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn | TAK |  | - |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga [⁰] min. 12 | TAK, Podać |  | - |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga [⁰] min. 12 | TAK, Podać |  | - |
|  | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  | - |
|  | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem | TAK |  | - |
|  | Mechaniczna regulacja funkcji CPR przy pomocy oznaczonych dźwigni znajdujących się po obu stronach łóżka | TAK |  | - |
|  | Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR | TAK |  | - |
|  | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na każdym panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej. | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰ (pozycja terapeutyczna). Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia. | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK |  | - |
|  | Barierki lub/i rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylanie segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka | TAK |  | - |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki | TAK |  | - |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony głowy i nóg z możliwością wyboru akcentu kolorystycznego | TAK |  | - |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga | TAK |  | - |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne – po obu (lewej i prawej) stronach łóżka | TAK |  | - |
|  | Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu | TAK |  | - |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne. | TAK |  | - |
|  | Wyprofilowane panele leża, redukujące nacisk na ciało pacjenta (profilaktyka przeciwodleżynowa) | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Minimum 2 akumulatory. W tym jeden do zasilania podczas transportu i jeden dedykowany wyłącznie dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz] | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w min. 2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. | TAK |  | - |
|  | Automatyczna blokada funkcji sterowanych elektrycznie (z wyłączeniem CPR) po max. 180 sek. nieużywania regulacji pod odłączeniu łóżka od zasilania sieciowego. | TAK |  | - |
|  | Półka na pościel | TAK |  | - |
|  | Cztery, podwójne koła o średnicy 125mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: - pełna blokada - jazda na wprost - jazda swobodna | TAK, Podać |  | - |
|  | Drążek centralnego hamulca w części nożnej łóżka. | TAK |  | - |
|  | Dodatkowe, obustronne pedały hamulca przy wezgłowiu. | TAK |  | - |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 250 [kg], pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu | TAK, Podać |  | - |
|  | Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg | TAK |  | - |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - wieszak na kroplówki - szyna typu DIN do zawieszania cięższych sprzętów | TAK |  | - |
|  | Możliwość ustaleń kolorystycznych (z dostępnej palety kolorów) na etapie zamówienia | TAK |  | - |
|  | Łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta min. III klasy certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | System ważenia pacjenta wyposażony w: - funkcję autokompensacji – pozwala na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta - możliwość wyświetlania wagi w zaokrągleniu do najbliższych 500g lub 100g (czasowo) - przycisk zerowania wagi | TAK |  | - |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta – z możliwością regulacji czułości lub całkowitej dezaktywacji | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Łóżko wyposażone w system anty-zgnieceniowy zapobiegający zgnieceniu pod łóżkiem m. in. przewodów aparatury medycznej, cewników itp. | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Materac zmiennociśnieniowy | TAK |  | - |
|  | Wysokiej klasy przeciwodleżynowy, powietrzny materac zmiennociśnieniowy | TAK |  | - |
|  | Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii | TAK |  | - |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka bez potrzeby użycia materaca bazowego | TAK |  | - |
|  | Wymiary materaca (dł. x szer. x wys.): 1960 x 860 x 210mm (+/-10mm) | TAK, Podać |  | - |
|  | Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną min. 200kg | TAK |  | - |
|  | Materac składający się z 19 poliuretanowych komór powietrznych, w tym: 3 komór statycznych w sekcji głowy 16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach, wykonany z poliuretanu powlekanego dzianiną | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający parę, powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5 | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca | TAK |  | - |
|  | Dolny pokrowiec od spodu pokryty nylonem powlekanym PVC dla zwiększenia odporności na uszkodzenia | TAK |  | - |
|  | Dolny pokrowiec wyposażony w min. 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka | TAK |  | - |
|  | Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy | TAK |  | - |
|  | Przewód powietrzny materaca wyposażony w 3 drożne złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym | TAK |  | - |
|  | Konstrukcja materaca umożliwiająca min. 12 godzinną prące w trybie transportowym pod odłączeniu przewodów powietrznych od pompy | TAK |  | - |
|  | Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca: - zmiennociśnieniowy - statyczny - maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych | TAK |  | - |
|  | Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10 lub 20min | TAK |  | - |
|  | Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po max. 30min. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji | TAK |  | - |
|  | Pompa wyposażona w następujące funkcje: - wybór trybu pracy - wybór długości trwania cyklu - przełącznik masy ciała pacjenta - wyciszenie alarmu | TAK |  | - |
|  | Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla: - niskiego ciśnienia w materacu - usterki / braku zasilania - usterki pompy | TAK |  | - |
|  | Maksymalne wymiary pompy: 285x210x117mm (+/-5mm) | TAK, Podać |  | - |
|  | Maksymalna masa pompy nie więcej niż 3kg | TAK |  | - |
|  | Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka | TAK |  | - |
|  | Klasa ochronności pompy przed zalaniem min. IP21 | TAK |  | - |
|  | Pompa wyposażona w filtr powietrza wtłaczanego | TAK |  | - |
|  | Materac piankowy | TAK |  | - |
|  | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, o grubości min. 17 cm | TAK |  | - |
|  | Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża | TAK |  | - |
|  | Materac dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 250 [kg] | TAK, Podać |  | - |
|  | Wkład – wysokiej jakości pianka przeciwodleżynowa o gęstości co najmniej 40 [kg/m3] | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. | TAK |  | - |
|  | Ognioodporność pokrowca wg normy BS 7175 | TAK |  | - |
|  | Pokrowiec dwukierunkowo rozciągliwy | TAK |  | - |
|  | Materac „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze | TAK |  | - |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca | TAK |  | - |
|  | Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Materac posiadający nacięcia o różnej głębokości tworzą pięć stref ochronnych dla pacjenta — pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami. | TAK |  | - |
|  | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka | TAK |  | - |
|  | Materac rotowany cztero-kierunkowo zwiększający „żywotność” materaca | Podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Materac posiadający badania na redystrybucję sił nacisku | TAK |  | - |
|  | Możliwość prania w temperaturach do 95 [°C] | TAK |  | - |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt [miesięcy]. | >= 36 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |