OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 22: Zestaw urządzeń do wentylacji pacjenta – 1 szt. (Oddział Pulmonologia)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Tabela wyceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (liczba sztuk) | Cena jednostkowa (za 1 szt.) brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) (ilość x cena jednostkowa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw urządzeń do wentylacji pacjenta (Oddział Pulmonologia) | 1 |  |  |
|  | A: Cena brutto za cały sprzęt (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia całego sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto wszystkich szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zestaw urządzeń do wentylacji pacjenta

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego.............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |  |  |  |  |
|  | Zestaw urządzeń do wentylacji pacjenta składający się z: - Urządzenia do wentylacji mechanicznej tj. aparatu do terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego (pkt. 2 - 17) – 2 szt. - Przyrządów do wentylacji ręcznej (pkt. 18 - 22) – 10 szt. - Urządzenia do drenażu autogenicznego (pkt. 23 - 34) – 1 szt. - Urządzenia do diagnostyki – spirometru z funkcją oscylometru impulsowego – 1 szt. (pkt. 35 - 69) - Moduł do kardiomonitorów – 8 szt. (pkt. 70-71) | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Aparat przeznaczony do pracy ciągłej lub przerywanej | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Wentylacja inwazyjna oraz nieinwazyjna | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Możliwość wentylacji dorosłych i dzieci o wadze powyżej 2,5 kg | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Min. 7 godzinny nominalny całkowity czas pracy | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |  |  |  |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 20 cm | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Mieszalnik tlenowy – możliwość ustawienia FiO2 w zakresie min. od 21% do 100% | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | TRYBY: - objętościowe: A/C-VC, SIMV-VC - ciśnieniowe: CPAP, PSV, S/T, A/C-PC, SIMV-PC - wentylacji przez ustnik - MPV-VC oraz MPV-PC - wentylacja AVAPS z obwodem pasywnym w trybach PSV, S/T i A/C-PC - hybrydowy AVAPS-AE (AE- AutoEPAP) - objętościowy w obwodzie bez zastawki (z portem wydechowym) | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | 4 konfiguracje obwodów: - jednoramienny obwód bez zastawki (z portem wydechowym) - obwód jednoramienny z zastawką - obwód z aktywnym przepływem - obwód dwuramienny | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Monitorowane parametry min.: objętość oddechowa (VTe), częstość oddechów (RR), przecieki powietrza, ciśnienia terapeutyczne, wentylacja minutowa (MinVent), stosunek I/E, szczytowy przyepływ i ciśnienie oraz poziom naładowania akumulatorów zasilających. | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Parametry dynamiczne (Dyn C, Dyn R, Pplat, autoPEEP) | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Wyposażony w komunikację Bluetooth, WiFi i NFC | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Wbudowana pamięć wewnętrza min. 2 GB | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Dysk flash USB (pamięć wymienna) może być używany w celu importowania i eksportowania danych - 1 szt. do urządzenia | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania Sp02, FiO2 przy zastosowaniu dodatkowych czujników | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Kompletny zestaw obwodów pacjenta – 1 szt. do urządzenia Filtr antybakteryjny – 1 szt. do urządzenia | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Wentylacja ręczna – worek samorozprężalny – 10 szt. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Worek: - samorozprężalny, - silikonowy, - z dwustopniowym zaworem bezpieczeństwa 60/20 [cm h2o] (bez masek i rezerwuaru). | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Sposób utrzymania w czystości: - dezynfekcja w płynach, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym - sterylizacja w autoklawie. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Rezerwuar tlenu do worka samorozprężnego: - przeznaczony do worka samorozprężnego, - dezynfekcja w płynach dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Maski wielorazowego użytku, po 4 szt. do każdego worka samorozprężalnego: - z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem, - do sterylizacji w autoklawie, - rozmiary do doboru przez użytkownika na etapie dostawy | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do drenażu autogenicznego – 1 szt. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Działanie urządzenia polega na rozrzedzeniu śluzu oskrzelowego za pomocą wibracji powietrza podczas fazy wydechu | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Generowanie przez urządzenie następujących po sobie wibracji podciśnienia o niskich częstotliwościach w celu wzruszenia wydzieliny i usunięcia jej z dróg oddechowych | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Sterowanie urządzenia zdalnie za pomocą pilota oraz przyciskami znajdującymi się na generatorze | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Zwolnienie przycisku sterowania na pilocie lub na urządzeniu zatrzymuje wytwarzanie wibracji przez urządzenie | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Diody LED na panelu sterowania ukazujące w czasie rzeczywistym wydajność urządzenia | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Masa max. 8 kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 2 pkt. |  |  |  |  |
|  | Pneumatyczny generator wibracji | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Pilot zasilany bateriami | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Kabel zasilający min. 5m | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Futerał | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Zestaw oddechowy 10 szt.: filtr i elastyczna rurka przyłączeniowa, ustnik – w skład zestawu wchodzi 10 szt. filtrów i 10 szt. rurek | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Urządzenia do diagnostyki – spirometru z funkcją oscylometru impulsowego – 1 szt. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Zestaw diagnostyczny wyposażony w moduły min. : - spirometria spokojna, - spirometria natężona, - maksymalna wentylacja, - badanie oporów metodą oscylacji wymuszonych - próba rozkurczowa w każdym z powyższych modułów pomiarowych | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Wszystkie powyższe moduły są obsługiwane z jednego komputera, posiadają jedną wspólną bazę danych i są wyprodukowane przez jednego producenta. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie medyczne zainstalowane na stacji roboczej o parametrach: system operacyjny. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami specyfikacji technicznej | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie bazy danych umożliwia dokonywanie automatycznych kopii zapasowych każdego dnia. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Podgrzewana głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Opór głowicy pomiarowej mierzony przy przepływie 10l/s max. 0,05 kPa/(l/s) | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu, min.17 l/s | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu max. 0,02 ml/s | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru objętości, min. 18 l | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości, max. 0,02 ml | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Spirometr wymagający codziennej kalibracji objętości | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Min. 3 l pompa kalibracyjna | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Wzorzec impedancji do weryfikacji poprawności wskazań modułu do oscylacji wymuszonych. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: - Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Wskaźniki muszą pracować online, w trakcie wykonywania badania, a nie dopiero po jego zakończeniu. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w podpowiedzi tekstowe informujące operatora jaką instrukcję i w którym momencie przekazać pacjentowi. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Programy animacyjne wspomagające wykonanie badania u dzieci, min. 5 różnych animacji | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie spirometryczne umożliwia uwzględnienie pozycji, w jakiej jest wykonane badanie: - stojąca - siedząca - leżąca | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Moduł do oscylacji wymuszonych wykorzystujący wymuszenie impulsem ciśnieniowym: - zakres mierzonych częstotliwości min. 3-48 Hz, wykorzystujący impulsy w zakresie: 0-100 Hz. - częstotliwość próbkowania dla konwersji analogowo – cyfrowej min.: 200Hz - możliwość wykrywania i prezentacji ograniczeń przepływów wydechowych - moduł do oscylacji wymuszonych – pomiar ciśnienia w ustach: - Zakres: min. ± 2 kPa - Dokładność max.: ± 2% - Rozdzielczość max.: 0,002 Pa | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Program do oscylacji wymuszonych umożliwia przeprowadzenie przynajmniej trzech prób z których system wylicza powtarzalność pomiaru | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Opór widoczny w raporcie może być prezentowany przynajmniej w trzech wariantach: - jako wartość średnia z wszystkich prawidłowo wykonanych prób - jako rzeczywiste wartości zmierzone w każdej próbie - w sposób mieszany, czyli oba powyższe jednocześnie | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Program oscylometryczny oferuje automatyczną klasyfikację badania według J. Winklera | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Program oscylometryczny oferuje parametr określający ograniczenie przepływu. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Program oscylometryczny umożliwia umieszczenie w raporcie automatycznej interpretacji, umożliwiając jednocześnie operatorowi jej edycję. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Szablony do automatycznego opisu badania umożliwiają, w sposób automatyczny za pomocą makr wstawianie zmierzonych parametrów do opisu. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Możliwość umieszczenia w raportach spirometrycznych oraz oscylometrycznych takich parametrów jak: - Percentyl - Odchylenie standardowe | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System powinien rozróżniać przynajmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy: - wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru - przeprowadzono co najmniej jeden pomiar - wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport - wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnie dla każdego badania | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Oferowany zestaw jest wyposażony w moduł wartości należnych | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Oferowany zestaw wyposażony w oprogramowanie z zaimplementowanymi wartościami należnymi dla pomiaru oscylacji wymuszonych opracowanymi na polskiej populacji dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Oferowany aparat wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi samodzielnie wprowadzać nowe formuły wartości należnych oraz zmieniać istniejące. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w ruchome ramię (przykręcane do stołu/biurka) umożliwiające ustawienie odpowiedniej pozycji przepływomierza zarówno w pionie, jak i poziomie. | TAK |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Regulowane ramię ofertuje zakres regulacji w wysokości, mierzony od najniższej pozycji do najwyższej, w zakresie przynajmniej 60 cm. | TAK, podać |  | - - - |  |  |  |  |
|  | Moduł do kardiomonitorów – 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł umożliwiający komunikację posiadanych przez zamawiającego kardiomonitorów firmy Philips MX z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami firmy Mindray | TAK |  |  |  |  |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | TAK/NIE, Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy (w cenie oferty) przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |