OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i pomp infuzyjnych  - Część 3 - Pompy strzykawkowe (8 szt), stacja dokująca, stojak na stację

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Cena brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pompy strzykawkowe (8 szt), stacja dokująca, stojak na stację | 1 |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr TAK | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 3 - Pompy strzykawkowe (8 szt), stacja dokująca, stojak na stację |  |  |  |  |
| Pompy |  |  |  |  |
|  | Pompa w pełni wyposażona do pracy na OIOM | TAK |  | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. – fabrycznie skalibrowane - minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. dwóch polskich producentów. | TAK |  | --- |
|  | Możliwość skalibrowania min. dwóch dodatkowych typów strzykawek | TAK |  | --- |
|  | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-1500 ml/h lub Zamawiaj dopuszcza wysokiej jakości pompy infuzyjne z szybkością dozowania 0,1-1200 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Programowanie szybkości dla zakresu 0,1 – 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h lub Zamawiający dopuści pompy z programowaniem szybkości dla zakresu 0,1-9,99 ml ze skokiem co 0,01 ml | TAK |  | --- |
|  | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-2% | TAK |  | --- |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  | --- |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  | --- |
|  | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-1500 ml/h lub Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z szybkością bolusa programowaną w zakresie 0,1-1200 ml/h lub zamawiający dopuszcza pompy z szybkością bolusa programowana 0,1 -1200 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Objętość bolusa programowana w zakresie 0,1-999,9 ml lub zamawiający dopuszcza pompy z objętość bolusa programowaną w zakresie 0,1 – 1200 lub Zmawiający dopuszcza pompy z objętością bolusa programowaną w zakresie 0,1 – 99,9 ml | TAK |  | --- |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  | --- |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml ng, μg, mg, na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. | TAK |  | --- |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie nazwy leku. Pojemność biblioteki wbudowanej minimum 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 Lub zamawiający dopuszcza pompy z biblioteką leków do 120 leków lub Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z wbudowaną listą leków o pojemności 40 pozycji z możliwością rozszerzenia biblioteki leków o własne wpisy o kolejne 1500 pozycji | TAK |  | --- |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie minimum od 150 do 950 mm Hg lub zamawiający dopuszcza regulowanie ciśnienia w zakresie min. od 50-1000 mmHg lub zamawiający dopuszcza pompy z regulacja progów ciśnienia w zakresie od 50 do 900 mm Hg lub Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową o regulowanym progu ciśnienia w zakresie od 75 do 900 mmHg | TAK |  | --- |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. minimum 11 progów lub zamawiający dopuszcza zmiany progów ciśnienia okluzji przez użytkownika bez zatrzymywania infuzji w zakresie nie mniejszym niż: 50mmHg-1000 mmHg z dokładnością, co 1 mmHg | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus | TAK |  | --- |
|  | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki 5 min do końca infuzji pusta strzykawka koniec infuzji okluzja nieprawidłowe mocowanie strzykawki czas do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona lub Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z rozbudowanym systemem alarmów m.in. wbudowanym alarmem który informuje użytkownika 3 ml przed końcem opróżnienia strzykawki zamiast alarmu informującego 5 min przed opróżnieniem strzykawki | TAK |  | --- |
|  | Minimalny czas pracy z akumulatora minimum 8 h przy infuzji 5ml/h lub zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z czasem pracy z akumulatora min. 6 przy infuzji 5ml/h oraz wskaźnikiem rozładowania | TAK |  | --- |
|  | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤6h | TAK |  | --- |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: bez konieczności przykręcania automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej lub Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy przykręcaną pompę strzykawkową z możliwością instalacji w stacji dokującej z automatycznym przyłączaniem zasilania | TAK |  | --- |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 3,5” ; format 16:9 lub Zamawiający uzna za wystarczające zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z dużym, czytelnym, monochromatycznym wyświetlaczem o przekątnej min. 15 cm lub zamawiający dopuści niebieski monochromatyczny wyświetlacz LCD o wymiarach 70 mmx35 mm | TAK |  | --- |
|  | Wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: tryb pracy nazwa leku, prędkość infuzji, objętość do podania VTBI , łączna objętość podana, stan naładowania akumulatora, wartość limitu ciśnienia aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , stan infuzji (w toku lub zatrzymana). Lub Zamawiający dopuści wyświetlacz z funkcja automatycznego dostosowywania wielkości czcionki w zależności od ilości informacji Lub Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z wyświetlaniem równocześnie parametrów nazwy leku, prędkości infuzji, objętości do podania VTBI, łącznej objętości podanej, stanu naładowania akumulatora, wartości limitu ciśnienia, aktualnego ciśnienia w drenie podanej w formie linii graficznej i piktogramu i bez wyświetlania w tym samym czasie trybu pracy i stanu infuzji | TAK |  | --- |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | --- |
|  | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi | TAK |  | --- |
|  | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania jakichkolwiek dodatkowych elementów lub Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość łączenia pomp za pomocą uchwytu do przenoszenia lub łączenia lub łączenie dwóch pomp w zestaw za pomocą dodatkowych elementów lub Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy przykręcaną pompę strzykawkową z możliwością szybkiego mocowania w stacji dokującej | TAK |  | --- |
|  | Klawiatura symboliczna lub symboliczna i numeryczna | TAK |  | --- |
|  | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu lub Zamawiający dopuści pompę z możliwością pracy z trybem nocnym bez podświetlania klawiatury, klawiatura jest symboliczna i wymaga odświetlenia | TAK |  | --- |
|  | Pompa posiada funkcję ręcznego oraz automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po naciśnięciu właściwego przycisku lub po upływie zaprogramowanego czasu lub Zamawiający dopuści pompę z funkcję ręcznego blokowania klawiatury | TAK |  | --- |
|  | Waga do 2,5 kg | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC ( niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) lub Zamawiający wyrazi zgodę na zasilanie przez wbudowany zasilacz 220-240 V AC, 50 | TAK |  | --- |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację lub ochrona przed zalaniem; IP22; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację lub Zamawiający dopuści pompę z ochroną przed zalaniem IP 22 TYP CF klsaa II | TAK |  | --- |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia bezpośrednio w linii infuzyjnej. | podać |  | Tak – 20 pkt, Nie – 0 pkt. |
| Stacja dokująca |  |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania do 8 pomp (strzykawkowych i objętościowych) | TAK |  | --- |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS lub Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stacji wykonanej z anodowanego aluminium | TAK |  | --- |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz (niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny) | TAK |  | --- |
|  | Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej | TAK |  | --- |
|  | Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej. | podać |  | Tak – 2pkt, Nie-0pkt |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  | --- |
|  | Zaczep na korpusie do mocowania drenu BI lub Zamawiający dopuści stację bez zaczepu na korpusie do mocowania drenu | TAK |  | --- |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do przenoszenia lub Zamawiający dopuści stacje bez dedykowanego uchwytu do przenoszenia | TAK |  | --- |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP22; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację | TAK |  | --- |
| Stojak na stację dokującą |  |  |  |  |
|  | Stabilny stojak jezdny DEDYKOWANY do stacji dokującej | TAK |  | --- |
|  | Niski środek ciężkości | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr TAK | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 24 |  | najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez cały okres gwarancji podczas przeglądów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Nazwa/skład chemiczny środków dopuszczonych do czyszczenia aparatu przez producenta (jeśli dotyczy) | Wymienić |  | - - - |