DFP.271.13.2018.ADB                                                                                                                                                                 Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 3

Dostawa, instalacja i uruchomienie materacy przeciwodleżynowych dla Centrum Urazowego

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: ………………………………..

Producent: ………………………………….

Kraj produkcji: ……………………………….

Rok produkcji (min. 2018): ……………………..

Klasa wyrobu medycznego: ……………………….

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowany materac przeciwodleżynowy | 6 |  |  |
| Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: | X | X |  |
| Razem ( cena brutto oferty): |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany |  | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Długość materaca | 2000 ±50mm |  | --- |
|  | Szerokość materaca | 900 ± 30mm |  | --- |
|  | Grubość materaca | 160 ± 30mm |  | --- |
|  | Materac powietrzny, terapeutyczny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | Tak |  | --- |
|  | Aktywny produkt terapeutyczny należący do klasy IIa | Tak |  | --- |
|  | Materac 5 strefowy. Strefy: głowy, klatki piersiowej, krzyżowa, ud i pięt. Materac pracujący w trybie naprzemiennie zmiennego niskiego ciśnienia min. w strefie krzyżowej, klatki piersiowej i ud (pracujący w cyklu co druga komora). W strefie głowy i pięt komory pracują w trybie ciągłego niskiego ciśnienia. Materac min. 30 komorowy. | Tak |  | --- |
|  | Konstrukcja materaca zawierająca 3 poziomy komór powietrznych –warstwę górną komór terapeutycznych, warstwę środkową, amortyzująca i warstwę dolną zawierającą czujnik nacisku . Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego. | Tak |  | --- |
|  | Materac z możliwością wymiany poszczególnych komór w przypadku ich uszkodzenia. | Tak |  | --- |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny i grzybostatyczny wykonany z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach. | Tak |  | --- |
|  | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek materaca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | Tak |  | --- |
|  | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie uwzględniając rozmiar, masę i pozycję ciała pacjenta (bez ręcznej regulacji) | Tak |  | --- |
|  | System kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład niskiego ciśnienia w komorach następuje za pomocą czujników wbudowanych w materac. | Tak |  | --- |
|  | Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania powierzchni materaca, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie max 10 min. od aktywowania maksymalnego napompowania. | Tak |  | --- |
|  | Materac wyposażony w alarm: - opuszczenia łóżka przez pacjenta, - uruchomienia funkcji CPR, - maksymalnego napompowania materaca, - braku zasilania materaca, - wadliwej pracy materaca. | Tak |  | --- |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR | Tak |  | --- |
|  | Materac wyposażony we wskaźnik uruchomienia funkcji CPR. | Tak |  | --- |
|  | Pompa zasilająca z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg, o niskiej głośności pracy | Tak |  | --- |
|  | Limit wagowy terapeutyczny gwarantujący skuteczność leczenia w pozycji leżącej. | min. 160 kg |  | Największe – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne w pozycji horyzontalnej. | min. 350 kg |  | Największe – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
|  | Pompa wyposażona w szybkie połączenie z opcjonalną poduszką powietrzną na siedzenie. | Tak |  | --- |
|  | Materac wyposażony we wskaźnik trybu transportowego przy braku podłączenia do źródła zasilania. | Tak |  | --- |
|  | Praca materaca w trybie transportowym, gwarantująca utrzymanie napompowanego materaca przez czas min. 4 godzin. | Tak |  | --- |
|  | Możliwość blokady panelu sterowania, w celu zapobiegania niezamierzonym zmianom w funkcjonowaniu materaca. | Tak |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | TAK, podać |  | najniższa wartość – 1 pkt inne – 0 pkt |
|  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | tak |  | - - - |
|  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | tak |  | - - - |
|  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt inne – 0 pkt |
|  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | najdłuższy okres – 1 pkt inne – 0 pkt |
|  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt. |