OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury do wentylacji noworodków - Aparat do Hi Flow

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Pozycja | Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Aparat do Hi Flow | 2 |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenia | X | X |  |
| Cena brutto oferty (poz. 1+2): |  |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | --- |
|  | Model | Podać |  | --- |
|  | Oferent gwarantuje że zaoferowany sprzęt jest kompletny i przystosowany do pracy na oddziale neonatologicznym zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi (NFZ/MZ/dobre praktyki) dla najwyższego stopnia referencyjności | Tak |  | --- |
|  | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów | TAK |  | --- |
|  | Może być stosowany u wcześniaków o wadze <700g, dzieci i dorosłych | TAK |  | --- |
|  | W pełni zintegrowany system (w jednym aparacie), nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych - gwarantuje pełną i płynna regulację: - przepływu, - stężenia tlenu, - temperatury. | TAK |  | --- |
|  | Redukcja oporu wdechowego (pracy oddechowej) poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu. | TAK |  | --- |
|  | Zapewnia efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej - dwutlenku węgla (CO2). | TAK |  | --- |
|  | Stosowanie kaniul nosowych nie wymagających specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. | TAK |  | --- |
|  | Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu | TAK |  | --- |
|  | Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. | TAK |  | --- |
|  | Gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie <5 min. łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury. | TAK |  | --- |
|  | System nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów | TAK |  | --- |
|  | Stały poziom nawilżenia gazów oddechowych na poziomie 44 mg H2O/L w całym zakresie przepływu | TAK |  | --- |
|  | Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci jasnych i zrozumiałych liczb i symboli, gwarantujący dobrą widoczność z dużej odległości. | Podać |  | Z wyświetlaczem LED – 10 pkt., Bez wyświetlacza – 0 pkt. |
|  | Możliwość współpracy z aparatem do podaży tlenku azotu oraz nebulizatorem np.: Aeroneb. | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | TAK |  | --- |
|  | Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 15 minut pracy | TAK |  | --- |
|  | Wbudowany mieszalnik gazów tlen/powietrze | TAK, podać |  | Elektroniczny – 2 pkt.; Mechaniczny – 0 pkt. |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 4-85 psi | TAK |  | --- |
|  | Waga aparatu <7 kg. | TAK, podać |  | do 5 kg - 3 pkt.; >5 kg – 0 pkt. |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie: | TAK |  | --- |
|  | - wysoki przepływ : 5-40 l/min ze skokiem co 1 l/min | TAK |  | --- |
|  | - niski przepływ: 1-8 l/min ze skokiem co 0,5 l/min (automatyczne ograniczenie zakresu przepływów, uniemożliwiające nastawę powyżej opisanego progu przepływu) | TAK |  | --- |
|  | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie | TAK |  | --- |
|  | Temperatura 33-43ºC | TAK |  | --- |
|  | Regulacja temperatury | TAK, podać |  | Co 1 stopień – 0 pkt.; Gęstsza – 3 pkt. |
|  | Alarmy | TAK |  | --- |
|  | Aparat wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne: | TAK |  | --- |
|  | Przekroczenia temperatury | TAK |  | --- |
|  | Wysokiego ciśnienia (zatkania przewodu) | TAK |  | --- |
|  | Uszkodzenia układu pacjenta | TAK |  | --- |
|  | Czujnika tlenu | TAK |  | --- |
|  | Braku wody | TAK |  | --- |
|  | Niskiego poziomu naładowania baterii | TAK |  | --- |
|  | Zasilania gazowego | TAK |  | --- |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Jadnorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. Oddzielny układ dla wysokich przepływów oraz niskich przepływów. | TAK 1 szt. |  | --- |
|  | Czas użycia oferowanego układu jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta | TAK |  | --- |
|  | Kaniule nosowe w 7 różnych rozmiarach | TAK 2 szt. |  | --- |
|  | Kaniula z jedną końcówką donosową umożliwiającą skuteczną terapię pacjentów o wadze <1100 g lub w przypadku zbyt wąskiej wewnętrznej średnicy nozdrzy pacjenta | TAK 2 szt. |  | --- |
|  | Konstrukcja kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych. | TAK |  | --- |
|  | Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną, | TAK |  | --- |
|  | Przewody do zasilania powietrzem oraz tlenem o dł. min. 3m, | TAK 1 kpl. |  | --- |
|  | Pułapki na wodę ze złączem podłączenia tlenu oraz powietrza | TAK 1 kpl. |  | --- |
|  | Czujnik pomiarowy tlenu | TAK 1 szt. |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt (w miesiącach) | >= 24 miesiące |  | 24 miesiące – 0 pkt najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni roboczych. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |