OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

System do hipotermii

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2021), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Brak potwierdzenia w materiałach firmowych zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (liczba sztuk) | Cena jednostkowa sprzętu brutto (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do hipotermii | 1 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System do hipotermii

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2021):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja potwierdzenia [str. oferty] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | System do hipotermii - wodny typ termoregulacji | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Rozprowadzenie ciepła lub zimna przy pomocy wody w specjalnych matach grzewczych | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość podłączenie jednej maty grzewczo-chłodzącej bezpośrednio do urządzenia, maty w różnych kształtach i rozmiarach, zmiana maty bez użycia narzędzi, maty połączone za pomocą szybkozłączek. Możliwość połączenia ze sobą 2 mat i podłączenia ich do urządzenia. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności urządzenie z możliwością podłączenia trzech mat grzewczo-chłodzących bezpośrednio do urządzenia, maty w różnych kształtach i rozmiarach, zmiana maty bez użycia narzędzi, maty podłączone za pomocą szybkozłączek | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Precyzyjna regulacja temperatury z wyświetlaczem elektronicznym Zakres regulacji temperatury min. 15-35°C | TAK, podać |  |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Precyzyjna regulacja temperatury co max. 0,2°C | TAK, podać |  |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Temperatura maty grzewczo - chłodzącej regulowana za pomocą przycisków, przycisk zabezpieczający przypadkowe ustawienie temperatury powyżej 38°C i poniżej 35°C lub temperatura wody w macie grzewczo - chłodzącej jest regulowana za pomocą przycisków z koniecznym zatwierdzeniem każdej zmiany temperatury przez użytkownika | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konstrukcja umożliwiająca postawienie urządzenia na stole lub na mobilnym stojaku. Zamawiający dopuszcza system zamocowany na podwoziu z 4 kołami zapewniającym pełną mobilność urządzenia, 2 koła wyposażone w hamulec. | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Pojemność zbiornika min. 0,5l do max 1,0l Zamawiający dopuszcza urządzenie z pojemnością zbiornika na płyn 7,6 +/- 0,1l | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa przy temperaturze max. 43°C | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dopuszczalne maksymalne odchylenia między temperaturami: - 0,1°C między wyświetlaną temperaturą a temperaturą wody w urządzeniu - 0,5°C między wyświetlaną temperaturą a temperaturą maty | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Maty w pełni przezierne dla promieni RTG | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wydajność pompy min. 5 l/min Zamawiający dopuszcza urządzenie z prędkością przepływu wody min. 136 l /godz | TAK, podać |  | Nie dotyczy | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wskaźnik zapełnienia zbiornika urządzenia na przednim panelu Zamawiający dopuszcza urządzenie ze wskaźnikiem niskiego poziomu wody na przednim panelu urządzenia | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kontrolka informująca o nieprawidłowościach w przepływie wody Zamawiający dopuszcza urządzenie z mechanicznym wskaźnikiem przepływu, w przypadku niskiego przepływu jest wywoływany alarm | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość podglądu przepływu wody za pomocą okienka weryfikacyjnego | TAK/NIE, podać |  |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Przycisk uruchamiający automatyczny test funkcji całego urządzenia Zamawiający dopuszcza urządzenie, które przechodzi autotest po włączeniu i nie musi być on wywoływany przez użytkownika | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Uchwyty do przenoszenia wbudowane w górną część urządzenia, min 2 szt. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie do transportowania urządzenia w postaci 4 kół zintegrowanych z aparatem w jego dolnej części | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Boczny uchwyt do powieszenia przewodów przyłączeniowych Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające zamiast uchwytu do powieszenia przewodów przyłączeniowych uchylną od góry szufladę, która zapewnia miejsce na czujniki, kable przyłączeniowe, węże łączące, wąż odprowadzający oraz instrukcję obsługi | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Przewody o długości min. 2,7 3 m | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wbudowany system informacji o następujących nieprawidłowościach: - alarm o zbyt niskim poziomie wody; - alarm o zaniku zasilania; - alarm o zbyt dużej różnicy temperatur między ustawioną a osiągniętą lub Alarm uszkodzenia czujnika temperatury wody; Zamawiający dopuszcza dodatkowo alarm uszkodzenia bądź usunięcia sondy lub alarm błędu czujnika temperatury wody lub alarm niskiego przepływu; Możliwość czasowego uśpienia niektórych ostrzeżeń za pomocą jednego przycisku na min. 10 min. lub Możliwość wyciszenia wymienionych alarmów na 5 min jednym przyciskiem na panelu sterującym; Zamawiający dopuszcza dodatkowo alarm podstawowy i zapasowy zabezpieczenia górnego i zapasowy zabezpieczenia dolnego bez możliwości wyciszenia. | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Napełnianie urządzenia za pomocą wlewu w górnej części, odkręcanego bez użycia narzędzi, opróżnianie za pomocą korka spustowego w tylnej ścianie. Zamawiający dopuszcza urządzenie napełnianie, którego odbywa się za pomocą wlewu w górnej części, przez otwór przykryty wiekom, opróżnianie odbywa się za pomocą węża odprowadzającego, który podłącza się do dowolnego złącza odpływowego po prawej stronie urządzenia | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wyposażenie: - Mata grzewcza poliuretanowa o wymiarach 1700x500mm +/-100 mm Zamawiający dopuszcza podkład poliuretanowy hyper/hypotermiczny o wymiarach 152.4 cm x 50.8 cm, wielorazowego użytku | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |