OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i pomp infuzyjnych - Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Cena brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pompy objętościowe ze stojakiem | 2 |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr TAK | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 4 - Pompy objętościowe ze stojakiem |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  | --- |
|  | Waga pompy gotowej do użycia poniżej 2,5 kg | TAK |  | --- |
|  | Stopień ochrony min. IP22 | TAK |  | IP22 – 0pkt Wyższa klasa - 5 pkt |
|  | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni lub zamawiający dopuszcza pompy z monochromatycznym wyświetlaczem o proporcjach zapewniających prawidłowy odczyt, Podświetlany wyświetlacz graficzny , kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron, przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach, napisy w j. polskim. | PODAĆ |  | Tak - 2pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych lub zamawiający dopuszcza pompy z uchwytem do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych , który jest w prosty sposób montowany do pompy bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  | --- |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy lub zamawiający dopuszcza pompy bez zintegrowanego uchwytu. Uchwyt stanowi osobny element który jest w prosty sposób montowany do pompy bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  | --- |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie lub Zamawiający dopuszcza pompę objętościową posiadającą możliwość łączenia 2 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej, lecz za pomocą elementu umożliwiającego zasilanie 2 połączonych pomp jednym przewodem | TAK |  | --- |
|  | Linia infuzyjna mocowana od przodu | TAK |  | --- |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego | PODAĆ |  | Tak - 2pkt Nie - 0 pkt |
|  | Klawiatura symboliczna | PODAĆ |  | Tak - 2pkt Nie - 0 pkt |
|  | Menu pompy w języku polskim | TAK |  | --- |
|  | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK |  | --- |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem IrDA | TAK |  | --- |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | TAK |  | --- |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  | --- |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) lub Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy pompę objętościową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, g, mU, U, kU, mmol z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h lub pompy infuzyjnej posiadającej jednostki U zamiennie w stosunku do jednostek IE , z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  | --- |
|  | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  | --- |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji lub Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy pompę objętościową bez systemu automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji z automatycznym wstrzymaniem infuzji po alarmie okluzji w części górnej (pomiędzy pompą a workiem) i z automatycznym wstrzymaniem po alarmie okluzji w części dolnej (pomiędzy pompą a pacjentem) | TAK |  | --- |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana, co 0,01 ml lub Zamawiający dopuszcza pompę objętościową posiadającą możliwość programowania objętości od 0,1 do 20 000 ml z rozdzielczością 0,01 do 99,99ml, 0,1 do 999,9 i 1ml powyżej 1 000 ml lub pompy z wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 – 999 ml programowana co 0,1 ml? , ale z możliwością wybrania dawki w zakresie 0,1 – 9999 U | TAK |  | --- |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min lub 1 min-24h lub dopuszczenie pompy z wstępnie wybieranym czasem w zakresie 1 sekundy do 96 godzin | TAK |  | --- |
|  | Prędkość bolusa 1-1200 ml/h lub 10-1200 ml/h lub pompy z Prędkość bolusa 50-1500 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Bolus na żądanie | TAK |  | --- |
|  | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  | --- |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych lub Zamawiający dopuszcza do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z bolusem w jednostkach: ml, ng, μg, mg, g, mU, U, kU, mmol z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie | TAK |  | --- |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem, co 1 minutę lub Zamawiający dopuszcza do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z trybem stand-by bez ograniczenia czasowgo z wyłączeniem trybu w dowolnym momencie | TAK |  | --- |
|  | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | TAK |  | --- |
|  | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | TAK |  | --- |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | PODAĆ |  | Tak - 3pkt Nie - 0 pkt |
|  | Biblioteka zawiera min. 120 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów lub zamawiający dopuszcza pompy z biblioteka do 150 leków w 19 różnych profilach | TAK |  | 120-250 leków – 0pkt >250 leków – 3pkt |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bara lub Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy pompę objętościową z ciśnieniem okluzji możliwym do ustawienia na 9 poziomach w zakresie 50-800 mmHg lub ciśnienia okluzji od 50 mmHg-750 mmHg na 19 poziomach | TAK |  | --- |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  | --- |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 5 godz. przy przepływie 25 ml/h | TAK |  | --- |
|  | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. lub zamawiający dopuszcza czas ponownego ładowania maksymalnie 6 h | TAK |  | Najkrótszy czas – 3 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | TAK |  | --- |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  | --- |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń lub zamawiający dopuszcza historię pracy dostępną z menu pompy, z możliwością zapisania do 1500 zdarzeń | TAK |  | --- |
|  | Stojak jezdny do każdej pompy |  |  |  |
|  | Statyw jezdny min. do zamocowania pomp infuzyjnych lub do zawieszenia 4 opakowań z płynem | TAK |  | --- |
|  | Konstrukcja - stelaż wykonany ze stali galwanizowanej | TAK |  | --- |
|  | Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  | --- |
|  | Podstawa wyposażona w koła z tworzywa sztucznego 5 kół, w tym dwa z blokadą lub zamawiający dopuszcza podstawy wyposażonej w 5 podwójnych kół w tym 5 z blokadą | TAK, podać |  | Koła łożyskowe – 3 pkt. Inne – 0 pkt. |
|  | Regulowany wieszak (1260 - 2200 mm +/-50 mm) | TAK, Podać |  | wymagana opcja 5 pkt, inne opcje 0 pkt |
|  | Zbiorniczek na płyn | podać |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Maksymalne obciążenie do 40 kg | TAK |  | --- |
|  | lub zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie alternatywnego (wzg. Pkt. 41-47) opisu stojaka jezdnego przeznaczonego do współpracy z pompami infuzyjnymi : o nośności 30kg, ze stabilną, pięcioramienną podstawą pokrytą lakierem proszkowym, przejezdną na kółkach min. 2 kółka z hamulcem. Średnica podstawy: 600 mm (± 50 mm). Wysuwany wieszak na płyny infuzyjne – chromowany. Min. 2 wieszaki na płyny infuzyjne. Wysokość regulowana od 1350 do 2220 mm (± 50 mm) | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr TAK | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 24 |  | najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez cały okres gwarancji podczas przeglądów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Nazwa/skład chemiczny środków dopuszczonych do czyszczenia aparatu przez producenta (jeśli dotyczy) | Wymienić |  | - - - |