OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 5

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do pomiaru przezskórnego PCO2 (2 szt.) dla O.K. Neonatologii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aparat do pomiaru przezskórnego PCO2 | 2 |  |  |
| Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: | X | X |  |
| Razem(cena brutto oferty): |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | --- |
|  | Model | Podać |  | --- |
|  | Oferent gwarantuje że zaoferowany sprzęt jest kompletny i przystosowany do pracy na oddziale neonatologicznym zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi (NFZ/MZ/dobre praktyki) dla najwyższego stopnia referencyjności | Tak |  | --- |
|  | Szerokość: <280 mm | Tak |  | --- |
|  | Głębokość: <160 mm | Tak |  | --- |
|  | Wysokość: <190 mm | Tak |  | --- |
|  | Waga: | Podać |  | <= 2,5 kg – 5 pkt. >2.5 kg – 0 pkt. |
|  | Ekran: przekątna >=9 cali, pojemnościowy ekran wielodotykowy | Tak |  | --- |
|  | TFT, min. 800 × 480 pikseli, proporcja 16:9 | Tak |  | --- |
|  | Opcje wyświetlania min.: widok numeryczny, widok trendów, Podręczniki dla użytkowników w formie animacji na pokładzie monitora. | Tak |  | --- |
|  | Procesor: Texas Instruments, AM3358 ARM Cortex A8, 1 GHz (lub równoważny) | Tak |  | --- |
|  | Pamięć RAM: min.2 GB | Tak |  | --- |
|  | Pamięć danych | podać |  | 4-8 GB – 0 pkt 16-32 GB – 4 pkt. |
|  | Oprogramowanie: Microsoft Windows® | Tak |  | --- |
|  | Czas uruchomienia: <= 80 sekund | Tak |  | --- |
|  | Wbudowany barometr Zakres: 375–825 mmHg lub 50–110 kPa | Tak |  | --- |
|  | Zasilanie 100–240 V, 50–60 Hz, 45 VA (maks.) Akumulator litowo-jonowy, typ RRC2040 Awaryjne zasilanie aparatu z wbudowanego akumulatora przez co najmniej dwie godziny | Tak |  | --- |
|  | Łączność |  |  | --- |
|  | Połączenie sieciowe: sieć Ethernet 10/100 Base-T full duplex | Tak |  | --- |
|  | Adapter bezprzewodowej sieci LAN: 802,11 a/b/g/n, współ- | Tak |  | --- |
|  | dzielona sieć WEP; WPA/WPA2 | Tak |  | --- |
|  | Porty USB: 3 porty USB 2.0 (1 port na bocznym panelu, | Tak |  | --- |
|  | 2 porty na tylnym panelu), typ A (zgodność z USB 1.1) | Tak |  | --- |
|  | Izolowane wyjście szeregowe: USB 2.0, typ B (zgodność z USB1.1) i port RS232 | Tak |  | --- |
|  | Zakres pomiaru |  |  | --- |
|  | Przezskórne ciśnienie dwutlenku węgla/tcpCO2: 5–200 mmHg lub 0,7–26,7 kPa | Tak |  | --- |
|  | Przezskórne ciśnienie tlenu/tcpO2: 0–800 mmHg lub 0,0–99,9 kPa | Tak |  | --- |
|  | Kalibracja |  |  | --- |
|  | Kalibracja automatyczna Gaz kalibracyjny: CO2 – 7,5%, O2 – 12,0%, N – 80,5% Zintegrowana komora kalibracyjna Maksymalna przerwa między kalibracjami została ustawiona na 12 godzin. | Tak |  | --- |
|  | Przechowywanie danych pacjenta |  |  | --- |
|  | Maksymalnie 1 rok danych pomiarowych (mierzonych co 1 sekundę) Przeglądanie trendów na ekranie Pobieranie zapisanych danych pacjenta na komputer lub nośnik USB Zapis danych: min 400 godzin monitorowania | Tak |  | --- |
|  | Oprogramowanie, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  | --- |
|  | trzy porty USB 2.0 | Tak |  | --- |
|  | Podręcznik użytkownika w oprogramowaniu urządzenia | Tak |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu – dotyczy każdego pakietu osobno (podać Pakiet nr…….)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt [miesięcy]. | >= 24 miesiące |  | 24 miesiące – 0 pkt najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej zaoferowanej gwarancji. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |