OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5 Pozycja 1: Diatermia / system do elektrochirurgii – 3 szt. (Oddział Chirurgia Onkologiczna – 1 szt.; Oddział Urologia – 2 szt.) Pozycja 2: Diatermia / koagulacja – 1 szt. (Oddział Chirurgia Szczękowo-Twarzowa) Pozycja 3: Diatermia chirurgiczna – 1 szt. (Oddział Ginekologia Onkologiczna)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Tabela wyceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (liczba sztuk) | Cena jednostkowa (za 1 szt.) brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) (ilość x cena jednostkowa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia / system do elektrochirurgii (Oddział Chirurgia Onkologiczna – 1 szt.; Oddział Urologia – 2 szt.) | 3 |  |  |
| 2. | Diatermia / koagulacja (Oddział Chirurgia Szczękowo-Twarzowa) | 1 |  |  |
| 3. | Diatermia chirurgiczna (Oddział Ginekologia Onkologiczna) | 1 |  |  |
|  | A: Cena brutto za cały sprzęt (w zł) z wszystkich pozycji (1-3) (suma cen brutto sprzętu z pozycji 1-3) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia całego sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto wszystkich szkoleń z wszystkich pozycji (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pozycja 1: Diatermia / system do elektrochirurgii

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna | TAK |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu | TAK |  | - - - |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  | - - - |
|  | Aparat wyposażony w panel sterowania z przyciskami wyboru trybów i mocy. Panel łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  | - - - |
|  | Autotest urządzenia oraz podłączonego osprzętu po włączeniu zasilania | TAK |  | - - - |
|  | Odrębne cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy dla każdego z dostępnych rodzajów pracy (cięcie i koagulacja monopolarna, koagulacja bipolarna). Zamawiający dopuszcza ekran dotykowy do wyświetlania, wybierania, i regulacji wszystkich funkcji urządzenia. | TAK |  | - - - |
|  | System kontroli elektrody neutralnej. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej | TAK |  | - - - |
|  | Sygnalizacja złej aplikacji elektrody jednorazowej dwudzielnej, informacja dźwiękowa i/lub wizualna | TAK |  | - - - |
|  | Aparat wyposażony w główny włącznik zasilania oraz przycisk „czuwania”. Zamawiający dopuszcza włącznik ON/OFF, urządzenie bez dodatkowego przycisku „czuwania” (urządzenie uruchamia się szybko, przycisk ON/OFF nie odcina całkowicie zasilania). | TAK, podać |  | - - - |
|  | Regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu w zakresie min. 1-30W z krokiem co max. 1W, oraz z krokiem co max. 5W powyżej 30W | TAK, podać |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w wyjścia min.: - jedno monopolarne - jedno bipolarne - gniazdo elektrody neutralnej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Odrębna regulacja nastawień dla wszystkich dostępnych trybów pracy | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy | TAK |  | - - - |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub przyciskami w uchwycie elektrody czynnej | TAK |  | - - - |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji czasu opóźnienia automatycznego startu w zakresie min. 0.1- 2.5 sek | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcja automatycznego ograniczenia czasu trwania koagulacji bipolarnej Zamawiający dopuszcza do zaoferowania diatermię, w której o zakończeniu procedury koagulacji decyduje operator, natomiast diatermia wyposażona jest w system zabezpieczenia generatora przed przeciążeniem lub niekontrolowaną aktywacją, który automatycznie wyłącza procedurę koagulacji w sytuacji, gdy wzrasta temperatura generatora lub czas aktywacji jest nieoczekiwanie długi (na przykład przekracza 4min). | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji min. 5 poziomów | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia | TAK |  | - - - |
|  | Informacja o niesprawności w formie kodu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w dwa gniazda do podłączenia włącznika nożnego. Jedno obsługujące włącznik nożny uniwersalny (mono / bipolarny) oraz drugi przeznaczony do sterowania pracą bipolarną. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania diatermię wyposażoną w jedno gniazdo do podłączenia uniwersalnego wyłącznika nożnego obsługującego zarówno tryb monopolarny jak i bipolarny. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość zmiany trybu (monopolar/bipolar) aktywowanego włącznikiem nożnym za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Cięcie monopolarne min.: - czyste - z mocą min. 250W - z hemostazą | TAK, podać |  | - - - |
|  | Koagulacja monopolarna min.: - miękka - moc min. 120 W - forsowna | TAK, podać |  | - - - |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą min. 100W | TAK, podać |  | - - - |
|  | System automatycznego dopasowania mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Wyposażenie: Włącznik nożny min. 2 przyciskowy - 1 szt. Kabel elektrody neutralnej jednorazowej o dł. min. 3m - 1 szt. Elektroda neutralna jednorazowa - 100 szt. Uchwyt elektrod monopolarnych, wielorazowy kablem o dł. min. 3m oraz przyciskami cięcie/koagulacja - 10 szt. Elektroda nożowa o dł. 25mm (+/-10%), wielorazowa lub 20 mm z kolorową izolacją z tworzywa sztucznego, wielorazową lub długości 28 mm ze stali nierdzewnej wielorazową - 10 szt. Pęseta bipolarna prosta, wielorazowa o dł. min. 160 mm, końcówka 1 mm - 3 szt. Kabel bipolarny, wielorazowy o dł. min. 3m - 3 szt. Wózek pod urządzenie z mocowaniem na aparat i koszykiem lub półką na przechowywanie materiałów eksploatacyjnych – 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pozycja 2: Diatermia / koagulacja

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna z funkcją odsysania dymu z pola operacyjnego | TAK |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu | TAK |  | - - - |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  | - - - |
|  | Aparat wyposażony w panel sterowania z przyciskami wyboru trybów i mocy. Panel łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  | - - - |
|  | Autotest urządzenia oraz podłączonego osprzętu po włączeniu zasilania | TAK |  | - - - |
|  | Odrębne cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy dla każdego z dostępnych rodzajów pracy (cięcie i koagulacja monopolarna, koagulacja bipolarna). Zamawiający dopuszcza ekran dotykowy do wyświetlania, wybierania, i regulacji wszystkich funkcji urządzenia. | TAK, podać |  | - - - |
|  | System kontroli elektrody neutralnej. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej | TAK |  | - - - |
|  | Sygnalizacja złej aplikacji elektrody jednorazowej dwudzielnej, informacja dźwiękowa i/lub wizualna | TAK |  | - - - |
|  | Aparat wyposażony w główny włącznik zasilania oraz przycisk „czuwania”. Zamawiający dopuszcza włącznik ON/OFF, urządzenie bez dodatkowego przycisku „czuwania” (urządzenie uruchamia się szybko, przycisk ON/OFF nie odcina całkowicie zasilania). | TAK, podać |  | - - - |
|  | Regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu w zakresie min. 1-30W z krokiem co max. 1W, oraz z krokiem co max. 5W powyżej 30W | TAK, podać |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w wyjścia min.: - jedno monopolarne - jedno bipolarne - gniazdo elektrody neutralnej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Odrębna regulacja nastawień dla wszystkich dostępnych trybów pracy | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy | TAK |  | - - - |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub przyciskami w uchwycie elektrody czynnej | TAK |  | - - - |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji czasu opóźnienia automatycznego startu w zakresie min. 0.1- 2.5 sek | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcja automatycznego ograniczenia czasu trwania koagulacji bipolarnej Zamawiający dopuszcza do zaoferowania diatermię, w której o zakończeniu procedury koagulacji decyduje operator, natomiast diatermia wyposażona jest w system zabezpieczenia generatora przed przeciążeniem lub niekontrolowaną aktywacją, który automatycznie wyłącza procedurę koagulacji w sytuacji, gdy wzrasta temperatura generatora lub czas aktywacji jest nieoczekiwanie długi (na przykład przekracza 4min). | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji min. 5 poziomów | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia | TAK |  | - - - |
|  | Informacja o niesprawności w formie kodu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w dwa gniazda do podłączenia włącznika nożnego. Jedno obsługujące włącznik nożny uniwersalny (mono / bipolarny) oraz drugi przeznaczony do sterowania pracą bipolarną. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania diatermię wyposażoną w jedno gniazdo do podłączenia uniwersalnego wyłącznika nożnego obsługującego zarówno tryb monopolarny jak i bipolarny. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość zmiany trybu (monopolar/bipolar) aktywowanego włącznikiem nożnym za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Cięcie monopolarne min.: - czyste - z mocą min. 250W - z hemostazą | TAK, podać |  | - - - |
|  | Koagulacja monopolarna min.: - miękka - moc min. 120 W - forsowna | TAK, podać |  | - - - |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą min. 100W | TAK, podać |  | - - - |
|  | System automatycznego dopasowania mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Wyposażenie: Włącznik nożny min. 2 przyciskowy - 1 szt. Kabel elektrody neutralnej jednorazowej o dł. min. 3m - 1 szt. Elektroda neutralna jednorazowa - 100 szt. Uchwyt elektrod monopolarnych, wielorazowy kablem o dł. min. 3m oraz przyciskami cięcie/koagulacja - 10 szt. Elektroda nożowa o dł. 25mm (+/-10%), wielorazowa lub 20 mm z kolorową izolacją z tworzywa sztucznego, wielorazową lub długości 28 mm ze stali nierdzewnej wielorazową - 10 szt. Pęseta bipolarna prosta, wielorazowa o dł. min. 160 mm, końcówka 1 mm - 3 szt. Kabel bipolarny, wielorazowy o dł. min. 3m - 3 szt. Wózek pod urządzenie z mocowaniem na aparat i koszykiem lub półką na przechowywanie materiałów eksploatacyjnych – 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pozycja 3: Diatermia chirurgiczna

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna wyposażona w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 [mm] | TAK |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu | TAK |  | - - - |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  | - - - |
|  | Aparat wyposażony w panel sterowania z przyciskami wyboru trybów i mocy. Panel łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  | - - - |
|  | Autotest urządzenia oraz podłączonego osprzętu po włączeniu zasilania | TAK |  | - - - |
|  | Odrębne cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy dla każdego z dostępnych rodzajów pracy (cięcie i koagulacja monopolarna, koagulacja bipolarna). Zamawiający dopuszcza ekran dotykowy do wyświetlania, wybierania, i regulacji wszystkich funkcji urządzenia. | TAK, podać |  | - - - |
|  | System kontroli elektrody neutralnej. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej | TAK |  | - - - |
|  | Sygnalizacja złej aplikacji elektrody jednorazowej dwudzielnej, informacja dźwiękowa i/lub wizualna | TAK |  | - - - |
|  | Aparat wyposażony w główny włącznik zasilania oraz przycisk „czuwania”. Zamawiający dopuszcza włącznik ON/OFF, urządzenie bez dodatkowego przycisku „czuwania” (urządzenie uruchamia się szybko, przycisk ON/OFF nie odcina całkowicie zasilania). | TAK, podać |  | - - - |
|  | Regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu w zakresie min. 1-30W z krokiem co max. 1W, oraz z krokiem co max. 5W powyżej 30W | TAK, podać |  | - - - |
|  | Urządzenie wyposażone w wyjścia min.: - jedno monopolarne - jedno bipolarne - gniazdo elektrody neutralnej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Odrębna regulacja nastawień dla wszystkich dostępnych trybów pracy | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy | TAK |  | - - - |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub przyciskami w uchwycie elektrody czynnej | TAK |  | - - - |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji czasu opóźnienia automatycznego startu w zakresie min. 0.1- 2.5 sek | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcja automatycznego ograniczenia czasu trwania koagulacji bipolarnej Zamawiający dopuszcza do zaoferowania diatermię, w której o zakończeniu procedury koagulacji decyduje operator, natomiast diatermia wyposażona jest w system zabezpieczenia generatora prze przeciążeniem lub niekontrolowaną aktywacją, który automatycznie wyłącza procedurę koagulacji w sytuacji, gdy wzrasta temperatura generatora lub czas aktywacji jest nieoczekiwanie długi (na przykład przekracza 4min). | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji min. 5 poziomów | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia | TAK |  | - - - |
|  | Informacja o niesprawności w formie kodu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w dwa gniazda do podłączenia włącznika nożnego. Jedno obsługujące włącznik nożny uniwersalny (mono / bipolarny) oraz drugi przeznaczony do sterowania pracą bipolarną. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania diatermię wyposażoną w jedno gniazdo do podłączenia uniwersalnego wyłącznika nożnego obsługującego zarówno tryb monopolarny jak i bipolarny. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość zmiany trybu (monopolar/bipolar) aktywowanego włącznikiem nożnym za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Cięcie monopolarne min.: - czyste - z mocą min. 250W - z hemostazą | TAK, podać |  | - - - |
|  | Koagulacja monopolarna min.: - miękka - moc min. 120 W - forsowna | TAK, podać |  | - - - |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą min. 100W | TAK, podać |  | - - - |
|  | System automatycznego dopasowania mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt. |
|  | Wyposażenie: Włącznik nożny min. 2 przyciskowy - 1 szt. Kabel elektrody neutralnej jednorazowej o dł. min. 3m - 1 szt. Elektroda neutralna jednorazowa - 100 szt. Uchwyt elektrod monopolarnych, wielorazowy kablem o dł. min. 3m oraz przyciskami cięcie/koagulacja - 10 szt. Elektroda nożowa o dł. 25mm (+/-10%), wielorazowa lub 20 mm z kolorową izolacją z tworzywa sztucznego, wielorazową lub długości 28 mm ze stali nierdzewnej wielorazową - 10 szt. Pęseta bipolarna prosta, wielorazowa o dł. min. 160 mm, końcówka 1 mm - 3 szt. Kabel bipolarny, wielorazowy o dł. min. 3m - 3 szt. Wózek pod urządzenie z mocowaniem na aparat i koszykiem lub półką na przechowywanie materiałów eksploatacyjnych – 1 szt. | TAK, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy (w cenie oferty) przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |